ÚVOD  DO  FYZIKÁLNÍ  TERAPIE

Jedná se o empirické terapeutické použití působení různých druhů zevní energie na živý organismus.

Nejstarší forma FT: mechanoterapie

hydroterapie

Za zakladatele FT je považován čínský lékař Koung- Fou, který pracoval kolem roku 4700 před Kr.

Z roku 2837 před Kr. pochází nejstarší dochovaná učebnice  ve které se kromě vodoléčby a masáží objevuje termoterapie, manipulace a trakce.

Kolem roku 2500 před Kr. z období Staré říše v Egyptě jsou známé zmínky

o masážích, manipulacích, účincích výboje rejnoka elektrického při léčbě periferních paréz.

Evropa- Eskulap průkopník FT- měl vodoléčebný ústav v Epidauru ( Peloponés)

kolem rok 770 př. Kr.

Hippokrates kolem roku 400 před Kr.

Galenos  rok 200 n.l.

Středověk- úpadek medicíny a s ní FT..

Obnovení FT:

Vincenc Priessnitz – léčitel v Gräfenbergu ( lázně Jeseník) vzkřísil hydroterapii

### Kneipp

Čeští fyziatři: Ipser, Lenoch, Přerovský…

Nejobecnějším rysem všech druhů FT je ovlivnění aferentního nervového systému.

Podněty zvyšují nebo modifikují aferentní tok informací do CNS.

Pomocí ovlivnění aferentního systému ve fázi vznikání funkční poruchy lze dosáhnout zaktivizování autoreparačních mechanismů organismu.

Využitím metod FT lze funkční poruchu odstranit dříve, než dojde k její přeměně na poruchu strukturální, organickou.

Pozor! Nevhodnou FT lze funkční poruchu dekompenzovat a tak uspíšit její organifikaci! Podobný účinek může mít nevhodná farmakoterapie blokující autoreparační schopnosti organismu ( myorelaxancia, kortikoidy při lokálních spasmech nebo bolestech…)

Pohybový systém a bolest

A.

Bolest je nejčastější symptom,

primární – informuje o přítomnosti poruchy v pohybovém systému, která je mimo rozsah autoreparačních schopností organismu

sekundární – přenesená z jiných systémů.

B. Dělení bolesti dle délky trvání a stupně intensity:

l. Akutní –

krátkého trvání, ohraničená

jednoznačně lokalizovaná

intenzita  je úměrná stupni dráždění

zánik bolesti po ukončení působení vyvolávající noxy

2. Chronická –

trvající déle jak 1 - 2 M

opakovaně se vracející

intensita často neodpovídá stupni dráždění (postižení)

3. Chronizující

typ chronické bolesti, která přetrvává i po odstranění příčiny nebo

bez příčiny znovu vypukne

4. Psychogenní

následkem sociálních okolností

emocionálních stavů

psychických onemocnění

stresu

C. Dělení podle vyvolávající příčiny:

- Nociceptivní ( často akutní)

- vzniká aktivací nociceptivních receptorů na periferii

dochází k ní při postižení měkkých tkání, muskuloskeletálního aparátu, viscerálních orgánů

- Neuropatická ( často chronická)

  - primární postižení nebo nemoc postihující nervový systém

- Smíšená bolest

  - kořenová komprese při HE disku

Význam: různá taktika farmakoterapie:

Paralen, Tramal, NSA X  tricyklická antidepresiva (amitriptilin,

nortriptilin, despiramin), modulátory kalciových kanálů (gabapentin)

Akční potenciály (AP) pro bolest jsou vedeny dvěma druhy vláken:

Vlákny typu C- nemyelinisovanými, tenkými s AP o nízké amplitudě

a s pomalým vedením (chronická bolest)

„kontinuální“ vedení AP

Vlákny typu A myelinisovanými, silnějšími s AP o větší amplitudě a s vyšší

rychlostí vedení ( akutní bolest). Podtypy: alfa, beta, gama, delta.

„saltatorní“ vedení AP ( Ranvierovy zářezy)

FYZIATRIE

je obor, který se zabývá využíváním různých fyzikálních podnětů, energií

k prevenci, diagnostice, terapii chorob.

Účinek  fyziatrických podnětů závisí:

- druhu podnětu

- formě podnětu

- intenzitě podnětu

- délce trvání podnětu

- místě působní podnětu

- reaktivitě organizmu  - tělesné konstituci

- typu vyšší nervové činnosti

- stavu endokrinního systému

- výchozí stav vegetativního systému

Fyziatrická léčba má účinek : všeobecně  nespecifický (tytéž procedury

používáme při různých onemocněních).

: specifický účinek na léčený orgán

Fyzikální podněty:

- uměle připravené zdroje různých energií

- přírodní zdroje energií - balneologie

- manuální

- aktivní pohyb

Cíl fyziatrie: zvyšování a mobilizace obranných sil organismu působící proti chorobnému procesu

Fyzikální metody vyvolávají nejčastěji hyperémii, která má tyto základní účinky:

- trofický

- resorpční

- protizánětlivý

- analgetický  - teorie vrátková

endorfinová

- spasmolytický

a reflexní v závislosti na segmentálním uspořádání inervace

Další důležitý účinek  : placebo efekt (dosahuje v rehabilitaci cca 20-30% efektu)

Pravidlo Schultze- Arndtla:

Slabé podněty životní činnosti stimulují, středně silné posilují a nejsilnější mohou mít paradoxní efekt – poškozovat!

Zákon výchozí hodnoty dle Wildera

Čím větší je tonus vegetativního nervstva, případně stav činnosti orgánu, tím menší je jeho schopnost reagovat s podněty.

#### Konsensuální reakce

Reflexní děj, který se uplatňuje např. na periferii končetiny nebo v oblasti koronárních cév srdce.

Zahřátím jedné končetiny dochází za několik minut ke zvýšenému prokrvení

a tím teploty na periferii druhostranné (neléčené) končetiny.

#### Kutiviscerální reflex

Po aplikaci podnětu na oblast určitého dermatomu dojde v průběhu několika okamžiků k reflexním změnám vnitřního orgánu příslušného segmentu.

DĚLENÍ  FT

## Dělení podle formy energie přiváděné na povrch těla

### MECHANOTERAPIE

Masáže

klasické

reflexní

periostální

přístrojové vč. vakuově- přetlakové m.

podvodní tlaková masáž

manuální lymfodrenáž

Polohování kloubů

Trakce –  a. přístrojová

b. ruční

A. kontinuální

B. pulzní

Mechanoterapie pasivními pohyby (motodlahy, lokomaty)

Presoterapie

Techniky měkkých tkání

Manipulační a mobilizační léčba

Ultrazvuk

TERMOTERAPIE

Pozitivní termoterapie

částečná: peloidy, parafin, tepelné obklady- Fango, Lavatherm,

Vulkanopak

celková : horkovzdušná a parní lázeň

Negativní termoterapie

částečná: studený, ledový obklad, kryosáčky

celková :řízená – kardio,  neurochirurgie, polarium

neřízená – studená sprcha, koupel

Kombinovaná termoterapie

kontrastní : střídavé koupele, sauna

termoterapie  kombinované s jinými druhy podnětu: celkové

koupele, vířivé končetinové vany

Skotské střiky

FOTOTERAPIE

UV záření

Fototerapie v oblasti viditelného záření

biolampa

Fotonyx

soft laser

Infračervené záření

Solux

infrazářič

soft laser

ELEKTROTERAPIE

Galvanický proud – klidová galvanizace

čtyřkomorová, dvoukomorová galvanizace

iontoforesa

Diadynamické proudy – kombinace stejnosměrného a střídavého

nízkofrekvenčního proudu

Nízkofrekvenční proudy – Träbert 2/5 ( Ultra Reiz)

Farad, Neofarad

Středofrekvenčních proudy:

- interference

- amplitudově modulové proudy

- izoplanární vektorové pole

- dipólové pole

TENS : kontinuální

randomisovaný

burst

vlnovitý

nízkofrekvenční

Vysokofrekvenční proudy : diatermie krátkovlná

ultrakrátkovlná

mikrovlná

Magnetoterapie

statická mag. pole, nízkofrekvenční, vysokofrekvenční

Distanční elektroterapie : Bassetovy proudy

TENS

Sinusové pulzní proudy

Středofrekvenční AMP (L25)

Pulzní signální terapie

KOMBINOVANÁ TERAPIE

HYDROTERAPIE

Lázně: celková, sedací, nožní, ruční, podvodní střevní, přísadové

(  uhličité, sirné, solná,jodová, radonová)

Sprchy

Polevy

INHALAČNÍ  LÉČBA

Pneumatické inhalace

Aerodisperzoidní inhalace

Elektroinhalace

MECHANOTERAPIE

- nejstarší forma fyziatrie

l. 	MASÁŽE

základ v řeckém slově massé (mačkat, hníst)

Petr Henrik Ling – zakladatel Ústředního ústavu pro gymnastiku ve Stockholmu.

K. Žaloudek

- ruční

- přístrojové

##### MASÁŽ  KLASICKÁ

Základní masážní hmaty:

Tření

Nejpovrchněji působí hmat,

Cíl: zvýšení prokrvení kůže bříšky prstů, hřbetem ruky, dlaní

- tření plochou dlaně

- tření obtahováním (hřbetem ruky od sebe zpět dlaní)

- tření bříšky prstů (celou dlaní od sebe a zpět klikatě bříšky prstů)

- tření vytíráním přes ruku (střídavě masírujeme plochou dlaně jedné a pak druhé ruky – končetiny dostředivě – palec v opozici)

- tření kolébkou (ruce sepnuté – oblast úponu ŠA)

- tření nůžkovým hmatem  (vidlice mezi ohnutým 2. a 3. prstem – oblast úponu ŠA)

Hnětení

Hmat působící  nejvydatněji na hlouběji uložené tkáně končetin.

- hnětení uchopováním a odtahováním (kožně svalovou řasu stiskneme

a kolmo odtáhneme od podélné osy, postupujeme dostředivě)

- hnětení vlnovité (protisměrný pohyb rukou dostředivě, mezera cca 5 cm)

- hnětení finské (dlaněmi a prsty vyzvedneme kožně svalovou řasou a palci provádíme spirálovité event. klikaté pohyby – „slalom“)

- hnětení pomalým válením (protisměrný pohyb kolmo na osu končetiny)

- hnětení rozmačkáváním pěstmi (na hýždích střídavě oběma rukama)

- hnětení stlačováním hrudníku (na jednu nebo dvě doby – ruce přes sebe)

Roztírání

Hmat působí do větší hloubky na ploché svalstvo, klouby, kl. pouzdra.

Roztíraní svalů

- roztírání částí dlaně (patkou – spirálovitý pohyb)

- roztírání čtyřmi prsty (mírně ohnuté - druhá ruka dává oporu)

- roztírání osmi prsty

- roztírání palcem

- roztírání špetkou

- roztírání pěstí (technika žehlení)

Roztírání kloubů

- roztírání částí dlaně - patkou

- roztírání špetkou

- roztírání palcem (táhle nebo spirálovitě, jedním nebo oběma)

Tepání

Působí od povrchových vrstev až po hluboko uložené tkáně

Má tonizující účinek na svalstvo

Na začátku a konci tepáme s menší intenzitou a pomaleji.

Tepeme pouze dobře uvolněné svalstvo!

Správně provedená masáž nebolí!

Tepání povrchové

- tepání tleskáním

- tepání pleskáním (miskový tvar dlaně)

- tepání smetáním (konečky prstů směrem k sobě)

- tepání konečky prstů (střídavě oběma rukama)

Tepání hluboké

- tepání vějířovité (hranou 5. prstů)

- tepání sekáním (malíkovou hranou dlaní)

- tepání pěstmi (hýždě)

Chvění

Vibrační hmat dle intenzity a rychlosti má efekt relaxační nebo tonizační.

Aplikuje se na maximálně uvolněné sv.

Reflexní účinek chvění.

- chvění dlaní (rychlé a krátké pohyby do stran event. pérování - břicho)

- chvění vidlicí (končetiny)

- chvění rychlým válením (varianta hnětení – končetiny)

- chvění vytřásáním (končetiny)

Používající se různé jejich kombinace, frekvence i stupně intensity – vše dle požadovaného účinku.

Dělení podle rozsahu:

l. Masáž celková  (rekondiční a regenerační účinek)

- vzestupná

- sestupná

2. Masáž částečná  - přesně definovaná na ohraničenou část těla (relaxační)

Masáží často předchází předehřátí (Solux, infrazářič) po jejím ukončení relaxační pauza cca l0-l5 minut kombinovaná zábalem.

Cíl masáže: příznivé ovlivnění místních a celkových stavů, obtíží a změn, které vyvolala nemoc, zranění nebo přetížení a předcházení vzniku chorob.

Masáž přispívá k podpoře fyziologických pochodů v organismu, k posílení zdraví i ke zvyšování celkové odolnosti.

Účinky masáže :

l. Místní

- urychlené odstraňování povrchových zrohovatělých vrstev kůže

- zvýšení sekrece potních žláz a normalizace tonu kůže

- třením se dosahuje urychleného vyprazdňování povrchových žil a lymfatických cest

- zvýšení prokrvení vasodilatací

- vstřebávání otoků

- zlepšení trofiky

- zvýšené odplavování metabolitů

- zvýšený odtok lymfy

- zlepšení svalové činnosti

- změna svalového tonu podle typu hmatů

- snížení bolestivosti

- zlepšení činnosti orgánů

- drážděním nervových zakončení – proprioceptorů ve svalech se zlepšuje trofika svalů

2. Vzdálené ( reflexní)

- změna prokrvení – kutiviscerální reflex

zlepšení funkce vnitřních orgánů

3. Celkové účinky masáže

- vznik biologicky aktivních látek (aminů) drážděním nervových zakončení

- změna vegetativní rovnováhy

- zvýšení látkové výměny

- změna vnitřního prostředí a činnosti žláz s vnitřní sekrecí

- celkový uklidňující nebo posilující účinek na tělesnou výkonnost

- ovlivnění stavu CNS

Indikace:

- poúrazové a pooperační stavy

- RA

- kardiovaskulární ch.

- obstipace

- hemiplegie a paraplegie

- funkční poruchy

- rekonvalescence po chorobách a operacích

- stavy po fyzickém vyčerpání a svalové únavě

#### KI

- febrilní stavy, akutní záněty, infekce

- celková tělesná slabost

- kožní hnisavé a plísňové infekce

- bezprostředně po jídle

- aplikace v místě čerstvého úrazu

- krvácivé choroby

- varixy

- pokročilá ATS a osteoporóza

- nemoci GIT : průjmy, nevyprázdněný moč. měchýř…

- gravidita, 2 měsíce po porodu, menses

##### MASÁŽ  KOSMETICKÁ

Cíl:

- zlepšení či udržení celkového vzhledu a k léčení drobným kosmetických

vad

- odstraňování nejpovrchnějších zrohovatělých vrstev pokožky, pomáhá uvolnit vývody potních a mazových žláz a zlepšuje tak podmínky pro dobrou funkci kůže

Indikace:

- mastná seboroická kůže

- acne vulgaris

- jizvy

- vrásky

##### MASÁŽ  KONDIČNÍ

Cíl:

-urychlení odstraňování únavy, k osvěžení a posílení organismu

u zdravých osob.

##### MASÁŽ  SPORTOVNÍ

Cíl:

-celkové posílení organismu trénujícího sportovce, aby dosáhl lepších sportovních výkonů.

a. Masáž přípravná

má posílit organismus, provádí se prakticky jako celková bez hlavy

a přední strany krku, má být nejvydatnější,

doba trvání cca 50 minut.

Prováděná s větší intenzitou, využívají se všechny skupiny masérských  hmatů včetně pohybů v kloubech.

Pořadí  masírovaných oblastí:

- záda

- hrudník

- břicho

- přední strana DKK

- zadní strana DKK

- masáž HKK

- masáž šíje

b. Masáž pohotovostní

je zaměřena na ty části těla, která budou vystaveny největší zátěži, doba trvání 5-l0 minut

- dráždivá

- uklidňující

c. Masáže v přestávkách mezi výkony

nejčastěji zkrácené forma regenerační masáže odstraňující únavu v příslušné partii těla, která byla vystavena zvýšené zátěži v druhé části jde o zkrácenou formu pohotovostní masáže

d. Masáž regenerační

podobná masáži přípravné ale při použití menší intensity hmatů, prováděna dostředivě, celotělová mimo hlavu a přední stranu krku, doba trvání cca 30 minut. Z hmatů vynechává tepání i pohyb v kloubech.

e. Masáž sportovně kosmetická

f. Masáž sportovně léčebná (k léčení a doléčování)

##### MASÁŽ  SENZUÁLNÍ

-jemně prováděná masáž dotyky a hlazením různých částí povrchu těla

Cíl: vytváření celkově příjemné pohody.

#### Psychologické aspekty masáže

Masáž působící mechanicky na tělo ovlivňuje jak fyzickou stránku tak ovlivňuje psychické stavy a procesy masírovaného.

Celkový efekt masáže závisí na typu člověka

Dělení typů dle Eysenka:

l. Melancholický		- klidný, nedružný, rezervovaný, pesimistický,

střízlivý, rigidní, úzkostný, rozmrzelý.

2. Cholerický       		- aktivní, optimistický, impulzivní, náladový,

vznětlivý, agresivní, neklidný, nedůtklivý.

3. Flegmatický		- pasivní, pečlivý, přemýšlivý, mírumilovný

zaměřený, spolehlivý, stejnosměrný, klidný.

4. Sangvinický		- družný, otevřený, hovorný, přístupný, živý,

bezstarostný, pohodlný, podnětný.

Dělení podle způsobu chování dle Rosenmanna a Friedmanna:

l. Člověk typu A	-vysoké pracovní tempo a vypětí

- smysl pro pořádek, sebekázeň, agresivita, rivalita

- spěch, nedovede odpočívat, má zvýšené vnitřní napětí

2. Člověk typu B – uvolněný, klidný, neagresivní, pracuje pomaleji,

systematicky, dokáže odpočívat, relaxovat

Dělení dle Junga:

Introvertní jedinec – uzavřený, plachý, přemýšlivý, nedůvěřivý,

agresivita ani obrovské výkyvy nálad pro ně nejsou typické.

Extrovertní jedinec – družný, sklon k agresivitě, náladovost, menší

trpělivost.

Zásady při provádění masáže:

l. hygiena – péče o čistotu masírovaného, prostředí i maséra

2. masérský stůl - el. polohovací, vícesegmentový s otvorem pro obličej

3. vhodná místnost - teplota, větratelnost, osvětlení,

sprcha + WC zvlášť pro personál a pacienty

4. nejvhodnější doba pro masáž je před hlavními jídly nebo spaním

5. před masáží je nutné aby byl masírovaný vymočen a po stolici

6.masáž je prováděna bez násilí, přiměřeně dlouho -  nebezpečí přemasírování

(měkké svalstvo znovu ztuhne!!).

7.při masáži se nemluví- narušuje se tím pravidelnost dýchání a relaxace pac.

Pomocné masážní prostředky:

- slouží k snadnějšímu provádění hmatů zejména tření, hnětení a roztírání

- mohou být nosiči řady účinných látek

###### Emulzní přípravky

- složeny ze tří složek – voda, olej a emulgátor (emulgátor se používá

k  propojení vody a oleje)
- existují 2 druhy – olej ve vodě a voda v oleji
- jejich výhodou je dobrý skluz a přilnavost
- mohou obsahovat více účinných látek (silice, vitamíny, flavonoidy,

panthenol…)
- snadno se mísí s potem a nebrání pocení při výkonu (dobré i pro pohotovostní

masáž)
- lze je připravit i z polotovaru

EMSPOMA

- bílá (univerzální)

- oranžová (hřejivá)- za chladného počasí, pro pohotovostní dráždivou m.,

prevence svalových křečí

- modrá (chladivá) –osvěžující, pro pohotovostní masáž uklidňující,

vhodná pro masáž obličeje (pozor na oči!!)

- zelená – odstraňuje místní citlivost, bolestivost a únavu, pro masáž

sportovně léčebnou

- speciál – má vodoodpudivý účinek ( silikonový olej), rozšiřuje

cévy-brání pocitu chladu a má povzbudivý účinek

pro pohotovostní masáž dráždivou

HELLAS

- E/0 – univerzální

- E/1 – emulze s heřmánkovým extraktem s uklidňujícím účinkem

- E/2 – s jitrocelovým extrakte s hojivým účinkem

- E/3 – s kaštanovým extraktem na uvolnění a prokrvení svalů a kloubů

Lihové přípravky

- tyto přípravky se neužívají pro celkovou masáž, protože se rychle odpařují

a mají špatný skluz a vysokou vstřebatelnost
- lze je tedy použít lokálně na určitá místa, nebo na závěr masáže
- ve sportu se nejčastěji využívá na pohotovostní masáž před výkonem

automasáž a pro masáž v přestávkách.

SPORTOVKA

- typ A - universální- protizánětlivý účinek, čištění a regenerace kůže

- typ B - hřejivý účinek- pro chladné počasí a dráždivou masáž

- typ C 	- chladivý a osvěžující účinek, pro pohotovostní masáž a masáž

v teplém prostředí

Oleje

- nejoblíbenější a hlavně všestranný masážní prostředek, používá se jak pro běžnou masáž, tak pro profesionální u sportovců

-   mají dobrý skluz, jsou vhodné i pro dlouhodobé masáže
-   nevýhodou je těžká smyvatelnost

Mýdla

- donedávna nejpoužívanější masážní prostředek hlavně v lázních

- v podstatě jsou mýdla k samotné masáži obtížně použitelná, protože rychle vysychají, takže v první fázi masáže je skluz příliš velký a po vyschnutí je masáž nemožná a hlavně neúčinná, může taky způsobit odtučnění kůže

Pudry a zásypy

- stejně jako mýdla se používali v 80. – 90. letech z nedostatku a nedostupnosti

masážních přípravků
- hlavní složkou je talek – má antibakteriální účinky
- ke kvalitní masáži jsou pudry nepoužitelné – nevyhovuje skluz a přilnavost,

práší a vysušují pokožku
- používáme když chceme vysušit pokožku nebo v místech

s nedostatkem vody. Používají se v nadbytku.

Gely, masti, krémy

- jako masážní prostředek pro celkovou masáž se používají výjimečně, často se používají pro lokální masáž na určité partie, které jsou postižené nějakým problémem (např. postižení kloubů, svalů, šlach)
- obsahují léčivé látky, ať už přírodního nebo chemického složení, které pomáhají při léčbě a při masáži samotné (uvolňují svaly, prohřívají)
- pro samotnou masáž mají horší skluz a přilnavost na pokožku, další nevýhodou je vyšší cena, velká spotřeba a možnost vzniku alergií na látky obsažené.

K jejich výhodám patří účinky na masírovanou partii a rychlá vstřebatelnost do pokožky

– rosolovité masážní prostředky: hřejivé, dráždivé nebo chladivé.

Sled hmatů:

Klasická masáž začíná třením, dále následuje hnětení, roztírání, tepání, chvění

a pohyby v kloubech a ukončena je závěrečným třením.

Směr hmatů:

Sled hmatů prováděných dostředivě – proximálně - má účinek relaxační.

Hmaty prováděné všemi směry mají účinek tonizační, dráždivý.

MASÁŽ  ZAD

Tření – po celé ploše zad současně oběma rukama

- tření plochami dlaní

- tření obtahováním (hřbety obou rukou od sebe a dlaněmi zpět)

- tření bříšky prstů (dlaněmi od sebe, zpět mírně ohnutými bříšky    roztažených prstů)

Hnětení – provádíme nejdříve na vzdálenější polovině zad – provádíme vlnovitě

## Roztírání

- roztírání částí dlaně (spirálovitě po celé ploše)

- roztírání čtyřmi prsty (mezi prsty mezera 1 – 2 cm, mezižeberní prostory)

- roztírání osmi prsty

- roztírání palcem (podél páteře a kolem lopatky)

- roztírání pěstí (hřbetní plocha 2.-5. prstu)

## Tepání

- tepání tleskáním

- tepání pleskáním

- tepání smetáním

- tepání vějířovité

Chvění se spojuje se závěrečným třením (dlaní od sebe a při zpětném pohybu

rozechvíváme povrch klikatými tahy bříšky prstů)

MASÁŽ  HRUDNÍKU

Tření

- provádíme plochami dlaní od středu ke krku a ramenům a po bocích se vracíme zpět (mimo prsa)

Hnětení

- hnětení vlnovité (velký prsní sval)

- hnětení stlačováním hrudníku (vždy při výdechu a vyjímečně na bližší polovině hrudníku)

Roztírání

- roztírání částí dlaně  (vzdálenější polovinu hrudníku)

- roztírání čtyřmi prsty a osmi prsty

Tepání

- tepání tleskáním a pleskáním

- tepáním smetáním (boky hrudníku)

- tepání vějířovité (zevní okraj velkého prstního sv.)

Chvění

- chvění vidlicí

- chvění vytřásáním celého hrudníku (ruce spojené za zády pacienta, pacient relaxován)

Závěreční tření

MASÁŽ  BŘICHA

Masírovaný musí mít po celou dobu masáže DKK pokrčené, chodidly opřené

o lůžko.Směr tření a roztíraní musí být vždy ve směru hodinových ručiček (peristaltiky)!

Tření:

- tření plochou dlaně

- tření hřbetem ruky

- tření obtahováním (od stydké spony kraniálně k hrudníku hřbety a zpět dlaněmi, pak od pupku k bočním stranám břicha hřbety a dlaněmi zpět)

Hnětení

- vlnovité (střed břicha, boky břicha a celé břicho nakonec)

Roztírání

- špetkou (od pupku spirálovitě k okrajům břicha)

Tepání

- smetáním

- konečky prstů

Chvění

- chvění dlaní do stran, nahoru a dolů + rychlé pérování

Závěrečné tření (možno doplnit o tření hrudníku)

MASÁŽ DK

Masírovaný leží na břiše, DKK spočívají chodidly mimo stůl.

Masáž celé DK:

- tření plochami dlaní (od paty po gluteální oblast, stejnostranná HK maséra je jako první)

- tření obtahováním (od Achillovy šlachy po gluteální oblast)

Masáž chodidla

Provádí se při flexi v koleni, jedna ruka fixuje nárt nohy.

- tření obtahováním (od prstců k patě)

- roztírání částí dlaně

- roztírání palci (krouživé a spirálovité pohyby)

- roztírání pěstí

Masáž Achillovy šlachy

- tření nůžkovým hmatem (vidlice mezi ukazovákem a prostředníkem)

- tření kolébkou (masér si opře nohu o hrudník a sepnutými rukama masíruje boční stranu AŠ kolébavými pohyby)

- hnětení vlnovité  (mezi palci a ukazováky, bérec leží na  lůžku)

- hnětení vlnovité palci (palci šikmo proti sobě, tlak je kolmo na průběh ŠA)

Masáž lýtka

- tření vytíráním přes ruku

- hnětení uchopováním a odtahováním

- hnětení vlnovité

- hnětení finské

- tepání smetáním

- tepání vějířovité

- chvění vidlicí (do stran, DK ve flexi v koleni 90 st.)

Masáž stehna

- tření obtahováním (po zevní straně od kolene až ke kyčelními kloubu)

- tření vytíráním přes ruku

- hnětení uchopováním a odtahováním

- hnětení vlnovité

- hnětení finské

- roztírání částí dlaně (na zevní straně stehna)

- tepání sekáním

- chvění vidlicí (zadní stran stehna, koleno v 90 st. flexi)

Masáž gluteální oblasti

- tření plochou dlaně (krouživě s dopomocí druhé ruky v zápěstí)

- hnětení vlnovité

- hnětení rozmačkáváním pěstmi

- roztírání osmi prsty (krouživě, spirálovitě)

- tepání pěstmi (při relaxovaném sv.)

- chvění vidlicí (koleno v 90 st. flexi)

- závěrečné tření celé zadní strany DK

MASÁŽ DK  ZEPŘEDU

Masírovaný leží na zádech

Masáž celé DK

- tření plochami dlaní (lehce v oblasti bérce, vyšší tlak v oblasti stehna)

- tření obtahováním (začínáme nad kolenem dále kraniálně k inquině a zpět až ke kotníkům)

Masáž prstů a nártu

- roztírání části dlaně

- roztírání špetkou

- roztírání palci (spirálovitě + podélné tahy v rýhách mezi  extensory)

Masáž kotníků

Nejdříve masírujeme zevní kotník, pak vnitřní a nakonec oba současně

- roztírání částí dlaně

- roztírání špetkou

- roztírání palci (současně obou kotníků, pata masírovaného fixují prsty obou rukou)

Masáž bérce

Masírujeme oblast na zevní straně bérce.

- tření obtahováním

- roztírání částí dlaně  (krouživé a spirálovité pohyby)

- roztírání palcem (ostatní prsty se opírají o vnitřní stranu)

Masáž kolenního kloubu

-	hmaty se provádí při extensi  i flexi v kolenním kloubu.

- roztírání částí dlaně a roztírání špetkou

- roztírání palci (osmičkový hmat – palce protisměrně obkružují čéšku nad ni i pod ní se vyhýbají)

Masáž stehna

- tření vytíráním přes ruku

- tření obtahováním (pouze zevní strana od kolene po kyčel)

- hnětení uchopováním a odtahováním

- hnětení vlnovité

- hnětení finské (oba způsoby na přední a vnitřní straně)

- roztírání částí dlaně (zevní strana stehna)

- tepání vějířovité

- tepání kombinované s chvěním (koleno ve flexi, prsty z vnitřní strany nadzvedávají zadní stranu stehna a zápěstí naráží na vnitřní stranu stehna)

- chvění vidlicí (koleno v extensi)

- chvění rychlím válením (koleno ve flexi)

- chvění vytřásáním celé DK (ruka drží DK za špičku nohy pod prsty, druhou rukou za patu – pohyb nahoru a dolů a do stran)

MASÁŽ  HK

Masáž se provádí vleže kromě krajiny ramene

Masáž celé HK

- tření stejnostrannou rukou (celou dlaní - vidlicí mezi palcem a prsty,

dostředivě, od zápěstí po vnitřní straně předloktí dále po zadní straně paže a dolů po přední straně paže a zevní straně předloktí)

- tření druhostrannou rukou

Masáž prstů ruky

- tření nůžkovým hmatem (mezi ukazovákem a prostředníkem)

- tření nůžkovým hmatem všemi prsty (všechny prsty najednou)

- roztírání palci (hřbetní strany prstů – krouživé pohyby palce)

Masáž hřbetu ruky

- roztírání částí dlaně

- roztírání špetkou

- roztírání palci (spirálovitě a přímými tahy)

Masáž dlaně

masírovaná ruka leží hřbetem na stole

- hnětení vlnovité (sv.  thenaru a hypothenaru)

- hnětení částí dlaně (celou dlaň)

- roztírání palci (krouživě, spirálovitě)

- roztírání pěstí (šroubovité pohyby sevřené pěsti na obě strany)

Masáž zápěstí

Hmaty provádíme na dorsální straně zápěstí

- roztírání částí dlaně

- roztírání špetkou

- roztírání palcem nebo oběma palci

Dále celé zápěstí roztíráme tak, že ruka je  malíkovou hranou  na podložce

a vidlicí mezi palcem a prsty provádíme roztírání.

Masáž předloktí

- tření vytíráním přes ruku

- hnětení vlnovité

- hnětení pomalým válením

- hnětení finské  (oběma způsoby)

- tepání smetáním

- chvění rychlým válením

Masáž lokte

Loket je ve flexi, dlaň masírovaného  se opírá o podložku u protilehlého ucha

- roztírání částí dlaně

- roztírání špetkou

- roztírání oběma palci (osmičkový hmat)

Masáž přední strany paže

Dlaň masírovaného je opřená a břicho

- tření vytíráním přes ruku

- hnětení uchopováním a odtahováním

- hnětení vlnovité

- hnětení finské (oba způsoby)

- tepání vějířovité

Masáž zadní strany paže

Oblast m. triceps brachii: HK téměř v extensi a položena přes tělo masírovaného.

- tření vytíráním přes ruku

- hnětení uchopováním a odtahováním

- hnětení vlnovité

- hnětení finské (oba způsoby)

- hnětení pomalým válením (končetina se opírá o rameno maséra)

- tepání vějířovité

- chvění rychlím válením (poloho viz pomalé válení)

Masáž ramene

Masírovaný sedí na okraji stolu.

- tření vytíráním přes ruku (střídavě oběma rukama od paže ke krku)

- hnětení vlnovité (dlaň masírovaného je opřena o rameno maséra)

- hnětení finské ( - - „ - -)

- roztírání částí dlaně (předloktí masírovaného je položeno na předloktí maséra), roztírání špetkou

- roztírání vějířovité  (dlaň masírovaného na rameni maséra)

- chvění vidlicí ( předloktí masírovaného je položeno na předloktí maséra)

- chvění vytřásáním celé HK (držíme za zápěstí a ruku)

MASÁŽ  ŠÍJE

Masírovaná sedí uvolněně s HKK volně opřenýma o svá stehna:

Masér je za zády masírovaného.

- tření plochami dlaní (od šíje na ramena a zpět)

- hnětení vlnovité

- roztírání částí dlaně

- roztírání špetkou (horní partie šíje)

- roztírání čtyřmi prsty (dolní partie šíje)

- roztírání palci (podél krční páteře)

- tepání smetáním

- tepání vějířovité (dolní partie šíje)

- závěrečné tření se provádí stejně jako tření úvodní

MASÁŽ  HLAVY

Masáž neobličejové části (netahat za vlasy, použít event. ručník)

- tření celými plochami dlaní(od čela do týlu a zpět, od jedné parietální strany na druhou)

- hnětení vlnovité

- roztírání čtyřmi prsty (současně oběma rukama)

- tepání konečky prstů (bříšky)

- chvění konečky prstů (do všech stran)

- tření závěrečné

Masáž obličeje, přední strany krku a dekoltu

- tření konečky prstů (od středu čela do stran, od středu nosu do stran až

k uším a podobně na přední straně krku a horní části hrudníku)

- tření plochou dlaně (od ramene jedné strany k druhému)

- tření obtahováním (hřbety od sebe bříšky prstů zpět)

- hnětení uchopováním a odtahováním ( prvním až 3 prstem)

- roztírání čtyřmi prsty

- tepání konečky prstů

- chvění konečky prstů

- závěrečné tření

Při celkové přípravné masáži postupuje obvykle v tomto pořadí:

A.

- záda (pacient na břiše)

- hrudník, břicho a přední strany DKK (pacient na zádech)

- DKK zezadu (pacient na břiše)

- HKK (pacient na zádech)

- šíje, hlava (pac. sedí)

B.

- na břiše : - záda

- zadní plocha DKK

- na zádech: - hrudník

-  břicho

- DKK zepředu

- HKK

- v sedu: - šíje, event. hlava

##### MASÁŽ  VNITŘNÍCH  ORGÁNŮ

l. Nepřímá masáž srdce – resuscitace

2. Masáž prostaty

Horká čokoládová masáž

Procedura výborná na vyhlazení a zlepšení stavu pokožky, proti celulitidě, navozuje relaxaci, napomáhá detoxikaci a uvolnění ztuhlých svalů.

Výjimečnost čokolády byla známa již před více jak 2 000 lety.

Tehdy se vědělo že dodává tělu pocit dobré nálady a výrazně omlazuje pokožku.

Kakao zabraňuje pronikání volných radikálů.

Je harmonizující a jemně stimulující.

Theobromin obsažený v kakau působí podobně jako kofein, ale ne tak silně, působí na cévní zakončení v kůži a aktivuje látkovou výměnu.

Čokoláda dokáže stimulovat v mozku tvorbu dopaminu a uvolňovat endorfiny

a serotonin, „zdroje štěstí“.

Díky čokoládové masáži či zábalu tělo přes pokožku vstřebává vitaminy, aminokyseliny, minerály, antioxidanty.

Má příznivý vliv na činnost srdce a detoxikaci, odplavení nežádoucích

a toxických látek.

Po čokoládové masáži se člověk cítí svěže a uvolněně.

Čokoláda zajistí lepší vzhled pokožky, pokožka bude svěží, svaly uvolněné.

Baňkování

 
Baňkování se v Číně používalo po tisíciletí. Pouze se používaly jiné nástroje než dnešní baňky (např. telecí rohy..). Později se zjistilo, že baňkování je účinné při léčbě mnoha nemocí, zároveň se uplatnilo jako pomocná metoda v tradiční čínské chirurgii. 

Používání baněk má dvojí účinek: všeobecný (zlepšení oběhu, regulace

a zdokonalení funkce autonomního nervového systému atd.)

a místní (odstranění bolesti, uvolnění ztuhlých svalů apod.).

1. Vliv na kůži: Fyzikální podněty působí přímo na vlasovou cibulku a rozšiřují krevní cévy (hyperemie, zarudnutí). Prostřednictvím mírného tahu (masáže) se zrychluje tkáňový metabolizmus v kůži, zlepšuje se činnost potních a mazových žláz.

2. Vliv na svaly: Slabý tah, vyvíjený při baňkování, stimuluje podkožní kapiláry, což aktivuje funkci krevních cév ve svalech.

3. Vliv na klouby: Baňkování je výborná metoda při revmatizmu. Prokrvují se lépe klouby a zvýší se sekrece synoviální tekutiny.

4. Vliv na zažívací ústrojí:Sací síla lehkého podtlaku v bodech na břiše stimuluje vnitřní orgány, zlepšuje peristaltiku a sekreci i kvalitu trávicích šťáv.

##### REFLEXNÍ  MASÁŽ

-  je léčebný manuální zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných, onemocněním reflexně vyvolaných změn. Tato metoda využívající především cesty nervových spojů v oblasti zvolených reflexních oblouků.

Místem zásahu tedy není primárně nemocná tkáň nebo ústrojí. Obdobné změny jako na kůži v podobě Headových zón se nacházejí v podkoží, fascii ve svalové tkání i na periostu

- odvozená od techniky klasické masáže.

Vztah k segmentu:

- dermatom

- myotom

- enterotom

topografická různá vzdálenost zásobena z určitého míšního segmentu

funkční jednotka:

dráždění v kterékoliv tkání může vyvolat odezvu i v jiné tkáni, která

je s ní nervově propojena

U nepárových orgánů dochází topograficky k reflexním změnám na stejné straně tzv. homolateralita.

Reflexní masáž se provádí nasucho!

Hmaty jsou prováděny pomalu.

MÍŠNÍ  SEGMENTY

8 cervikálních

12 thorakálních

5 lumbálních

5 sakrálních

Kožní kořenové projekce jsou graficky znázorněny podle Hansena.

Segmentální zásobení:

Srdce, aorta						Th1 – Th8		vlevo

Plíce, průdušky					Th3 – Th9		oboustranně

Žaludek						Th5 – Th9		vlevo

Dvanácterník, játra, žlučník			Th6 – Th10		vpravo

Slepé střevo, vzestupný tračník			Th10 – L1		vpravo

Příčný a sestupný tračník				Th11 – Th12	vlevo

Sigmoideum, rektum				L1 – L2		vlevo

Ledviny, močovody, moč. měchýř		Th10 – S3		oboustranně

Pohlavní ústrojí					Th11 – S3		oboustranně

Reflexní změny nezaujímají svým rozsahem celou oblast segmentu (zvýšená kožní citlivost, změny prokrvení kůže, teploty, posunlivost, změny svalového tonu).

U nepárových orgánů přispívá k usnadnění lokalizace reflexních změn i zásada stejnostranného výskytu reflexních změn (pravidlo homolaterality).

Reflexní změny  můžou zasahovat i do okrsků zásobených ze sousedních segmentů ale i do vzdálenějších okrsků, které nemají s inervací postiženého orgánu přímé spojení (interneurální vztahy).

Hmaty reflexní masáže jsou prováděny pomalu.

Samo provádění RM klade menší požadavky na fyzickou zdatnost masírujícího než je tomu u KM.

l. Vazivová reflexní masáž

základem je dráždění nervových zakončení v kožní tkání, podkožním vazivu a svalových septech- dráždění tahem.

Hmaty se provádějí jen prstem ruky, který směřuje k povrchu těla pod různým úhlem.

#### Vazivová zóna

se projevuje zánikem pohyblivosti mezi kůží a podkoží, podkožím

a fascií.

Při vyšetření je nutno respektovat linie kožní štěpitelnosti (fyziologicky snížená až zaniklá pohyblivost těchto rozhraní).

Technika mělké vazivové masáže (posun podkoží proti spodině)

Uplatňuje se zejména v případě ztučnělé podkožní tkáně.

Pacient leží na boku s uvolněním krajiny LS páteře a podepřením hlavy.

Spodní DK je v semiflexi, horní v extensi.

Základ hmatu spočívá v posunu podkoží proti spodině, což se děje

přiložením obou ukazováků a postupným nahrnutím kožní řasy. Podobně se přikládají i palce, které se pohybují k ukazovákům. Vyvarovat se zhmožděním tkáně! Nahrnutá řasa se uvolní oddálením prstů.

Hmaty začínají dorzálně od VT a postupuje se kraniálně k SI kl. a okraji křížové kosti.

K propracování je potřeba cca 16 – 18 hmatů.

Stejným způsobem se pokračuje v oblasti m. latissimus dorsi až k dolnímu úhlu lopatky. Pak se propracuje oblast erektorů páteře od křížové kosti po dolní úhel lopatek. Může se ošetřit i oblast lopatek. Palce se přikládají těsně k trnům

a nahrnují podkoží proti ukazovákům.

Protažení fascie na erektory se provádí  přiloženým palcem ve směru jejich vláken. Palec postupně proniká do hloubky svalové tkáně. V místech odporu provede krátký výtěr.

Masáž třením

Základním hmatem je tření prováděné bříškem 3 nebo současně i 4 prstu,

který je pod různým úhlem vtlačen různě hluboko do kůže nebo podkoží.

Cílem je zachovat během masáže stejnou hloubku zanoření.

Nepoužíváme velký tlak. Tah se provádí pomalu a plynule.

Svým provedením je totožný s diagnostickým hmatem (tangenciální tah vytvářející kožní řasu).

Jednotlivé tahy mohou být krátké nebo dlouhé

přímočaré nebo mají tvar křivek

Ke konci provedení hmatu lze zvýšit tlak až do hlubokého zanoření prstu.

bříškem prstu pod různým úhlem tzv. zákles.

Další modifikací je tzv. uklidnění vytvořené působením menší intenzity  větší volární plochy i více prstů.

Technika kutánní

Posun mezi kůží a podkožním vazivem.

Používá se u kojenců a dětí.

Pacient leží nebo sedí.

Postupuje se od kaudálních partií z krajiny LS směrem kraniálně.

Hmat vykonává 3 nebo 4 prst, který je tangenciálně přiložen na kožní povrch a používá se jen mírné intenzity tlaku

## Technika  subkutánní

### Posun podkožního vaziva vůči fascii.

Prsty jsou postaveny kolměji cca v 60 st. úhlu.

Hmat se provádí většinou jen v krátkém rozsahu v místech se zaniklou pohyblivostí, jinak jde o hmaty o dlouhém průběhu.

Před postupujícím prstem se vytváří bohatá řasa

## Technika fasciální

Využívá se krátkých záklesů v místech svalových okrajů (okraj m. latissimus dorsi, crista iliaca, okraj m. rectus abdominis…)

Při správně provedeném hmatu pacient udává pocit velmi intenzivního říznutí.

Hmat musí být proveden pomalu a pacient má být na tento vjem upozorněn!

Sestavy vazivové reflexní masáže:

Na rozdíl od segmentové masáže směřují jednotlivé hmaty jak k páteři, tak ve směru od ní - do periferie segmentu.

- Malá sestava

Provádí se obou stranách páteře v rozsahu segmentů bederních a dolních hrudních, částečně zasahuje i do laterálních částí přední strany trupu.

Masáž v krajině křížové

Začíná v oblasti laterální části hřebene lopatky kyčelní odtud postupuje sestupná část šikmo dolů k anální rýze, vzestupná část k trnu L5.

Dále následuje paravertebrálně kraniálně dlouhý třecí hmat od L5 po C7

Masáž v oblasti pánve

Provádí se na třech úrovních:

- první od L5 v průběhu  hřebene na břišní stranu

- druhý z laterální oblasti  hřebene a distálně vodorovným směrem

k ventrálním ilickým spinám

- třetí probíhá nejníže, začátek těsně u anální rýhy a vodorovně k

VT

Stromečkový hmat

Tvoří několik hmatů, které směřují od laterálního okraje erektorů trupu šikmo kraniálně k páteři a končí v úrovni trnů bederních obratlů a Th 12.

Dolní vějíř

Je skupina krátkých hmatů směřující ze strany a shora k úhlu  L páteře

a cristy

Hmat podél žeberního oblouku

Vede se od páteře na přední plochu trupu až po medioklavikulární čáru

a pak zpět k páteři. Dále navazují vyrovnávací hmaty- plošné tření v

průběhu m. pectoralis major a klavikuly.

Na malou sestavu může navazovat masáž DKK

Nejdříve se provádí masáž proximální části, směr hmatů nemusí

respektovat směr toku krve, hmaty jsou vedeny jak proximálním tak

distálním směrem.

- Velká sestava

### Navazuje přímo na sled hmatů malé sestavy

- stromečkové hmaty až po Th 7 (dolní úhel lopatky)

- dolní vějíř

- hmat podél žeberního oblouku

- mezižeberní hmaty – postupně od dolního až po horní úhel lopatky

a v rozsahu od přední axilární čáry po páteř

- vyrovnávací hmaty na přední ploše hrudníku

- Masáž zad

Je pokračováním velké sestavy a provádí se tam, kde to vyžaduje přítomnost reflexních změn ve výše uložených Th segmentech.

- Stromečkové hmaty se provedou až po C7

- Krátké záseky ve směru opačně probíhajícího stromečku k vertebrálnímu

okraji lopatky.

-    Hmat ohraničující lopatky – provádí se od dolního úhlu v průběhu

okraje lopatky, pak v průběhu laterálního okraje a nakonec horizontálně

ve směru od páteře k rameni

- Lopatkový vějíř – hmaty od vertebrálního okraje lopatky směřující

k ramennímu kloubu

- Velký vyrovnávací hmat – od přední axilární čáry ve výši 6-7. mezižebří

nazad a mezi vertebrálním okrajem lopatky a páteře až po C7

- Vyrovnávací hmaty na přední ploše hrudníku v průběhu m. pectoralis

major a clavikuly

- Masáž v oblasti axily

-    hmaty směřují dolů i vzhůru  ve směru od zadní strany v průběhu m.

latissimus dorsi

- girlandovitý hmat – od zadní k přední axilární čáře provedený v několika

úrovních nad sebou

- protažení přední axilární řasy

- bočné záklesy směřující od střední axilární čáry jak k přední, tak k zadní čáře a provedené rovněž ve třech úrovních nad sebou

- Masáž na šíji a krku

-   paprsčitě vedené hmaty kolem C7 plynule navazující na předchozí sestavu

tzv. „sluníčko“- jedná se o krátké záklesy směřující ze všech stran k C7

- třecí hmat paravertebrálně od C7 a končí u protuberans occipitalis

externum

- stromečkový hmat ve stejném rozsahu

- krátký příčný hmat na protuberans occipitalis ext.

Může  navazovat masáž přední plochy trupu, HKK nebo DKK.

Vyvolané jevy vazivovou masáží:

Místní pocity:

- pocit říznutí - terapeutický správný zásah – došlo ke správnému nervově-

reflexnímu propojení ve vegetativním systému, pocit je ohraničený a lokalizovaný a spontánně odezní jakmile  hmat ukončíme

- pocit nevýrazného tření – vzniká v průběhu správně provedené masáže

nedošlo k odezvě ve vegetativním systému (neadekvátní

odezva)

- pocit tupého tlaku nebo smíšený pocit tlaku a říznutí – neurčitý, nelze přesně lokalizovat, přetrvává po ukončení masáže - chyba

V tomto případě již neopakujeme masáž v dané lokalizaci, ale snažíme se působit na vzdálenější okrsek (protilehlou stranu těla, kaudálnější úsek)

- kožní reakce- zarudnutí a elevace ( dermografie červená ale i bílá, tvorba pupenců)

Vzdálené pocity:

- iritace – jsou krátkodobé, bušení srdce, krátký dech, bolest břicha, tlak

v močovém měchýři…. na kůži pocit svědění, ofouknutí

škrábání

- chybné reakce- dlouhodobě se vyskytující za l-2 hodiny po ukončení

procedury- (viz iritace)

## Celkové pocity

Přechodné vegetativní projevy – převaha sympatiku (pocení po celém

těle i masivní…). Jindy za 1. – 2. hodiny po masáži pocit uvolnění

s únavou až malátností a imperativní nutnosti spánku po kterém se pacient

cítí svěží.

2. Segmentová  reflexní  masáž

Při této technice se mechanicky působí na reflexní změny ve všech vrstvách měkkých tkání : kůže, podkoží, fascie, sval.

- nejprve se uvolňují změny nejpovrchnější pak hlouběji uložené

-    masáž dodržuje segmentální uspořádání

- při masáží páteře se začíná od lumbálních případně sakrálních segmentů

a postupuje se kraniálně

- na trupu začíná masáž na přední straně a jednotlivé hmaty směřují k páteři

- na končetinách se masíruje směrem k srdci, nejdříve v jejich proximálních části a pak teprve distálnější (nejdříve stehno pak bérec, dříve paže než předloktí a vždy z distálních částí  proximálně!)

Pacient je sedící nebo ležící.

Masáž se provádí po přesném stanovení dg, po zjištění všech reflexních změn.

Pacienta vyzveme, aby ihned hlásil každý nepříjemný pocit nebo výraznou bolest v souvislosti s masáží.

Masážní hmaty:

Masáž se nejčastěji provádí jednou rukou, při nutnosti většího tlaku pomáhá druhá ruka nebo se používá k fixaci pacienta.

tření, vytírání, hnětení, vibrace (chvění)

Zásady provedení:

Vtaženiny – tření, vytírání a hluboké hnětení

### Prohlubeniny – hluboké hnětení a válení

Prominence – jemné vibrace, lehké tření

Svalový hypertonus – jemné vibrace

Svalový hypotonus – tvrdé vibrace

Při každém hmatu musí být prováděn kontinuální posun kůže a podkoží proti hlubším tkáňovým vrstvám (sval s fascií).

Jednotlivé hmaty lze provést několikrát, ale vždy hned za sebou – nelze měnit libovolně sled hmatů!

Provádění masáže, její skladbu a intenzitu přizpůsobujeme reakcím masírovaného.

U živě reagující nejdříve ovlivňujeme centrální části a až později masírujeme periferii.

Volby hmatů:

## Přísuvná spirála

- u ležícího pacienta jsou trny mezi palcem a 2-5. prstem.

Druhý až pátý prsty provádí spirálovitý pohyb vždy od kaudálních segmentů kraniálně (palec je oporou), podobným způsobem- bříškem palce se ošetřuje levá strana- druhý až pátý prst slouží jako opora

## Zdůrazněná přísuvná spirála

-  volná ruka se přiloží přes masírující- zvýšení tlaku masáže

## Dvoupalcový hmat

- spirála prováděna oběma palci současně

Na sedícím pacientovi se přísuvná spirála provádí pouze distálním článkem palce

## Mezitrnový hmat

- pomocí obou rukou tak že trnový výběžek leží mezi jejich prsty- jedna ruka kraniálně druhá v kaudálním postavení, obě ruce vykonávají krouživý pohyb stejnosměrně s fázovým posunem – kůže vytváří obraz kříže, uprostřed leží trnový výběžek

## Pilový  hmat

- pomocí obou rukou, palce v abdukci- vytvoříme řasu protisměrným pohybem rukou

## Posuvné chvění

- jednou rukou stabilizujeme lopatu k.pánevní (pac. na břiše) druhou přiložíme na erektory trupy pacienta prsty vzhůru šikmo k dolnímu úhlu protilehlé lopatky. Dlaň provádí rotační pohyby- chvění se současným posouváním kraniálně nad erektory

## Přerušovaný tah vidličkou

- druhý a třetí prst jedné ruky přitlačíme tak, že mezi oběma prsty zůstane trnový výběžek

Směrem kraniálním se vykonává přerušovaný tah při stálém tlaku prstů.

## Masáž okrajů lopatky

- dolní úhel lopatky spočívá v prvém meziprstním prostoru maséra, druhou rukou tlačí rameno nazad, prohněte nejdříve zevní okraj lopatky hranou ukazováku pak palcem vertebrální okraj lopatky + masáž zadní plochy trapézu palcem, dále 2-5 prst pod lopatkou provádí masáž subskapulární oblasti

## Masáž infraspinatu a supraspinatu

- provádí se 2. a 4. prstem – spirálovitým hnětením od zevního okraje

hřebene lopatky k páteři

## Plošná vibrace zad

- provádí se dlaní, postupuje se od hřebenu lopaty kosti kyčelní

proximálně směrem k páteři. Vibrace je jemná.

## Masáž sterna a klíčku

- pacient sedí, masáž se provádí 2. a 3 prstem obou rukou  směřující

kolmo na sternum, kůže nahrneme do tvaru kříže. Začínáme distálně

a pokračuje proximálně. Stejným způsobem masírujeme úpony žeber.

## Masáž mezižebří

- pacient má HKK v lehké abdukci, hmat začíná v mezižebří na ventrální

straně a směřuje k páteři- jedná se o hnětení.  Postupuje se od dolních

k horním mezižeberním prostorům. V průběhu masáže se nesmí přejíždět

přes žebra do sousedních m. prostorů.

## Trapézový hmat

- hmat začíná při páteři ve výši hřebenu lopatky a končí v úrovni C7.

Základním hmatem je výtěr thenarem střídavě jednou a druhou rukou.

Charakter hmatu  může být povrchnější- tření nebo chvění.

## Uvolnění hrudníku

- pacient sedí , vydechne a masér současně dlaněmi co nejvíce stlačí

hrudník ve výši horní nebo dolní apertury. Účinek zvýrazníme současnou

vibrací. Po výzvě k nádechu masér uvolní tlak dlaní postupně asi 2-3x (tak

náhle že se pacient se zajíkne). V průběhu nebo krátce po ukončení

výkonu může pacient udávat přechodný pocit slabosti, mdloby,

nevolnosti.

Inspirační fáze je vhodná k ovlivnění pohrudničních srůstů, expirační

při astmatu.

## Masáž šíjového svalstva

- jeho součástí je masáž přední plochy trapézu z laterální oblasti centrálně

pak se masíruje zadní plochu. Hmaty končí až u linea nuchae, vyhýbáme

se C7

## Masáž linea nuchae

- masáž se provádí 2.- 5. prstem s použitím vyšší intenzity tlaku –od

centrální části kroužením k týlnímu hrbolu. Volná ruka maséra fixuje

hlavu z protilehlé strany.

## Masáž  čela

- provádí se v obou rovinách, hlavu máme opřenou o hrudník.

- postupuje se od kořene nosu vzhůru k okraji vlasů (2.-.5. prstem nejdříve jednou pak druhou rukou)

- tlak je intenzivní a směřuje na čelo kolmo, po jeho provedení vznikne

na čele mělká vertikální brázda, kterou rozetřeme horizontálně směřujícím

plošným výtěrem

- prohnětení nadočnicového oblouku od kořene nose laterálně a dále se

postupuje proximálně – hmat se provádím 2. a 3. prstem obou rukou

po ukončení prohnětení provádíme také výtěr horizontálním směrem

## Masáž  lební klenby

- od okraje vlasaté části směrem k dolnímu okraji týlní kosti, masér je

na boku sedícího pacienta.

## Hmat od nadočnice po ramena

- provádíme oběma dlaněmi, palce jsou v centrální části, malíky nad boltci

dlaň je na čele a části temene tak, že prsty přečnívají přes okraj nadočnice

lehké tření ve směru k týlu dále přes šíji k rameni. Hlavu pacienta je výhodné opřít o hrudník maséra, který je za pacientem

## Masáž křížové kosti

- provádí se flektovaným 2. – 5. prstem dx ruky, pacient je na břiše

jedná se o krouživé hnětení za použití většího tlaku od dolní části

k. křížové proximálně, masíruje také oblasti SI kl., po dosažení okraje lopaty k. kyčelním se hmat stáčí k páteři, kde končí

## Masáž gluteů

- pacient sedí, masáž se provádí  flektovanými bříšky 2.-5. prstu

může se provádět krouživé hnětení, hluboký výtěr, lehké tření event. vibrace

- první gluteální hmat: začíná pod kyčelním kloubem směřuje šikmo vzhůru ke křížové kosti

- druhý gluteální hmat začíná nad kyčelním kloubem a také směřuje ke křížové kosti

- třetí gluteální hmat začíná ve stejném místě jako druhý a směřuje k SIAS, po jeho dosažení se stáčí pod hřeben lopaty k. kyčelní

## Masáž hřebene lopaty kyčelní

- provádíme vyšším tlakem od SIAS směrem k páteři- spirálovité hnětení

nebo jemnější vibraci

## Masáž iliacu

- provádí se 2.-.5. prstem který zanořujeme postupně k vnitřní ploše

lopaty k. kyčelní (origo m. iliacus), pacient sedí

## Masáž stydké kosti a slabin

- pacient sedí, masírujeme bříškem 2.-.4. prstu obou rukou horní okraj

stydké kosti , masér sedí za pacientem, masírujeme od symfysy podél

tříselných vazů vzhůru a končí u SIAS

## Protřesení pánve

- pacient leží nebo sedí, dlaně přiložíme nad hřebeny lopaty k. kyčelní

prsty směřují k pupku, palce jsou abdukovány a směřují k páteři - okraje ukazováků se vtlačí do hloubky. Při současném chvění se táhne směrem k páteři

## Na horních končetinách

- masírují se okraje deltového svalu od ramene k hrudníku, pak zevní část

velkého prsního svalu a m. latisimus dorsi, na paži m. triceps brachii (od lokte směrem proximálním) a skupina extensorů předloktí.

## Na dolních končetinách

- masírujeme adduktory stehna nejdříve na vnitřní straně, pak oblast

fasciae lata od kolene vzhůru, prohnětení oblasti sedacího hrbolu pak

vytření v průběhu hýžďové rýhy, krouživé prohnětení popliteální krajiny

na bérci se promasíruje sv. lýtkové  od kotníků směrem ke koleni

## Na břiše

- hmaty provádíme ve směru peristaltiky tlustého střeva. Používáme

hluboké hnětení, povrchní tření, chvění o různé intenzitě v závislosti na

typu reflexních změn.

Hnětení se provádí etapovitě:

- od slezinového ohbí k esovité kličce

- příčný tračník

- vzestupná část od slepého střeva k jaternímu ohbí

Povrchní tření i chvění břicha je doplněno esovitým výtěrem podél žeberních oblouků a přehrnováním břišní stěny. Hmaty jsou prováděny pomalu, masáž břicha konči chvěním plochou ruky

Masážní sestavy:

-volba je dána lokalizací orgánového onemocnění a jemu odpovídajícím povrchovým segmentovým projekcím

- Sestava dorsální (zádová)

Pacient ležící

  - přísuvná spirála

  - mezitrnový hmat

  - pilový hmat

  - posuvné chvění

  - přerušovaný tah vidličkou

  - masáž okrajů lopatky a zadní plochy trapézu

  - masáž infraspinatu a supraspinatu

Sestav končí plošnou vibrací zad.

- Sestava torakální (hrudní)

Pacient sedící

  - přísuvná spirála

  - masáž sterna a klíčku

  - masáž mezižebří

  - masáž okrajů lopatky a zadní plochy trapézu

  - masáž infraspinatu a supraspinatu

  - trapézový hmat

Sestava končí uvolněním hrudníku, plošnou vibrací zad.

- Sestava po šíji a hlavu

Pacient sedí

  - přísuvná spirála

  - masáž okrajů lopatky a zadní polochy trapézu

  - masáž infraspinatu a supraspinatu

  - trapézový hmat

  - masáž šíjového sv.

  - masáž linea nuchae

  - masáž čela s výtěrem přes oči

  - masáž lební klenby

Sestava končí výtěrem od nadočnice po ramena.

- Sestava pánevní

Vleže: 1. masáž křížové kosti

2. přísuvná spirála

3. mezitrnový hmat

4. pilový hmat

5. posuvné chvění

Vsedě: 6. masáž gluteů

7. masáž hřebene lopaty kyčelní

8. masáž iliaku

9. masáž kosti stydké a inquin

Sestava končí protřesením pánve u ležícího pacienta.

Indikace RM:

- akutní funkční nebo chronické organické poruchy vnitřních orgánů.

Sestava  dorzální – provádí se při on. vnitřních orgánů, a vertebrálních

poruchách

Sestava, torakální – při on. hrudních orgánů ( astma bronchiale, AP,

chronické bronchitidě)

Sestava pro šíji a hlavu – CB, CCsy,  potíže s CNS (vertigo…)

Sestav, pelvická – při poruchách pánevních orgánů

3. Periostální reflexní masáž

- je odlišný od předcházejících způsobů reflexní masáže.

Jedná se o bodový, rytmicky prováděný tlak vykonávaný na periost

vhodných kostních ploch ( PIP kl. nebo bříškem posledního článku

druhého nebo třetího prstu). Síla tlaku je cca 2 – 15 kg/cm2,

tlak je zpočátku mírný , postupně se zvyšuje a to tak dlouho, pokud je

vzniklá bolest snesitelná. Se zesilujícím se tlakem se vykonává lehké

kroužení (rozhrnování cirkulární)

- pocit lokální bolesti je individuální,  často pacienti udává i vyzařování bolesti jiní pocit tepla v místě působní a v příslušném segmentu.Bolest vymizí obvykle s ukončením masáže ( nebo do 24 hodin od jejího skončení). Během působení masáže na periost vznikají v okolí změny povrchové i hluboké citlivosti.

- v místě provedené masáže je lokální hyperémie a několik hodin patrné vtlačeniny. V hloubce  zejména po prvních masáží je hmatný otok

(projev sterilního zánětu periostu)- jeho vznik je cílem této masáže!

Chybou je vznik hematomu!

Při použití bodového tlaku v sousedství hyperalgického místa lze bolest

v jeho centru zmírnit nebo zcela zrušit- tzv. periostový blok.

Pacient není relaxován naopak musí svým tělem klást odpor tlaku maséra.

Při masáží žeber pacient leží, masér respektuje dechové pohyby hrudníku, při masáži bederní krajiny pacient leží na břiše, které je podloženo (omezení bederní lordózy).

Při masáži kolenního kloubu se podkládá popliteální oblast

Při aplikaci na hlavě, krční a horní Th páteři a lopatce pacient sedí.

Volnou rukou masér může podpírat masírovaného nebo ji využít k zesílení tlaku masáže.

Masér detekuje TP (dříve tzv. maximální body). Tyto ošetřuje výše uvedenou technikou, pokud je vzniklá bolest pro masírovaného nesnesitelná, masáž se provádí periferněji od TP a teprve později v místě TP (periostový blok).

V jedné lokalitě masér pracuje cca 3 – 5 minut na celou proceduru se počítá 20 – 30 minut

Po masáži se provede důkladné vytření palcem, Tato oblast zůstává  hyperemická a její střed vkleslý. Obojí mizí po několika hodinách.

Vlastní provedení periostální masáže není dáno sestavou jako u jiných technik RM.

Místa reflexních změn periostu vhodná pro  masáž:

- příčné výběžku obratlů

- proc. mastoideus, linea nuchae, temporomandibulární kloub

- spánková kost, nosní kůstky, (bříškem 3 prstu)

- MTTPh kl. patní kost, hlezenní k., kotníky

- kondyly tibie, tuberositas tibiae, hlavička fibuly,kondyly femoru

- kost křížová kost kyčelní u gracilních pacientů, hřeben lopatky, SI kl.

(proximálním kloubem ukazováku)

- VT, horní raménko kosti stydké

- báze MTC, os pisiforme, proc. styloides radii i ulnae

- acromion, proc. coracoides, spina scapulae

- kost křížová, crista iliaca

Místa KI:

- trny obratlů, lebka, patella, klíční kost, kosti kryté silnou vrství tuku, místa

výstupu a průběhu periferních nervů a cév.

Indikace reflexních masáží:

Reflexní masáže se zaměřují zejména na reflexní změny na povrchu těla, jež vznikají a trvají při dráždění, které přichází ze vzdálenějších tkání nebo orgánů cestou společné segmentové inervace

Funkční a chronická organická onemocnění vnitřních orgánů, při kterých nacházíme typické reflexní změny v charakteristických lokalizacích.

- oprese na hrudi, stavy po IM, stavy po operacích srdce

- chron. tracheobronchitida, astma bronchiale, stavy po pneumoniích,

st.p. operacích plic

- chron. gastritida, vředová ch. GD, stavy po operacích GIT

- dyskineze žlučových cest, cholecystolitiáza, st.p. operacích žlučníku

- zánětlivé, degenerativní a funkční poruchy ledvin, urolitiáza, inkontinence, dráždivý měchýř, stavy po operacích moč. cest.

- dysmenorea, sekundární amenorea,

- neuroastenie, stavy po otřesu mozku, postkomoční sy

            - Cévní choroby

- funkční poruchy prokrvení

- obliterující endarteriitida (Bürgerova ch.) - klaudikace

- ATS, lymfostáza

            - Funkční a degenerativní choroby páteře a kloubů

- funkční poruchy páteře (blokády, TP,TrP)

- spondylarthritis ankylopoetica (M. Bechtěrev)

- stavy po diskopatiích – protruse či HE disků

- cervikální migréna

- sy CC,CB,LS

- chron. RA

            - Poúrazové a pooperační stavy

            - Vegetativní a endokrinní dysregulace

            - KI reflexních masáží

- akutní záněty, onemocnění tkání nebo orgánů

- stavy vyžadující klid na lůžku (čerstvý IM, dnavý záchvat, otřes mozku, akutní postižení páteře)

- horečnatá a infekční on.

- akutní zánět v povrchových měkkých tkáních

#### Dávkování  masáže

Při dávkování masáže musíme vycházet:

- celkové reaktivity masírovaného

- stavu podráždění organizmu

- konstitučního typu

- věku

- pohlaví

- charakteru zaměstnání

- z druhu, lokalizace, stadia a trvání choroby

Efekt masáže závisí na:

- druhu hmatu

- síle provedení hmatu

- rozsahu jeho působní jak plošně tak do hloubky

- dobu po kterou působí hmat

- doba trvaní celé masáže

- frekvence masáže

- celkový počet procedur

#### Přesuny reflexů

- během nebo krátce po masáži, která nebyla technicky dobře provedena

(špatně dávka…)se objeví ve vzdálených tkáních  a orgánech inervovaných

z příslušeného segmentu.

- při masáži vedle 3. a 4. L obratle mohou vzniknout bolesti vyzařující do DK- až do okolí kotníků a chodidla. Potíže mizí po masáži krajiny mezi VT a sedacím hrbolem téže strany

- pocit tupého tlaku až bolesti v moč. měchýři může vzniknout při masáži v L a dolní Th  segmentech paravertebrálně. Potíže zmizí třením  podbřišku a v průběhu slabin

- nepříjemné senzace v krajině srdeční imitující AP se mohou objevit při masáži mezi okraji lopatky a páteře vlevo. Stav lze zlepšit masáží levé přední poloviny hrudníku s třením podél levého žeberního oblouku.

- při jaterních a žlučníkových on. je třeba nejdříve ošetřit reflexní změny v níže ležících segmentech a teprve pak ošetřit krajinu mezi páteří a okrajem pravé lopatky v rozsahu Th2-Th3. Stav ošetříme energickým vytřením v průběhu pravého žeberního oblouku.

- při masáži v axilární části hřebenu lopatky mohou vzniknout parestesie

v HK. Stav upravíme intenzivní masáží axily.

- intenzivní masáž v oblasti levé axily může vyvolat oprese. Stav řešíme masáží levé poloviny hrudníku a třením podél levého žeberního oblouku.

- při žaludečních obtížích se masíruje TP nad hřebenem lopatky vlevo až teprve po uvolnění svalového hypertonu pod hřebenem. Jinak může dojít ke zhoršení žaludečních obtíží. Ty lze odstranit třením podél levého žeberního oblouku.

- energická masáž sterna a chrupavčitých úponů žeber může vyvolat pocit sucha v ústech, žízeň, sevření hrdla. Stav řešíme hlubokým třením okolo C7.

- při masáži horní části zad, šíje a v týle může vzniknout napětí na krku, hrudníku zejména mezi klíčkem a sternem. Uvolňuje se třením nebo plošnou vibrací přední strany hrudníku.

- masáž šíjové svaloviny a laterální části C seg. může vyprovokovat bolest hlavy, závratě, pocit stísněnosti až mdlobu. Stav řešíme plochým výtěrem přes víčka a v průběhu snopců m. frontalis.

- při intezivní masáži v 6.-.9. mezižebří vlevo mohou vzniknout kardiální potíže, které lze odstranit třením podél levého žeberního oblouku.

- po ukončení masáže aplikované pro obstipaci bylo pozorováno při předávkování třením paravertebrálně v úrovni Th10 – Th12 nucení na moč, které může přetrvávat i 2 hodiny.

- při masáži v okolí sed. hrbolu mohou vzniknout lumbální bolesti diskogenního rázu, které lze odstranit masáží v kořenové L oblasti.

- masáží neodstraněné reflexní změny mohou po krátké době vyprovokovat stejné organické potíže, jež byly před zahájením nebo na počátku léčby.

- jestliže se provádí masáž i po vymizení reflexních změn dále, může se po několika dalších masážích vyvolat obnovení původních obtíží.

            - Reflexní změny

Změny viditelné:

- barva kůže (nažloutlá, bledší)

- lesk (mdlý)

- zvýšená potivost

- charakter povrchu (vtaženiny, prominence, povrch pomerančové kůry)

Vyšetření pohmatem:

- změna rezistence (kůže, podkoží, fascie, svalstvo, periost)

- změna posunu kožní řasy i pocitu klouzání

- vyšetřovací hmat pomocí palce a ukazováku (nadzdvihnutí + lehké stisknutí – změna charakteru)

- změny tonu svalstva,

- TrP, při palpaci jsou bolestivé a neuhýbají X myogelosa je projev degenerace svalu, je bolestivá, ale méně a při palpaci uhýbá

- periost - TP

VYŠETŘNÍ  REFLEXNÍCH  ZMĚN

Reflexní změny vznikající v důsledku nocicepční aference.

Rozsah a intenzita reflexních změn je závislá na reakci vegetativního systému.

Reflexní změny zjišťujeme jak při funkčním poruchách tak i organických

- onemocnění vnitřních orgánů

- postižení struktur v segmentu

Ne každé nocicepční podráždění musí vyvolávat bolest!(stupeň intenzity

a úroveň prahu pro bolest)

Reflexní změny představují nocicepční podnět a za určitých okolností mohou samy bolest vyvolávat.

Palpace

- teplota, pocení a napětí, lepivost kůže

- posouzení vzájemné pohyblivostí tkání proti sobě „posunlivost“

- pátrání po barierách mezi jednotlivými vrstvami

- bariéra fyziologická (dána anatomicky)

- patologická (odpor je náhlý, ostrý)

Při palpaci měníme intenzitu, směr a rytmus tlaku a tím vyvoláváme interakci mezi vyšetřujícím a vyšetřovaným (technikou nenahraditelná metoda)

efekt zpětné vazby.

Faktory ovlivňující výsledek palpace:

- propriocepce terapeuta

- anatomické a topografické znalosti

- trojrozměrná představivost

a. Kožní změny

Headovy zóny – určité úseky  na kůži se zvýšenou citlivostí. Jejich

lokalizace je závislá na typu onemocnění útrobních orgánů

Metody vyšetření:	Kiblerova řasa (reliéf pomerančové kůry)

protažitelnost měkkých tkání

HAZ – oblast kůže, která  má při dotyku zvýšenou citlivost,

sníženou protažitelnost a zvýšený odpor proti pružení

(po dosažení předpětí)

vyšetřujeme metodou kožního tření (odpor následkem zvýšené

potivosti kůže)

Fenomén tání – release (pocit příjemného tepla až pálení doprovázený

uvolněním)

b. Svalové spasmy (hypertonus)

u funkčních poruch vzniká reflexně následkem funkčních kloubních

poruch páteře jako následek nocicepční aferentace.

zvýšené klidové napětí svalu

při palpaci je svalové bříško tužší konzistence, zvětšené a palpačně

bolestivé

Myogelózy – lokální bolestivá místa omezená na určité části svalových vláken

Bolestivé oblasti origa a inzerce svalu - TP (bolestivé body)

Bolest svalu je prohlubována venózní stázou – ischemisací (zvýšení tlaku v kompartmentu - subfasciálně).

Při déletrvajícím sval. spasmu může docházet k organickým změnám - zkrácení svalu (při palpaci nebolí!), fibrotizaci.

Svalový spasmus může dlouhodobě přetrvávat a to i po odstranění funkční poruchy. Přebírá nocicepční signalizaci a působí přetrvávání bolesti.

Hyperalgické kožní zóny a svalové spasmy jsou známkou vegetativní odpovědi

na bolestivý podnět (vliv sympatiku a parasympatiku)

Klasifikace svalového hypertonu:

1. Strukturální hypertonus (spasticita – postižení hemisféry nebo kmene - CMP

rigidita – při postižení extrapyramidového sy. –

Parkinson )

- vzniká na základě léze centrálního motoneuronu – porucha regulace

prvního motoneuronu v předních rozích míšních tzv. alfa spasticita,

nebo	 postižení gama systému- tzv. gama spasticita – nervosvalového

vřeténka

2. Funkční hypertonus

- vznik působením:

- limbického systému (stres)

- interneurální porucha (polio)

- TrP (porucha segmentální regulace nebo

přímo porucha funkce svalu)

- reflexní kontraktury (PV kontraktury při lumbalgiích,

kontraktury šíjového sv. a m SCM při torticollis)

c. Bolestivé body - Tender Points (periferní TrP dle Simons a Travel)

- jsou místa, která reagují na působení tlaku bolestivostí

- lokalizace : svalové úpony

úpony kloubních pouzder

úpony ligament na periost – tzv. periostální b.

(trny, epikondyly, SIPS, pes anserinus, symfýza)

d. Trigger Points (myofasciální trigger points dle Simons a Travel)

Vzniká dysfunkcí, které jsou způsobeny různými mechanismy:

- akutním mechanickým přepětím, přetížením

- traumatem

- chronickým submaximálním přetěžováním při monotónních

opakovaných pohybech

- poruchou statodynamiky, VDT

- emocionální úzkostí

- chladem

- kloubní, neurogenní, viscerální, hormonální nebo vzdálenou svalovou

poruchou

Tato dysfunkce svalová vede ke zvýšené spotřebě energie za současné lokální ischemie (kapilární komprese) způsobené kontrakcí sval. vláken.

Souběh těchto dvou faktorů způsobuje lokální energetickou krizi.

Lokální ischemie vede k uvolnění biochemických látek senzibilizujících svalové nociceptory a zvyšující citlivost TrP na tlak.

Svaly s TrP mají:

- slabší svalovou sílu,

- opožděně se relaxují

- zvýšená tendence ke spasmům

- porušenou jemnou motoriku

- vypadávají z pohybových stereotypů, porucha koordinace pohybu

Klinicky se jedná o ohraničené, hyperiritabilní místo ve svalu, které při palpaci vyvolá lokální i přenesenou bolest. Přenesená bolest  je často lokalizována do oblasti dosti vzdálené od TrP.

Distribuce přenesené bolesti je zřídka kdy shodná se segmentální distribucí periferního nervu či průběhu dermatomu.

Jedná se o tuhý svalový snopec.

Podrážděním se kromě bolestí vyvolá lokální záškub (viditelná kontrakce).

Jedná se o několik milimetrů velký okrsek svalu, který obsahuje svalová vlákna se sníženým prahem dráždivosti. Jedná se tzv. vnitřní inkoordinace svalu.

Volním úsilím se stahuje přednostně a neekonomicky.

Na okraji TrP jsou vlákna v útlum - oslabená.

Vyšetření: přebrnkneme prsty příčně přes svalová vlákna

Klinický význam TrP spočívá v tom, že mohou udržovat celý bolestivý oblouk

i po odstranění funkční poruchy nebo po odeznění základního onemocnění.

Typy TrP :

- Aktivní TrP – je spontánně bolestivý, brání plnému protažení svalu, sval oslabuje

- Latentní TrP – lze aktivovat zvýšeným tlakem (palpací), nemanifestuje

se spontánní bolestí

- Primární TrP – je aktivován akutním nebo chronickým přetížením svalu, nevzniká v důsledku aktivity TrP v jiných svalech

- Satelitní TrP – vzniká v oblasti přenesené bolesti jiného TrP

- Sekundární TrP – vzniká v přetěžovaném svalu, který nahrazuje funkci svalu původně postiženého

- Sdružený TrP – místa hyperaktivity ve svalu, které vznikají jako odpověď na kompenzační přetěžování, zmenšení rozsahu pohybu nebo jako odpověď na přenesené fenomény, které vznikají jako důsledek aktivity TrP v jiném svalu (satelitní TrP a sekundární TrP)

TrP může spontánně vymizet.

Pokud nevymizí nebo je špatně léčen, mohou se objevit TrP v témže nebo blízkých svalech a ve spojení se svalovou dysfunkcí - vzniká myofasciální bolestivý sy.

Terapie:

a/ tlaková metoda (fenomén tání), ischemická komprese TrP

b/ spray and stretch (Travelová a Simons)

c/ metoda suché jehly

d/ plynové inj. (5-6 ml CO2)

e/ fyzikální th (UZ, rázová vlna, kombinovaná th...)

Hodnocení reflexních změn:

A. Kvantitativní : - množství reflexních změn v jedné nebo několika strukturách

- mono nebo plurisegmentové

B. Kvalitativní : - hodnocení stupně intenzity reflexní odpovědi

Vertebroviscerální  vztahy

- vzájemné reflexní vazby jednotlivých struktur v segmentu

Dysfunkce pohybového systému může způsobit příznaky, které jsou mylně pokládány za vnitřní onemocnění.

Diskutovaná je otázka vyvolání vnitřního onemocnění na základě funkční poruchy (organické X funkční)

Viscerální porucha může svými příznaky napodobovat poruchu pohybového ústrojí (blokády, TrP)

Důležité při výskytu opakovaných recidiv.

1. Srdce

ICHS : bolest v hrudníku, ramenou a LHK

blokáda Th3/Th4/Th5, C/Th přechodu, 3-5 žebra vlevo

TrP :  erektory v úrovni Th 4-Th8

mm. pectoralaes vlevo

m. subscapularis

horní část m. trapezius

mm. scaleni

Pseudoangiosní vertebrogenní sy.

- čím jsou výrazněji vyjádřeny reflexní změny tím je

pravděpodobnější X efekt NTG, fyzická námaha, délka potíží

2. Chronické tonzilitidy

blokády hlavových kloubů (C0/C1)

spazmy krátkých extensorů šíje

zvýšený tonus svalstva dna ústního

3. Chronická onem. v oblasti hrudníku

blokáda Th 7/Th8/Th9/Th10

zkrácení a hypertonus m. trapezius, m. pectoralis major,

mm scaleni

4. Postižení žaludku a dvanáctníku

blokáda Th4/Th5/Th6/Th7/Th8

AO

SI posun

zvýšené sval. napětí erektorů Th páteře s maximem v oblasti Th6

5. Hepar a žlučník

blokáda Th6/Th7/Th8

zvýšený tonus m. trapezius vpravo a erektoru trupu

bolest propaguje pod dx lopatku

6. Ledviny

blokáda Th11/Th12/L1 (Th/L přechod)

dolních žeber

SI posun

zvýšený tonus  erektorů ThL přechodu

m. psoas

m. quadratus lumborum

v adduktorech stehna

m. piriformis

8. Gynekologické afekce

SI posun více dx

blokáda v oblasti LS přechodu a sakrococcygeální oblasti

spasmus m. iliacus

Vertebrogenní  onemocnění

Diskogenní postižení

Cervikální migréna

Bechtěrevova choroba

Stavy po frakturách obratlových těl

Stavy po operacích páteře

CB a CC sy

LS sy

Lokalizace reflexních změn

CC sy:

HAZ na zadní straně:

1. široký pruh střechovitě ubíhající od páteře k okrajům lopatek (Th1-

Th3)

2. laterálně pod hřebenem lopatek (C8-C7)

3. široké pruhy podél páteře (C7-C5)

4. na horní části trapézového svalu (C6-C4)

5. na šíji šikmo podél krční páteře (C4-C3)

6. v celém průběhu linea nuchae (C3-C2)

HAZ na přední straně:

1. v medioklavikulární čáře nad prsní bradavkou vzhůru (Th4-Th2)

2. zevně medioklavikulární čáry (Th4-Th2)

3. na horní části trapézového svalu (C5-C4)

Th: SM pro šíji a hlavu + hmaty sestavy hrudní, které jsou prováděny na přední ploše hrudníku

CB sy:

HAZ na zadní straně:

1. šikmo vzhůru od okraje vzpřimovačů trupu k axile (Th4-C8,Th7)

2. na zadní ploše lopatky v průběhu infraspinatu (Th4-C8)

3. na hřebeni lopatky a v průběhu supraspinatu (C8-C7)

4. podél páteře vzhůru (Th4-C4)

5. na horní části m. trap. (C6-C4)

6. na origu m. deltoides (C7-C6)

7. na horní části trapézového sv. laterálně (C6)

8. po obou okrajích předloktí (C6,C8)

9. mezi MTC (C6-C8)

HAZ na přední straně:

1. na horní části m. trap. (C5-C4)

2. nad klíčkem až k rameni (C5-C6)

3. origo m. deltoides (C6)

4. v průběhu dolní části m. biceps br. (C5)

5. po obou stranách proximální části předloktí (C6,C8)

Th: SM- hrudní sestava + hmaty ze sestavy pro šíji a hlavu + masáž HK

LS sy:

HAZ na zadní straně:

1. nad horním okrajem křížové kosti (L5-L4)

2. podél páteře a na protilehlé straně nad úrovní kristy (L4-L3)

3. podél páteře na vzpřimovačích trupu (Th11-Th9)

4. na sed. hrbolu a v průběhu přilehlé části glut. rýhy (S3-S1)

5. kyčelní kloub (L5)

6. podkolenní jamka (S2-S1)

7.podélně středem lýtka (S2-S1)

HAZ na přední straně:

1. origo m. iliacus (L1-Th11)

2. na zevní straně stehna od kyčle šikmo k vnitřní straně kolena (L4-L3)

3. šikmo středem bérce (L5-L4)

Th: SM –pánevní sestava + masáž DK postižené strany

Onemocnění  kardiovaskulární

HAZ na zadní straně:

1. podél žeberního oblouku (Th9-Th8)

2. při dolním úhlu lopatky (Th5-Th4)

3. mezi páteří a okrajem lopatky (Th5-Th2)

4. pod hřebenem lopatky (Th1-C8)

5. nad horní částí m. trapezius (C6-C4)

HAZ na přední strany:

1. podél žeberního oblouku (Th9-Th8)

2. zevně od střední čáry a tři prsty pod mečíkem (Th8)

3. mezi medioklavikulární a přední axilární čarou (Th6-Th5)

4. podél sterna (Th5-Th1)

5. v přední axilární čáře (Th4-Th3)

6. při inserci m. SCM (C4)

7. na horní části m. trapezius (C4)

Nálezy lokalizovány vlevo!

Th: SM- sestava hrudní

Onemocnění respiračního systému

HAZ na zadní straně:

1. mezi zadní a přední axilární čarou v 9 a 6 mezižebří (Th9-Th6)

2. rovnoběžně podél páteře a okraje lopatky (Th5-Th4)

3. pod hřebenem lopatky (Th1-C7)

4. rovnoběžně podél páteře nad horním okrajem lopatky (C8-C5)

5. na horním okraji m. trapezius (C6-C4)

6. široká oblast šíjové svaloviny pod linea nuchae (C3)

HAZ na přední straně:

1. od přední k zadní axilární čáře v 9 a 6 mezižebří (Th9-Th6)

2. podél sterna při úponu žeberních chrupavek (Th4-Th2)

3. podél m. SCM (C4-C3)

Th: SM- hrudní sestava + doplnění hmaty ze sestavy pro šíji a hlavu

Onemocnění žaludku a tenkého střeva

HAZ na zadní straně:

1. při páteři vpravo (Th9-Th8)

2. při páteři pod úrovní dolního úhlu lopatky vlevo (Th8-Th7)

3. při dolním úhlu lopatky vlevo (Th5-Th4)

4. pod axiální částí spiny (C8-C7)

5. na horní části trapézového svalu (C6-C4)

HAZ na přední straně:

1. pod pupkem zevně od střední části vpravo (Th11)

2. šikmo vzhůru od levého okraje přímého břišního svalu nad úrovní

pupku (Th10-Th9)

3. vlevo od střední čáry 4 prsty pod mečíkem (Th8)

4. vlevo od střední čáry 2 prsty pod mečíkem (Th8-Th7)

5. v téže úrovni vlevo v medioklavikulární čáře (Th8-Th7)

6. vpravo při žeberním oblouku (Th8-Th7)

7. v místech inserce m. SCM (C5-C6)

8. na horní části m. trapezius (C5-C6)

Při onemocnění žaludku jsou reflexní změny na levé straně trupu, při on. tenkého střeva vpravo.

Th: SM- zádová sestava

Onemocnění žlučníku a jater

HAZ na zadní straně:

1. v průběhu žeberního oblouku (Th10-Th9)

2. při páteři pod úrovní dolního okraje lopatky (Th8-Th7)

3. šikmo dolů při zadní axilární čáře (Th5)

4. při dolním úhlu lopatky (Th5-Th4)

5. mezi páteří a vertebrálním okrajem lopatky poblíž horního úhlu

(Th3-Th1)

6. na horní části trapézového svalu (C6-C4)

HAZ na přední straně:

1. šikmo dolů od zevního okraje přímého břišního svalu nad úrovní pupku

( Th10-Th9)

2. při zevní okraji m. rectus abd. v úrovni žeberního oblouku (Th8)

3. podél žeberního oblouku dozadu (Th9-Th7)

4. v přední axilární čáře v úrovni dolního okraje mečíku (Th6)

5. při dolním úponu m. SCM (C5-C4)

6. na horní části m. trapezius (C5-C4)

Reflexní změny jsou pouze na pravé straně trupu!

Th: SM – zádová sestava + hmaty ze sestavy hrudní ( sternum + mezižebří) +

hmaty z pánevní sestavy

MANUÁLNÍ  LYMFODRENÁŽ

Lymfatický systém (mízní systém) je tvořen lymfatickými uzlinami

a lymfatickými cévami, ve kterých cirkuluje míza (lymfa), jejímž úkolem

je odvádět 10% tkáňové tekutiny zpět do krevního oběhu.

Mízní uzliny jsou filtrem, který odstraňuje z mízy bakterie, odumřelé

a abnormální buňky. V těle je asi 450 uzlin. Nejpočetněji se vyskytují v oblasti pánve a břicha (až 250 uzlin) dále pak v hrudníku (100 uzlin), v oblasti krku

a hlavy (60 – 70 uzlin).

Zbývající uzliny jsou lokalizovány v tříslech, podkoleních, podpažních

a loketních jamkách. Lymfatický systém je jednosměrný drenážní systém, který má vlastní síť, jejímž prostřednictvím zajišťuje transport tekutin a látek v nich obsažených, zejména proteinů pocházejících z tělesných tkání.

Základní příčinou lymfedému je porucha lymfatické drenáže.

Porucha může být lokalizována na různé úrovni- iniciálních lymfatických cév s intersticiu, lymfatických uzlin,  eferentních a hlavních lymfatických kmenů ústících do krevního oběhu.

Lymfostáza je podmíněna abnormalitou lymfatických cév nebo jejich obstrukcí.

Incidence lymfedému v populaci je cca 2 – 3 % z toho 1/3 tvoří pacientky po mastektomii + explantaci spádových uzlin v axile.

U pokročilých edémů se vyskytují hyperkeratózy, lymfostatické veruky (verrucosis lymphostatica) na prstech, dále vznikají na kůži bérců drobné puchýřky = chylodermata, které později mohou praskat a dochází tak k sekreci lymfy = lymforrhoea.

Primární lymfedém

- manifestní nebo latentní

- kongenitální

- způsoben  uzávěrem cév a uzlin (latentní, reversibilní stadium…)

- Elefantiáza

Sekundární lymfedém

- posttraumatické poškození

- postinfekční

- iatrogenní (ablace mammy, explantace  uzlin, postradiační)

- parazitární – filarióza (vlasovci přenášení komáry)

- TU

Komplikace:

- mykotické infekce na prstech a nehtech – vznik erysipelu

- lokální porucha imunity

- sklon ke vzniku lymfangiosarkomu

- kožní defekty

- vznik hyperkeratózy, lichenifikace kůže

Vyšetření:

- fyzikální

- lymfatická scintigrafie radiofarmakem (podkožní aplikace)

norma: 15-60 minut periferie - regionální uzliny

- sonografické vyšetření zobrazuje šíři a vzhled epifasciálního

prostoru, kde dochází k jeho rozšíření, vzniká obraz s voštinovitou

strukturu a lakuny volné tekutiny.

Příznaky přetížení a selhávání lymfatického systému:

- pocit únavy, těžkých nohou, otoky, celulitida, oslabení imunitního

systému, psychické podráždění

V medicínskou disciplínu se manuální lymfodrenáž rozvinula až v šedesátých letech minulého století prostřednictvím výzkumu lymfatického systému

a zavedením přesných měřících a zobrazovacích metod.

V Československu se o její rozvoj zasloužil pan profesor Bechyně.

Manuální lymfodrenáž (MLD)

se provádí se velmi malým tlakem a speciálními lymfodrenážními hmaty, pomalou frekvencí hmatů, tanguje kůži a podkoží.

Masáž lymfatického systému se vykonává bez použití masážních prostředků

a masážních pomůcek.

Pracovní tlak musí být takový, aby nezapříčinil zvýšenou filtraci, ale podpořil kontrakční schopnost lymfatik.

Délka působení tlaku při jednotlivém hmatu musí být od 1 do 4 sekund, abychom podpořili tok volné tekutiny i v podkoží.

Tlak je velmi jemný, 40 mm Hg. Je vhodné si tento tlak názorně přiblížit nafouknutím manžety tonometru na uvedený tlak a přiloženou druhou rukou se pokusit porovnáním tento tlak napodobit na paži pod manžetou.
Každý hmat opakujeme 5-7x.

Při akutních otocích, po operacích, úrazech či pro rychlý nástup účinku doporučujeme sérii 10 lymfodrenáží nejméně 2-3x týdně.

Postupuje od kořene končetiny (rameno, kyčel) periferním směrem, přičemž jednotlivé hmaty jsou vedeny vždy centripetálně.

K preventivním účelům postačí lymfatické masáže prováděné 1x týdně.

Hmaty používáme velkoplošné i maloplošné, převážně kruhovité či spirálové.

Využíváme znalostí lymfatického systému, respektujeme směr toku lymfy tak, aby směřovala ke sběrným lymfatickým uzlinám.

Při lymfodrenáži ošetřujeme nejprve centrální krajiny (např. oblast sběrných uzlin), které nejprve dokonale vyprázdníme a pak postupně přesouváme tekutinu z distálnějších úseků uvolněnými lymfatiky do částí proximálních.

Je nutno upozornit na zásadu provedení základního (bazálního) ošetření krku před ošetřením dalších oblastí, aby se podpořila transportní kapacita venózního systém při vyústění sytému lymfatického.

Lymfodrenáž má za cíl povzbudit lymfomotoriku a zlepšit odtok lymfy.
Po ukončení procedury je vhodné aplikovat kompresivní bandáž nebo kompresivní elastické punčochy (KEP).

Kompresivní punčochy nebo krátkotažná obinadla (firmy HARTMANN, Idealflex nebo Idealast-haft – nevytahují se a nesjíždí, šíře 8 – 10 cm pro dolní končetinu a šíře 6 – 8 cm pro horní končetiny)

Po absolvování lymfatické drenáže může pacient pociťovat dočasnou únavu,   sníženou schopnost pozornosti.

Časté močení, sucho v ústech a pocit žízně je fyziologickou reakcí.

Před i po MLD je potřeba dodržovat dostatečný pitný režim.

Ještě dvě hodiny po provedení MLD lymfatický systém pracuje až 5x rychleji než běžně.

Léčebná tělesná výchova (LTV) je nepostradatelnou součástí terapeutického plánu. Cvičením se zabraňuje omezení hybnosti v kloubech a posiluje se  svalově-žilně-lymfatická pumpa. Cviky se provádějí vždy s kompresivní bandáží nebo punčochou/ návlekem. Cvičení probíhá individuálně či skupinově pod vedením fyzioterapeuta ve volném tempu s dotahováním jednotlivých pohybů do krajních poloh. Pro vycházky jsou vhodné trekové hole, resp. hole pro nordic walking. Doma cvičí pacient naučené cviky několikrát denně po cca 1 hod.

Celková lymfodrenáž:

Krk zepředu

HKK

Hrudník

DKK zepředu

DKK zezadu

Bedra

Záda

Krk zezadu

Břicho

Obličej

Celková lymfodrenáž trvá cca 3 hodiny max. 3-5x

U sterilek:

DKK + krk 1 hodina

Bedra + břicho 1,5 hodiny 3 aplikace

Indikace:

- poúrazové a pooperační stavy- podpora hojení, zlepšení trofiky kůže

- celulitida, lipedém, poliposukční péče

- stav po operaci žil, plastika vazů,

- st.p. implantaci endoprotéz kloubů

- Bechtěrev, myalgie, RA

- Burgerova ch., únavový sy, hypertense, chronické astma

- sterilita, otoky v graviditě po 6 M, bolestivá menstruace

- st.p. CMP, SM, spastické a chabé obrny

- migrény, bolesti hlavy,sy. CC,CB a LS

- stavy po operaci plotének

- borreliosa, paresa n. VII (facialis)

- spastická rýmy, tinnitus, chronické záněty dutin

- žilní nedostatečnost, trofické poruchy kůže

- psoriasa, akné, atopický ekzém, edémy neinterní etiologie

- diabetická angiopatie, akrocyanosa, Sudeck sy

- chronická neuropatie, chronická neuralgie, sy karpálního tunelu

- bércové vředy

- artrózy, uvolnění tkáňového napětí, tenisový loket, skokanské koleno

- poúrazové stavy, chronické otoky. dna, obezita

- sy těžkých nohou, péče o jizvu

- st. p. ablaci mammy + explantaci spádových mízních uzlin

- popáleniny,

- ICHDKK  I a II st.

- lipedém po liposukci

Kontraindikace:

-    renální a kardiální a hepatální otoky

-    herpes zoster labií

- otevřené rány, AO materiál v léčené oblasti při přístrojové lymfodrenáži

- maligní onemocnění

- akutní astma, Epilepsie, akutní CMP

- probíhající radioterapie

- akutní infarkt myokardu

- akutní virové či bakteriální onemocnění

- akutní zánětlivá onemocnění kůže a podkoží (erysipel - růže)

- akutní zánět žil, trombophlebitida

Relativní KI:

- hypertyreóza

- akutní astma bronchiální, kardiální, těžká srdeční nedostatečnost

- hypotonie

Místní KI:

- akutní žilní on.

- menstruace

- adnexitis

- spastická zácpa

- vředová choroba, břišní bolesti

- prvních 4-5 M těhotenství (bedra, DKK,břicho, hrudník)

- bolest břicha nejasné etiologie

Vedlejší možné účinky:

přechodná bolestivost, petechie, hematom, vegetativní reakce

Lipedém

Lipedém je charakterizován hypertrofickou tukovou tkání v podkoží dolních (někdy i horních) končetin, která je stranově symetricky uložena a tvoří charakteristickou konfiguraci: nejčastěji sloupovité nohy nebo typ jezdeckých kalhot.

V této hypertrofické adipózní tkáni dochází k akumulaci tekutiny, konzistence je na pohmat houbovitá, „sulcovitá“.

Výskyt je téměř výlučně u ženského pohlaví, bývá zde rodinná dispozice, u cca 50 % pacientek je přítomna obezita a někdy je diagnostikována hypotyreóza. Diagnostika spočívá v typickém klinickém obrazu a nově se opírá i o výsledky sonografického vyšetření.

Terapie je většinou konzervativní za použití kompresivních pomůcek, popř. lymfodrenážních procedur.

Z invazivních metod přichází v úvahu liposukce.

Podkladem lipedému je geneticky podmíněná hyperplazie a hypertrofie tukových buněk s poklesem intersticiálního tlaku a s osmotickou aktivitou ve smyslu „nasávání“ a „zadržování“ tekutiny.

U lipedému je porušena distribuce tukové tkáně, její ukládání je ale stranově symetrické.

Zvýšený objem tkáňové tekutiny, a tím i objemu lymfy může někdy přetížit lymfatický systém až k lymfostáze; vzniká tak lipolymfedém.

PŘÍSTROJOVÁ  MASÁŽ

#### a) Přístrojová  vibrační  masáž

Vibrací rozumíme rytmické pohyby malého rozsahu - do 3 mm o vysoké frekvenci: 30 – 200 Hz.

Účinek přímý – je nepatrný ale stačí k podráždění receptorů  -  Paciniho tělíska v podkoží a nervosvalová vřeténka – vyvolá reflexní stah tzv. tonický vibrační reflex, který se podobá volnímu svalovému stahu tím, že jsou při něm jednotlivé nervověsvalové ploténky aktivovány asynchronně (v různém okamžiku).

Účinek vibračních masáží:

- zvýšené prokrvení kůže

- působení na podkožní tuk

- jemné vibrace snižují svalový tonus, intensivní vibrace jej zvyšují

- snížení únavy a zlepšení funkce

- drážděním kožních receptorů lze vyvolat i vzdálenou reakci reflexní cestou

- analgetický i sedativní účinek

#### b) Masáž  proudem  vody

Jedná se o kombinaci tepelného podnětu s kinetickou energií vodního proudu.

## Subaquální  masáž

Provádí se ve speciálních vanách nebo Hubbardově tanku, teplota vody izotermická (35-37 st. C), vodní proud pod tlakem 2-4 atm. Ze vzdálenosti  l0-l5 cm od těla, sklon trysky 30-60 st.

Na končetinách je postup vzestupný, v oblasti břicha postupujeme ve směru peristaltiky tlustého střeva, na hrudníku a zádech  provádíme ležaté osmičky.Vyhýbáme se genitálním, oblasti srdce, krku.

V místě aplikace vodního proudu dochází k anemisaci měkkých tkání s následnou hyperemií po ukončení působení vodního proudu.

Indikace:

-    stavy po úrazech svalů a kloubů

- postpoliomyelitický sy

- svalové atrofie

- LI sy

- M. Bechtěrev

- M. Bürger

- myalgie

KI:

- akutní záněty

- sklon ke krvácení, Warfarinizace

- nádory kůže a podkoží

- gravidita

- stavy po IM

- hypertense

- onemocnění ledvin

- varixy, stavy po tromboflebitidách,

- ulcus cruris

## Vířivá  lázeň

- voda se víří pomocí vodní turbíny při teplotě  hypo, izo nebo hypertermické. Zvyšuje prokrvení, trofiku, aktivuje kožní receptory.

Indikace: viz výše + periferní parézy.

## Perličková lázeň

- na dně vany je uložen dírkovaný trubicovitý rošt, kterým se přivádí vzduch pod tlakem 0,l5 MPa. Účinek na kůži : jemná masáž, sedativní účinek.

Indikace: nespavost, neuróza, nemoci pohybového aparátu, neurologické on.

Skotské  střiky

- je silně stimulující procedura

- provádíme se pod tlakem 3 atm a ze vzdálenosti aspoň 3 m

- střídání teplé a studené vody (teplou se začíná cca 30 s, pak studená

do 10 s, několikrát se střídá, poslední je studená + zábal)

- vynechává se hlava přední část krku, genitálie, prsa

Výsledkem je silný erytém, pocit teplé kůže, stimulace srdeční činnosti, zvýšení metabolismu

Indikace:

- úprava vegetativních a hormonálních funkčních poruch

- zvyšování odolnosti včetně psychické

KI:

- neurastenie

#### c) Masáže  přetlakové - presoterapie

Pracují na principu nafukování končetinových dlah, které jsou buď jedno nebo více-komorové se stálým nebo přerušovaným přetlakem, který vytváří masážní přetlakovou vlnu od periferie končetin centripetálně.

Při presoterapii je na končetiny působeno přerušovaně nízkými  tlaky (4-8 kPa).

Podpora cirkulace jen v případě funkčně intaktních tepen a kapilárního systému.

Dělení presoterapie:

1. IPC – intermitentní pneumatická komprese

-přístroj s jednokomorovým návlekem

působí lokálně na celou končetinu tlakovými pulsy

-prevence hluboké žilní trombózy

-terapie bércového vředu

-posttrombotický sy

-chronická žilní insuficience

2. SCD – sekvenční kompresivní drenáž

-přístroj ve spojení s vícekomorovými návleky, ve kterých

překrývající se komory působí postupné stlačování končetiny

od periferie k centru

-lymfedém

-otoky + indikace IPC

Způsoby činnosti systému SCD

a) Vstřebávání

postupné naplňování všech komor vzduchem se vznikem tlakové vlny,

která se šíří z distálních partií proximálně. Komory návleku, které se

jednou naplnily zůstavají nafouklé po celou dobu šíření tlakové vlny.

V okamžiku, kdy vlna dosáhne začátku končetiny,  všechny komory se

vyprázdní a cyklus se opakuje

b) Přisouvání

je postupné rozmasírování, které je prováděno postupně z proximálních

partií směrem k distálním. Otok z každého úseku je posouván

v proximálním směru a v další etapě se úsek rozšiřuje distálně.

c) Členění

je způsob, kdy z proximální oblasti postupně přechází naplňování návleku

skokem do dalšího úseku v distálním směru. Edémová tekutina je hnána

vlnou v rozsahu 1-2 komor návleku proximálně

d) Vyhlazení

drenáží způsob činnosti, kdy z distálních partií postupuje tlaková vlna

v rozsahu dvou až tří komor proximálně (ukončuje posledního členění)

Lymfedém : tlak v rozsahu 4-8 kPa (vyjímečně až 13 kPa) po dobu 45-60

minut, 1-2x denně, možnost využití tlakového gradientu – na

periferii je tlak vyšší.

KI:

Maligní on.

Akutní bakteriální nebo virové on.

Otoky způsobené onemocněním jater a ledvin

Srdeční selhávání

Akutní žilní on.

Neošetřené kožní on.

Nejasné GIT obtíže

Gravidita

Menstruace

Zácpa, přítomnost osteosyntetického materiálu

#### d) Masáže vakuové

Jsou  kombinované často s elektroterapií. Kolísání podtlaku ovlivňuje kůži, podkožní i fascii, působí místně a vzdáleně (reflexně).

- kumulativní účinek procedur

#### e) Masáže  vakuově – přetlakové - VCT

Jedná se o střídání přetlaku, tj.  fáze eliminace – aktivace fibrinolytické činnosti + vypuzování krve vénami a podtlaku  tj.  fáze pasivní hyperémie – nasátí krve do zúženého arteriálního řečiště.

Historie:

- baňky (po přiložení se podtlak vyvolával hořením svíce)

- rtuťové přístroje  (má vysokou specifickou hmotnost)

- Juond 1987 – léčba pomocí tlakových zvonů

- Hermann 1932 – první zařízení s možností  střídáním tlaků a regulovou-

nou dobou obou těchto fází

- Erber a Itting – 1956

V podtlakové fázi dochází ke snížení extravazálního tlaku se zvýšenou filtrací plynů a látek do tkání. Druhotný pokles intravazálního tlaku stimuluje kolaterální oběh a tím prokrvení.

Přetlaková fáze vytlačuje krev žilním systémem, zlepšuje AV tlakový spád v kapilární oblasti. Současně se snižuje objem venózní krve, snižuje se trombotická aktivita a zrychluje lymfatická drenáž. Efekt je závislý na stavu žilních chlopní.

Technický problém manžety v hrdle válce zajišťující hermetické utěsnění je u moderních přístrojů vyřešen automatickým a dynamickým udržováním tlaku na co možná nejmenší hodnotě.

#### Efekt VCT

a) změna transmurálního tlaku na kapilární stěně a tím zlepšení výměny plynů

a látek mezi krví a tkáněmi

b) poklesem periferního odporu dochází k podpoře rozvoje kolaterálního

krevního zásobení

c) větším AV gradientem dochází ke zvýšenému průtoku krve kapilárami,

a to i při zvýšené viskozitě krve či zmenšené elasticitě erytrocytů

d) zvětšeným venózním návratem, poklesem periferního venózního tlaku

a zvýšením kapilární filtrace dochází k snížení trombotické aktivity

a k zlepšení lymfatické drenáže tkání

e) je diskutován fyziologický efekt na stimulaci novotvorby kapilárního řečiště

a jeho funkčnosti a výkonnosti (využití při DM mikroangiopatiích)

Během VCT se projevuje synchronní střídaní přetlakové a podtlakové fáze doprovázené adekvátní změnou barvy kůže

- podtlaková fáze je hyperemická – purpurová barva pokožky,

která se postupně mění na jasnou červeň (důkaz účinky procedury).

Pokud se efekt nedostaví nejdříve se prodlužuje trvání této fáze.

Pro arteriální poruchy  volíme vyšší hodnotu podtlaku (až – 10 kPa).

Velikost přetlaku odpovídá ½ hodnotě podtlaku.

Indikace:     Sklerodermie

Obliterující ateroskleróza (klaudikační potíže)

Diabetická angiopatie

Obliterující trombangitida (m. Bürger)

Dermatomyositida

RA

Sy horní hrudní apertury

Raynaudův sy

Doba trvání se volí tak, aby hyperémie se mohla rozšířit až na periferii.

Pro kombinovaná postižení je vhodné hodnoty přetlaku zvýšit,

maximálně do výše podtlaku.

Např: zlepšení trofiky a metabolismu tkání (symetrické hodnoty

přetlaku i podtlaku).

Indikace:     Omrzliny

Torpidní vředy s nespec. bakter. nálezem + kompres. obv.

Kompresivní sy, polynuropatie

Preventivní a rekondiční indikace- profesní přetěžování

DKK (řidiči, úředníci, policisté…)

Podpůrná léčba trofiky DKK ischemizované sekundárně

při VAS

Při dominujícím edému venózního či lymfatického původu je možné

Nastavit přetlak až na dvojnásobek podtlaku (max. + 10-12 kPa).

Podtlak dosahuje ½ hodnot přetlaku.

Indikace:       poúrazové stavy

Sudeck

Lymfedém

Délka aplikace 20 – 30 minut  (doba minimálně cca 10 cyklů)  10x se střídáním přetlaku/podtlaku po cca  30 s.

Procedura začíná přetlakem.

KI:

- akutní trombóza a embolie  i suspicium !

- aneurysma

- krvácivé choroby (hemofilie…)

- lok. infekce, TU

- pokročilá nekróza (gangréna)- nebezpečí uvolnění toxinů do oběhu

- akutní tromboflebitidy

- edémy kardiální etiologie

- varixy

Kombinovaná th: plynná uhličitá koupel + vakuově kompresivní th. + cévní

gymnastika + farmakoterapie

f) Terapie rázovými vlnami

A.              ESWT- Extracorporal Shock Wave Terapy

### Jedná se o fokusovanou rázovou vlnu (dochází jen k nepatrnému zachycení energie v tkáních nad ošetřovanou oblastí a tím je zabráněno poškození těchto vrstev, energie působí v hloubce)

Vlastnosti:

- tlakový impuls vzniká výbojem

- extrémně krátký nástupní čas impulsu  (tsunami efekt)

- velmi vysoká energie impulsu  (až k 120 MPa)

- fokuzace energie na jeden bod až  do hloubky 140 mm

- vznik cílené kavitace

- vhodná lokální anestesie

PSWT – planární (rovinná) rázová vlna určená k ošetření velkých

ploch pomocí parabolického reflektoru

B.             RSWT – radiální rázová vlna

- tlakový impuls vzniká urychleným projektilem (balisticky)

- nástupní čas impulsu je delší než u ESWT

- energie impulsu je až k 15 MPa, nevede ke vzniku kavitace

- tlaková vlna se šíří radiálně od aplikátoru s absorpcí v hloubce

- fokuzace jen přímo pod aplikátorem

- průnik do tkáně do hloubky 35-40 mm

Historie:  80 léta 20 století – léčba močových kamenů aplikací rázových vln

Rázová vlna vzniká tehdy, když zdroj zvukových vln se pohybuje rychleji než vlastní zvuk.

Princip funkce:

Rázová vlna je generována pomocí různých fyzikálních principů:

a - elektrohydraulicky, b - elektromagneticky, c - piezoelektricky

Přístroj mění vzduchovou vlnu, která je vytvářena dle přístroje tlakem 0,5 - 5 barů v akustickou radiální vlnu event. elektromagneticky od 60 mJ do 185 mJ.

Rázové vlny jsou specifickými akustickými vzruchy trvající od jedné mikrosekundy s prodlužováním o několik nanosekund a s tlakovou amplitudou

10 – 100 MPa.

Frekvence impulsů je 1 – 25 Hz.

Pro akutní postižení frekvence 1-15 Hz pro chronické 15- 20 Hz.

- rázové vlny se ze špičky aplikátoru se v těle radiální rozptylují

- terapeuticky účinná hloubka proniknutí je do cca 40 mm

- využití kontaktního gelu zejména při dynamické aplikaci

- lokální anestesie (kryo spray)

Účinek:

- zvýšení metabolizmu (lokální mikrocirkulace, novotvorba  cév)

- resorpce dráždivých vápenatých usazení v oblastech úponu šlach

- analgetický efekt

- u jizevnatých procesů ve spojení šlacha – kost dochází k aktivaci fibroblastů a ke zvýšené produkci kolagenu

- stimulační efekt na osteoblasty (zvýšená koncentrace růstového f. beta1)

- zvýšená propustnost buněčné membrány, stimulace mitosy,

Aplikace

4 – 6 sezení s aplikaci  2 000 – 4000 impulsů při talku 1,6 – 4 bar

v intervalu cca 3 - 5 dnů

na TrP  200 - 400 impulsů s tlakem 1,6- 1,8 bar a frekvenci 15 Hz

Indikace:

- patní ostruhy

- epikondylitidy

- achillodynie

- kalcifikace úponu šlach RM ramene

- syndrom apexu patelly (skokanské koleno) a hrany tibie

- TrP

- stavy po distorsích TC kl, kolenních kl.

- myofasciální sy.

- fascitis plantaris

- bolestivé tříslo, bolest úponů hamstringů

- exostózy drobných kloubů při artróze I. st.

## KI

- poruchy srážlivosti krve

- zánětlivá on.- systémová, lokální zánět

- TU

- aplikace kortikoidů v posledních 14-ti dnech, RTG th

- gravidita

- psychické poruchy

- aplikace nad vzdušnými orgány (plíce)

- aplikace nad nervem

- epifysy

- antikoagulancia (Warfarin …)

- trombóza

Vedlejší účinky:

- lokální přechodný otok

- lokální přechodné podráždění, hematom

- krátkodobé zvýšení bolestivosti v okolí ihned po aplikaci

- petechie

- přechodná bolest hlavy a tinnitus

Zákrok se může provádět v místním znecitlivění, aplikace netrvá déle než

5 minut.

Za úspěch léčby považuje trvalou úlevu nebo úlevu nebo odstranění bolesti po dobu 6-12 měsíců

ULTRAZVUK

- je podélné  vlnění hmotného prostředí o kmitočtu nad 20 kHz.

- ultrazvuk je pro terapeutické účely generován rozkmitáním piezoelektrického krystalu nebo keramické destičky vysokofrekvenčním proudem.

Mechanismus účinku:

- rozkmitání všech buněk v dráze UZ paprsku- mikromasáž s následnou přeměnou gelu v sol (zkapalnění rosolovitých struktur- dispersní účinek), jednak k přeměně mechanické energie v tepelnou – asi 30% energie (hluboký ohřev tkání )

- odplynování  roztoků (uvolnění rozpuštěných nebo jinak vázaných

plynů)

- kavitace- tvorba dutinek v tekutinách

- alkalizace prostředí, zvýšení tkáňové difuse

- srážení aerosolů nebo tvorba jemných emulzí

- zvýšení permeability buněčných membrán

- překroční vhodné dávky naopak vyvolá acidifikaci, jako známku destruktivního procesu

- spasmolytický a analgetický účinek

Ultrazvukový paprsek může být podle svých vlastností a vzdálenosti od ultrazvukové hlavice rozdělen do dvou oblastí:

l. Blízké ultrazvukové pole

charakteristika:

- nízká divergence paprsku

- interferenční efekty (různá intenzita paprsku, výrazná

nehomogenita paprsku, která má lokální špičky

intenzity mnohonásobně překračující nastavené

hodnoty na přístroji)

- oblast terapeutického využití

2. Vzdálené ultrazvukové pole

charakteristika:

- vzrůstající divergence paprsku

- postupný pokles intenzity

- téměř nepřítomnost interferenčních efektů

Hloubka průniku závisí na vlnové délce, čím je vlnová délka kratší tím je menší polovrstva (pro l MHz cca 6 cm, pro 3 MHz cca 2 cm) Záleží také ne typu tkání, větší je v případě tuku a svalu, menší v případě šlachy, chrupavky, kostí.

Hloubka průniku je maximální hloubka, ve které lze ještě předpokládat terapeutický efekt a v které je ještě 10% původní energie.

Efekt mikromasáže a tepla způsobuje .

- zvýšení permeability a tkáňové difúze

- zvýšení vazodilatace

- svalovou relaxaci

- analgezii

- přeměna gelu v sol

- urychlení regenerace

- vzdálené reflexní účinky

## Způsoby aplikace UZ

Statická aplikace (nevhodná u starších přístrojů kde není možná modulace)

Semistatická aplikace

Dynamická aplikace

Podle místa ozvučení:

Místní aplikace (sval. spasmy, chronické otoky…)

Segmentová aplikace- ozvučují se výstupy nervových kořenů pro postiženou

oblast- paravertebrálně, homolaterálně- pro HKK výška C5-Th1

pro DKK  L3-S1

Neurální aplikace- využití efektu snížené rychlosti vedení v ozvučeném nervu,

jen u fantomových bolestí!! Nebezpečí ireversibilního

asymptomatického postižení nervu- blokáda vedení AP až rozpad

neuronu!

Radikulární aplikace- ozvučení příslušného míšního kořene a manifestní

Headovy zóny

## Podle způsobu kontaktu hlavice a povrchu :

Přímý kontakt – pomocí kontaktního media (vyloučení vzduchové vrstvy-

odraz 99% ultrazvukových vln následkem rozdílné rychlosti vedení ve

vzduchu a v pokožce)

#### Subaquální ozvučení

- využití vzdáleného homogenního UZ pole

- není nutnost kontaktu hlavice s povrchem těla

- nejsme limitování nerovným povrchem těla

- hlavice l MHz, kontinuální režim, výkon do 0,8W/cm2, 10-l5 minut

Forma ultrazvuku:

Kontinuální – větší tvorba tepla

Pulzní – PIP, je zde potlačen termický účinek UZ, při poměru 1:9 je aplikace atermická, opakovací frekvence je 50-100 Hz

Sonoforéza – kontaktní medium s účinou látkou (kortikoid, NSA, anestetikum)

## Intenzita UZ

##### Pro kontinuální do 2W/cm2 pro pulzní do 3W/cm2

## Délka a frekvence aplikace

- l-2x denně  u akutních stavů ob den u chronických po dobu 3 (akutní)-8 (chronické) minut.

StatUS terapie

StatUS- Stationary Ultra Sound (Stacionární Ultra Zvuk): aplikováni ultrazvuku bez pohybování ultrazvukovou hlavicí (=stacionárně).

Normálně se ultrazvuk aplikuje dynamicky, tzn. že se s ultrazvukovou hlavici pohybuje (‘dělají se kruhy‘).

Tyto pohyby s UZ-hlavici (tato metoda se nazývá  dynamická či semi-stacionární). Nebezpečná je možnost interference a ta může způsobit

poškozeni v tkáni pacienta (přehřátí).

Metoda StatUS terapie používá dvě speciální formy modulace, jenž velmi silně redukuji ‘špičky‘ intenzity v UZ-svazku, což snižuje možnost tvorby dutin

a zamezuje přehřívaní tkáně.

Tyto formy modulace jsou:

1. Modulace činitele využiti (Duty cycle)

2. Amplitudová modulace

Modulace činitele využití (Duty cycle)

V % definuje poměr trvání pulsů k počtu opakování pulsů.

Při modulaci probíhá automatické kolísaní dle daného vzorce.

Modulace je charakterizovaná fixní dobou trváni 12 vteřin během nichž se činitel využití snižuje na 5% a pak se opět zvyšuje.

Je-li tedy využití nastaveno na 50%, bude se postupně během 6-ti vteřin snižovat na 5% a poté po dobu 6-ti vteřin zvyšovat na 50%.

Tak je zajištěno automatické snižovaní a zvyšovaní délky pulsu.

Při nastavení na 100% přístroj pracuje v kontinuálním režimu.

Amplitudová modulace

Při amplitudové modulaci dochází ke změnám hodnoty intenzity ultrazvuku. Tato modulace je charakterizovaná fixní dobou trváni 12 vteřin.

Intenzita (cm2) je nastavena na 100%.

Intenzita se po dobu 6-ti vteřin postupně sníží ze 100% na 85%, pote se v dalších 6-ti vteřinách zvýší opět na 100%.

Aplikace Gel-padu (gelového polštářku)

Umístěte gel-pad do prstence (viz foto). Stat-US aplikátor je nyní připraven k použiti. Gel-pad je určen vždy pro jedno použiti.

Indikace:

- myalgie

- stavu po úrazech (subakutní)

- artritidy

- ischias

- herpes zoster

- artrózy

- epikondylitidy

- ostruha patní

- amputační bolesti

- varixy

- M. Bechtěrev

- Sudeckův sy

- Dupuytren kontraktura

- chronické obstipace

- plantární bradavice

- neuralgie

KI:

- epifýzy rostoucích kostí

- gonády

- oči

- st.p. operaci pro He disků

- krvácivé stavy

- periferně umístěné nervy (n. ulnaris, inquina, okolí kotníků)

- na kostěné výstupky těsně pod kůží (denaturace bílkovin v periostu

a vznik bolestivých jizev - TrP)

- na podbřišek při menses

- TU

- akutní záněty

- endokrinní žlázy

- Tbc

- mozek, srdce

- krvácivé stavy- epistaxe

Poznámka:

Harmonický skalpel

- při frekvenci 55 500 Hz vytváří termický efekt kolem 70 st. C

- přerušení tkání s koagulačním efektem bez šíření tepla do okolí

CELOTĚLOVÝ  VIBRAČNÍ   TRÉNINK

Vibracemi rozumíme rytmický kmitavý pohyb hmotných těles, jehož jednotlivé body oscilují kolem rovnovážné pozice.

Vibrace jsou charakteristické:

- frekvencí

- amplitudou

- zrychlením

Vnímání vibrací tělem je komplexní vjem závislý na délce, směru a intenzitě vibrací, na postavení končetin, hlavy a celkovém psychickém a fyzickém stavu.

Lokální vibrace se využívají ke zlepšení motorické funkce a svalové síly hypofunkčního svalu vyvoláváním tonického vibračního reflexu.

Je zkoumána možnost terapie spasticity cestou reciproční inhibice vibrací antagonistického svalu s vyvoláním inhibice hypertonického, spastického svalu.

Využívá se frekvence 17 – 60 Hz s amplitudou 1 – 10 mm s dobou působení od 10 s do 30 minut

Vibrace mají proprioceptivní  účinek (řízení posturální stability a korekce pohybu) na:

- nervosvalová vřeténka

- Golgiho šlachová tělíska

- kloubní a kožní receptory

Indikace:

Osteopenie a sarcopenie

Lehké formy CMP

M. Parkinson

Lehké formy SM

Pacienti s DM

Prevence atrofie z nečinnosti

VAS – tzv. LBP sy (low back pain)

Stavy po operacích ke zlepšení posturální stability –  plastika vazů kolene

KI

Gravidita

Akutní trombóza

Dekompenzovaná kardiovaskulární onemocnění

Pacemarker

TEP kyčle a kolene

Těžký DM

Epilepsie

Akutní infekt

Těžké migrenózní stavy

TU

Lithiasa

Aktuální aplikace intrauterinních prostředků

Neharmonické, dlouhodobě intenzivní vibrace mají na organizmus nežádoucí účinky:

- artróza, entezopatie,

- profesionální traumatická vazoneuróza

- periferní polyneuropatie

Kineziotaping

Zakladatelem této originální metody tzv. kineziotapingu je Dr. Kenzo Kase z Japonska, původně kineziolog a chiropraktik, který začal s tuto metodou experimentovat koncem 70. let.

Kineziotaping je léčebná technika podporující funkci a navíc aktivující hojivé pochody v postižené oblasti.

Rozsah pohybu nesnižuje a je funkční oporou pro fascie a svaly.

Tato metoda používá k terapii cíleně navrženou pásku, která „pracuje s tělem“ a zajišťuje plný rozsah pohybu. Tato páska je vyrobena z hypoalergeních substancí s širokým využitím v klinické praxi, s bezpečným použitím i v pediatrii a geriatrii. Nespornou výhodou kineziotapu je šetrnost ke kůži a možnost pohodlné aplikace bez omezení celodenně po dobu 1 až 5-7 dní.

Charakteristickou vlastností je i voděodolnost, která umožňuje zachovat základní hygienu (sprchování) i sportovní aktivity ve vodním prostředí. TEMTEX-tape díky své elasticitě, která dosahuje až 60% původní délky, umožňuje svalstvu ideální napětí a tím velmi positivně působí na krevní oběh a lymfatický odtok, čímž podporuje hojení tkání a urychluje kvalitní regeneraci a rehabilitaci.

Svaly nejsou jen prostředkem k vykonávání pohybu, ale svou činností se podílí i na dalších funkcích organismu (podpora žilního a lymfatického oběhu, udržování tělesné teploty apod.).

Pokud během jejich činnosti dojde k přetížení může ve svalu vzniknout zvýšené napětí (spasmus) a bolest. V této situaci dochází ve svalech k otoku, prostor mezi kůží, fascií a svalem je stlačený, následkem toho dochází k omezení průtoku cév, k žilnímu městnání a tím pádem k  napnutí fascie obalující svalová vlákna. Hromaděním metabolitů ve svalové tkáni, následně ke změně pH, acidose a vzniku bolesti.

Funkční tejpování umožňuje podporu a stabilitu kloubům, vazům a svalům bez omezení cévního zásobení a rozsahu pohybu. TEMTEX-tape se používá i jako prevence poranění myoskeletálního systému. Prostřednictvím tapu aplikovaného nad průběh svalu jsme schopni redukovat bolest, snížit zánět, podporovat sval při pohybu.

Působení tapu na svalovou aktivitu - tonus (dle orientace podélné osy tapu):

- aktivační, facilitační – max. účinek do 24 hodin, vliv empirie, nejednotný názor

- inhibiční (tape přes svalová vlákna pod vyšším tlakem)

Stabilizační tape

Dnes již celosvětově rozšířená terapeutická technika, s typickým využitím pro akutní zranění a k doléčení traumatu. Její efekt je převážně fixační, vhodný k omezení nežádoucího rozsahu pohybu. Avšak tato technika může způsobit u senzitivních jedinců podráždění kůže pro relativně vysoký obsah latexu v tapu a vzhledem ke své minimální elasticitě i nadměrnou kompresi zatejpovaných tkání a svalů. Výsledný léčebný efekt proto bývá vzhledem k omezenému vstřebávání tekutin z traumatizovaných tkání zpomalen.

Klasická tejpovací páska byla navržena tak, aby omezila rozsah pohybu ve svalech a kloubech. Za tímto účelem bylo na postiženou oblast aplikováno několik vrstev pásky, čímž dochází k nezanedbatelné kompresi měkkých tkání, mající za následek zpomalení toku tělesných tekutin se všemi negativními dopady na traumatizovanou tkáň. Zpravidla se používá těsně před sportovní činností a odstraňuje bezprostředně po ní (aplikuje se jen na 24 hodin).

Vlastní aplikace :

Tape se vždy aplikuje na čistou, odmaštěnou a suchou pokožku. Pro lepší přilnavost tapu je vhodné zbavit kůži ochlupení, nejlépe ještě jeden den před aplikací, aby kůže nebyla holením podrážděná. Z tohoto důvodu je vhodnější holení „na mokro“.

Alespoň 12 hodin před aplikací nepoužívejte žádné krémy a tělová mléka.

Optimální doba ponechání aplikovaného tapu na kůži je 3-7 dnů, avšak je závislá nejen na ošetřené lokalitě, ale i na individuálních vlastnostech kůže. Pokud je tape používán při sportu, je nutné jej aplikovat 40 – 60 minut před zahájením aktivity.

S tapem je možné se koupat i sprchovat, ovšem bez použití olejů do koupele. Po koupeli tape vysušte ručníkem (nepoužívej fén).

Tape lze na stejné místo aplikovat opakovaně bezprostředně po jeho odstranění. U malých dětí nebo osob s citlivou kůži je lepší ponechat mezi jednotlivými aplikacemi alespoň 24 hodin.

Po nalepení tapu je vhodné ošetřenou část těla alespoň 20 minut mechanicky nezatěžovat (opatrně se oblékat a obouvat) tape se po tuto dobu aktivuje.

## Odstranění tapu :

Tape může odstraňovat terapeut s následnou aplikací nového tapu. Pokud tape odstraňujete sami je dobré jej odstraňovat rolováním za současného napnutí kůže.  Odstranění tapu může usnadnit koupel za použití olejů do koupele.

V žádném případě tape z kůže nestrhávej hrozí její poranění.

Ve výjimečném případě může vzniknout alergická reakce na tape (zarudnutí okolí tapu, svědění), v tomto případě je nutné tape okamžitě sejmout.

Při odstraňování tapu nezůstává na kůži žádné lepidlo, což snižuje riziko vzniku alergických reakcí.

Indikace :

### Neonatologie a pediatrie

Hypotonický syndrom 
Zácpa
Pupeční kýla

DMO (dětská mozková obrna)
Astma bronchiale
VDT (vadné držení těla)
Plochonoží
Oslabení břišního svalstva
Scapula alata (odstávající lopatky)
Genua vara, valga, recurvata 
Skoliózy

### Ortopedie

Tape lze aplikovat  předoperačně i bezprostředně po výkonu
Epicondylitida (tenisový a golfový loket)
Syndrom karpálního tunelu
Úrazy a bolesti ramenního kloubu
Artróza
Poranění patelly a kolenního kloubu
Postižení hlezenního kloubu a Achillovy šlachy
Hallux valgus
Ostruhy patní kosti
M. Sudeck 
Poranění a přetížení svalů a šlach
Aplikace na jizvy, otoky
Bakerova pseudocysta
Bolesti zad

Vrozené vývojové vady
- Pes equinovarus congenitus
- Pes equinus a excavatus
- Pes calcaneovalgus
- Digiti supraducti

Poranění plexus brachialis
Torticollis

### Traumatologie

Whiplash injury
Stavy po zlomeninách, poranění svalů a šlach
Otoky, hematomy, jizvy
Fraktury žeber
Popáleniny
Stavy po luxacích

### Neurologie

Stav po CMP
Neuralgie trigeminu
Postižení n. facialis
Bolesti hlavy a krční páteře
Parézy a plegie
Chrápání a apnoické pauzy
Tinnitus

### Gynekologie

Menstruační bolesti
Léčba poporodní inkontinence
Vpáčené bradavky (pro usnadnění kojení)
Aktivace břišního svalstva po porodu

## Kontraindikace:

• nádorová onemocnění

• povrchové i hluboké záněty žil

• žilní trombóza

• varixy

• rozsáhlá poškození a poranění kůže

• nespolupráce pacienta

Relativní kontraindikací může být i alergie na náplast. Přesto většina pacientů tape dobře toleruje.

REDCORD

Rekord  je norská firma, která vyvinula program Neurac (Neuromuskulární aktivace)s cílem působit na muskuloskeletální poruchy (proti omezení pohybu, chronické bolesti).

Léčebná metoda zaměřující se na znovuobnovení normálních funkčních pohybových vzorců tím, že používá vysoké úrovně neuromuskulární stimulace.

- Optimalizuje neuromuskulární kontrolu

- Obnovuje běžný rozsah pohybu

- Zmenšuje nebo odstraňuje bolest

Vývoj programu trval více jak 15 let.

Obnova a zlepšení neuromuskulární činnosti a funkční síly zvyšuje odolnost organizmu a zlepšuje kvalitu života.

Neurac využívá nástroje Redcordu (červená lana).

Vybavení Redcord:

posuvné závěsné zařízení s třemi nosníky

sada popruhů a lan

Základní zásady cvičení:

Redcord suspension exercise (RSE) využívá hmotnost těla jako závaží.

Pohyb je prováděn ve více segmentech  s aktivací kontroly řízení pohybu.

Tento typ cvičení zvyšuje dynamickou stabilizaci kloubů a svalovou

synergii.

Nestabilní prostředí a možnost aktivace 3D pohybových vzorců za využití

cvičení v závěsu dále stimuluje reakci neuromuskulárního systému

a motorických programů.

Každý cvik se provádí 3-6x celkem 2-4 série s 30-60 s dlouhou

pauzou mezi sériemi.

Po každé sérii zvyšujeme její obtížnost, pokud je to možné.

Cvičení se zahajuje v neutrální poloze (ve výchozím bodu).

Cvičení otevřeného kinetického řetězce se zaměřuje hlavně na pohyby jednotlivého kloubu, zdůrazňuje agonistickou svalovou činnost a může se provádět bez působení tíže. Existují dva různé způsoby s použitím závěsů:

- Kývavé pohyby

- Cvičení s odporem elastického lana

Uzavřený kinematický řetězec (cvičení s přenosem váhy těla)

Zásada pomocné ruky (terapeutická podpora)

- kombinace závěsu s manuálními technikami a ošetřením měkkých tkání

Neurac má čtyři složky:

- cvičení v popruzích

- perturbace (zvýšení nestability pozice vibrací)

- zátěž

- snaha o umožnění nebolestné terapie nebo bez narůstající intenzity existující bolesti

Neurac Testing

zjistí bolestivé pohyby jednotlivých částí těla, neuromuskulární poruchy

a poruchy rovnováhy.

Každý test má 5 standardizovaných úrovní obtížnosti a pro splnění  úrovně je třeba provést zkoušku bez vyvolání bolesti.

Umístění na úrovni 3 se očekává u osoby bez muskuloskeletálních obtíží.

Úroveň 1 a 2 značí dysfunkci biomechanického systému = slabý článek.

Léčebné postupy Neurac

tyto dysfunkce koriguje pomocí stimulace neuromuskulární kontroly s cílem obnovit funkční pohybové vzory. Léčbu začínáme na úrovni, kde při příslušných zkouškách došlo k neuspění (provedeme odlehčení váhy těla).

Indikace:

- snížená neuromuskulární kontrola a funkční stabilita

bederní páteře a pánve, kyčle

kolen, C páteře

- zmenšený nebo bolestivý rozsah pohybu

- únava ztuhlost, diskomfort, obtížnost nebo bolest

- kompenzace rozdílů mezi pravou a levou stranou

- positivní Trendellenburgův příznak

- porucha rovnováhy

- špatný stoj na jedné noze

- krátké nebo slabé adduktory kyčle, flexory kyčle, hamstringů

- porucha  skapulohumerálního rytmu

- slabý stratus anterior,

- scapula alata

- slabá insterskapulární muskulatura

- oslabený trapezius inferior, extensory ramen

- napjatý horní trapéz

Vnitřní  balneoterapie

Pitnou léčbou rozumíme pravidelné pití určité minerální vody během několika týdnů.

Minerální voda účinkuje na organismus:

1. Osmoticky

2. Teplotou

3. Chemickým složením

4. Objemem

Voda s izotermickou teplotou se prakticky ihned ze žaludku vyprazdňuje.

Hypo nebo hypertermní minerálka se musí nejdříve vyrovnat teplotě žaludku.

Objem dráždí motilitu žaludku a sekreci žaludeční sliznice a dále peristaltiku střev

Izotonické vody se nejrychleji resorbují

Hypertonické vážou v tenkém střevě na sebe tekutinu – zvětšují svůj objem a mechanicky podporují peristaltiku. Chemicky tento účinek potencují kationy Mg

(horké vody) nebo Na ( Glauberovy vody).

Hypotonické vody se ve střevě rychle resorbují a zároveň zahušťují.

Obsah chloridu a uhličitanu sodného v minerální vodě diurézu zpomaluje.

Chlorid a síran Ca stejně jako oxid uhličitý diurézu zvyšují.

Uhličitany prostředí alkalizují. ( léčba litiázy z kys. močové).

Převaha kationů Ca prostředí acidifikují.( fosfátové kameny !)

Typy minerálních vod:

- vody hydrouhličitano - sodné ( alkalické)

- vody sírano - sodné ( Glauberovy, salinické)

- vody chlorido - sodné ( slané - muriatické), chlorido- vápenaté, hořečnaté

- radonové

- Slabě mineralizované  		1 -   5  g/l

- Středně mineralizované 		6 - 14  g/l

- Silně mineralizované 		nad 15 g/l

Pitné a užitkové vody mají 0,1 až 0,2 g/l

Pitná léčba je druhem nespecifické popudové terapie.

V prvním týdnu léčby se ordinují nižší dávky : l/3 až l/2 terapeutické dávky tj.

220 ml ( 1 normalizovaný lázeňský pohár).

Celková denní max. dávka je 750 ml až 1000 ml minerální vody.

Většina minerálních vod se pije nalačno ( mimo koncentrované železité vody)

2/3 dávky dopoledne, l/3 odpoledne

Pohár pac.  pije během 3-8 minut po menších doušcích, pauza 10-15 minut + terénní léčba.

Délka aplikace 21 dní.

KI pitné kůry:

Hypertenze

Hypertrofie prostaty

Těžká insuficience kardiovaskulární

TERMOTERAPIE

Jde o léčebné převádění tepelné energie mezi okolím a organismem.

Jedná se v užším slova smyslu o fyziatrickou metodu, při které teplo do organismu buď přivádíme- pozitivní termoterapie, nebo odvádíme- negativní termoterapie a to za účelem prevence, léčba a rehabilitace.

V obou případech  může byt termoterapie celková nebo částečná, podle rozsahu působení.

Teplo je dáno kinetickou energií molekul.

Jednotkou je J ( l kcal = 4 186,8 J)

K léčbě se užívají teplotní procedury:

- hypertermické

- hypotermické

- izotermické ( tzv. teplotně indiferentní- taková teplota látky, kterou organismus necítí ani jako teplou, ani jako chladnou, tepelný podnět vyvolá minimální podráždění – AP z tepelných, Ruffiniho a chladových, Krauseho receptorů kůže nebo hlubokých tepelných receptorů v oblasti míchy, břišní dutiny a podél velkých cév)

pro vodu je 34-36 st. C

pro vzduch 24-29 st. C

Výměna tepla mezi organismem a prostředím probíhá těmito mechanismy:

1. Kondukce ( vedení)

- je převedení tepla z místa s vyšší teplotou na místo s teplotou nižší

- výměna tepla se děje mezi bezprostředně sousedícími částicemi

- zvyšuje se s rostoucím teplotním spádem

- výdej tepla vedením u člověka nepřesahuje 1% z celkového výdeje tepla (malá tepelná vodivost vzduchu, textilu, dřeva…) ale ve vodě je výdej asi 23 x  větší než na vzduchu!!

2. Konvekce ( proudění)

- změna polohy částic s určitou tepelnou energií v prostoru ( tekutiny- krev a  plyny- vzduch).

- člověk vydá konvekcí asi 15% z celkového výdeje tepla

3. Radiace ( sálání)

-    v okrajových vrstvách těla se teplo mění v radiační energii, která prochází

prostorem a při styku s jiným tělesem se mění na energii kinetickou

-     každé těleso vydává do okolí infračervené záření, u člověka o vlnové

délce 5-20 mikrometrů.

-    velikost ztráty u člověka v klidu je mezi 55-60% vytvořeného tepla, její

velikost závisí na rozdílu teploty mezi kůží a okolními předměty

4. Evaporace ( vypařování)

- nejúčinnější mechanismus ochlazování organismu

- denní ztráta vody evaporací a vedením z plic je asi 350 ml ( asi 11% celkové ztráty tepla)

- stupeň závisí na okolní vlhkosti vzduchu

Pocení – nejvýznamnější evaporační mechanismus

- až 1,7 l/hodinu, max. denně 5 až 12 litrů potu

Perspiratio insensibilis ( neznatelné pocení)

- přímá difuse vody přes pokožku bez účasti postních žláz

- 600 ml / 24 hodin

- zvyšuje se lineárně s teplotním spádem

Teplotní pole v lidském těle

- homoiothermní jádro těla

- poikilothermní obal ( slupka)

Teplotní  pole slupky závisí na zevní teplotě a míře tvorby tepla. V končetinách je axiální i radiální teplotní spád. V chladném prostředí se izoterma ( 37 st. C) posouvá do hloubky těla.

Vlastní termoregulace

A. Receptory :

- kožní ( chladové a tepelné)

- vnitřní ( přední hypotalamus, dolní část mozkového kmene

a mícha)

B. Centrum :

- v zadním hypotalamu

POZITIVNÍ  TERMOTERAPIE

- přivádění tepla do organismu

Obecné účinky aplikace tepla:

A. Lokální:

- hyperémie

- zvýšená permeabilita kapilár ( zvýšení resorpce)

- zvýšení buněčné imunity

- snížení svalového tonu ( spasmolytický účinek)

- změkčení vaziva ( ligament, fascií, kloubních pouzder- přímý účinek na kolagen, změny jsou reversibilní)

B. Celkové:

- pokles krevního tlaku a vzestup TF při mírném celkovém zahřátí

- vzestup krevního tlaku a TF při intenzivním zahříváním nebo náhlém

ochlazení

- sedativní a relaxační účinek

Částečná  pozitivní  termoterapie

- lokální ohřev určitých částí těla ( autoterapie)

Teplý obklad

-nahřáta suchá bavlněná látka ( meteorismus malých dětí)

Horký obklad

-látka namočená do vody o teplotě 45-46 st. C ( kožní infekce – urychlení

průběhu zánětu).

Napařovací obklad (Kenny)

- obklady jako součást původně  vypracované metodiky pro léčbu

postiženého kosterního  svalstva ( spastická paresa) při poliomyelitidě

Elektrická dečka

-u lokálních lumbalgií bez kořenové symptomatologie

Termofor

- při kolikách a meteorismu

Lavatherm

-obsahuje nejedovatý natriumacetát- ohnutím aktivátoru dochází   k řetězové krystalizaci za exotermické reakce ( 54 st. C).

Fénování

-kontrastní způsob použití

Solux (infrazářič IR-B)

Parafin

-tuhne při teplotě 52-62 st. C

Metody aplikace:

-přímé ponoření

-opakované máčení

-nanášení štětcem po vrstvách

-metoda parafinových plástů (forma obkladu)

-stříkáním

Délka aplikace 20-30 minut 3x týdně

Aplikovaná část musí být suchá !!

Fango

-zředěný peloid + chemické přísady

Parafango

-příměs peloidů do parafínu

Paraligno

-směs parafínu a moučky březového dřeva

Peloidní zábaly a obklady

Peloidy jsou přírodní, jemné, hydrofilní sedimenty, schopné vázat větší množství vody a tím nabývat až polotekutou konzistenci.

Dělení peloidů:

Humolity- mají výrazný podíl organických látek

Rašelina – má více jak 95% organických látek, vzniká nad hladinou spodní vody z rašeliníku, suchopýru…

Slatina – 80-95% organických látek, vzniká pod úrovní povrchové vody z rákosu, orobince, ostřice… při zamezení přístupu vzduchu. Dělí se dále podle příměsí anorganické komponenty na prostou

křídovou ( CaCO3)

sirnoželezitou (FeS2)

Slatinná zemina – obsahuje 20-50% organických látek

Bahna – anorganický sediment s příměsí organických látek

- příměs organických látek do 20%

B. jednoduché ( pramenní,říční, jezerní)

B. termální

B. sirné ( elementární S a její sloučeniny)

Mezi významné látky jsou v bahně zastoupeny dusíkaté a látky minerální, zejména kyseliny huminové, které mají adstringentní, bakteriostatický   či baktericidní účinek.

Lokální aplikace peloidu:

- aplikační teplota 38-48 st. C, vrstva 3-5 cm zábalu ( igelit, plátno,. vlněná přikrývka) l5-30 minut

Peloidy mají větší teplotní toleranci než voda a tím nižší tepelnou vodivost. Přenos se děje především kondukcí, pomaleji chladnou, nebrání pocení, ale odpařování potu, působí do větší hloubky.

Mechanismy účinku peloidních procedur:

- tepelný efekt

- transportní efekte (difuse látek z peloidů a obráceně, iontů, součásti epitelií, potu…

- léčebný efekt – založen na opakovaných hypertermiích

Indikace lokáních aplikací tepla:

-    RA

- M.Bechtěrev

- bursitidy, tendinitidy, tendovaginitidy

- artrózy, spondylózy

- myalgie, myegelózy

- Dupuytrenova kontraktura

- poúrazové stavy

- tracheobronchitida

- sinusitida

- obliterující angiopatie ( konsensuální reakce)

- angioneurózy                    --- „ ---

- esenciální hypertenze

- varikosní sy

- akutní gastritida

- obstipace

- dna

- obezita

- DM ( cévní komplikace)

- renální koliky

- cystitidy

- neuritidy, neuralgie

- periferní parézy

- spastické parézy

- myopatie

- parametritidy

KI lokálních aplikací tepla :

- srdeční insuficience

- nefritidy, nefrózy

- akutní zánět v malé pánvi

- žaludeční a duodenální vředy

- gravidita

- tyreotoxikóza

- TBC

- TU

Částečná  negativní  termoterapie

-ochlazování malé, topicky definované oblasti

Mechanismus účinku :

- reflexní projevy při působení do l minuty

- při působení delším dochází k odběru tepla i z hlubších vrstev kůže

- při intermitentní aplikaci ( tj. do 3 minut + 5 minut tělesného cvičení)

- spasmolytický efekt

- analgetický efekt

- zlepšení funkce kloubní

- normalizace tonu okolních svalů

- při hlubším účinku dochází : redukci metabolismu

snížení lokálního prokrvení

zpomalení vedení rychlosti vzruchů (AP)

v nervech

Metody ochlazování :

- konvekce ( proudění) – studený vzduch, N,

- evaporace ( vypařováním) – etylchlorid, fluorometan, chlorofluorometan,

- kondukce ( vedení)- led, studená voda, chladové kompresy

Obklady

Studený- teplota vody kolem 8 st. C, 3-4 minuty( febrilní stavy)

Ledový- do vody je přidán led, teplota je kolem 0 st. C, l-2 minuty

( kontuze, distorze, hematomy…)

Ledování ( autoterapie)

- používáme drcený led v sáčcích maximálně 5-l0 minut při vnitřní izolaci nejméně dvěma vrstvami bavlněné látky s pauzou dalších 10 minut.

Kryoterapie

- částečná negativní terapie při teplotách – 10 až – 18 st. C, 5 minut s pauzou cca 5-10 minut

smíchání drceného ledu s NaCl

spec. kryosáčky z mrazničky ( zachování plasticity)

namražené sáčky Lavathermu

Účinky kryoterapie: - analgezie (reflexní mech.)

- vazokonstrikce ( hyperémie s odstupem do 10

minut od skončení aplikace chladu!!)

- snížení permeability a buněčné imunity

- zhoršení sval. spasmů !

Indikace kryoterapie: perakutní stadia poranění : kontuze, distorze,

distenze, fraktury

dekompensovaná artrózy se zánětlivou iritací

zmírnění spasticity u paréz

KI kryoterapie : arteriální poruchy prokrvení ( ICHDKK, Raynaudův sy)

chladová alergie, poruchy citlivosti

chladová hemoglobinurie

hypotyreóza

Priessnitzovy obklady

-studené zapařovací obklady:

- vrstvy: vlhký obklad, nepromokavá látka, suchý obklad

- druhá vrstva přesahuje první a třetí přesahuje druhou

Účinky:

- 1 fáze hypotermická trvající 5-10 minut

- 2 fáze izotermická trvající 30-40 minut- vazokonstrikce

se postupně mění na vazodilataci

- 3 fáze hypertermická nastupuje v průběhu 60- 80 minuty

fáze aktivní hyperémie

Indikace:

angina, faryngitida, artróza, hematomy, relaxace kosterního sv.

Tripesovy obklady

-typ Priessnitzova zábalu, kde místo studené vody je použit studený nálev z bylinek- zvýšení účinku procedury

- kostival s kopřivou a přesličkou u RA

- heřmánek s mateřídouškou a diviznou při tracheobronchitidách ( suchý

kašel)

- řepík lékařský s řebříčkem, jitrocelem a jahodníkem na hnisavé rány.

              - Celková pozitivní termoterapie

- používá se samostatně jen vyjímečně, např. při pomalém ohřívání prochladlých pacientů.

Celkový účinek teplých koupelí:

- zvýšení tepové frekvence na hodnoty 100-120/min

- pokles diastoly na hodnoty kolem 50-55 mm Hg

- zpočátku klesá systolický tlak také, ale v menším rozsahu k 110 mm Hg později stoupá k normálním hodnotám

- zvýšení minutového objemu o 100-200%

- periferní odpor klesá na 1/3 až ½ původní hodnoty

- stoupá potřeba kyslíku o 10-20%

## Horkovzdušná lázeň

- lidské tělo má pro suchý vzduch největší teplotní toleranci 100-130 st.C při 0% relativní vlhkosti.

Používá se obvykle jako první procedura při saunování.

## Parní lázeň

- bývá nazývána jako lázeň turecká, využívá potního nárazu ( okamžité zvýšení vlhkosti vzduchu z 0 na 100% - nalitím vody na rozpálené kameny). Zvýšená vzdušná vlhkost brání odpařování a tím zvyšuje teplotu jádra organizmu ( součást klasické sauny).

Lázeň izotermická  34-36 st. C

- hygienický význam, sedativní, zvyšuje diurézu, trvá 20-30 minut.

Indikace: - psychoneurózy

- nespavost

- spastická obrna a hemiplegie

- kožní infekce

- sclerosis multiplex

- parkinsonismus

- obezita

Koupel 37 – 38 st. C

- relaxace příčně pruhovaného sv. ( léčba kontraktur, před masáží,

manipulací, LTV…)

Koupel 38-40 st. C

RA, FR, M. Bechtěrev, artrózy, lumbalgie, poliomyelitida,chabé parézy, polyneuropatie,

Celková negativní termoterapie

## Neřízená negativní termoterapie

- jedná se o ochlazování těla  sprchou

vlažnou : 18 – 25 st. C

studenou:  8 – 12 st. C

ledovou :  pod 4 st. C

Indikace: febrilní křeče

vysoká horečka

Řízená negativní termoterapie

- při operacích na otevřeném srdci- extrakorporální oběh, mozku ( snížení nebezpečí hypoxie), léčba těžkých forem epilepsie.

## Celotělová kryoterapie – Polarium

-léčba extrémně nízkými teplotami kolem – 150 st. C

Vznik v 80 letech minulého století v Japonsku a Německu.

Účinek:

- periferní hyperémie trvající několik hodin a dosahující 4x

- zlepšení metabolismu, hojení

- antiflogistický efekt

- analgetický efekt přetrvávající 6-8 hodin

- myorelaxační efekt- ovlivněn gama motoneuronů,

snížení rychlosti vedení AP

ovlivnění reaktivity Golgiho aparátu

- protektivní efekt na psychiku

- stimulace hypotalamo- hypofyzární  a nadledvinek :

kortikosteroidů. adreanlinu, testosteronu, gonadotropinu

- imunomodulační efekt

Indikace:

- RA, FR

- artróza, VAS degenerativní etiologie

- myositida, kolagenózy, fibromyositida

- artritis uratica

- psoriatická artropatie

- kontuze, hematomy

- SM

- spastické kontraktury končetin

- primární a sekundární osteoporóza

- celulitída

- postklimakterický sy

Vstupní vyšetření lékařem- posouzení interního stavu, EKG a základní lab. screening.

Před každým vstupem do Polaria ( kryokomory) je měřen TK, pulz, teplota

a posouzen aktuální zdravotní stav.

Polarium:

- kryokomora skládající se ze dvou předkomor, kde je teplota

– 10 st. C a – 60 st. C, šokující poklesl probíhá ve třetí komoře   kde je

–110 až – 150 st. C.

Vše v prostředí absolutně suchého vzduchu!

Při vlastní kryoterapii se pacient otře do sucha a obleče si speciální prádlo, akra jsou chráněna podkolenkami, rukavicemi, čelenkou

a ústenkou.

Časování : v prvních dvou předkomorách je pacient asi ½ minuty v třetí komoře  2-3 minuty.

Po ukončení pobytu v Poláriu následuje pohybová terapie: rotoped, běžecký pás, stapper…

Kryosprcha, jednokomorová kryoterapie do – 80 st C. (ekonomické hledisko)

Kombinovaná  termoterapie

- kombinace střídání horkých a chladných procedur jako silný zdroj aferentní stimulace.

### Střídavé koupele

- většinou částečná procedura na dolní nebo horní končetiny

- kombinace s automasáží – šlapací střídavá koupel

Účinek : - přímý - zlepšení tepenné, žilní a lymfatické cirkulace

- nepřímý – konsensuální reakce

Procedura vždy začíná v teplé a končí ve studené lázni. Délky jednotlivých procedur se řídí reakcí pacienta, cca  do 60 s v teplé a do 30 s ve studené, poměrově vyjádřené 3 : 1.  Teploty 38-43 st. C  X  20-15 st. C

Vhodné je ukončit proceduru  zábalem.

Indikace:  - ICHDKK ( DM….)

- bolesti hlavy, migrény

## Sauna

- koupel horkým vzduchem 60-90 st.C při nízké vlhkosti 10-30%

- teplota je dána výškou pobytu v sauně – nejnižší na podlaze cca 40 st. C

- vertikální spád s výškou od podlahy stoupá

- rekondiční a regenerační efekt

Klasická sauna má tři fáze:

1. Zahřívací ( potírna) - suchý vzduch s max. teplotou a minimální relativní

vlhkostí. Profuzní pocení – odvod nadbytečného tepla, zahřívá se jen

tělesná slupka

2. Potní náraz – stoupnutí relativní vlhkosti na 100%- zabránění evaporace

a vzrůstá teplota jádra

3. Prudké ochlazení  - ve studené nebo ledové lázni, ve sněhu… ( přechodný

vzestup TK)

Celý cyklus se opakuje 2-3x a ukončuje se relaxací.

Indikace:

- otužování

- prevence chorob z nachlazení

- akutní záněty HCD

- funkční cirkulační poruchy

- lehká revmatická onemocnění

- migréna

- chronické ekzémy, psoriáza, urtika (kopřivka)

- klimakterické potíže

KI:

- vyšší věk

- dekompensace interního stavu

- postižení ledvin

- epilepsie

- akutní infekční choroby

- hyperthyreóza

- labilní DM

- psychózy

- stavy po trombophlebitidách

- krvácivé stavy

FOTOTERAPIE

Záření je uspořádaný pohyb světelných částic- fotonů s vlnovou délkou od

l00 nm do 10 mikrom.

Viditelné spektrum je od 350 do 750 nm.

Infračervené  750 – 3000 nm.

Ultrafialové   100- 350 nm.

Světelné záření je část elektromagnetického spektra, která má tyto základní fyzikální vlastnosti: odraz

lom

ohyb

Účinky světla:

energie fotonu ( čím kratší vlnová délka tím větší energie fotonu v eV)

hloubka průniku klesá od infračerveného k UV záření

1. Ultrafialové záření

je důležitou složkou slunečního záření, má značnou biologickou

a fotochemickou aktivitu.

Podle biologického účinku se UV záření dělí na tři oblasti

a. UV-A	vlnová délka 350 - 315 nm

- proniká nejhlouběji ale má slabý chemický účinek

- způsobuje pigmentaci bez předchozího erytému

- používá se v kožních indikacích: - ekzémy

- psoriáza

- akné

- vitiligo

b. UV-B      vlnová délka 315 – 280 nm

-    nejdříve způsobuje erytém, až při opakované aplikaci pigmentaci –

homogenní ohraničenou na oblast ozáření

-    způsobuje urychlené stárnutí kůže a může mít při nadměrném dávkování

i kancerogenní účinek

-    antirachitický účinek ( tvorba vit D3)- křivice, osteoporóza

-    zvýšení sval. výkonnosti ( zvýšená syntéza glykogenu z kys. mléčné)

- urychlení regenerace, rekonvalescence, léčba anemie, vředové choroby

- léčba pollinosy, vazomotorické rýmy, bronchiálního astmatu

- bolesti zad, bolesti kloubů, nervů

- hojení vředů, ran a proleženin

c. UV-C      vlnová délka  280 nm – 100 nm

-  baktericidní účinek ( dezinfekce operačních sálů)

-  karcinogenní účinek

-  denaturace, koagulace a vysrážení bílkovin

Zdroje UV záření:

Přírodní- slunce

Umělé: - rtuťová vysokotlaká výbojka¨( horské slunce)

- rtuťové nízkotlaké výbojky ( UV-C)

- solária- kombinace UV a IR záření

Dávkování UV záření:

- erytémová prahová dávka - první ozáření je přibližně 3x této dávky

- začínáme aplikací cca 30 s s postupným pozitivním stepem po l minutě do celkové doby l0 minut

## KI UV záření

- fotoalergie

- solární ekzém

- porfyrie

- akutní infekční choroba

- akutní revmatismus

2. Bioptronová lampa

- biolampa pracuje na principu polarizovaného světla vyzařovaného halogenovou žárovkou( kmitá v jedné rovině)

- záření je polychromatické s odfiltrováním UV složky

- 430 nm- 2800 nm

- penetrace světla je 1- 2,5 cm

- levnější ale méně účinnější než laser, fotonyx

- záření zasahuje až subcelulární a molekulární struktury buňky, ovlivňuje

metabolizmus buněk přenosem malého kvanta energie

- působí na biologicky aktivní proteiny v buněčné membráně

- zvyšuje buněčnou i humorální imunitu ( zvyšuje diapedézu leukocytů)

- urychluje přeměnu fibrinogenu na fibrin a syntézu kolagenu

Indikace: dermatologická ( ekzém, herpes, akné, bércový vřed, dermatitidy,

jizvy, popáleniny, proleženiny, píštěle…)

léčba reflexních změn pohybového aparátu

stomatologie, kosmetika

Aplikace biolapmy:

4-6 minut  l- 3x denně při dávce 4 J/cm2, celkem až l5x,

kožní povrch musí být odmaštěný a čistý!

# 3. FOTONYX

Účinky biolamp se v zásadě s laseroterapií kryjí, i když v mnoha ohledech nedosahují úrovně efektivity léčebného použití laseru.

Aplikace soft laseru je spojena s přísnými aplikačními a bezpečnostními pravidly, která umožňují použití pouze ve zdravotnických zařízeních a to výhradně odborně proškoleným personálem.

Přístroj kombinující přednosti obou metod a vykazující dobrou efektivitu je fotonyx.

Hlavní výhody:

- nižší pořizovací cena
- úplná absence rizika poškození pacienta při neodborné manipulaci
- možnost využívat zařízení v domácích podmínkách
- bez nutnosti dodržovat přísná bezpečnostní a hygienická pravidla

Léčebné využití této nové generace systémů fototerapie tak kombinuje vysokou terapeutickou efektivitu polarizovaného světla, úplnou bezpečnost (z hlediska techniky použití i absence vedlejších účinků) a snadnost aplikace (jak v klinických tak domácích podmínkách). 
 
Fyziologické mechanismy účinku fototerapie:

- aktivace produkce ATP
- podpora multiplikace kolagenových vláken
- stimulace produkce specifických enzymů podílejících se na buněčné

regeneraci

- stimulace lymfatického systému 
- stimulace rozvoje nových krevních cest
- stimulace zvýšené DNA a proteinové syntézy na buněčné úrovni


Specifické účinky fototerapie:

- analgetický
- lokální změny v potenciálech buněčných membrán neuronů vedoucí

ke snížení podnětového prahu
- produkce beta-endorfinů (příp. nespecifických opioidů).
- protizánětlivý
- snížená tvorba prostaglandinů v tkáních
- biostimulační (mitotický)
- stimulace mitochondriálních systémů
- akcelerace metabolických procesů
- stimulace produkce T-lymfocytů

Jedná se o systémy světelné terapie pro domácí i klinické účely, které využívají energii vysoce polarizovaného modrého (472 nm), zeleného

(526 nm) a nejčastěji červeného (626 nm) diodového světla.

Efektivní hloubka průniku je do 4,5 cm

Stupeň polarizace je  96 – 99%

Výkon se pohybuje mezi 0,6 – 3,2  mW/cm2

Zdroj světla, využívá speciální vysoce svítivé LED diody s červeným, zeleným nebo modrým monochromatickým světlem a speciální polarizační fólii, umožňuje více než dvojnásobnou hloubku průniku do měkkých tkání a míra polarizace je díky kombinaci použité technologie jen o 2% nižší než

u biostimulačních laserů.

Polarizované světlo metody FOTONYX  je tzv. studené, neprohřívá, což je terapeuticky zvláště výhodné např. při léčbě zánětů.

Toto světlo je nekoherentní - nejsou potřeba speciální bezpečnostní

a hygienická opatření.

Indikace:

Postižení pohybového aparátu a bolestivé stavy:

Revmatoidní artritida
Artróza kloubů
Svalové spazmy 
Kontuze
Akutní zánět šlach a svalových fascií
Chronický zánět šlach
Tenisový loket
Hematomy, otoky
Kontuze svalů
Kontuze měkkých tkání

Dermatologie:

Acne vulgaris (seberoický ekzém, akné)
Herpes simplex, herpes zoster
Psoriasa (lupénka)
Popáleniny
Pooperační jizvy a keloidní jizvy, omezení tvorby jizev po úrazech
Ekzémy, drobnější ekzematosní ložiska
Dekubity (proleženiny)
Ulcus cruris (bércový vřed)

Lichen sclerosus, lichen simplex (též. lišej)

Stomatologické obtíže, postižení sliznice dutiny ústní a nosní:

Afty, eroze a dekubity na sliznici
Herpes simplex labialis
Bolesti čelistního kloubu
Bolesti trojklaného nervu
Stavy po extrakci
Dentitio difficilis (obtížné prořezávání zubů)
Paradontóza
Alveoiitis siccal (zánět zubního lůžka)
Zánět dásní
Sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin)

Gynekologie a porodnictví:

Herpes genitalis
Povrchové poranění v oblasti rodidel
Zánět Bartholiniho žlázy 
Prevence mastitidy

Poranění prsní bradavky
Hematom v oblasti genitálu
Prevence strií
Strie v době těhotenství a po porodu

Kontraindikace : 

Maligní onemocnění, Epilepsie, Hypertyreóza, Febrilní stavy

                - 4 Soft Laser

První laserové zařízení vyrobeno v r. 1960 (Theodor Maiman)

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Gordon Gould) 1959

Podstata laseru spočívá v stimulované emisi světla.

Fyzikální vlastnosti laseru:

- monochromatické ( ve spektru viditelného nebo infračerveného světla)

- polarizované

- koherentní ( vlny jsou ve stejné fázi)

- kolimovaný ( minimální divergence)

- vysoká hustota energie

Typy laseru:

a. Plynové lasery

helium-neonové 632 nm

argon-kyslík       844 nm

b. Laser v pevné fázi

rubínový, fluorid barnatý

c. Polovodičové lasery

galium-arsenové 940 nm

A. nízkovýkonové lasery (0,1-1W) tzv. low-level laser th. - LLLT, laser třídy

III b, maximální terapeutická dávka je 16 J/cm2

B. vysokovýkonové lasery (10W a více) tzv. High Intensity Laser Therapy -

HILT, laser třídy IV, terapeutická dávka je 80 - 120 J/cm2

-využití pulzního i kontinuálního režimu i kombinace různých vlnových

délek

- jsou schopny vytvářet fotomechanickou vlnu, která blokuje

vedení bolesti nervovým systémem (okamžitý analgetický a myorelaxační

efekt), stimuluje lokální mikrocirkulaci, podporuje lymfatickou drenáž

- záření má divergentní charakter - nehrozí poškození tkáně (+ efekt pulzní

aplikace)

Vlnová délka a výkon laseru ovlivňuje hloubku průniku záření.

Vlnové délky 810/980 nm a 1064 nm jsou specifické vysokým účinkem na chromofory.

Efektivní hloubka průniku je největší u infračervených laserů do 5 - 12 cm

( 10% původní intensity, která postačuje k vyvolání biologické odezvy ozařované tkáně).

Účinek laseru závisí na:

- optické citlivosti tkáně

- výkonu laseru

- vlnové délce laseru

- geometrickém uspořádání laseru ( jedno- vícepaprskový, paralelní, rozbíhavý)

Biologický efekt laseru:

- ovlivňuje aktivitu cytochromoxydázy a flavindehydrogenázy v mitochondriích

- ovlivňuje elektrický potenciál na buněčné membráně

- zvyšuje transport Ca iontů

- zvyšuje aktivitu ATP v makroergních vazbách

- biostimulační – vyšší počet buněk v mitóze, zvýšená syntéza DNA v organelách (popsán r.1967 Endre Mesterem, Budapešť)

- stimulace syntézy kolagenu

- zvýšené prokrvení ozařované tkáně (prekapilární sfinkter)

- zlepšení dozrávání epitelu

- vyšší utilizace kyslíku a glukózy

- analgetický efekt (stimulace sekrece endogenních opioidů - endorfinů, enkefalinů a snížení rychlosti vedení v A delta a C nervových vláknech)

- svalová relaxace

- protizánětlivý efekt (stimulace buněčné a humorální imunity)

- zvyšuje metabolismus kůže a aktivitu vlasových folikulů

- angiogeneze (proliferace endoteliálních bb.)

- inhibice prozánětlivých cytokinů (IL6...)

## Frekvence aplikace laseru:

- kontinuální - zejména efekt biostimulační

- pulsní :	do 10 Hz 	biostimulační

10 – 25 Hz   analgetický

20 – 50 Hz   antiedematózní

50 – 99 Hz   protizánětlivý

## Indikace laseru:

- poúrazové stavy

- revmatická onemocnění

- neurologická postižení (sy karpálního tunelu…)

- degenerativní kloubní on.

- stomatologie ( zánět dásně, herpes, parodontitida, stavy po extrakci zubu)

- kožní on: keloidní jizvy, dekubity, vředy, herpes

KI  laseru:

- oční sítnice

- epilepsie

- TU

- postižení štítné žl. nadledvin

- gravidita

- trombophlebitida

- febrilní stavy

##### Před aplikací musí být kůže čistá a odmaštěná!

Intenzita v J/cm2 5 - 12, regionálně kontaktně nebo v určité vzdálenosti od povrchu, 1-2x denně  cekem l0 x.

Technické modifikace:

A.

Jednobodový LLLT laser

Scanner

Laserová sprcha

B.

MLS laserová terapie (f.ASA)–kombinace 808 nm (protizánětlivý

antiedematózní účinek)

905 nm (analgetický účinek)

výkon 1,1 – 3,3 W, energie  1 – 60 J/cm2, průnik do 4 cm

4-5 aplikací

jedná se o kontinuálně přerušovaný a pulzní laserové záření které

je synchronizováno patentovým kontrolním systémem

Multiwave Locked Systém

+ aplikace pomocí robotizovaného scanneru

HILTerapia – High Intensity Laser Therapy

1064 nm

průnik do hloubky 5 cm

speciální HILT pulsy o výkonu 3 000 W ve velmi krátkých

časových úsecích (ochrana ohřevu ošetřovaných tkání)

5. Infračervené  záření

### Záření o vlnové délce více jak 760 nm

- fotony s nízkou  energií

- působí  povrchněji

- dělí se na tři typy:  IR- A 760 – l400 nm ( proniká nejhlouběji, minimálně

zatěžuje kožní povrch)

IR- B 1400 – 3000 nm ( prohřívá kůži)

IR- C nad 3000 nm ( do kůže neproniká)

a.IR – A

- Solux ( wolframová žárovka rozžhavená na 2500 st. C)

+ červený filtr ( odstraňuje záření s větší vlnovou délkou a tím více

šetření kožní povrch) – spektrum kolem 1100 nm

+ modrý filtr ( odstraňuje krátkovlnou část IR spektra, je

povrchnější), spektrální maximum kolem 2000 nm

Indikace: - svalová relaxace

- ovlivnění reflexních kožních změn

- kožní zánětlivé procesy

- paranasální sinusitidy ( modrý filtr)

b. IR- B

- infrazářiče s keramických nebo uhlíkových těles

- působí pouze povrchově - ohřívá kůži

Mechanismus účinku IR:

- kapilární hyperémie

- zvýšení permeability kapilár

- diapedéza leukocytů

- urychlení resorpce exudátů

HYDROTERAPIE

Patří mezi fyzikální metody léčby jak formami působení energie, tak indikacemi a mechanismy svého účinku.

Pro svoji časovou, prostorovou a technickou náročnost se zpravidla provádí v lázeňských zařízeních.

1. Lázně

a. lázeň celková

provádí se v lázeňské vaně, pacient je ponořen po krk a předepsaná teplota

je udržována po celou dobu procedury

- hypotermní ( pod 35 st.C)

- izotermní ( 35- 36 st. C )  sedativní účinek

SM

Parkinsonismus

obezita

- hypertermní ( 37- 41 st. C )   : RA chronické formy

artrózy

svalové kontraktury

gynekologická on.

chabé parézy

příprava před dalšími procedurami

b. pololázeň

V lázeňské vaně je 25 cm vody.

Provádí se jako hypotermní nebo dvoufázová ( izotermická + hypotermní)

Často je součástí dalších procedur ( polev, kartáčování….)

c. lázeň sedací

Provádí se ve speciální nízké vaně se širokým opěradlem, teplota lázně

38 –42 st.C. Pacient je přikryt přikrývkou. Trvá 10 – 20 minut.

Účinek: zvyšuje prokrvení pánevních a břišních orgánů

- on. gynekologická

- on. urologická

- hemoroidy, anální fisury

Protizánětlivé přísady: dubová kůra, řepík lékařský….

d. střídavá nožní koupel

e. vířivá lázeň

částečná – končetiny

celková s l/2 až 2/3náplní vany, teploty 36- 38 st. C

účinek: zvýšení prokrvení končetin, metabolismu, masážní úč.

f. subaquální masáž

g. perličková lázeň

h. LTV v bazénu

ch. výplachy – očí, ústní dutiny, rektální, vaginální ( s přísadami)

i. lázeň Schweningerova - Hauffeova

- nejšetrnější vodoléčebná procedura rukou a předloktí. Začíná se teplotou

mírně hypotermní, která se postupně pomalu zvyšuje na izotermní až

lehce hypertermní ( 37 st. C)

Účinek: zlepšuje lokální prokrvení a konsensuální reakcí i prokrvení

koronárních cév, snižuje TK, nezatěžuje oběh ani dýchání.

j. lázně přísadové

Účinky: tepelný, hydrostatický tlak a vztlak, účinek látek pronikajících

pokožkou

1. Vodní uhličité koupele

- přírodní- minerálky, kyselky (více jak 1g CO2/l)

- umělé – sycené CO2 pod tlakem v saturátorech

vstřebává se asi l,8 až 4,5 l CO2 za hodinu

účinek:  reflexní

Resorpce se děje podle zákona prosté difúze z prostředí s větší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací ( plyn vytváří bublinky na kůži).

Aktivní hyperémie na místech styku lázně s kůží– erytém – mluví se o autotransfuzi do periferie.

### Resorpce závisí na : prokrvení a síle kůže, na ploše, délce aplikace, teplotě lázně

( 33 – 34 st. C), napětí CO2 v kůži a stupni přítomnosti CO2 v lázni.

Pocit chladu je jen prvních cca 10 sekund, pak pocit tepla ( zvýšené dráždění tepelných receptorů v kůži CO2). V těle se může zvýšit koncentrace CO2 o 10 – 12 %.

Délka procedury: 20 – 30  minut

Účinek: - pasivní ztráta tepla—snížení teploty jádra průměrně o 0,7 st. C.

- nedochází ke zvýšení srdeční činnosti

- snižuje se spotřeba O2

- zvýšení parciálního tlaku O2 v kapilárách

- pokles systolického i diastolického TK ( pokles periferního odporu)

- pokles TF a prodloužení doby diastoly

- zvýšení systolického a minutového objemu

- zvýšení diurézy

- snížení metabolismu a ekonomizace práce srdce

Indikace:  srdeční choroby: AP, hypertenze, chlopenní vady, stavy po IM

cévní choroby : periferní vazoneurózy, ATS, cévní spasmy

nervové choroby : Parkinsonismus, vegetativní rozlady, zánět mozku

KI:    dekompensace interního stavu, hypotense, epilepsie, hysterie, anémie,

arytmie srdeční, čerstvý IM, respirační acidosa

2. Lázně   perličkové

3. Plynové uhličité koupele

Oxid uhličitý je těžší než vzduch a chová se podobně jako voda- vytváří hladinu, přetéká, lze jej čerpat…( plyn v nose štípe, po vdechnutí dochází k závratím)

Jedná se o druh popudové terapie s dlouhodobými adaptačními a tréninkovými efekty. Pozitivní účinky si musí tělo na popud kontaktu s oxidem uhličitým vybudovat pomocí složitých, geneticky zakódovaných reakcí. Je to sled dějů, souhrnně nazývaný „Bohrův efekt“, kdy organismus získá kvalitativní schopnost zvýšit uvolňování kyslíku.

V lidském organismu jsou geneticky zakódovány dva hlavní neurovegetativní biorytmy. Ve fázi katabolismu ( za dne) se spalováním energetických zásob uvolňuje energie, potřebná pro denní aktivitu. Tuto funkci posiluje zvýšený přívod kyslíku, který krátkodobě zvyšuje výkonnost, ale jen tím, že zvyšuje spalování v buňkách bez doplňování stavebních látek.

Při  terapii O2 dochází ke zvýšené koncentraci kyslíku v krvi- fyzikální cestou, ale bez současného aktivního rozšíření cév a bez současného  přívodu a tvorby nových energetických látek. Zvýšeným rozkladem vzniká množství degradačních produktů, včetně škodlivých kyslíkových radikálů, které se hromadí v důsledku nedostatečného krevního průtoku.

Druhá fáze- zotavovací – anabolismus nastává hlavně v noci – během spánku, kdy buňky zvyšují energetické zásoby (glykogen) a provádějí autoreparaci. Tuto fázi lze i ve dne navodit pomocí uhličité koupele.

Lidský organismus pracuje na tvorbě energetických rezerv zejména když je k tomu nucen- např. při kyslíkovém dluhu nebo pomocí vlastních poplachových mechanismů – to je případ účinku uhličité terapie.

Kůže slouží jako zdroj léčivých podnětů. Naše tělo není schopno rozlišit rozdíl v distribuci plynu. Organismus spustí autoregulační procesy a při opakovaní podnětu přetrvává kvalitativně vyšší úroveň reakcí a energetických zásob.

### Účinky CO2 koupele:

- vazodilatace nejen periferní ( mobilizace krve z dep a lymfy- vymizení

### kardiálních, zánětlivých, posttraumatických a jiných otoků)

- snížení periferního odporu ( odlehčení tlakového výkonu srdce)

- zpomalení rychlosti proudu krve v kapilárách- prodloužení doby výměny plynů

- zvýšený tvorba kolaterál a zlepšené prokrvení u ischemických stavů

- detoxikační účinek – zvýšení osmotické koncentrace moče

- snížení viskozity krve

- snížení srážlivosti krve

- vzestup hladiny růstového hormonu, estrogenů, testosteronu

- normalizace krevního tlaku

- zlepšené hojení ran

- novotvorba kolaterál

- snížení cholesterolu

- snížení osmolality krve

Indikace:

- poruchy periferního arteriálního prokrvení - ICHDKK

- mikroangiopatie  při DM

- polyneuropatie při DM

- mozkové poruchy prokrvení

- arteriální hypertonie

- Sudeckův sy

- defekty kožní ( dekubity, bércové vředy, popáleniny)

- doléčení stavů po IM

- artróza

- VAS

### Dříve se používaly  dřevěné, suché vany, kde se sedí nebo stojí, často

s utěsněným otvorem pro hlavu.

Procedura trvá 25 - 60 minut. Vhodná kombinace s relaxační hudbou.

CO2 se rychle resorbuje i přes běžný oděv a obuv.

Nepůsobí zde hydrostatický tlak ani vztlak ani teplota vodního prostředí.

Je zde zvýrazněno dráždění dechového centra mírnou hyperkapnií.

Částečná plynová uhličitá koupel – uzavřené vaky s 97% CO2 na končetiny

nebo celé tělo mimo hlavu tzv. obálky

plastový vak z polyetylénu ( určen jen pro jednoho pacienta)

délka procedury 45 minut ( pokožkou se resorbuje cca 2 l CO2)

po 10 minutách procedury nastupuje fysiologické pocení pacienta

Čím méně se člověk při vakové uhličité koupeli zpotí, tím více

tuto léčbu potřebuje.

Podkožní insuflace zřídelního plynu – reakce jen v omezené oblasti těla

při nízké spotřebě plynu : vznik podkožního emfyzému, hyperemie,

zvýšené kožní teploty, snížení pH – acidizace, analgetické účinek

a. aplikace cca 1- 5ml CO2 za aseptických kautel do oblasti HAZ, TP, TrP

b. aplikace 50 ml CO2 do okolí kloubů (3 – 6 aplikací), subkutánně  3x

týdně

4. Lázeň kyslíková

- vdechování vzduchu s 45% obsahem O2, inhaluje se 4 l/min

- dvojhodinové aplikace po dobu 18 dní s jednoročním cyklem

Účinek: zvýšení parciálního tlaku O2 v tkáních

Indikace: při infekcích, stavech po úrazech, operacích, po aktino th,

cytostatické léčbě, imobilní pac.

Kombinace s duševní činností, terénní léčbou

5. Lázeň sirná

100 g Solfatanu na 1 vanu při teplotě 36 – 40 st. C  15- 20 minut

suchý zábal, sprcha

Indikace: dermatologie, RA chronická, chronické záněty CD,

vertebrogenní potíže, bolesti svalů, dna

6. Lázeň jódová

- kůží se resorbuje elementární jód , teplota 37 st. C  20 – 30 min.

Indikace: degenerativní on. kloubní, chron. bronchitida, ATS,

hypertense, gynekologická on.

7. Lázeň radonová

- radon proniká kůží, jednak se uvolňuje z lázně a je vdechován

- poločas rozpadu cca 3,5 dne  alfa záření

Indikace: degenerativní on. kloubní

8. Lázeň solná

1 až 1,4% roztok NaCl

Indikace: kožní on.

9. Lázně s rostlinnými přísadami:

- levandulová – regenerační účinek, při migréně, klimakteriu

- mentolová – kožní onemocnění

- salicylátová lázeň – analgetický účinek

- jehličné lázně – aromaterapie

- hořčičné – derivační, dráždivé

- taninové ( dubová kůra…) – adstringentní

- heřmánkové – protizánětlivé

- otrubové – protisvědivé

- kopřivové- bolesti kloubů a zad

2. Polevy

Kneippova vodoléčba

- studené 10 – 20 st. C

- temperované 18 – 20 st. C

- horké 40 – 42 st. C

- střídavé    10- 16 st. C  a  38 st. C

Provedení :  polévání různě veliké plochy těly,

před zahájením musí mít klient pocit tepla (místnost

s teplotou  kolem 24 st. C)

po polevě se nechá kůže samovolně uschnout

před začátkem studené polevy se pacient nadechne

a během procedury vydechuje

studená poleva se aplikuje několik vteřin, horká do

výrazného zarudnutí ( poměr cca 1 : 3 )

Hydrokinezioterapie

- pohybové léčba ve vodním prostředí

Marcus Aurelius

Ing. Carl  Hubbard  1928

Podmínky :

- teploty vody izotermická – nemá nároky na termoregulaci pac.

34 – 36 st. C při méně intensivním cvičení

31 st. C při intensivním cvičení ( sumace metabolické a termální zátěže)

- relativní vlhkost vzduchu do 55%  (evaporace při vyšší vlhkosti je omezená, přetrvává ochlazování kondukcí, konvekcí a radiací)

- teplota vzduchu 25 st. C

- obalová vrstva vody  1 – 2 cm ( vliv adhesivních sil molekul  na kožní povrch) -–závisí na proudění a pohybu

- 38 – 40 st.  způsobuje maximální relaxaci svalstva

- vyšší tepelná vodivost vody než vzduchu cca 25 x – zrychlená výměna tepla mezi vodou a organismem

- minimální prostor pro osobu je 2,5 x 2,25 m

- voda dosahuje max. po prsa pacienta ( 120 – 130 cm)

Indikace:

Poliomyelitida

DMO

Poúrazové stavy

Pooperační stavy, endoprotézy

RA

Artróza

VAS

Osteoporóza

ICHS, II a III fáze rehabilitace pod IM

Obezita

KI

- porucha integrity kůže

- akutní infekční on.

- kardiální a respirační insuficience

- perforovaný bubínek

- aktino th v posledních 3 M

- snížená vitální kapacita 900 – 1500 ml.

- hydrofobie

- Epilepsie

- inkontinence, NE moderní stomie!

Techniky:

Technika  Bad  Ragaz

- cvičení v horizontální poloze za pomocí různých plováků za asistence fyzioterapeuta:

- izokinetické působení ( facilitace stabilizačních reakcí,vytváření

přirozených pohybových synergií)

- fyzioterapeut pacienta fixuje a ten se pohybuje k němu od něho

nebo okolo

- izotonické působení

- izometrické působení

PIR

Repetitivní kontrakce

Dechová cvičení

Spinální mobilizace

Hydrodynamická cvičení ( účinek vztlaku, turbulence a rovnováhy ve vodě)

Technika Watsu

- Japonsko

- kombinace  strečinku, tlaku na akupresorní body, mobilizace kloubů

- pacient se ve vodě vznáší na rukou fyzioterapeuta s kterým simultánně dýchá

Plavání

ELEKTROTERAPIE

Je typ fyzikální léčby, při které je využíván léčebný účinek různých forem elektrické energie.

V roce 1789 Galvani a v roce 1810 Volta popsali dráždění nervosvalového aparátu galvanickým proudem.

Starý Egypt- léčba výboji rejnoka elektrického při léčbě paréz (2000 let př. n.l.).

Dělení dle typu užitého proudu

l.  Klidový stejnosměrný proud – galvanoterapie

2. Nízkofrekvenční proudy do l000 Hz

3. Středofrekvenční proudy l000 – 100 000 Hz

4. Vysokofrekvenční proudy  více jak 100 000 Hz

Vedení  elektrického  proudu  tkáněmi

Organizmus se projevuje výraznou heterogenitou vůči působení elektrického proudu:

- různé elektrické náboje a jejich rozmístnění a uspořádání v tkáních

- membránové a akční potenciály

- rozdílné vlastnosti vedení proudu buňkami a mimobuněčným prostorem

Stejnosměrný proud konstantní intenzity se šíří tkáněmi pohybem iontů. Převážná část elektrického proudu protéká mezibuněčnými prostory.

Suchá pokožka má malý obsah elektrolytů a proto velký odpor.

Působením zevního elektrického pole se původně neuspořádané dipólové molekuly ve tkáních orientují, nastává polarizace.

Vzniká tak vnitřní elektrické pole opačné polarity než pole zevní.

V dielektricích nejsou náboje volně pohyblivé, ale jsou vázány na polarizované atomy a molekuly. Tyto se mohou posunovat a natáčet ve smyslu polarizace a tím vzniká proud posuvný.

V dřívějších dobách pracovaly většinou  elektroléčebné přístroje na principu konstantního proudu. Mezi napětím, velikostí proudu a odporem existuje pevný vztah vyjádřený Ohmovým zákonem  V = I x R.

Protože odpor tkání kůže  během léčebné procedury kolísá, může podle tohoto zákona dojít k náhlému, výraznému vzestupu velikosti protékajícího proudu.

U nemocného tato skutečnost vyvolá nepříjemný pocit.

Při použití nízkofrekvenčních proudů při tomto jevu může dojít k poškození kůže.

Proto v případě použití přístroje pracujícího na principu konstantních hodnot

el. proudu k tomuto negativnímu jevu nedochází.

Tyto přístroje jsou vhodné pro statické terapeutické techniky.

Při dynamických technikách aplikace, kdy se mění účinná plocha elektrod může nastat několik problémů.

Pacient může mít stejné nepříjemné pocity, proto se v těchto případech používají přístroje pracující na principu konstantního napětí.

V tomto případě se při zmenší účinné plochy elektrody dojde zároveň ke zmenšení amplitudy elektrického proudu.

Proudová hustota zůstává stejná.

Není přítomná také rekce na připojení a odpojení.

Kombinace principu konstantního proudu i napětí v jednom přístroji rozšiřuje možnosti jeho použití. Např. kombinace statických a dynamických aplikačních technik- např. místní statická léčba TP na periferii kombinovaná s dynamickou lokalizací TrP na úrovni segmentů.

Galvanoterapie

Je léčebná fyziatrická metoda využívající stejnosměrného proudu se stálou intenzitou a hustotou 0,1 mA/cm2. V tkání je veden téměř výhradně elektrolyticky- pohybem iontů v elektrickém poli. Z malé části je veden

elektroforeticky- pohybem elektricky nabitých koloidních částic.

Anoda- kladná elektroda ke které jsou přitahovány záporné anionty

- následkem elektrolýzy se roztok pod ní okyseluje

- ochranný roztok musí být alkalický

Katoda – záporná elektroda přitahující kladné kationty

- následkem elektrolýzy se roztok pod elektrodou alkalizuje

- ochranný roztok musí být kyselý

Proud protéká od katody směrem k anodě. Dohodou ale bylo stanoveno, že protéká obráceně.

Maximální proudová hustota je 0,1 mA/cm2.

- je intenzita proudu v mA procházející elektrodou.

Anelektrotonus – snížení dráždivosti nervu pod anodou jako následek zvýšení

membránového potenciálu

Katelektrotonus – zvýšení dráždivosti nervu pod katodou jako následek snížení

membránového potenciálu

Mechanismus účinku:

- hlavním účinkem je polarizace tkání a buněk v proudové dráze

(proudových siločar) a to tak, aby + náboje byly blíže katodě

a - náboje  anodě.

Polarizace tkání je organismem vnímána jako hrubé narušení dynamické  rovnováhy vnitřního prostředí a tím je vyvolána obraná reakce = mohutná kapilární hyperémie v celé polarizované oblasti.

- zlepšení místního metabolismu

- urychlení tkáňové difuse

- zvýšená permeabilita kapilár- zmenšení otoku

- zmenšení bolesti z místní ischemie

- snížení svalové spasticity

- eutonizace prekapilárního, kapilárního i postkapilárního cévního řečiště

- urychlení regeneračních dějů (zvýšená syntéza kolagenu, fibrinogenu)

- ovlivnění dráždivosti nervů

Indikace:

- posttraumatické stavy perakutní (účinek není provázen žádnou svalovou

kontrakcí, nedochází tak k negativnímu působní na novotvořené kapiláry)

- rekanalizace po tromboflebitidách (rekanalizace na straně anody)

- neuralgie

- funkční poruchy prokrvení

- artrózy

- poruchy trofiky

KI:

- kožní defekty, záněty kůže

- kovové předměty v proudové dráze

- porucha citlivosti (procedury asymptomatické nebo prahově sensitivní)

## Formy aplikace

- transregionální (příčná)

- vzestupná nebo sestupná galvanizace

- paravertebrální

- segmentální

- radikulární

-   končetinová galvanická koupel (čtyřkomorová, troj. nebo dvoukomorová

koupel)

- elektroléčebná vana (intenzita do 300 mA, izotermní, 30 minut, 36 st.C)

Stangerova lázeň

- iontová lázeň obličeje (intenzita max 2 mA)

Iontoforéza- zvláštní typ galvanizace kombinované s vpravováním iontů nebo

elektricky nabitých částic do kůže (princip odpuzování stejně nabitých

částic).

Kationty se aplikují z anody (prokain, histamin, kalcium)

Anionty z katody (jodid, salicyl…)

Střídavý proud je tkáněmi veden převážně jako proud posuvný.

Dipólové molekuly se natáčení ve směru polarity elektrického pole v rytmu půlperiod proudu. Tímto pohybem vzniká velké množství tepla.

Nízkofrekvenčnímu proudu kladou membrány velký odpor, vysokofrekvenční

proud naopak snadno prochází díky malému kapacitnímu odporu při vysokých frekvencích. Mluví se o kapacitním přemostění buněčné membrány.

Proud prochází tkáněmi cestou nejmenšího odporu, tj. podél obalů nervových vláken, cév, mezibuněčnými prostorami.

Největší vodivost má likvor, krevní plazma.

Nejmenší vodivost má suchá kůže, chrupavka, šlacha a kost.

Diadynamické proudy

Do praxe zavede francouzský stomatolog Bernard.

Kombinace  stejnosměrného tzv. BASIS a pulzního nízkofrekvenčního proudu tzv. DOSIS.

### Sinusové impulzní proudy mají účinek

- při frekvenci  kolem l00 Hz inhibiční

- při frekvenci kolem 50 Hz analgetický a tonizační

Druhy pulzní složky:

MF (Monophasé Fixe)jednoduchý impulzní proud f=50 Hz (l0 ms impulz

a 10 ms pauza)

DF (Diphasé Fixe)dvojitý impulzní proud f=100 Hz (10 ms impulz

a pauza 0), účinek převážně analgetický

CP (Courtes Périodes)střídání MF a DF, účinek převážně vazodilatační,

eutonizační

LP (Longues Périodes)na MF postupně nasedá DF, účinek analgetický

RS rytmicky přerušovaný MF, dráždivý účinek- elektrogymnastika

CPISO proud CP s intenzitou DF složky vyšší o cca 18%, účinek

analgetický i vazodilatační, eutonizační,

## Intenzita proudů

- u DF a LP nadprahově sensitivní

- u proudů CP a CPISO prahově motorická

- galvanická složka  1-3 mA

Délka aplikace :  3-5 minut

Způsob aplikace:

- transregionální

- paravertebrální

- segmentální (při HAZ)

- longitudinální

Indikace:

- poúrazové stavy, Sudeck sy

- vertebrogenní potíže

- artróza drobných kloubů

- epikondylitidy

- neuralgie, herpes zoster

- Raynaudova ch.

- varixy, tromboflebitida

- migréna

- hypertrofické jizvy

Nízkofrekvenční  proudy  (nf)

-jsou pulzní nebo střídavé proudy s frekvencí 0 – 1 kHz.

Vznikají přerušováním galvanického proudu

Pulzní proudy jsou tvořeny jednotlivými impulsy, mezi kterými jsou různě dlouhé pauzy.

Tvar impulzu je různý:

- pravoúhlý (mají nejvýraznější účinek)

- trojúhelníkový

- sinusový

- jiný- exponenciální, lichoběžníkovitý…

Střídavé proudy- na každé elektrodě přechází plynule z kladného maxima přes nulovou intenzitu do záporného maxima.

Všechny neupravené střídavé proudy jsou současně bifázické (na každé elektrodě se střídají kladné a záporné hodnoty).

Účinky  nízkofrekvenčních  proudů

-závisí na tvaru a frekvenci impulzu

Frekvence:  kolem 50 Hz . převážně účinek hyperemický, dráždivý

kolen 100 Hz      			analgetický

kolem 180 Hz		          lokálně myorelaxační

Maximum účinku nízkofrekvenční proudy dosahují v povrchových tkáních.

Při průchodu silně zatěžují pokožku = limitující faktor zvyšování intenzity.

## Adaptace tkání

- při dráždění nízkofrekvenčním proudem s konstantní frekvencí

a intenzitou  dochází postupně ke ztrátě fyziologických účinků

Konstrukční opatření omezující schopnost adaptace tkáně:

1. Amplitudová  modulace  AM

- intenzita jednotlivých impulzů se postupně nebo skokem mění.

2. Frekvenční  modulace  FM

- frekvence proudy se plynule nebo skokem mění

Frekvence  v Hz je počet period za 1 s.

3. Kombinovaná  modulace  AFM

- využívá lepší subjektivní tolerance proudů s vyšší frekvencí

Typy  nízkofrekvenčních  proudů

a. Leducův  proud 1/9

- monofázický, pravoúhlý, f = 100 Hz

- bolesti subakutní až chronické pohybového aparátu

b. Träbertův proud 2/5  (Ultra Reiz current)

- monofázický, pravoúhlý, f = 143 Hz

- výrazný analgetický efekt

- intenzita na hranici tolerance (podprahově algická)

- aplikace : transregionální

EL (Electrode localization) 1 – 4

c. Faradický proud 2/20

- monofázický, pravoúhlý proud, f = 45 Hz

- elektrogymnastika oslabených svalů

d. Neofarad 2/20

- monofázický, trojúhelníkový, f = 45 Hz

- elektrostimulace denervovaných svalů

Středofrekvenční  proudy ( sf)

1  až  100 kHz

Vzhledem k menšímu kapacitnímu odporu kůže pronikají středofrekvenční proudy snadněji do hloubky.

Impulzy jsou krátké 0,5 ms při f= 2000 Hz

0,2 ms       f= 5000 Hz

Skupiny impulzů jsou bifázického charakteru, proto nemají leptavé ( galvanické)

účinky.

Nedostatkem frekvencí větších než 250 Hz je ale to, že nemají žádné účinky na tkáně. Vzhledem k vyšší frekvenci středofrekvenčního proudu ve srovnání s nízkofrekvenčním,nestačí každý z impulsů proudu depolarizovat nervové vlákno.

Technicky se tento problém řeší :

a. klasická interference – dva sf proudové okruhy se v cílové tkáni kříží.

V místě překřížení vzniká proud, jehož f je rovna rozdílu f v obou

okruzích. ( interference vytváří kříž pootočený vůči osám

proudový okruhů o 45 st)

- amplitudová modulace – využívá frekvence tzv. obalové křivky,

která je dále často modulována ještě frekvenčně.

Účinek sf proudů:

1. konstantní 0 – 10 Hz     způsobuje svalové kontrakce

2. konstantní  90 – 100 Hz  účinek sedativní, spasmolytický (akutní stavy)

3. konstantní  100 Hz    účinek sympatikolytický (spastická obstipace)

4. rytmické  0 – 10 Hz  dráždivý účinek na motorické nervy- svalová

gymnastika, zvýšení tonu sympatiku, atonická obstipace

5. rytmické  50 – 100 Hz   účinek analgetický, hyperemizující, spasmolytický

podporuje resorpci

6. rytmické  90 – 100 Hz   účinek spasmolytický, analgetický

7. rytmické  0 – 100 Hz   střídavý účinek tlumivý a dráždivý ( resorpce otoků

u subchronických onemocnění)

Nastavení  intenzity procedur :

1. pro f kolem 100 Hz  prahově sensitivní (analgetický účinek)

2. pro f  kolem 50 Hz prahově až nadprahově motorická ( účinek dráždivý,

hyperemický, antiedematózní)

Počet procedur 8 – 10

Délka aplikace  5 – 20 minut

Způsob aplikace:

- transregionální

- segmentální

- paravertebrální

## Typy sf proudů

1. Klasická  interference

používá se při chronických stavech – strmý modulační gradient v místě

překřížení obou proudových okruhů- blízko sebe jsou oblasti s 0%

a 100% modulací - nebezpečí zhoršení akutních procesů. Výstupní proudy

jsou  dva nemodulované střídavé proudy- modulace nastává v místě jejich

křížení.

2. Amplitudově  modulované  proudy

- jedná se jednookruhovou bipolární aplikaci, výstupní proud je plně modulovaný

- dosahuje menších hloubek účinků než kl. interference (více zatěžuje

pokožku – obalová křivka vzniká již na elektrodách)

- používá se u subakutních stavů

3. Izoplanární  vektorové  pole

-   elektrickou cestou je dosaženo v celé oblasti křížení proudových okruhů

rovnoměrné 100% modulace (hluboký a šetrný účinek)

- použití i u akutních stavů (po 36 hodinách od úrazu)

- dvouokruhová aplikace (tetrapolární) sf proudů

- spektrum – rozsah FM (prevence adaptace tkání)

- Sweep time – doba za kterou proběhne změna f z minima do maxima v s.

- Contour (obálka)- rychlost změny f ve vztahu k sweep time v %.

- 100 Hz  převažuje analgetický účinek

- 180 Hz  -               myorelaxační

- 50  Hz                  dráždivý, hyperemizující

Vyšší hodnoty Contour (80 – 100%) a Sweep time (10 – 20 s) a frekvenční modulaci do 10 Hz volíme pro akutnější stavy.

Pro chronické stavy Contour (1 – 30 %) a Sweep time (1 – 3 s) a frekvenční modulaci 20 – 40 Hz.

4. Dipólové  vektorové  pole

- elektrickou cestou je vytvořena interferenční zóna tvaru dipólu se 100% modulací. Ve všech ostatních oblastech je modulace 0 %.

Dipólem lze ve tkáni otáčet a cílit účinek FT do určitých oblastí.

Používáme u stavu chronických nebo subakutních. Délka aplikace l5 – 20

minut, intenzita pro 100 Hz prahově sensitivní pro 50 Hz nadprahově

motorická.

KI:

- roztroušená skleróza (SM)

- Parkinsonova choroba

5. TENS

- transkutánní elektrická neurostimulace je postavena na faktu, že vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti je možno zmírnit až potlačit drážděním nervů na různých úrovních nervového systému.

Mechanismus účinku:

a. Teorie vrátková

předpokládá existenci funkčních vrátek na úrovni míšního segmentu, kde přicházející aferentní vzruchy soutěží o průchod do CNS. Podráždění mechanoreceptorů v postiženém segmentu se šíří rychlými, myelnizovanými

vlákny typ A alfa a na úrovni míšního segmentu překrývá nociceptivní aferenci, kterou přivádějí nemyelinizonovaná vlákna typu C. Největší efekt má f = 100 Hz, intenzita prahově senzitivní.

b. Teorie endorfinová

vychází ze zjištění přítomnosti endogenních látek opiátové povahy, které organismus vylučuje při poranění i stresu. Stimulací tvorby endorfinů vede k útlumu nociceptivního dráždění. Největší efekt má f 2-8 Hz, intenzita prahově algická.

Typy TENS:

1. kontinuální TENS (konvenční)

frekvence 50- 100 Hz s délkou impulzu 0,07 ms

2. randomisovaný TENS  - náhodná změna frekvence v rozsahu 30% kolem

nastavené hodnoty ( prevence adaptace)

3. burst TENS – salvy s f. od 2 do 100 Hz o délce salvy 70 ms, počet salv za

sekundu je 1 – 10 Hz

4. surge TENS

amplitudově modulovaný bifázický proud s délkou vlny 1 - 100 s,

délka impulzu 0,01 – 0,3 ms, f = 1 až 250 Hz, délka pauzy 1 – 100 s

5. nízkofrekvenční TENS

využívá se ke stimulaci zavedených akupunkturních jehel nebo perkután-

ním drážděním akupunkturních bodů. Délka impulzu 0,1 až 0,3 ms, f = 1

až 9 Hz.

Indikace TENS :

- výrazné bolesti ( kauzalgie, fantómové bolesti, bolesti zad, hlavy,

poúrazové bolesti)

Způsoby aplikace:

- transregionálně

- radikulárně ( anoda paravertebrálně katoda periferně)

- transtemporální aplikace

- aplikace elektrod v dermatomu

- paravertebrální aplikace

- segmentální aplikace

- na akupunkturní body

KI:

- pace marker (PM)

- zánět kůže

- psychosyndromy

- gravidita, v okolí očí, kardiální oblast

- ganglion stellatum, průběh karotid, karotický sinus – tj. na oblast krku

- talamické bolesti – bolesti centrální etiologie

Impulzoterapie

- využívá účinek přesně tvarovaných proudových impulzů.

Základní typy střídavých proudů:

- sinusový

- pravoúhlý

- triangulární (hrotový) symetrický

- triangulární asymetrický

- monofázický

- bifázický – symetrický

- asymetrický

Proudy s kolmým nebo strmým nástupem - elektrogymnastika

- čas nástupu za který dosáhne impulz intenzity dostatečné k vyvolání podráždění je kratší než 10 ms

Použití:

- dráždění zdravých svalů (oslabených) – elektrogymnastika – vyvolání

svalové kontrakce podobné normální volní aktivitě

- elektrošok, elektrospánek

- poruchy rytmické činnosti srdce

Proudy se šikmým pozvolným nástupem - elektrostimulace

- čas nástupu, za který dosáhne impulz proudy intenzity dostatečné k vyvolání podráždění je delší než 10 ms.

- rozhodujícím parametrem je čas a strmost nástupu impulzu

Použití:

- selektivní dráždění svalů denervovaných (parézy)

- dráždění hladkých svalů

- při algických stavech- neuralgie, fantómové bolesti, kauzalgie

- ušní šelesty

- diagnostika I/t křivka tzv. Hoorwegova – Weissova – graficky vyjadřuje

závislost velikosti (intenzity) a trvání (interval 0,01 – 1000ms) impulzu potřebného k vyvolání prahového podráždění (viditelný nebo hmatný svalový stah).

Tato doba se zjišťuje jak pro pravoúhlé, tak pro šikmé impulsy.

Rheobaze: nejmenší intenzita proudu, nutná k vyvolání kontrakce ( v praxi při

délce impulsu 0,5 a 1s).

- je odrazem dráždivosti svalu

- čím je nižší práh dráždění svalu, tím je vyšší schopnost ke

kontrakci, vyšší dráždivost svalové tkáně

Chronaxie : je délka impulsu, při které proud s intenzitou  2x větší, než je

rheobaze, vyvolá kontrakci. Norma je 0,1 a 1 ms (pravoúhlý imp.)

Základní tvary I/t křivek:

a)

zdravý sval

– křivka klesá od maxima kolem 0,1 ms k minimu kolem 20 ms

(střed křivky) a opět stoupá s rostoucí délkou impulsu pro trojúhelníkový imp.

(pravá strana grafu)

b)

denervovaný sval

-má redukovanou akomodační schopnost pro trojúhelníkoví impulsy. Levá strana grafu chybí, pravá charakteristicky nestoupá

c)

částečně denervovaný sval

- pravá část grafu má zlom. Levá část křivky odpovídá zdravým vláknům.

Akomodační kvocient ( alfa)

- vyjadřuje změny dráždivosti =

podíl 	intenzity potřebné k vyvolání podráždění šikmo nastupujícím

a pravoúhlým impulzem	při trvání 1 s  (v mA). Hodnoty

nad 2,7 až 3 jsou normální, hodnoty pod znamenají denervaci

vyšetřovaného svalu nebo skupiny.

Zvolený impulz se šikmým nástupem při stimulaci denervovaného svalu musí mít intenzitu takovou, aby vyvolal podráždění denervovaného svalu, ale jeho trvání a strmost musí být taková, aby nepodráždil zdravé svaly!

Návyk – akomodace vzniká ve zdravém svalu snáze u impulsů trojúhelníkových než pravoúhlých. Následkem toho intenzita proudu potřebná k vyvolání kontrakce svalu trojúhelníkovým impulsem je vyšší, než u pravoúhlého impulzu stejné délky.

Akomodační kvocient je definovaný jako poměr mezi těmito dvěma úrovni intenzity proudu

AK je 1  - úplná denervace svalu -  indikace elektrostimulace pokud porucha

netrvá déle jak 18 měsíců

AK je  1 – 2  denervace nervu s možností úpravy – indikace k elektrostimulaci

AK je 2 – 6  nepoškozená nervosvalový systém, (pozor na možnost hysterické

paralýzy)

AK nad 6   příznak vegetativní dystonie

Akomodační práh – je dán velikostí proudové amplitudy, jež musí mít

triangulární  impuls (o nekonečné šířce), aby vyvolal

detekovatelnou svalovou kontrakci (v praxi jde o šířku 500

a 1000 ms)

ELEKTROGYMNASTIKA

-vyvolání mimovolní kontrakce příčně pruhovaného svalu pomocí elektrického dráždění.

Cíl:

- posílení svalu

- zařazení svalové kontrakce do správného pohybového stereotypu

Indikace:

Posilování svalů, které pacient není schopen vědomě kontrahovat a ve kterých nejsou žádné reflexní změny.

Typy proudů:

l. nízkofrekvenční proudy:  RS, Faradický proud

2. středofrekvenční proudy:

Kotzovy proudy / ruská stimulace :

a/ FM 50 Hz konstantních

(ruská stimulace)

b/ FM  30 – 60 Hz

TENS surge  f= 50 Hz ( délka impulsu 100 – 500 us)

Intenzita:  nadprahově motorická

Doba kontrakce a relaxace:

- fázické svaly: doba kontrakce 3 – 6 s pauzou mezi kontrakcemi 2-3x

delší

- tonické svaly: doba kontrakce 10 - 40 s  pauzou mezi kontrakcemi 2x delší

Trvání procedury:

pro fázické svaly  celková doba aplikace 1 až 3 minuty pro každá sval

s postupným prodlužováním maximálně do 15 minut.

- pro tonické svaly celková doba aplikace 5 až 15 minut maximálně 30

minut.

Provedení:

- monopolární ( malá kuličková diferentní katoda v místě výskytu maximálního množství motorických bodů svalu a velká indiferentní uložená distálně na témže svalu)

- bipolární ( dvě stejně veliké elektrody na začátku a konci příslušného svalu)

Pozn.:

Obecně platí, že při pohybu se nejdříve aktivují tonické motorické jednotky.

Fyzické motorické jednotky zahájí činnost pokud je třeba vykonat další svalovou sílu nebo při rychlých pohybech (začnou pracovat dříve než tonické motorické jednotky).

Tonické motorické jednotky:

červená svalová vlákna, fylogeneticky starší, lepší vaskularizace, tonická

frekvence 20-30 Hz, vytrvalostní, pomalejší nástup únavy, statická funkce

inervace motoneurony A alfa 2

Fyzické motorické jednotky:¨

bledá svalová vlákna, fylogeneticky mladší, horší vaskularizace, tetanická

frekvence 50-150 Hz, rychlá vlákna, rychlejší nástup únavy, dynamická f.

inervace motoneurony A alfa 1

Při nízkých frekvenčních stimulacích (do 20 Hz) mají svalová vlákna tendenci „červenat“ při použití vyšších frekvencí (do 150 Hz) mají tendenci „blednout“.

ELEKTROSTIMULACE

- není indikována při normální nálezu !

Cíl:  zabránit rozvoji a vzniku svalových atrofií a fibrózy svalové tkáně.

#### Terapie v případě plné denervace

Parametry se zvolí dle I/t křivky. Používá trojúhelníkové impulsy s délkou rovnou proudovému minimu- obvykle 1000 ms. Jde o selektivní dráždění denervovaných svalových vláken.

Pauza je minimální 2x delší než impuls.

Intenzita taková aby bylo dosaženo silné kontrakce denervovaného svalu

(ne bolestivá!)

#### Terapie částečně denerovaného svalu

Používáme opět I/t křivku- volíme proudové minimum nebo bod zlomu křivky.

Vhodný stimulační proud odečteme na displeji přístroje.

Používá trojúhelníkové impulsy s nastavenou délkou odečtenou z I/t křivky.

Intenzita proudy 1,5 – 2x větší než při měření I/t křivky, nesmí ale způsobovat bolest! ani kontrakce zdravého svalu!

Typy proudů:

Neofarad

TENS symetrický dvoufázový

asymetrický dvoufázový

NMES (NeuroMuskulární ElektroStimulace – typ TENS

u kterého se amplitudovou  modulací vytváří obalová

křivka ve tvaru lichoběžníku)

Aplikační techniky:

  - monopolární – kuličkovou  elektrodu přikládáme v místě

motorických bodů, indiferentní je distálně

  - bipolární – elektrody o stejné ploše, jedna na proximálním druhá

na distálním okraji svalového bříška

Délka jedné procedury je 1-3 minuty (5-15 kontrakcí na jeden motorický bod)

i několikrát denně.

Během jednoho sezení lze střídat jednotlivé svaly s pauzou 1-3 minuty (prevence periferní únavy svalu).

Kontrolní I/t křivka s odstupem 2-3 týdnů.

Při dráždivosti pravoúhlými impulzy při délce 1-10 ms se přechází na elektrogymnastiku.

Tipy kontrakcí:

  - klonická – používá se při elektrostimulaci

b.  tetanická – používá se při dosažení dobré reinervace svalu

frekvence pravoúhlých nebo  hrotových impulzů je

mezi 40-80 Hz

FES – funkční elektrostimulace

jedná se o techniku, kdy se kombinuje stimulace s aktivní účastí

nemocného

IMF  TERAPIE

Intentionsgesteuertes Myofeedback

Intenstion controlled Myofeedback Therapy

Intence : vůle snaha

Myofeedback : zpětná odpověď svalu na určitý stimul

- je psychosomatický způsob znovunaučení libovolných pohybů

Principem metody je specifická schopnost nervového systému se zákonitě vyvíjet, reagovat na změny vnitřního a zevního prostředí, případně se jim přizpůsobit, a to za fyziologických i patologických situací.

Neuroplastické pochody v mozku se odehrávají v jeho bdělé polovině.

Pomocí přístroje pro IMF terapii se uzavírá regulační okruh sestávající z plánování pohybu

motorické aktivace

vnímání pohybu

a uložení v paměti

Vytvořen předpoklad pro nové naprogramování motorických dovedností v mozku

Přístroj odvádí zbytkový elektrický impuls z postiženého svalu, zesiluje jej a vrací jako stimulační elektrický impuls zpět do postiženého svalu.

Spouštěcím impulsem je představa – vybavení si požadovaného

pohybu postiženou částí těla.

Motorická představa aktivuje s výjimkou motorického kortexu rozsáhlé asociované areály mozku

Citlivé snímací a stimulační elektrody se upevní na definovaná místa postižené části těla.

V okamžiku vybavení si požadovaného pohybu je snímán EMG záznam ( pro metodu je nutná přítomnost aspoň základní aktivita v cílové svalové skupině).

Tento elektrický impuls je slabý, nemůže vyvolat kontrakci svalů. Přístroj pro IMF terapii ho ale snímá, zesiluje a vyvolává elektrickou stimulaci k dosažení současné kontrakce ošetřovaných svalů.

Práh stimulace je individuálně nastaven tak, aby nedocházelo k spastickým

a nefyziologickým aktivitám svalů

Stimulace cílové svalové skupiny je pacientem vyprovokována pouze mentálně.

(pacienti si pouze představuje určitý definovaný pohyb, např. chůze po schodech nahoru, posazení na lůžku…) Úspěšnost zpětného impulsu signalizuje přístroj světelným signálem – pacient si kontroluje úspěšnost terapie.

Pacient cvičí  20 - 30 minut 3 - 4x denně

Délka terapie závisí na jejím efektu, provádí se po zacvičení v domácím prostředí.

Kontroly 1x měsíce – svalový test…

Efekt  metody:

- odstraňuje a brání patologickým svalovým aktivitám – snižuje spasmy

- zlepšuje mobilitu pacienta

- kombinace s terapií kmenovými bb. u kompletních míšních lézí

Indikace:

- úraz mozku

- CMP

- SM

- poranění míchy

- inkontinence

- obrna n. VII

- obrna HKK, DKK

- poranění pohybové aparátu

#### KI

- osoby s pacemakerem

- záněty

- trombózy

- přítomnost kovových prvků v ošetřované části těla

Vysokofrekvenční  proudy

- v medicínském pojetí proudy s frekvencí vyšší jak 100 kHz

Proudy s tak velkou frekvencí již ztrácejí charakter klasického elektrického proudu (toku elektronů) a nabývají charakter spíše elektromagnetického vlnění.

Impulz je v tomto případě tak  krátký, že tkáněmi nemůže být jako impulz vnímán (nemá dráždivý účinek).

Šíří se jako posuvný proud a proto proniká do hloubky.

Protože tyto proudy vstupují do organismu jako elektromagnetické vlnění, není nutné při jejich aplikaci zajišťovat vodivý kontakt s pokožkou, dokonce je nutno zachovávat určitou vzdálenost elektrod  od povrchu těla = distanční terapie

Vysokofrekvenční proud vzniká v tzv. oscilačním obvodu (kondenzátor

a cívka). Frekvence tohoto oscilačního obvodu je dána:

- kapacitou kondenzátoru

- indukčností cívky

Kondenzátor vytváří kapacitní elektromagnetické pole.

Cívka indukční elektromagnetické pole.

Obě tyto pole se využívají v fyziatrii, protože mají odlišný účinek.

Platí obecně zásada, že čím je vlnová délka kratší, tím je prohřívání tkání rovnoměrnější.

Využívají se vysokofrekvenční proudy o nízkém napětí a velké intenzitě- diatermie nebo o vysokém napětí a malé intenzitě – arsonvalizace.

Při průchodu proudů tkáněmi dochází v hloubce ke vzniku tepla

vazodilatace

hyperémie

Účinek:

-    zlepšení výživy tkání, látkové výměny

- podpora resorpce výpotků a otoků

- relaxace kosterního svalstva

- spasmolytický účinek na hladkou svalovinu

- analgetický  účinek

1. Diatermie

- jedná se o využití kondenzátorového, indukčního, zářivého vysokofrekvenčního pole.

Dělení podle frekvence a vlnové délky záření:

a. Krátkovlnná diatermie : frekvence 27,12 MHz, vlnová délka 11,05 m

b. Ultrakrátkovlnná diatermie : frekvence 433,9 MHz, vlnová délka 69 cm

c. Mikrovlnná diatermie : frekvence 2,4 GHz, vlnová délka 12,5 cm

Krátkovlnná diatermie KVD

- nejstarší a nejpoužívanější metoda

- získává vysokofrekvenční proudy oscilačními obvody buzenými elektronkami nebo polovodičovou technikou

Způsoby aplikace:

1. Kondenzátorové pole

-největší účinek v povrchnějších vrstvách: podkožní tuk a povrchově uložené svalstvo

- dvě kondenzátorové distanční elektrody mezi kterými je léčená tkáň

- účinek lze zvyšovat použitím nestejně velkých elektrod, kdy větší hustota proudu je pod menší elektrodou ( extrémní zahuštění pod hrotovou elektrodou – elektrokauter), další ovlivnění dle vzdálenosti elektrod od

povrchu ( větší účinek pod elektrodou která je blíže tkáni)

Způsoby aplikace:

- transregionální

- paravertebrální

- longitudinální

- metoda křížového ohně (obdoba tetrapolární aplikace, jednotlivé fáze ale

následují po sobě)

2.  Indukční  pole -  induktoterapie

- prohřívání v elektromagnetickém poli, které vytváří ve vodiči, tedy i ve tkáni Foucaultovy proudy.

- působí více do hloubky, kůže je prohřívána méně, polovrstva ve svalech

je do 2 cm

- u starších přístrojů se končetiny ovinou indukčním kabelem u novějších

je kabel svinut ve speciální elektrodě (cirkuplodě) a indukční pole je aplikováno jako záření jednou elektrodou

Formy aplikace:

- Aplikace kontinuální

- používaná u starších přístrojů, dochází často k lokálnímu ohřátí

hrozí nebezpečí předávkování – v hlubokých tkáních chybí termo-

receptory a předávkování se projeví bolestí.

- Aplikace pulzní

- množství tepla je závislé na frekvenci pulzů

20 – 50 Hz    atermická procedura, krev stačí odvádět

všechno vznikající teplo, ostatní účinky

jsou zachovány

50 – 100 Hz  nevýrazné lokální ohřívaní s maximálními

ostatními účinky (hyperémie, resorpce)

100 – 200 Hz účinky se blíží kontinuální diatermii, možnost

poškození tkání je ale menší

Aplikace:

Délka aplikace  15 – 20 minut.

Frekvence procedur 3x týdně, celkem 9 – 10 procedur.

Intenzita aplikace:

U starších přístrojů dle subjektivního pocitu ošetřovaného ve 4 stupních

(atermická, mírné teplo,příjemné teplo,snesitelné teplo)

U nových přístrojů dle návodu výrobce a subjektivním pocitu pacienta.

Druhy elektrod:

- kondenzátorové, distanční elektrody

- elektrody z měkké gumy

- axilární, vaginální elektrody…

- indukční kabel

- cirkuploda (čistá induktivní elektroda), flexiploda (mnohostranná induktivní elektroda)

Účinek KVD:

- hluboká hyperémie

- resorpce a rozpouštění zánětlivých exudátů

- spasmolytický účinek

- analgetický účinek

- změkčení vaziva

- zvýšená permeabilita kapilár

- zvýšená diapedeza leukocytů

Indikace KVD :

Choroby pohybové aparátu (chronické, degenerativní- myalgie, tendovaginitidy, dnavá artritida, periartritidy)

Nervové choroby – neuralgie, cervikální bolesti, migréna, Meniérův sy

Kardiovaskulární choroby – perikarditida, AP

Vaskulární choroby – omrzliny, vazoneurózy, stavy po trombózách, emboliích,

Kožní choroby – furunkly, panaritium, flegmóny, erysipel

Vnitřní choroby – bronchitidy, astma bron., pleurální srůsty

Choroby GIT – koliky a bolesti bez příznaků akutního zánětu, spasmy pyloru, esofagu, chronická gastritida, duodenitida, vředová choroba, v klidovém

stadiu, spastická a atonická obstipace

Gynekologická a urologická on.- spastické stavy- dysmenorea, adnexitida, sterilita, pooperační stavy, srůsty, jizvy, chronické záněty močových cest

ORL – rinitidy akutní a chronické, sinusitid, otitidy,

Subakutní a chronické záněty

Spasmy pohybového systému i vnitřních orgánů

KI KVD:

Tbc

TU

Akutní záněty

### Gravidita a 2 měsíce po porodu

Tyreotoxikóza

Psychické poruchy, neurózy

Růstové zóny kostí

Kovové implantáty

Kostěné prominence

Poruchy  periferní cirkulace

Aplikace v místnosti kde probíhá jiná FT- nebezpečí popálení pacientů

pod elektrodami nebo poruchy přístrojů!

Ultrakrátkovlnná  diatermie  UKVD

-maximální absorpce a tím tvorba tepla ve svalech (léčba sval. spasmů)

-malé tepelné zatížení kůže a tukové vrstvy

Mechanismus  účinku

- vazodilatace

- zvýšená permeabilita kapilár

- zvýšená diapedéza leukocytů

- zvýšená resorpce výpotků

Se snižující frekvencí impulzů klesá tepelný výkon diatermie, nemocný nemá pocit tepla, jde o tzv. „ prohřívání za studena“ – vzniklé teplo je plynule odváděno krví (konvekcí).

Se vzrůstající vzdáleností elektrod od povrchu se zvyšuje homogenita vysokofrekvenčního pole, klesá ale jeho intenzita.

Indikace:

- akutní stavy – sval. spasmy, délka aplikace 2 – 15 minut, denně

Intenzita:

- procedura má být asymptomatická nebo termicky právě sensitivní

(první pocit tepla) maximálně pocit příjemného tepla.

Mikrovlnná  diatermie MVD

- maximum absorpce je ve svalové tkáni při polovrstvě 1 – 1,2 cm

- vzdálenější tkáně jsou prohřívány konvekcí krve

Mikrovlny vznikají oscilacemi v magnetronu odkud jsou  koaxiálním kabelem

odváděny do zářiče který je umístěn v reflektoru.

Typy zářičů:

- kuželové

- obdélníkové

- velkoplošné (vyjímečně výrazný hloubkový účinek)

- kontaktní (poševní, rektální…)

### Obvyklá vzdálenost zářiče je 5 – 15 cm od povrchu těla

Indikace:

Stejná jako UKVD s přihlédnutím k směrovému a menšímu hloubkovému účinku záření.

KI :

- viz UKVD

- při aplikaci v oblasti tváře je třeba chránit rohovku oka brýlemi s kovovou

síťkou ( nebezpečí zákalu!)

DISTANČNÍ  ELEKTROTERAPIE

- technicky nová forma bezkontaktní elektroterapie

- spojuje výhody klasické elektroterapie s výhodami bezkontaktní aplikace

(maximální šetření kůže, aplikace přes obvaz, oděv)

Distanční elektroterapie využívá působení elektrického proudu, který vzniká v hloubce tkáně prostřednictvím elektromagnetické indukce – Faradayovy indukčně vázané elektrické proudy. Tyto indukované elektrické proudy vznikají ve tkáních (především v dobře vodivé extracelulární matrix).

Způsobují dráždění tkáňových struktur, nebo napodobují fyziologické regulační mechanismy buněk, odpovědné za hojení, regeneraci a vznik a přenos bolestivé informace.

Využívá elektrickou složku elektromagnetického pole.

U DE je potlačena magnetická složka pole a elektrická složka má 10x menší úroveň než u klasické elektroterapie (0,005 až 0,01 mA).

Typ signální elektroterapie – signál je informace, která je s léčebným záměrem poskytována organismu.

Historie:

Fukuda a Yasuda – hypotéza o piezoelektrických fenoménech na kostní tkáni

Prof. Bassett – popsal regulační roli  AP vznikajících při fyziologickém

zatěžování kostí (léčba pakloubů,  kostních nekróz)

Klasická kontaktní elektroléčba účinkuje převážně svým působením na dráždivé struktury nervů a svalů.

Mechanismus účinku:

- závisí na použité frekvenci indukovaného proudu

- analgetický ( vrátková teorie,  endorfinová t.- změna interakce opiátových

receptorů s endorfiny)

- vazodilatace ( uvolněním prekapilárních svěračů změnami transportů Ca

iontů).

- portizánětlivý účinek ( zvýšení fagocytózy a enzymatickými pochody)

- myorelaxace

- zlepšení trofiky měkkých tkání- protektivní vliv na hojení

- stimulace neovaskularizace, nervová periferní regenerace

Distanční elektroléčba působí : -  malými elektroléčebnými proudy

-  elektrickými impulsy s regulační funkcí na bb.

Používané aplikátory:

- bezkontaktní

- bezkontaktní s IR-A zářičem (pulzní režim IR-A se stejnou frekvencí jako použitý typ proudu. Nelze aplikovat přes oděv, obvaz…)

Indikace:

- chronické změny pohybového  aparátu

Používané frekvence a jejich účinky:

1. Bassetovy proudy (I – 72)

- monofázický, pulzní sinusový proud o f = 72 Hz

- selektivně působí na činnost osteoblastů a tím na rychlost tvorby kostní tkáně

- podpora cévní proliferace

Indikace:

- zlomeniny

- bércové vředy, dekubity

- osteonekrózy (M. Perthes), kovové endoprotézy

- osteoporóza

- ICHDKK

- postižení periferních nervů

- Sudeckův sy

- hojení ran

- vazoneurózy

2. Sinusové proudy - podpora refluxu Ca iontů

- monofázické, pulzní, sinusové proudy o f = 16 Hz (akutní stavy)

a 48 Hz (chronické stavy)

- vazodilatace (prekapilární svěrače)

Indikace:

- funkční svalové spazmy

- vazoneurózy

- osteoporóza

3. TENS

používají se  nízkofrekvenční TENS (f=2 Hz), kontinuální TENS (f =64

a 100 Hz)  TENS burst  a  ultraelektrostimulace (f = 182 Hz)

Indikace:

- bolestivé svalové spasmy při funkčních poruchách

- algické stavy

4. Středofrekvenční amplitudově modulovaný proud (L – 25)

- pravoúhlý, symetrický, bifázický proud

- ovlivňuje semipermeabilitu membrán a potencuje intra- i extracelulární

transport iontů

Indikace:

- chornické artrózy, spondylartrózy

- nesmí se aplikovat v oblasti kovových implantátů – vyjímka !

Délka aplikace DE:  20 – 30 minut max. 60 minut

Frekvence procedur: 1 –2 x denně u akutních stavu

ob den u chronických stavů

Počet procedur:  l0

Intenzita :  3,5 mV/cm nebo 1,75 V/cm (v rizikových oblastech)

KI:

- aplikace na oblast srdce, hlavu, krku a šíje

- trombózy, tromboflebitidy, lymfangitidy

- infekce kůže

- DMO, Parkinson, RS

- pigmentové névy

- psychiatrická onemocnění

- juvenilní DM

KOMBINOVANÁ  FT

- současná aplikace dvou a více druhů energie.

1. UZ + NF proudy

- konstrukční řešení v rámci jednoho přístroje

- na UZ hlavici je přiváděn současně NF proud s nastavitelnou intenzitou

Mechanismus účinku:

- NF proud o frekvenci 100 – 200 Hz zvyšuje především myorelaxační

účinek UZ o f 3MHz

Th: léčba lokalizovaných svalových spasmů,

svalových vláken inkoordinovaných - neschopných

spontánní relaxace

TrP ( spoušťových bodů) v povrchněji uložených sv.

Nevýhoda:

galvanický – leptavý účinek DD proudů

Délka aplikace

3 – 6 minut

Intenzita:

UZ kontinuální  0,5 - 0,7 W/cm2, aplikace dynamická

UZ pulzní  do 1 W/cm2 , aplikace semistatická

NF – při hledání HAZ intenzita prahově sensitivní, která

se v místě HAZ stává silnější - nadprahově senzitivní

až podprahově algickou

- při hledání TrP se v jeho lokalizaci objeví motorická

odpověď ( kontrakce části příslušného svalu, která je často

apercepční – pacient si ji neuvědomuje)

-  terapie se řídí typem použitého proudu

Velikost druhé indiferentní  deskové elektrody volíme takovou, aby

senzitivní pocity vznikaly výhradně pod UZ hlavicí.

2. UZ + AMP sf proudy

- jsou lépe tolerovány - nemají galvanické účinky

- pronikají hlouběji

- volíme nižší frekvenci UZ : 0,8 až 1 MHz při ovlivňování hlouběji lokalizovaných změn

Mechanismus účinku

- při FM  150 – 180 Hz – účinek hlavně myorelaxační

- UZ kontinuální – napomáhá relaxaci hlouběji uložených

svalů + tvorba tepla

- UZ pulzní – při KI tvorby tepla + důraz na mikromasáž

Délka aplikace:  3 – 10 minut

Intenzita :

UZ : PIP 1:1 ……..  0,4 – 0,6 W/cm2 (kontinuální)

PIP do 1:6……0,5 – 1 W/cm2

PIP do 1 : 15… 1,0 – 1,3 W/cm2

AMP  je dána požadujícím účinkem

- analgetický …modulace kolem 100 Hz, nadprahově

senzitivní

- myorelaxační…modulace kolem 150 – 180 Hz

intenzita prahově motorická, nebolestivá!

Počet procedur:  3 – 6x

- u akutní stavu denně u chronických ob den

3. UZ + TENS

- používaná zejména pro svůj obecně analgetický účinek

Indikace:

- myalgie (po námaze, reflexní)

- posttraumatické stavy po odeznění perakutního stadia tj. po 36 hodinách

Intenzita:

- při menším stupni bolesti TENS kontinuální (klasický), randomisovaný

s intenzitou nadprahově sensitivní

- při středním stupni bolesti TENS burst se základní frekvencí 100 Hz a burst frekvencí 2 – 8 Hz s intenzitou na hranici snesitelnosti

- při aplikaci na TrP  je vhodná TENS surge s intenzitou nadprahově motorickou

Mechanismus  účinku :

- snížení vnímání bolesti má reflexně pozitivní vliv na trofiku poškozené

tkáně

- prevence Sudeckova sy

zvýšením permeability kapilár

zlepšeným vstřebáváním výpotků

snížením sekrecí vasoaktivních látek (aminů)

přímým vlivem na prekapilární sfinktery

Pozn.: při výskytu Sudeckova sy je indikována pouze segmentální technika

aplikace FT

### Délka aplikace : 3 – 5 minut akutní st.,  3 – 10 minut subakutní

4. Soft laser + rázová vlna

Indikace: - lehké stupně arttrosy

- entezopatie (skokanské koleno, epikondylitidy, ostruha patní…)

REBOX

- přenosný, transkutánní elektroterapeutický přístroj

- generuje obdélníkové impulsy o f  2 – 4 Hz

- umožňuje monitorovat a optimálně řídit průběh léčby

- sleduje nárůst elektrického proudu ve tkáni. Po jeho ustálení

(za cca 3 – 5s) je terapie ukončena – dojde ke korekci lokální acidózy

v léčené oblasti  o poloměru cca 1,5 cm od bodu dotyku elektrody

Mechanismus účinku:

- redukce lokální acidózy ( po korekci acidózy dojde ke zvýšení

mikrocirkulace a je pozorován myorelaxační a analgetický efekt)

Indikace:

- lze použít i při přítomnosti kovových implantátů

- torticollis

- spazmus žvýkacího sv.

- epikondylitidy

- lumbalgie

- distorse

- postižení měkkých struktur kolenního kloubu

KI:

- akutní infekční on

- PM

- TU

- gravidita

- trombóza

- zánětlivá on. kůže

Aplikace:

Válcová indiferentní elektroda do navlhčené dlaně pacienta.

Bodovou elektrodu lehkým tlakem přikládáme na ošetřovanou oblast,

kterou rozdělíme na cca 20 – 30 bodů (postupujeme podél anatomických

struktur). Elektroda se přikládá pod úhlem 30-60 st.

Léčba se provádí 3- 5x týdně.

MAGNETOTERAPIE

Magnetické pole je definováno jako pole pohybujícího se el. náboje, které působí na své okolí (jiné pohybující se el. částice).

Pod pojmem pohybující se náboj rozumíme elektrony ve vodiči, elektrony ve vakuovém prostoru, ionty v elektrolytické lázni…

Zdrojem statických magnetických polí u permanentních magnetů jsou elektrony na orbitách atomů a jejich spinové magnetické momenty.

U magnetického pole určujeme jeho velikost a směr – pole vektorové.

Intenzita magnetického pole klesá se vzdáleností od zdroje.

Tvar aplikátoru má vliv na intenzitu magnetického pole - čím plošší je aplikátor tím vzniká větší gradient intenzity.

U solenoidů ( bezjaderných cívek) do kterých pacient umísťuje ošetřovanou část těla  jsou gradienty  nižší. Na vnitřním povrchu je pole nejsilnější.

Intenzita pole  H  (A/m) – přímo úměrná intenzitě elektrického proudu v Ampérech a nepřímo úměrná vzdálenosti

Indukce pole   B   ( 1 – 30 mT)

Magnetické síly jsou svou podstatou síle elektrodynamické. Magnetické pole vytváří každá pohybující částice.

Magnetická pole vznikají kolem volných pohybujících se částic v jakémkoliv prostředí jimž protéká elektrický proud.

Magnetické pole vzniká kolem elektronů vázaných v atomech a to jednak tím, že se elektrony pohybují po orbitech- orbitální magnetický moment a jednak tím, že se otáčejí kolem vlastní osy- tzv. spinový magnetický moment. Jsou-li pohybu elektronů uspořádané a vzájemně se neruší, vzniká složením jejich magnetických polí magnetické pole v látce i v okolní i když látka není připojená ke zdroji el. napětí.

DĚLENÍ  MAGNETICKÝCH  POLÍ

1. Statické

během času se nemění ani velikost ani směr ( ferritové magnety, Země,  cívky  ve stejnosměrném  el. proudu…)

2. Časově proměnná magnetická pole

během času se mění buď velikost nebo směr magnetického pole nebo obě veličiny současně ( vzniká kolem vodičů, kterými protéká střádavý proud - změna je plynulá tzv. střídavé magnetické pole)

3. Pulzní magnetická pole

časově proměnná ( skokem) pole

0,1 – 100 Hz

A. Homogenní

mají ve všech bodech měřeného prostoru stejnou velikost a směr ( uvnitř solenoidu)

B. Nehomogenní (kolem vodiče, na okrajích solenoidu, okolí permanentních magnetů)

Typy aplikátorů:	kontaktní – deskové aplikátory

distanční - solenoidy

Důležitou vlastností magnetického pole v medicíně je jeho schopnost pronikat bez změny indukce či intenzity a směru běžně užívanými matriály ( obvazy,  textiliemi). Navíc je vyloučena komplikace způsobená poleptání jak k tomu může dojít při použití kontaktních  metod.

Magnetické pole působí v tkáních prostřednictví indukovaných  elektrických proudů ( distanční typ elektroléčby)

Důležitým faktorem je také směr vektoru magnetického pole vůči tkáni

( dlouhý přímý vodič- končetiny – nutno aplikovat mag. pole tak, aby siločáry směřovaly kolmo k průběhu vodiče – používáme plochý aplikátor, při použití solenoidu siločáry procházejí paralelně).

Pzn:

Ohřev ortopedických implantátů – vodivost kovového materiálu je větší než lidských tkání a tím dochází k indukci větších proudů a tím většímu ohřevu.

Na druhé straně jsou implantáty ve větších hloubkách  a při aplikaci plochého aplikátoru bude indukce ve větší hloubce nízká a je současně zlepšena perfúze

a tím je zajištěn odvod vznikajícího tepla.

MECHANISMUS  PŮSOBENÍ  MAGNETICKÉHO  POLE

1. Celkový mechanismus působení

- působení prostřednictvím CNS + ovlivnění imunitních mechanismů.

Vedlejších účinek při expozici většího objemu těla je pokles TK   v důsledku silnější vagové odezvy.

2. Místní mechanismus působení

a/ protizánětlivý

počáteční stimulace fagocytární aktivity polymorfonukleárních leukocytů s extracelulární produkcí radikálů zodpovědných za projev zánětu: rubor, tumor, calor, dolor, functio laesa (  vysvětluje se tak přechodné zhoršení stavu trvající cca první 3 dny aplikace PMP. Současně dochází k  výraznějšímu antimikrobiálnímu působení PMP).

b/ perfuze, vazodilatace  způsobená refluxem Ca iontů- uvolnění tonu prekapilárních svěračů + aktivace vagu

c/ analgetický způsobený zvýšenou tvorbou endorfinů

d/ myorelaxační, spasmolytický vlivem perfuze- odplavování kyselých   metabolitů

e/ protiedémový

f/ zrychlené hojení pseudoartrózy ( aktivace osteoklastů), bércových vředů, amputačních pahýlů ( snížením intracelulárního pH)

Magnetická pole statická mají účinek nejměkčí, výraznější účinek mají pole střídavá a nejrazantnější pole pulzní.

Pole statická vyvolávají aktivaci vagu, pole časově proměnná vyvolávají i částečnou aktivaci sympatiku.

Nehomogenní pole má větší biologický účinek než pole homogenní.

# ZÁSADY  APLKACE  MAGNETOTERAPIE

Magnetická pole ovlivňují funkční poruchy proto je vhodné používat

co nejdříve a ne až po vyčerpání jiných  forem FT.

Expozice musí být dostatečně dlouhé a opakované zpočátku i 2x denně celkem l0-l5 expozic.

Při mikrobiálním zánětu volit frekvenci 25 Hz při sterilním do 10 Hz.

Při artrózách frekvence nad 10 Hz.

Při poruchách perfuze končetin volit f do 10 Hz nebo 25-50 Hz.

Simultánní expozice C páteře při tenisovém lokti, sy. zmrzlého ramene…

f nad 25 Hz, lokální aplikace do 10 Hz ,

Při léčbě ischemie končetin… je vhodná kromě místní aplikace solenoidem

i simultánní aplikace C-Th přechodu a L páteře plochým aplikátorem

( Burgerova ch, Raynaudova ch. profesionální vazoneurózy, Sudeck sy…)

Dávka magneto th závisí na změně magnetické indukce  za jednotku času a její velikosti, na strmosti náběžné a sestupné hrany impulsu, a frekvenci.

Druhy aplikátorů:

Solenoidové válce, prstence

Ploché aplikátory

Aplikace:

Místní

Segmentální

Kombinovaná

Simultánní

ABSOLUTNÍ  KI

Gravidita

### Kardiostimulátor

Hyperfunkce stítné žlázy

Hyperfunkce nadledvin

Myasthenia gravis

Krvácivé stavy, relativní KI při užívání antikoagulancií !

onemocnění hypotalamu a hypofýzy

Těžká plísňová onemocnění

Virosa

Akutní tbc

TU

Psychózy

Transplantace

Relativní: Epilepsie

Těžká ATS

Menses

Poruchy TK – zde spíše jen opatrnost

Vedlejší  účinky  magnetoterapie

Dochází k nim v průběhu aplikace, bezprostřední po jejich ukončení nebo za různě dlouhou dobu po aplikaci :

zklidnění až usnutí během aplikace

bolest hlavy nebo vertigo

ortostatické kolapsy po ukončení aplikace

nausea

zvýšení dráždivosti CNS ( nespavost, neurotismus)

### PULSNÍ  SIGNÁLNÍ  TERAPIE

Metoda patří do skupiny biomagnetické terapie s hlavním zaměřením na léčbu osteoartritid.

Osteoartritida je nejčastější strukturální příčinou bolestí v pohybovém systému.

Dochází ke ztrátě hyalinní chrupavky, která je tvořena kolagenem typu 2

a proteoglykanovou matrix. Jednotlivé vrstvy kolagenu mají svoji specifické uspořádaní – zjednodušeně se jedná se o kombinaci vrstev radiálního a diagonálního uspořádání kolagenních vláken.

Ztrátou chrupavky se obnaží níže uložená subchondrální kost citlivá na bolest.

Látková výměna v chrupavce se děje pomocí chondrocytů – ty okolní tkáň chrupavky odbourávají a nahrazují novou chrupavkou v množství kolem

1 % denně.

S přibývajícím věkem nastává nerovnováha mezi odbourávání a novotvorbou chrupavky, nastává převaha ztráty chrupavky, která může být posílena dalšími negativními faktory - obezita

DM

zánětlivá on. – dna, infekce…

-dochází ke zvýšenému uvolňování destruktivně působících enzymů

proteinázy

Zatížení vyvíjené na pojivovou tkáň včetně chrupavky vyvolává napětí, které lze měřit snímacím zařízením – zachycuje změnu el. potenciálů ( přeměna mechanického stresu na elektromagnetický fenomén).

Toto napětí ( potenciály) představuje signál k reparaci pojivové tkáně a ke zvýšení látkové výměny ( zvýšená tvorba proteoglykanů v kostní matrix).

Při postižení kloubů  je elektromagnetické pole kolem kloubu  porušeno a tělo ztrácí přirozenou regenerační schopnost.

Pulsní signály vedou ke znovuvytvoření elektrického pole a tím umožní přirozenou reaktivaci postiženého kloubu cestou ovlivnění metabolismu chrupavky.

V laboratorních podmínkách byly pozorovány tyto účinky PSP:

- stimulace syntézy glykosaminoglykanu

- zvýšení vestavby  thymidinu do DNA chondrocytů

- zvýšená vestavba síranu do proteoglykanů

- fibroblasty šlach zvýšily syntézu kolagenu beze změn fenotypu

- ovlivnění metabolismů osteocytů ( ALP)

- ovlivnění transportu Ca a ostatních iontů přes bb. membránu

- stimulace syntézy DNA a bílkovin

Technické parametry:

- generátor magnetické pole

- elektronické rozhraní

- toroidová cívka s prstencovitým vinutím ( produkuje pulzní eliptická

stejnosměrná magnetická pole s extrémně nízkou frekvencí)

Přístroj používá proud s hodnotou menší než 2 A při napětí l20 V.

Na léčenou oblast se postupně aplikuje energie s hodnotami:

5 Hz, l0 -  l5 gaussů,  l0 minut

10 Hz, 15 – 25 gaussů, 10 minut

12 Hz, 15 – 25 gaussů, 10 minut

Tvar vlny je quasi-obdélníkový s náhle vzestupnou a sestupnou částí.

Počet aplikací 9 - l8, délka aplikace cca 30 – 60 minut ( 2-3x týdně)

Indikace:

- artrózy

- nemoci šlach a šlachových úponů

- lumbalgie

- poúrazové stavy

- fraktury, paklouby

- RA, dna, Bechtěrev

KI:

- PC

- gravidita

- maligní TU

- krvácivé stavy

- bakteriální, virová a těžká mykotická onemocnění

- těžká ICHS

- poruchy endokrinních žláz

- Myasthenia gravis

- záchvatovitá neurologická a psychiatrická onemocnění

KI se týkají i obsluhujícího personálu

V průběhu léčby a také 4-6 týdnů po jejím ukončení jsou kontraindikovány nitrokloubní injekce, manipulace kloubů a jiné fyzioterapeutické procedury.

Fyzikální terapie – obecné kontraindikace

  - Obecné

  - Specifické

- Absolutní

- Relativní

- nejasné bolestivé stavy bez dosud diagnostikované příčiny ( může dojít k zastření nebo změně příznaků a následnému znemožnění diagnostiky) A,1

- horečnaté stavy, akutní infekční onemocnění, subfebrilie nejasného původu A,1

- kachexie a stavy vyčerpání A,1

- manifestní kardiální insuficience, arytmie A,1

- manifestní respirační insuficience A,1

- tumory s metastázemi (lze TENS u terminálních stavů jako paliativní analgetická th.) A,2

- kardiostimulátor (neplatí pro fototerapii a elektroterapii- podmínkou je, že stimulátor nesmí ležet v proudové dráze, např. lze proudy použít na kolenní klouby…) A,2

- při graviditě na oblast břicha A,2

- menstruace A,2

- záchvatovitá onemocnění neurologická a psychiatrická A,2

- kovové předměty v proudové dráze - zejména povrchově implantované

( neplatí pro fototerapii, magneto th.) B,2

- trofické změny na kůži při kontaktní aplikaci, čerstvé jizvy (neplatí pro fototerapii) B,2

- oblast žláz s vnitřní sekrecí A,1

- oblast velkých sympatických plexů ( oblast krku, břicha) A,1

- poruchy citlivosti v místě aplikace B,2

- nekorigovaná hypertense (lze magneto th a uhličité koupele- snižují TK) A,2

- primární ložiska tbc A,1

- krvácivé stavy A,2

- trombóza, tromboflebitida, křečové žíly, A,2

- epifýza (růstové zóny dlouhých kostí). B,2

INHALAČNÍ  LÉČBA

Slouží k léčbě onemocnění horních a dolních dýchacích cest

Historie:

Hippokrates, Celsus, Galen… ( pobyty u moře, vodopádů, vdechování		zemních plynů)

19 století- inhalace plynů, páry, kouře získané ohříváním a odpařování

aromatických látek

- mořská voda ve formě mlhy

1865 – první inhalační přístroje ( z roztoků vznik mlhy)

Současnost : inhalace solných roztoků a mořské vody

Ionty: Na, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3

Inhalace je úmyslné nebo neúmyslně zavedené vdechování vzduchu či jiné dýchatelné směsi plynů, kapalin nebo tuhých látek pod uměle změněným tlakem.

Typy  inhalací

- Pneumatické inhalace

Jedná se o vdechování  vzduchu nebo jiné dýchatelné směsy pod změněným tlakem- zvýšeném nebo sníženém barometrickém tlaku vzduchu nebo při zvýšeném parciálním tlaku určitého plynu.

1. Oxygenoterapie

- vdechování vzduchu obohaceného  o kyslík (40 - 60%), přiměřeně

zvlhčeného

nosním katetrem

maskou

v kyslíkovém stanu

v hyperbarické komoře

Způsob provedení: dlouhodobě několik hodin denně

Nedostatek kyslíku způsobuje

- únavu

- srdeční obtíže

- potíže s krevním tlakem

- sklon k civilizačním nemocem

- předčasné stárnutí

Efekt oxygenoterapie:

- okysličení a dilatace všech cév

- zvýšení elasticity plicní tkáně

- zlepšení tělesné a duševní výkonnosti

- zlepšení prokrvení myokardu

- zvýšení látkové výměny v mozku

- stabilizace krevního oběhu

- zlepšení kondice

- snížení tonu hladkých svalů cévní stěny, průdušek … ( důsledek alkalózy)

KI

- Tbc

- hypertenze, ATS. dekompenzace ICHS

- glaukom, odchlípení sítnice

- vředová choroba žaludku

- hyperventilace – nebezpečí provokace hypokapnie- nevolnost, zvracení…

Limitace: vznik volných kyslíkových radikálů (apoptosa bb.)

Inhalace  aerodisperzoidů

Jedná se o vdechování kapalných nebo pevných látek rozptýlených ve vzduchu nebo jiném dýchatelném plynném prostředí.

Dělení  aerodisperzoidů  podle  velikosti  částic

1. Aerosoly

- jemné mlhoviny, částice velkosti 10 mikronů, pronikají do alveolů

2. Spray

- hrubé mlhoviny, částice velikosti  10 – 40 mikronů- HCD

Dělení  podle  charakteru  látky  rozptýlené  v  médiu

1. Prachové

- rozptýlená látka má tuhé skupenství  ( léky)

2. Mlha

- rozptýlená látka je  kapalného skupenství

Inhalační látky a jejich účinky

Účinek aerosolové mlžiny se projevuje :

- mechanicky

- tepelně

- osmoticky

- specificky dle aplikované látky

1. Minerální vody:

  - chloridosodné  - expektorans

  - kalciové a železnaté – adstringentní účinek

  - sirnaté – antiseptický účinek

  - uhličité – hyperemizace sliznic, vazodilatace ( urychlení

resorpce toxických produktů zánětu)

2. Expektorancia a mukolytika

3. Bronchodilatancia

Tepelné účinky inhalace:

- 37 st. C – mírně sedativní účinek

- 39 st. C – hyperémie sliznice

urychlení místního metabolizmu

zvýšení sekrece žlázových bb.

aktivace řasinkovitého epitelu

zvlhčení a uvolnění zaschlého hlenovitého sekretu a krust

v dýchacích cestách.

Osmotický účinek inhalace:

- způsobuje zpomalení řasinkového pohybu slizničního epitelu, zejména je-li urychlen zánětem. Výjimku tvoří roztoky chloridu draselného, které naopak pohyb řasinkovitého epitelu urychluje

Elektroinhalace

- vdechují se buď částice  které mají potřebný elektrický náboj nebo vzduch obohacený o ionty

Aeroionty

- jsou plynné molekuly nesoucí elektrické náboje

přírodní ionizátory : radioaktivní záření země, kosmické, rozprášení

a rozptýlení vody v blízkosti vodopádů, fontán, útesů

Eletroaerosol

- je tvořen částicemi, které zpravidla nesou negativní elektrický náboj

a tím dochází k indukci  opačného náboje na stěně dýchacích cest a tím

zvýšenému zachycení aerosolu.

Indikace inhalační léčby:

- infekční a alergická onemocnění dýchacích cest

- stavy po chemické a fyzikálním poškození dýchacích cest

- stavy po operacích a traumatech dýchacích cest

Při inhalaci je důležitá dechová frekvence.  Dýchání má být hluboké

a pomalé tj. 5-6 vdechů za minutu s krátkodobou pauzou.

1 až 2x denně  10-40 dní.

KI:

- srdeční nedostatečnost

- pokročilá hypertense

- rozsáhlý plicní emfyzém

- celková vyčerpanost

- nebezpečné krvácení

- aktivní Tbc

- TU

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie, dále HBO) je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.

Vzduch obsahuje téměř 21% kyslíku a 78% dusíku. Při hyperbaroxii se vdechovaná koncentrace kyslíku blíží 100%, je tedy 5x vyšší než ve vzduchu. Pracovní tlak v hyperbarické komoře je přitom 2,5-3 násobně vyšší než atmosférický tlak.

Nabídka kyslíku tedy může být při HBO až 15x vyšší než při dýchání vzduchu za normálních podmínek.

Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě,

až 4 násobně se prodlužuje difúzní dráha kyslíku ve tkáni.

Všechny tyto děje vedou ke zvýšené dodávce kyslíku tkáním, což může být prospěšné u řady chorob. Kromě toho má hyperbarický kyslík řadu dalších specifických efektů (redukce velikosti bublin plynu, redukce otoku ve tkáni, modulace imunitních funkcí v boji proti infekci, stimulace neovaskularizace, fibroblastové proliferace ).

# Historie hyperbaroxie

V 19. století byly v Evropě konstruovány pneumatické instituty na způsob tehdy oblíbených minerálních lázní. Byla zkonstruována první komora umožňující operační zákroky.

V roce 1878 demonstroval Paul Bert toxické účinky kyslíku na CNS, v roce 1899 Lorrain-Smith toxické účinky na plicní parenchym.

V roce 1917 zkonstruoval Dräger komoru pro léčbu potápěčských nehod.

V roce 1918 Cunningham zprovoznil první velkou klinickou komoru téměř 30 metrů dlouhou, posléze v roce 1928 vůbec největší komoru v historii tzv. "Steel Ball Hospital" o výšce 6 podlaží.
Jednalo se však o léčbu bez vědeckého podkladu.

Za skutečné zakladatele oboru jsou považováni Brit Churchill-Davidson

a holandský chirurg prof. Boerema, kteří publikovali práce koncem 50.

a počátkem 60. let minulého století.

Dr. Churchill-Davidson prověřoval účinnost léčebné kombinace radioterapie

a HBO u zhoubných nádorů.

Boerema jako první prováděl náročné kardiochirurgické operace v hyperbarické komoře (transpozice velkých cév, korekce Fallotovy tetralogie), ve svých studiích prokázal, že transport fyzikálně rozpuštěného 02 v plazmě

v hyperbarickém prostředí stačí k přežití experimentálně vykrvácených zvířat

s téměř nulovou hodnotou hemoglobinu. V hyperbarickém prostředí 0,3 MPa při dýchání čistého kyslíku byla zvířata ponechána s nulovými hodnotami hemoglobinu 15 minut a během této doby nebyly zjištěny patologické změny na EKG a EEG, ani změny v parametrech vnitřního prostředí, konkrétně v acidobazické rovnováze. Po retransfúzi krve zvířata žila dále.

V současné době je v ČR v provozu 15 léčebných hyperbarických komor.

# Teoretické základy - fyzikální zákony, patofyziologické

# principy hyperbaroxie

Nejdůležitější veličinou, se kterou se v hyperbaroxii setkáváme, je tlak. Lze jej definovat jako účinek síly, působící na jednotku plochy.

Hlavní jednotkou tlaku je 1 Pa (Pascal).

Člověk je ve svém životním prostředí vystaven tlaku okolního prostředí.

Normální tlak při hladině moře je 101 kPa.

HBO využívá prakticky fyzikálních zákonů, které platí pro plyny a tekutiny:
1. Pascalův zákon - tlak v plynech a tekutinách se šíří rovnoměrně všemi směry
2. Boyle-Marriottův zákon - součin tlaku a objemu daného váhového množství plynu je za dané teploty konstantní
3. Daltonův zákon - výsledný tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků jednotlivých plynů
4. Henryho zákon - množství plynu rozpuštěného v kapalině závisí přímo úměrně na tlaku plynu nad hladinou a faktoru rozpustnosti
5. polytropický děj - stlačování či rozpínání plynu je spojeno s výměnou tepla s        okolím
6. vlhkost vzduchu - při kompresi roste absolutní vlhkost rychleji
- v praxi se 2 posledně jmenované děje projeví vzestupem teploty a relativní vlhkosti během komprese na počátku terapie
- při dekompresi klesá teplota a maximální vlhkost rychleji než absolutní,

je dosaženo rosného bodu a v praxi se to projeví zamlžením prostředí

a vysrážením vody v prostoru komory
- tyto fyzikální děje lze částečně zmírnit instalací kvalitní klimatizační jednotky

## Fyzikální a patofyziologické principy léčby v hyperbarickém prostředí

Samotné účinky vyšších tlaků při hyperbaroxii se projevují v oblasti stlačitelnosti plynů, jejich rozpustnosti a difúzi v tělesných tekutinách a změně jejich fyzikálně-chemického chování při vyšších parciálních tlacích.

Existují 2 základní patofyziologické principy hyperbaroxie.

První je mechanický efekt, spočívající v redukci velikosti bubliny u pacientů s různými formami dekompresní nemoci či vzduchové embolie.

Druhý efekt je způsoben mnohonásobným zvýšením parciálního tlaku kyslíku ve tkáních s prodloužením jeho difúzní vzdálenosti, zvýšením množství fyzikálně rozpuštěného kyslíku v plazmě (viz výše) a transportem do tkání postižených ischémií a hypoxií.

### Existuje mnoho specifických vlastností HBO:

vasokonstrikce cév,

regrese otoku,

zastavení produkce aflatoxinu (clostridiové anaerobní infekce),

stimulace neovaskularizace,

zvýšení baktericidní kapacity leukocytů (jednak zesílení fagocytózy mikroorganismů s jejich následnou proteolýzou, jednak podpora oxidačního procesu s tvorbou řady kyslíkových radikálů),

akcentace granulace,

urychlení demarkace mezi nekrotickou a živou tkání,

stimulace fibroblastové proliferace a tkáňové reparace,

produkce kolagenu,

zlepšené hojení problematických ran.

- potlačuje anaerobní glykolýzu, produkci laktátu a CO2

- stimuluje produkci ATP a fosfokreatinu

- stimuluje replikaci fibroblastů, produkci kolagenu – urychlení hojivých procesů

- zpomaluje sek. infekci a potencuje účinek ATB

- ničí anaerobní mikroflóru

- podporuje granulaci a neovaskularizaci

- urychluje osteogenezi aktivací osteoklastů

- podporuje tvorbu svalku a mineralizaci kosti

- eliminuje lokální ischemii, snižuje edém, brání agregaci trombocytů

# Seznam indikovaných diagnóz

### Emergentní stavy, vyžadující případně intenzívní péči:

1. vzduchová nebo plynová embolie
2. dekompresní choroba
3. otrava oxidem uhelnatým
4. klostridiová myonekróza (plynatá sněť)
5. ostatní agresívně se chovající infekce - zejména nekrotizující infekce měkkých tkání, nekrotizující fascitidy 
6. drtivá poranění (crush injury), těžké akutní traumatické ischémie měkkých tkání, compartment syndrom
7. popáleniny
8. náhlá hluchota
9. těžké anemie krvácivé etiologie
10. časná fáze oběšení

### Chronické stavy:

1. ischémické štěpy a laloky
2. refrakterní osteomyelitida
3. radiační poškození kostí a měkkých tkání
4. problematické a obtížně se hojící rány

### indikace neschválené neboli "off-label":

1. akutní ischemická CMP 
2. kraniocerebrální poranění s mozkovým otokem
3. hojení zlomenin, přenosy kostí
4. meningitidy
5. roztroušená skleróza
6. pyoderma gangraenosum
7. pseudomembranózní kolitida
8. akutní retinální nedokrvení
9. vybrané rezistentní mykózy - mukormykóza, invazivní aspergilóza
10. chronická sepse a intraabdominální abscesy
11. úrazy páteře a míchy (kontuze míchy)

## Česká republika:

### Indikace z hlediska naléhavosti

I.stupeň - léčba HBO je absolutně indikována, ovlivňuje prognózu přežití
· vzduchová embolie
· dekompresní nemoc
· otrava oxidem uhelnatým a kouřovými plyny
· anoxie mozku a postanoxická encefalopatie
· těžké anaerobní infekce
· otrava kyanidy 
· Crush syndrom a kompartment syndrom

II. stupeň - HBO je důležitou součástí terapie, ale neovlivňuje prognózu přežití, je metodou v prevenci vážných onemocnění
· náhle vzniklé poruchy sluchu
· replantace traumaticky amputovaných končetin
· popápeniny
· akutní traumatická ischemie

III. stupeň - HBO je součástí komplexní terapie a významně zlepšuje klinické výsledky
· ischemická choroba dolních končetin s tvorbou trofických defektů
· bércový vřed žilního a smíšeného původu
· přihojování kožních štěpů a laloků
· diabetická noha, defekty a nehojící se rány

## Kontraindikace

1/ neošetřený pneumothorax
- během expozice ( zejména během dekomprese na konci terapie) hrozí vývoj tensního PNO
- je nutno na něj myslet u stavů spojených s traumatem hrudníku či po kanylaci centrálního žilního řečiště (auskultace, RTG plic)

2/ dlouhodobá léčba některými léky
- kardiotoxická cytostatika ( doxomycin, cis-platina)
- disulfiram ( Antabus) , který blokuje tvorbu superoxiddismutázi ( vysoká toxicita O2 radikálů)
- otrava paraquatem (O2 toxicita, plicní fibróza)

3/ akutní infekt HCD, akutní sinusitis, virosis, neprůchodnost paranasálních dutin či Eustachovy trubice
(bolesti hlavy, uší při nemožnosti vyrovnat tlakový gradient mezi jednotlivými dutinami)

4/ těžké astma bronchiale, chronická obstrukční choroba s emfyzémem

5/ klaustrofobie, křečové onemocnění v anamnéze patří mezi relativní kontraindikace zejména ve vztahu k urgentnosti a indikační naléhavosti

6/ těhotenství je taktéž relativní kontraindikací, gravidní ženy u chronických indikací nejsou indikovány k terapii, naopak otrava oxidem uhelnatým je velmi naléhavou indikací

## Rizika a omezení

Léčba hyperbarický kyslíkem je považována za jednu z nejbezpečnějších léčebných procedur, přesto je však protrahovaná inhalace hyperbarického kyslíku potenciálně toxická. Toxicitu může zvýšit jiná medikace (zejména kortikoidy, insulin, adrenalin, noradrenalin, inhalace CO2). Prevencí je dodržení léčebného režimu a stanoveného počtu expozic.

Mechanismus toxicity vyplývá ze zvýšené tvorby volných reaktivních radikálů a z následného poškození buněčných membrán a tkání mechanismem peroxidace. Výsledný stav je dán poměrem vytvořených radikálů a na druhé straně stavem antioxidačních mechanismů.

Antioxidační mechanismy tvoří následující enzymatické systémy: superoxid dismutáza, kataláza, glutathion peroxidáza a reduktáza. Dále se na antioxidačních účincích podílí glutathion, selen, vitaminy E a C.

### 1/ Toxicita O2 - má 2 formy:

a/ efekt Lorraine Smithův - plicní forma
- za normobarických podmínek se projeví při inhalaci O2 delší než 16 hodin
- příznaky - podráždění DC, sucho v ústech, hyperémie, bolest na prsou, kašel, dušnost, nevolnost, zvracení, pokles vitální kapacity, zvýšení kapilární permeability s exsudací tekutin do extravaskulárního prostoru a zvýšením extravaskulární plicní vody s následnou hypoxémií a hyperkapnií
- prevence- omezení počtu sezení během 1 léčebné série na 30 expozic

b/ efekt Paul Bertův - CNS forma
- projevuje se neklidem, zmateností, tinitem, sluchovými halucinacemi , svalovými záškuby kolem úst a očí, palpitacemi, pocením, nauzeou, zvracením, které přecházejí v křeče ( zpočátku tonické, posléze i klonické typu GM) s bezvědomím
- léčba: odstranění O2, antioxidantia ( vit. C, E), benzodiazepiny
- nutno přerušit dekompresi pro riziko barotraumatu

### 2/ barotrauma plic, nosních dutin, středouší

při nemožnosti vyrovnání tlakových změn - u pacientů v bezvědomí či nespolupracujících je indikována oboustranná paracentéza

### 3/ bradykardie a hypertenze

nebezpečné zvláště u dekompenzovaných hypertoniků

### 4/ bolesti zubů, reverzibilní myopie

# Typy, rozdělení a vybavení hyperbarických komor, způsoby aplikace kyslíku

Hyperbarické komory jsou ocelové tlakové nádoby, jejich provoz podléhá přísným bezpečnostním opatřením a speciálním technickým normám.

Tlakové komory, které vytvářejí hyperbarické prostředí, lze rozdělit podle:
- určení na komory léčebné , potápěčské a komory pro experimentální lékařský výzkum
- velikosti na komory malé s objemem asi 1m krychlový, střední s objemem 4-8m krychlových a velké s objemem několika desítek metrů krychlových
- plnění - malé komory bývají plněny kyslíkem, velké vzduchem. Některé potápěčské a experimentální komory se plní i jinými plyny, např. směsí kyslíku a helia.

Pro léčebné účely se využívají komory všech velikostí, nejrozšířenější jsou komory malé - jednomístné. U jednomístných komor však není během léčby přítomen zdravotnický pracovník a není ani k pacientovi během léčby přístup. V kyslíkem plněných komorách pacienti dýchají kyslík přímo z prostředí komory, je zde však velké nebezpečí vzniku požáru.

U vzduchem plněných komor je kyslík dodáván z tlakových kyslíkových lahví či zásobního tanku, v nemocnicích častěji z centrálního rozvodu.

Pacienti inhalují kyslík skrze těsnící masku z dýchacího přístroje, jenž se nazývá dýchací automatika. Svým nádechovým úsilím otevírají membránu a tím přívod kyslíku.

Další možností je podání kyslíku přes vak a masku s výdechovou membránou.

Také je možno kyslík aplikovat do "kyslíkové helmy".

Dětem lze kyslík podat dětským anesteziologickým systémem nebo užít kyslíkový stan.

Pacienti v bezvědomí jsou ventilováni plicním ventilátorem přes orotracheální či tracheostomickou kanylu.

Pacienti s tracheostomií se zachovalou spontánní ventilací dýchají kyslík z vaku přes Rubenův ventil nebo jiný systém. 

Střední a velké komory bývají vybaveny předkomorami, které umožňují vstup a výstup z komory během pracovní expozice za účelem vstupu lékaře při indispozici pacienta, ukončení terapie indisponovaného pacienta, vykonání tělesné potřeby apod.

Plášť komory je vybaven několika průzory k lepší možnosti sledování pacientů z vnějšího prostředí. Dále je zde tzv. podávací prostor, umožňující za provozu vkládat předměty do komory, nebo je vyndávat ven z komory.

## Monitorovací zařízení

Rozsah monitorace pacienta závisí na vybavení dané komory a na tíži stavu pacienta. V novějších typech komor jsou pacienti sledováni kamerovým systémem, dorozumívání je realizováno přes intercom či telefon.

Rutinně je neinvazivně monitorován krevní tlak, tepová a dechová frekvence, celkový stav pacienta. Dále je možno monitorovat EKG, v případě nutnosti je možno zapojit i invazívní monitoraci arteriálního tlaku.

## Podpůrná a řízená ventilace

Při ošetřování těžce nemocných je třeba zajistit umělou plicní ventilaci. Pro komory jednomístné jsou určeny ventilátory, u kterých se ventilační parametry korigují podle tlakových změn v komoře a jejich ovládání probíhá vně komory. U vícemístných probíhá ovládání ventilátoru ošetřujícím personálem, většinou jsou použity pneumatické ventilátory.

# Bezpečnostní opatření

Hyperbarická komora je zdravotnickým prostředkem typu II b dle zákona č. 346/2003 Sb. i dle příslušné direktivy 93.42 CE.
Oheň je zásadním rizikem a nebezpečím při provozu v HBO. Musí být přijata všechna nezbytná preventivní opatření k vyloučení požáru.

Komora musí být vyrobena z nehořlavého materiálu. Pacienti a ošetřující personál má zakázáno nosit do komory hořlavé předměty, noviny, veškeré zdroje jiskření - zápalky, zapalovače, topná tělesa, elektronická zařízení, rádiové přijímače, mobilní telefony, dálková ovládání, všechny druhy baterií apod.

Speciální nároky jsou kladeny na užití prostředků povrchové desinfekce.

Je zakázáno užití mastí, krémů, sprejů, těkavých látek, alkoholu, je doporučeno oblečení bavlněné, zákaz syntetických materiálů (statická elektřina). Zvýšená kontrola atmosféry komory zejména ve vztahu ke koncentraci O2 -maximálně 23-23,5% dle většiny odborných společností v Evropě i ve světě.

Pacienti podepisují informovaný souhlas s léčbou a seznámení s bezpečnostními pokyny včetně forensního dopadu jejich porušení.

# Co může pacient při léčbě pociťovat?

Na počátku kompresní fáze pacienti pociťují tlak v uších, podobně jako

v letadle při vzestupu či sestupu. Dochází k tomu proto, že prostor v dutině středoušní za bubínkem se smršťuje při vzestupu tlaku a naopak expanduje

při poklesu tlaku. Aby nedošlo k ruptuře bubínku při těchto tlakových změnách, je nutno vyrovnat tlakový gradient prouděním vzduchu z nosohltanu skrz Eustachovu trubici. Někdy je třeba, aby si pacient pomohl polykáním

či otevřením úst a pohyby čelistí.

Na některých pracovištích se rutinně užívá nosních kapek k dekongesci sliznice nosohltanu. V případě, že pacient není schopen tlakový gradient vyrovnat ani po aplikaci nosních kapek, pociťuje silné bolesti v uchu a terapii

je nutno přerušit, protože hrozí ruptura bubínku. Příčinou je zpravidla zánět s otokem sliznice v oblasti nosohltanu. Tato komplikace se vyskytuje v našem souboru pacientů asi ve 3% případů. Řešením je odložení terapie na pár dnů

a doléčení zánětu.

Pokud je léčba v hyperbaroxii absolutně indikovaná a nelze ji odložit, je nutno provést oboustrannou paracentézu- otvor do bubínku specialistou ORL.

Na počátku léčby při zvýšení tlaku dochází k zahřátí vzduchu a ke zvýšení relativní vlhkosti. Při poklesu tlaku na konci terapie naopak dochází k poklesu tlaku, k výraznému ochlazení a dosažení tzv. rosného bodu, zamlžení prostředí a vysrážení vodních par. Tyto změny jsou způsobeny fyzikálními zákony, jsou tudíž pouze zčásti ovlivnitelné klimatizací a ohříváním.

Ozónoterapie

Ozón (O3) je nejsilnější oxidační prostředek, který má člověk k dispozici. V lékařském použití ozónu se využívá velmi rychlé rozpustnosti ozónu v tekutinách.

V tkáních pak probíhá zvratný proces rozpadu dvou molekul O3 na tři molekuly O2. Tak dochází k mnohem většímu nasycení kyslíkem, než při klasickém okysličení inhalačním.

Ozón má velký význam u nitrobuněčných infekcí. Velmi lehce proniká i do buněk, ve kterých tyto infekce spolehlivě ničí. Používá se také pro neutralizaci freonů v těle.

Ozón je v likvidaci veškerých virů efektivnější než chlor.

Moderní transfúzní stanice využívají ozon ke sterilizaci krevních konzerv jako dokonalý nástroj proti přenosu viru HIV.

Ozón je prvek, který se běžně vyskytuje v přírodě - dvacet až třicet kilometrů nad povrchem Země, kde se tvoří za působení UV spektra slunečního záření z atmosférického kyslíku.

Ze tří molekul O2 vznikají dvě molekuly O3 - ozonu.

Možnosti léčby:

- Vzhledem k masivnímu okysličení je ozónová terapie samozřejmě nejvíce využívána u všech forem poruch prokrvení tkání. Například: stavy po cévních mozkových příhodách, ischemickou chorobu srdeční, poruchy prokrvení končetin.

- Rovněž diabetické komplikace prokrvení jsou velice vhodné k nasazení této léčebné metody. Zlepšením prokrvení slinivky dochází i k úpravě hodnot glykémie - hladiny cukru v krvi.

- Nehojící se zlomeniny a chronické bércové vředy reagují na tuto léčbu velice rychle. U starších lidí s celkovými projevy arteriosklerózy dochází k výraznému zlepšení psychické i fyzické kondice.

- Vzhledem k baktericidním, virucidním a fungicidním vlastnostem ozonu je používán u chronických virových bakteriálních a plísňových onemocněních. Chronické záněty jater i alkoholická cirhóza jater jsou indikací k této léčbě.

- Stejně jako únavové syndromy, stavy vyčerpání po těžkých úrazech a operacích.

- Je prokázán vliv ozónu na imunitní systém, proto jsou poruchy imunity vhodné k léčbě ozónem.

- Poslední práce poukazují, že ozon působí na nádorové buňky. Pacientům léčeným chemoterapií a ozařováním snižuje podání ozónu výrazně rizika této léčby a zlepšuje kvalitu života.

- Využití ozónové terapie zasahuje do pole preventivní medicíny i do široké škály léčení mnoha civilizačních chorob. Využívá se i v přípravě špičkových sportovců. Přínos této metody je mnohostranný a situace je

o to zajímavější, že jde o přírodní léčbu, která prakticky nezná rizika

vedlejších účinků, pokud je správně pochopena a použita.

Ozónová terapie jako prevence buněčného stárnutí

Základem stavby  organismu jsou jednotlivé buňky.

Příčinou degenerativních procesů bb. je působení takzvaných volných radikálů, které napadají buňky a oxidují proteiny, lipidy a DNA.

V teorii stárnutí se mimo jiné vychází z poznatku o tvorbě stále většího množství volných radikálů během života, kterým jednoho dne buňka a postupně celý organismus podlehne.

Ozón v datech

- Tříatomová molekula kyslíku byla objevena roku 1785

- Roku 1840 byl tento plyn pojmenován podle řeckého slova ozein - vydávat vůni - ozón.

- K roku 1857 se váže vznik prvních ozónových generátorů a jejich použití na bakteriologické zárodky, zvířecí a lidské sliznice.

- V roce 1916, kdy byl sestaven první lékařský ozónový generátor, dochází k terapeutickému využití ozónu v klasické medicíně.

- Roku 1972 je založena mezinárodní společnost pro využití ozónu v medicíně.

Ozónová vrstva - ozónosféra - představuje ochranu proti UVC a UVB paprskům.

- neustále narušována - převážně fluorovanými uhlovodíky, používanými

v chladicích zařízeních v klimatizačních přístrojích, při výrobě rozpustidel

a pěnových umělých hmot.

Důsledek:  poškozování rostlin,  rohovek zvířat a lidí.

Nepřítomnost ozónu by způsobila úhyn planktonu v mořích a narušení celého potravinového řetězce vyšších organismů, na jehož konci stojí člověk.

Ozón je plyn s charakteristickým zápachem.

Můžeme ho cítit ve vzduchu po typické letní bouřce nebo po použití horského slunce. Lidský čich je na tuto vůni obzvláště citlivý, a proto zaregistruje již naprosto neškodné koncentrace.
Ozón bohužel vzniká i přeměnou oxidů a dioxidů z výfukových plynů. Vysoké koncentrace přízemního ozonu pak dráždí spojivky, nutí ke kašli a způsobují bolest hlavy. Snad proto se vžila představa, jak může být ozón nebezpečný

a škodlivý.

Pokud ho dýcháme ve vyšších koncentracích, poškozuje řasinkový epitel průdušek svojí přeměnou na peroxidy.

Při medicínském využití ozónu proto nejde o inhalační procedury jako při známých oxygenoterapiích v kyslíkových studiích či v hyperbarických komorách a dýchacích přístrojích, kde je používán O2. 
Využívá se zcela jiné vlastnosti, kterou je velice rychlá rozpustnost v tekutinách (větší než u kyslíku). V tkáních pak dochází ke zvratnému procesu rozpadu 2 molekul 03 na tři molekuly O2. 
Tak dojde k mnohem většímu nasycení tkání kyslíkem, než při klasickém okysličení inhalačním.

Mechanizmy působení ozónu:

1. Ničí bakterie, viry, fungi, kvasinky a protozoa
Ozón porušuje celistvost bakteriálních buněčných membrán oxidací fosfolipidů

a lipoproteinů. Ve fungi ozón zabraňuje růstu buněk v určitých stádiích. Co se týká virů ozón ničí kapsid viru a přerušuje kontakt virus-buňka peroxidací.

2. Zlepšení cirkulace
Ozón zabraňuje shlukování erytrocytů, navrací jim pohyblivost spolu

s možností nést kyslík. Oxidace tkáně se zvyšuje se zvyšujícím se parciálním tlakem v artériích a s klesající se viskozitou.

3. Stimulace kyslíkového metabolismu
Ozón způsobuje zvýšení rychlosti glykolýzy červených krvinek. Toto vede

k stimulaci 2,3-difosfoglycerátu (2,3-DPG), což vede k vzestupu množství kyslíku, který je uvolněn tkáním. Stimuluje produkci enzymů, které se chovají jako zametači volných radikálů a jako ochránci stěny ( glutathion peroxidasa, katalasa a superoxid dismutasa). Ozón aktivuje Krebsův cyklus tím, že zvyšuje oxidační karboxylaci pyruvátu, což stimuluje produkci ATP.

4. Vytvoření peroxidů
Ozón reaguje s nenasycenými mastnými kyselinami v lipidové vrstvě  buněčných membránách, což tvoří hydroperoxidy. Existuje synergický efekt

s buňkami vytvořeným H2O2.

5. Působení na nádory
Ozón zastavuje metabolismus nádoru. Navíc ozón oxiduje vnější lipidovou vrstvu TU buněk.

Fagocyty produkují H2O2 a hydroxyl, které zabíjejí baktérie a viry. Vytvoření hydroxylu zabíjejícími buňkami je kritické k jejich cytotoxické schopnosti.

6. Aktivace imunitního systému
Ozón podávaný při koncentraci mezi 30 a 50 µg způsobuje největší vzrůst produkce interferonu. Vyšší nebo nižší koncentrace mají příslušně nižší účinek. Interleukin tumor necrosis faktor (TNF) je uvolňován v největších množstvích mezi 30 a 50 µg/cc. Produkce interleukinu-2 spouští celou kaskádu následných imunologických relací.

Hlavní využitelné vlastnosti při léčbě kyslíko-ozónové terapie:

Baktericidní, fungicidní a virucidní - chronické infekce včetně intercelulárních a HIV.

Podpora prokrvení všech tkání včetně CNS - ischémie centrální i periferní.

Imunorestaurační efekt - autoimunní poruchy alergie.

Energetický efekt - stavy vyčerpání psychické i fyzické, problémy stáří.

Odvozené další efekty:

Regenerační - urychlené hojení ran, zlomenin apod.
Protinádorový - je prokázán vzestup tumor nekrotisujícího faktoru TNF.
Kombinace všech mechanismů - například u diabetu, ve stadiu všech jeho   komplikací.

Ozón je desetkrát silnější okysličovadlo než kyslík a vzhledem k tomu okysličuje mnohé látky v běžných podmínkách na kyslík netečné. Jako antiseptikum ho poprvé vyzkoušel už v roce 1915 A. Wolff.

Využití ozónoterapie:

- neurologii (následky mozkové mrtvice, dyscirkulační encefalopatie, neurovegetativní dystonie, nemoci periferní nervové soustavy),

- gastroenterologii (vředová choroba žaludku a dvanáctníku, chronické záněty žaludku, hepatitidy, Crohnova choroba a záněty střev, haemorroidy),

-dermatologii (ekzémy, herpetická onemocnění sliznic, lišeje, akné, pohlavní choroby).

- porodnictví (anémie těhotných, hypotrofie plodu, riziková těhotenství a gestózy),

- gynekologie (plísňová onemocnění, chronické záněty, neplodnost), urologie (záněty),

- stomatologie (paradontopatie),

- kardiologie (ischemické onemocnění srdeční),

- ORL (záněty)

- ortopedie (degenerativní procesy, arthrózy)

-ARO při korekci homeostázy a detoxikaci.

Aplikační techniky:

Ozón se aplikuje v několika formách.

Velká autohemoterapie znamená, že se do speciálního vaku odebere 150200 ml venózní krve, poté se do vaku zavede plynná směs ozónu a kyslíku a obsah se pečlivě a přesně smísí a krev se poté zavádí pacientovi zpět do žíly.

Tato aplikace se provádí jedenkrát týdně po dobu 8 - 10 týdnů.

Celá aplikace trvá cca 10 - 15 min

Další možností je nitrožilní aplikace ozónem nasyceného fyziologického roztoku, aplikace do svalů, kloubů, různých dutin včetně tlustého střeva, močového měchýře a pochvy, dále přímo do akupunkturních bodů.

Je možné i podání ozonu do střev formou plynového nálevu do konečníku. Tato metoda se používá nejčastěji u chronického zánětu a vředové chorobě tlustého střeva, hemoroidů a střevních či konečníkový píštělí.

Pití či kloktání ozónem nasycené vody nebo na místní aplikaci ozónu pomocí speciálních vaků.

Kombinovaná terapie:

Účinek ozónoterapie je možné u bércových vředů  zvýšit  laserem

a magnetoterapií, které urychlí hojení rány.

Efekt lze zlepšovat také použitím vlhkých obvazů, které v ráně udržují optimální prostředí.

Obvazy napuštěné roztokem, nasyceným ozónem, zvyšují dezinfekční

a sterilizační účinky.

Význam má využití ozónu v plastické a estetické chirurgii a kosmetologii. V těchto případech se ozón aplikuje podkožně nebo intradermálně.

Ozónem lze provádět takzvanou nechirurgickou liposukci, léčbu lokálních lipodystrofií a celulitidy, keloidních a jiných jizev, odstraňovat vrásky obličeje, dekoltu a díky regeneračním a lipokorekčním vlastnostem ozónu zpomalovat procesy stárnutí.

KLIMATOTERAPIE

- je léčebný pobyt v geograficky příznivé lokalitě, kde jsou mimořádně

příznivé nebo léčivé vlastnosti podnebí

- komplex lokálních vlivů krajiny s atmosférickými vlivy

Indikace: suché teplé klima: RA, chron. Záněty ledvin, porucha štítné žl.

šetřící klima: ICHS, st.p. IM

mírně stimulující klima – pro rekonvalescenci po infek. on.

Klimatosensitivita – meteorotropizmus – meteorosenzitivita

Nemoci citlivé na meteorologické změny – tzv. bio index

- urolitiasa, cholecystolithiasa

- ICHS, st.p. emboliích, AP

- CMP, meningitidy

- st.p amputacích končetin

- alergie, astma, ekzém

- glaukom

Helioterapie

280 – 3000 nm s převahou kolem 500 nm

- převažuje účinek UV a IR složek

Indikace:

- prevence interních on.

- Tbc

- astenie

- rekonvalescence

KI:

- fotodermatozy

- alergie

### Speleoterapie

Využívání pozitivního vlivu podzemního prostředí na lidský organismus bylo známo už v antickém Řecku a Římě (jeskyně Kerkira a Herculaneum), písemné zmínky o speleoterapii jsou z 15.století ze solných dolů Wieliczka.

Moderní základ speleoterapie vytvořil v 50.letech 20. století Dr.Karl Hermann Spannagel, který v lázeňském městě Ennepetal začal aplikovat speleoterapii už nikoliv jako balneologickou, nýbrž jako léčebnou metodu u dospělých astmatiků. Všiml si příznivého efektu pobytu v jeskyni Kluttert během spojeneckých náletů na Kolín u nemocných s astmatem. Jeho zkušenosti a hlavní zásady byly potom převzaty a rozvíjeny v evropských speleoterapeutických centrech: zdravotnických zařízeních lázeňského či léčebného charakteru s odborným zdravotnickým personálem.

V 60.–70. letech 20. století se rozvíjí československá speleoterapeutická centra v Gombasecké a Bystrianské jeskyni na Slovensku, v Sloupsko-Šošůvských jeskyních, Amatérské jeskyni v Moravském krasu a v Těšínské jeskyni v Mladči u Litovle.

V České republice je speleoterapie provozována v současnosti ve třech centrech, a to v Císařské  a Sloupsko – Šošůvských jeskyních v Moravském krasu (Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy),

Javoříčských jeskyních (Dětská ozdravovna se speleoterapií ve Vojtěchově)

Zlatých Horách (Dětská léčebna respiračních nemocí EDEL).

důlní chodby v hloubce 93 m v délce cca 1600m, teplota stálá 7,5 st. C, vlhkost 97,8%,

pH nepřesahuje 5,5 + vysoký obsah aniontů.

Speleoterapie je soubor léčebných metod, jejichž základem je využívání opakovaného či déletrvajícího vlivu mikroklimatu podzemního prostředí krasových jeskyní a jiných podzemních prostor k léčbě.

Zároveň se tímto termínem označuje interdisciplinární vědní obor na hranici lékařských a přírodních věd, zkoumající léčivé faktory podzemního prostředí a důsledky jejich působení na lidský organismus.

Hlavní důraz je kladen na rehabilitačně - sportovní a rekondiční aktivity, které jsou umocněny jak vhodnými přírodními podmínkami, tak i přímým příznivým vlivem přesně dávkovaného léčebného pobytu v podzemním prostředí.

Výsledkem je potom klimatická léčebná metoda, podobná klasické klimatoterapii, obohacená však o přímý vliv podzemního klimatu, kterou je nutno chápat jako doplněk celoroční komplexní léčby těchto pacientů.

Mechanismus účinku je dosud stále předmětem výzkumu, který prokázal významný imunomodulační vliv expozice mikroklimatu podzemního prostředí na lidský organismus, a to jak v oblasti nespecifické imunity, tak i v oblasti imunity specifické (buněčné i protilátkové).

Mikroklima podzemního prostředí je tvořeno aerosolem, který má určité vlastnosti. Tyto uměle nenapodobitelné vlastnosti aerosolu potom podmiňují, zda je podzemní prostředí pro speleoterapii vhodné či nikoliv. Hlavní a nutnou podmínkou těchto vlastností je stálost tohoto mikroklimatu.

Pro účely speleoterapie by potřebné mikroklimatické poměry podzemního prostředí měly zajišťovat:

- Stálou teplotu nekolísající v průběhu dne ani roku ( 8 st. C, ochrana před

frontálními poruchami)

- Stálou vysokou vlhkost

- Zanedbatelné proudění vzduchu (7 – 14 m/s)

- Prostředí prosté mikrobů, prašných částic, alergenů a mykotických částic

- Nízká koncentrace CO2

- pH interiéru podzemních prostor nemá přesahovat 5,5

- Vysoký obsah negativních iontů (aniontů) zajišťující tzv. "samočistící schopnost"

- Velikost částic geoaerosolu 0,2 - 0,5 µ ( vzniká tříštěním skapových vod a radiací)

- Nepřítomnost ozónu

- Možnost regulace radioaktivity podzemního prostředí

Indikace:

Alergické choroby horních a dolních dýchacích cest (chronický zánět horních cest

dýchacích, bronchiální astma)

Nespecifická onemocnění dýchacích cest

Dětské ekzémy

Mechanismus  účinku :

- imunomodulační efekt

- hydratace poškozeného epitelu a zvýšení slizniční viskozity

- protizánětlivý efekt potencovaný ionty Ca

- relaxační efekt vysokého obsahu Mg na bronchiální svalovinu

- aktivace fosfolipázy

- elektronegativní náboj aerosolu zlepšuje regenerace a aktivitu ciliárního epitelu

Procedura sestává z pobytu v jeskyni  denně cca 4 hodiny  (2 hodiny sportovní aktivity + 2 hodiny klid na lůžku) v 3 - týdenním turnusu.

Doplňkové aktivity: hra na zobcovou flétnu pro předškolní děti, plavání, sauna, dechová cvičení, ultrazvukové inhalace Vincentky, speciální masáže měkkými míčky, terénní léčba.

Efekt speleoterapie přetrvává i 6 měsíců po jejím ukončení a často vede ke snížení medikamentózní léčby na minimum.

Stalagnát je krápníkový sloup. Stalagnáty vznikají, jako jiné krasové jevy, díky chemické korozi málo odolných hornin, jako je vápenec, dolomit, mramor či sádrovec. Dochází k rozpouštění a následnému ukládání horniny, čímž vznikají krasové útvary. Krasový útvar (krápník) tvořící se na stropě jeskyně a rostoucí směrem dolů nazýváme stalaktit, naopak útvar vznikající na dně jeskyně a rostoucí směrem nahoru nazýváme stalagmit. Srůstem stalaktitu a stalagmitu vzniká krápníkový sloup, jenž nazýváme stalagnát.

Stalagnát může vzniknout i tak, že stalaktit doroste až ke dnu nebo naopak stalagmit až ke stropu jeskyně. Barva útvarů záleží na minerálních příměsích ve vápencovém masívu, ty se okysličují a zbarvují krápníky. Železo propůjčuje hornině žlutou, růžovou a až červenou barvu; mangan šedou, modrošedou až černou. Čistě bílý krápník obsahuje jen uhličitan vápenatý – kalcit.

Muzikoterapie

Zvuk- mechanické vlnění, slyšitelné v rozsahu 16 – 20 000 Hz

Podvědomí – 90 % svého okolí vnímáme podvědomě,

- zvukové vlny působí až na buněčné úrovni ( „slyšíme“

celým povrchem těla)

Akustický smog – výrazný nárůst akustického zatížení organismu – nebezpečí poškození zdraví:  nervové soustavy

poruchy srdečního rytmu, TK

vředová choroba GIT

migréna

porucha funkce jater, ledvin

snížená odolnost vůči infekčním on.

Člověk je stejně jako všechny molekuly přijímačem a vysílačem zároveň, je obklopen zvukovou frekvencí elektrického proudu : Evropa 50 Hz, USA 60 Hz.

Každý organismus jako i každá molekula či atom má charakteristickou frekvenci.

Historie:

- zkoumání působení vlivu zvuku na nejrůznější materiály – písek, tekutiny,

kovový prach, rtuť…. Určitý zvuk uspořádá materiál do pravidelných

struktur ( spirály, hvězdicové lamely…)

Zvukem a hudbou se dá příznivě ovlivnit:

- hladina cukru v krvi

- shlukování trombocytů

- peristaltika

- objem a rychlost krevního oběhu

- neurochemické procesy

Působení zvuku :

- ovlivnění fyzické soustavy

- působní na psychiku ( ovlivnění disharmonie mezi hemisférami- dominantní levá : myšlení, jazyk…, pravá: emoce, umění, sny, city)

- Harmonické zvukové vlny ruší a pohlcují vlny chaotické, škodlivé, čistí ovzduší od akustického smogu.

Složky hudby:

1. rytmus

2. tóny

3. melodie

4. harmonické postupy

Přerušovaný takt ( rytmus podle schématu: krátce, krátce, dlouze, pauza) má tendenci způsobit disbalanci a svalové oslabení. Tomu brání adaptační schopnosti organismu.

Myotransfer – přenos bioelektroinformace na určitou vzdálenost ( podvědomý

pohyb hlasivek posluchačů při poslechu zpěváka)

Mozkové vlny

1. vlny beta   13 – 50 Hz vznikají při vzrušení

2. vlny alfa  7 – 12 Hz vznikají v klidovém stadiu

3. vlny théta  4- 7 Hz vznikají při dokonalém uvolnění

Hudba která podporuje vznik vlna alfa a théta v mozku má léčebný efekt.

Od 70 let se skládá hudba nového věku, která je komponována za účelem léčení a ovlivňování lidského organismu. tzv. NAM ( new age music). Vychází z hudby orientu, našich prapředků…

Kvalita nahrávky- cíl = kvalita živého koncertu

Při muzikoterapii je poslech doplňován řízenou představivostí, relaxací

a cvičením – jóga ( práce s dechem), někdy kombinace s aktivní účastí pacientů při poslechu- vlastní zpěv, mručení, gongy…

Typy muzikoterapie:

- Skupinová MT

- doplňková forma k ovlivnění psychiky pacienta. Léčba stresu, neuróz, agresivity…

- Individuální MT

- využití podvědomého efektu na mysl člověka ( změna nálady, optimismu, energie)

FMT  ( Funktionsinriktad musikterapi)

- Švéd Lasse Hjelmem v Uppsale  ( rhb centrum)

Metoda ovlivňující neuro- muskulární potíže pomocí hudby.

-  individuální práce s dítětem/dospělým

-  neverbální metoda, terapeut nedává v průběhu terapeutického sezení žádné

slovní instrukce; jedná se o terapeutický proces, ne vyučovací

Možnosti metody

-  klient - dítě/dospělý nemusí mít vzdělání v oblasti hudby

-  stimuluje důležité smyslové funkce - zrak, sluch, hmat

-  aktivuje motoriku, stabilitu, koordinaci pohybů, periferní (okrajové) vidění

a orientaci v prostoru

-  zlepšuje logické myšlení

-  posiluje koncentraci a paměť

-  vhodná pro všechny věkové kategorie

V metodě se používá 20 jednoduchých melodií, které hraje terapeut na klavír. Pro bicí nástroje se používá přibližně 30 modelů různého uspořádání (sestav) nástrojů. Každá sestava nástrojů má svoji určenou melodii. Jelikož je metoda neverbální a terapeut nedává žádné slovní instrukce, musí se postupovat od nejjednodušších sestav, kdy klient - dítě/dospělý - hraje pouze na jeden bicí nástroj, ke složitějším sestavám se šesti a více nástroji. Klient musí samostatně přicházet na to, jakým způsobem je žádoucí hrát na tu kterou sestavu bicích nástrojů.
Rozvíjí se pohyb (tzn. motorické funkce) a kromě zapojení motoriky se uvádějí do činnosti a integrují i další smyslové funkce - zrak, sluch, hmat. Klient je nucen začít sledovat a zapojovat svoji stabilitu, koordinaci pohybu, koncentraci, logické myšlení a paměť.

Mozek se tímto příjemným a nebolestivým způsobem aktivuje a podněcuje k činnosti.

Trvání procedury  25 minut- pacient hraje na bicí, terapeut na klavír bez slovní instrukce. 1-2 x týdně individuálně

Indikace:

děti při potížích s psaním- dysgrafie, dyslexií (čtení), dyskalkulií…

Autismus

Down sy ( trisomie 21)

LMD ( lehká mozková dysfunkce)- hyperaktivita, porucha pozornosti, impulzita

DMO ( dětská mozková obrna)

při vyčerpání, stresu, depresích

Alzheimr

Parkinson

Zooterapie

Je metoda využívající zvíře jako spoluterapeuta.

Respektuje přírodní zákonitosti v procesu léčení, fyziologické nastartování aktivačních procesů v rámci ucelené rehabilitace.

Dlouhodobě udržuje dobrou fyzickou a psychickou kondici, nutí pacienta ke kázni, prodlužuje období remise a zkracuje období  exacerbace

u psychických potíží.

Metody:

1. AAA ( Animal Assisted Activites)

pasivní forma – umístění zvířete ve spol. místnosti, čekárně

(akvarium, klec)

interaktivní forma – klienti se sami starají o zvíře

- forma návštěvných programů

2. AAT ( Animal Assisted Therapy)

- speciálně trénované charakterní zvíře využívané terapeutem

( psycholog, psychiatr, fyzioterapeut)

spolehlivost, důvěra a respekt k lidem

a. Canisterapie

b. Terapie pomocí delfína,  okrasnými ptáky, akvarijními rybičkami

hlodavci

c. Hipoterapie

d. Terapie pomocí hospodářských zvířat ( ovce, kozy, skot,

oslíci…)

Příprava zvířat k terapii specialisty

Vypracování individuální terapeutického plánu s jasně definovanými dílčími a celkovými cíly:

- dosažení vertikalizace a stabilní bipedální chůze

- zlepšení celkové stability

- úprava koordinace pohybu

- úprava svalové dysbalance: uvolnění spasticity

posílení oslabených svalových skupin

- stimulace řeči

- orientace v prostoru

- psychická stabilizace

Cíl metod:

ovlivnění chování, budování důvěry a sebedůvěry, zlepšení komunikace, zlepšení kvality života.

zlepšení neuro-muskulárních funkcí pacientů.

Hipoterapie

Dělení:

1. Hiporehabilitace

2. Pedagogickopsychologické ježdění

3. Sport handicapovaných

Využití 3 dimenzionálního pohybu koně- trojrozměrný pohyb hřbetu  směrem horizontálním, sagitálním i frontálním.

Vzniká při něm asi 110 pohybových podnětů za minutu při korektním,

tzv. “ Bruggerově dynamickém sedu“ ( páteř napřímená, ruce položené na stehnech), které působí cestou  uzavřených  pohybový řetězců ( akra jsou punctum fixum a trup punctum mobile).

Tímto mechanismem dochází k  aktivizaci sv. hlubokého stabilizačního systému ( hluboké autochtonní sv. trupu, bránice, sv. pánevního dna

a m. transversus abdominis).

Dochází také k excentrickému posilování ( mechanismem střídavého poklesávání pánve pacienta do lateroflexe) -  posilují se zejména monosegmentální mm. rotatores a mm. multifidi ( tzv. dynamická ligamenta), mají hlavní úlohu při segmentální stabilizaci páteře.

Excentrický typ cvičení – dochází k maximální proprioceptivní facilitaci současnou aktivací svalových vřetének a šlachových tělísek, pozitivně působí i na  vazivový aparát a podporuje posturální, stabilizující složku pohybu.

Řízení koně druhou osobou

Biomechanika hřbetu je podmíněna anatomickou stavbou koně, rytmem chůze, jeho rychlostí a terénem.

Kůň je zdroje podnětů které působí na koordinaci a rovnováhu pacienta.

Charakter koně nadřazujeme nad plemeno.

Věk koně 5 – 12 let

Klisna je vhodnější než hřebec s krátkým, pevným a širším hřbetem ( typ balanční plochy)

Efekt koně:

- inhibiční

- stimulační

Kvantitativní  parametry mechaniky pohybu koně:

- délka kroku

- frekvence kroku

- kvalita povrchu a charakter terénu ( tvrdý, měkký, nerovný, stoupání, klesání…)

Delší krok o nízké frekvenci má spíše relaxační efekt ( antispastický).

Vyšší frekvence kroku vede ke stimulaci posturálních funkcí.

Tělo pac. se přirozeně aktivizuje, dochází k posilování svalových struktur, mobilizaci páteře a kloubů, zvyšuje se činnost dýchacího a srdečního systému.

Zahájení hipoterapie možné již od 8 měsíců věku dítěte, dříve hranice 3-4

roků.

Hipoterapii nelze provádět jen na jednom zvířeti!

Pracuje se výhradně se  4- bodovým typem chůze koně.

Pracovníci účastnící se terapie:

vodič koně

spec. školený fyzioterapeut

Doba trvání terapie:  2-3x týdně  do 30 minut

Ohrazení s pevným povrchem minimálně 12 x 20 m, nástupná rampa, přilby...

Principy působení  na nervový systém:

1. Spinální úroveň ( podnětem je působení tlaku, tahu na kloub)

2. Subkortikální úroveň ( ovlivnění centrálního posturálního vzoru –

geneticky zakódovaný, který se dotváří

v průběhu posturální ontogeneze)

3. Kortikální úroveň ( tvorba pohybových schémat, úprava pohybových

stereotypů)

Nespecifické faktory uplatňující se při hipoterapii :

- vliv tepla

- taktilní kožní podněty

- protahování měkkých tkání

- aktivace obraných reakcí proti pádu

- aktivace šíjových a bederních hlubokých posturálních reflexů

- facilitace globálního posturálního lokomočního vzoru

Specifické faktory uplatňující se při hipoterapii:

- rytmické přenášení trojrozměrných pohybových podnětů

- pohyb vpřed a vzad

- chůze ve stoji

Účinky při hiporehabilitaci:

- úprava svalové dysbalance

- mobilizace kloubů

- normalizace svalového tonu

- zlepšení koordinace

- působení proti rozvoji patologických stereotypů ( dýchání…)

- facilitace vzpřimovací reakce a posturálních reflexních mechanismů

- reedukace chůze, řeči

- zlepšení adaptace

- zlepšení statiky a rovnovážných funkcí

- facilitace senzorické integrace ( zejména proprioceptivní aferentace)

- zlepšení vitální kapacity plic

- energetické ovlivnění pacienta

Indikace:

- roztroušená mozkomíšní sklerosa

- VDT

- DMO

- poúrazové stavy, parézy

- koktavost

- mentální retardace

- psychické potíže

KI hipoterapie:

- interní dekompensace ( arytmie, kard. insuficience)

- vertigo

- kožní defekty

- alergie na srst

- febrilní stav

- akutní onemocnění

- nepřekonatelný strach z koně

- hmotnost nad 80 kg

- věk nad 65 roků a pod 8 M

Canisterapie

Manuální kontakt člověka se zvířetem vede prostřednictvím extero-

i proprioceptivní facilitace

- pozitivnímu ovlivnění jemné i hrubé motoriky –

- ovlivnění tonu svalstva ruky

- zlepšení reakčních schopností

- ovlivnění schopnosti řeči

- snížení psychické tense

Historie:

První terapeutický pes - fenka jorkširského teriéra Smoky (II. světová válka)

vlastnosti: hravost a přítulnost

Elaine Smithová v USA vytvořila v r. 1976 první výcvikový program terapeutických psů

Nancy Stanleyová  založila Něžně milující Zoo s kterým navštěvuje nemocnice, LDN, školy, rehabilitační ústavy

Indikace:

IM

CMP

deprese

poruchy pohybového systému

chronické bolestivé stavy obecně

poruchy chování u dětí ( LMD)

poúrazové stavy

Aplikační způsoby:

Individuální – působení rehabilitační

Skupinový – využití sociálního aspektu

Využití metody:

- fyzioterapie

- léčebná pedagogika

- ergoterapie

- logopedie

- psychologie

- sociologie

- gerontologie

Formy canisterapie:

- využití velké skupiny psů v interakci s velkou skupinou dětí – česká

metoda od r. 1993

- návštěvný program ( kanadská metoda)

- polohování  dle Zouharové pro děti s kombinovanými vadami

- metoda Delta Society

- dětské tábory s canisterapií

- součást hipoterapie ( uvolňovací prvek před jízdou na koni, společné

klidový odpočinek v kombinaci s muzikoterapií)

Prvky práce se psem:

- kontakt verbální a nonverbální ( drbání, hlazení, mazlení)

- samostatný stoj, sed nebo chůze se psem u nohy

- zastavení psa  na povel

- chůze psa se změnou směru chůze se současným přizpůsobením chůze psa a pacienta

- péče o srst psa

Delfinoterapie

K dispozici je mnoho zpráv o chování  divokých delfínů, kteří dokázali zachránit trosečníky před žraloky a utonutím.

Na stavbě těla a chování delfínů („převlečení psy“) je něco pro člověka přitažlivého, těžce vysvětlitelného, budícího naši důvěru k těmto savcům.

Tvrdí se, že deset dnů strávených s delfínem lze přirovnat k několika měsíčnímu působení canisterapie.

Krym,  turecká Atace

Cena cca 90 000,- Kč ( duben- květen, listopad – snesitelnější klima,

mimosezonní ceny)

Léčebné efekty delfinoterapie:

- pozitivní emoce nastupující při pohledu na delfína a dále rozvíjené fyzickým kontaktem

- vnímání harmonie pohybu

- působní delfína na reflexní zóny

- pozitivní motivace hrou- krmení, společné plavání a hry

10 terapií po 30 minutách

delfín,  „delfinoterapeut“, pacient,  doprovod