Praktické cvičení č. 6        datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

a) Seznámit se s konstrukcí a funkcí plamenového fotometru a ISE modulu

b) Ověřit případnou existenci rozdílu výsledku koncentrace Na, K stanovené plamenovou fotometrií a ISE

c) Ověřit linearitu a měřící rozsah plamenového fotometru a ISE modulu

Přístroje a pomůcky:

Plamenový fotometr FLM 3 - Radiometr

ISE modul automatického biochemického analyzátoru MODULAR

Kontrolní sérum s deklarovanou hodnotou koncentrace Na a K ( PN,PP)

3 vzorky normálního séra

1 sérum s vysokou koncentrací bílkoviny

1 chylózní sérum

5 vzorků moče

NaCl p.a. (mol.hm.  58,44)

KCl p.a.   (mol.hm.  74,56)

Analytické váhy Mettler

Deinozovaná voda

Pipety, odměrné baňky

Úkoly:

Změřit koncentraci Na a K v kontrolních vzorcích (PN, PP)

Změřit koncentraci Na a K ve vzorcích sér a moče

- plamenovou fotometrií

- ISE modulem MODULARU

Naměřené hodnoty zapsat do tabulky a komentovat

Pracovní postup:

a) plamenová fotometrie

Zapnutí plamenového fotometru podle pracovního návodu

Kalibrace na sérum, změření kontrolních vzorků, změření vzorků séra

Kalibrace na moč, změření vzorků moče

Promytí, vypnutí podle návodu

b)ISE modul MODULAR

Seznámení se s konstrukcí ISE modulu

Zadání měřených vzorků do LIS-INFOLAB

- Do řádku jméno zadat identifikaci vzorku

- U kontrolních a sérových vzorků zadat metodu č. 40 (S-Na,K,Cl) v séru

- U vzorků moče zadat metodu č. 240 (dU-Na, K Cl) v moči

- Do řádku množství moče zadat různé hodnoty, bude počítán odpad za 24 hodin (500 – 3000 ml/24 hod.)

- Vytisknout čárové kódy a nalepit na zkumavku, nepipetovat jednotlivé vzorky do označených zkumavek

- Zkumavky vložit do stojánků

- Naměřené hodnoty zapsat do tabulky

Start analyzátoru MODULAR ( START→ START

|  | sodík |  | draslík |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vzorky | plamen. fotom. | ISE | plamen. fotom. | ISE |
| Sérum 1 |  |  |  |  |
| Sérum 2 |  |  |  |  |
| Sérum 3 |  |  |  |  |
| Sérum chylózní |  |  |  |  |
| Sérum s vysokou CB |  |  |  |  |
| / diuréza |  |  |  |  |
| Moč 1 |  |  |  |  |
| Moč 2 |  |  |  |  |
| Moč 3 |  |  |  |  |
| Moč 4 |  |  |  |  |
| Moč 5 |  |  |  |  |

Ověření správnosti výpočtu odpadu Na a K

(primární záznam z MODULARU x diuréza v litrech), tisk nálezů z LISu

Komentář :

Výsledky kontrolní analýzy:

|  | Plamenová fotometrie |  | Deklarovaná hodnota |  | ISE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na | K | Na | K | Na | K |
| Precinorm |  |  |  |  |  |  |
| Precipat |  |  |  |  |  |  |

Komentář:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__c) Ověřit linearitu a měřící rozsah plamanového fotometru a ISE modulu

Přístroje a pomůcky

Plamenový fotometr FLM 3 Radiometer

ISE modul automatického biochemického analyzátoru MODULAR

NaCl p.a. (mol.hm.  58,44)

KCl p.a.   (mol.hm.  74,56)

Analytické váhy Mettler

Deinozovaná voda

Pipety, odměrné baňky

Úkoly:

- Vypočítat navážku na přípravu zásobního roztoku (100ml) o koncentraci Na,K

200 mmol/l

b)  Ředěním základního roztoku připravit vzorky o koncentraci

40…80…120…160…200 mmol/l (Na, K)

c)Stanovit koncentraci Na, K v naředěných vzorcích ( ověření měřícího rozsahu,

linearity)

Bod c) provést u stejných vzorků také na analyzátoru MODULAR, naměřené hodnoty z obou přístrojů zapsat do tabulky. Vyhodnotit.

|  | sodík |  | draslík |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vzorky | plamen. fotom. | ISE | plamen. fotom. | ISE |
| 1. ředění |  |  |  |  |
| 2. ředění |  |  |  |  |
| 3. ředění |  |  |  |  |
| 4. ředění |  |  |  |  |
| 5. ředění |  |  |  |  |

Komentář :