Praktické cvičení č.2        datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Laboratorní preanalytická fáze

- Laboratorní informační systém

- Příprava analytického vzorku

Okruhy k nastudování a otázky:

1. Typy rotorů u centrifug, možnosti funkcí programů.

3. Zahušťování močí.

4. Typy odběrových nádobek, antikoagulační prostředky, separační gel – vlastnosti.

Přístroje a pomůcky:

Terminál LIS INFOLAB, LIS Steiner

Tiskárna čarových kódů

Hettich Rotanta 460 R

Hettich ROTOFIX 32A

Hettich – cytofuga (cytospin)

Eppendorf 5810R

Centrifuga MPW 352

Úkoly:

- Preanalytická laboratorní fáze

- Příjem a identifikace biologického materiálu

- Centrifugace

- Zadání identifikace pacienta a požadavků na biochemické vyšetření do LIS Infolab a LIS Steiner

- Tisk štítků s čarovým kódem

- Nalepení štítků na zkumavky s krevní plazmou (po centrifugaci)

- Vložení odběrových nádobek do stojánku

- Vložení stojánku do analyzátoru

- Seznámení se s konstrukcí a funkcemi různých typů centrifug

  - Nastavení centrifugačních programů (centrifuga Eppendorf 5810R)

2000 g, doba centrifugace 8 minut

1000 g, doba centrifugace 5 minuty

- A) Výpočítat RCF (Relativní centrifugační síly) pro centrifugy Eppendorf 5810R, Rotanta 460R, Rotofix 32A, cytofuga

- B) Vypočítat počet ot/min. nutných k dosažení RCF 4000g a 8000g pro centrifugy Rotanta 460R a Eppendorf 5810R, HETTICH; 10000g  pro ROTOFIX 32A; 1500g cytofuga

- Výpočty porovnat s odečtem z nomogramu

Vzorec pro výpočet relativní odstředivé síly RCF (x g):

RCF = 1,118  x  10-3  x  n2   x   r

Vzorec pro výpočet počtu otáček za minutu n:

__________________________

N =  √   RCF  /  (1,118  x  10-3   x   r)

n [min-1 ]	počet otáček za minutu (RPM – Rotation Per Minute)

RCF [x g]	relativní odstředivá síla – Relative Centrifugal Force)

r [m]		poloměr rotoru (údaj v metrech !!)

| Typ centrifugy | r |  | n (ot/min) | RCF (x g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naměřený | Z návodu |  | výpočet | nomogram |
| Eppendorf 5810R |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  | 4000 |  |  |
| HETTICH 460R |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  | 4000 |  |  |
| HETTICH 32A |  |  | 10000 |  |  |
| cytofuga |  |  | 800 |  |  |

| Typ centrifugy | r | n (ot/min) | RCF (x g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eppendorf 5810R |  |  | 4000 |
|  |  |  | 8000 |
| HETTICH 460R |  |  | 4000 |
|  |  |  | 8000 |
| HETTICH 32A |  |  | 10000 |
| cytofuga |  |  | 1500 |

- Zahušťování močí pro gelovou elektroforézu

  - Vzorek moči zahustěte pomocí koncentrátoru VIVASPIN 2 firmy Sartorius

  - Pracovní postup:

    - Napipetujte 2,5 ml zcentrifugované moče do koncentrátoru (po rysku). (Pokud použijeme nový koncentrátor, napipetujte moč přímo, pokud je koncentrátor po procesu čištění naplněn deionizovanou vodou, nejprve vodu vylijte.)

    - Centrifugujte při 3160 g 9 minut (program 1 na centrifuze MPW 352).

    - Zahušťujeme cca 36x, tj. na objem 70 µL. Pokud po první centrifugaci je objem větší než 100 µL, centrifugaci opakujeme. V případě, že se zahustí moč na menší objem (mrtvý objem, který vždy zůstane, aby nedošlo k vysušení vzorku, je 8 µL), doplníme profiltrovanou močí pacienta nebo destilovanou vodou na 70 µL.

    - Odstraňte kontejnerek s filtrátem.

    - Nasaďte na zkumavku krycí klobouček, obraťte dnem vzhůru a centrifugujte 3 min při 3160 g (program 2 na centrifuze MPW 352).

    - Takto získaný koncentrát přepipetujte do eppendorfky a řádně označte.