# Praktické cvičení č.                           datum________________  jméno__________________

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Přečtěte si protokol, nastudujte příslušné přednášky a pokuste se zodpovědět co nejvíce otázek nejen z okruhů k nastudování, ale z celého protokolu.

- Které parametry se měří na modulu ISE? Jaké elektrody jsou součástí modulu a na jakém principu je stanovení založeno?

- Součástí cobas 8000 je modul c702 pracující na principu fotometrie. Uveďte příklad 3 metod, které se na tomto modulu provádí fotometricky a 3 metod, u kterých je na stejném modulu využita imunoturbidimetrie.

- Které základní operace provádí preanalytické systémy?

Téma praktika:

## Seznámit se s konstrukcí a funkcemi analyzátoru cobas 8000, preanalytického systému cobas 8100 a glukometru SensoStar G.

Přístroje a pomůcky:

Automatické analyzátory cobas 8000 (Roche)

Preanalytický systém cobas 8100

Úkoly:

- Na přístroji cobas 8000:

a) Uveďte, z kterých modulů se přístroj skládá:

b) Uveďte, na jakém principu jednotlivé moduly pracují:

c) Vysvětlete, co je to Reflex Mode:

d) Projděte zvolené procedury spojené s provozem  cobas 8000:

- Manuálně zadejte a změřte vzorek, u kterého zadáte požadavek na ALT a IgG.

- Promytí – pouze teoreticky: procedura se spouští pokynem Start – Start zelený mycí stojánek.

Do pozice 1 se ve stojánku umístí zkumavka s Multiclean (NaOH 1M), do pozice 2

zkumavku s roztokem ISE Clearing Solution a do pozice 3 kelímek  s jakýmkoliv sérem

(kondicializace elektrod).

- Mazání výsledků:

Overview  a zvolíme Sample Data Clear -  OK. Are you sure – Yes.

- Maskování modulů a metod –

Start – Masking -  zamaskovat příslušnou jednotku nebo metodu – OK

Vysvětlete, co znamená T. mask a P. mask:

5)   Seznamte se s výměnou lampy:

Lampu vypnout softwarově v Utility – Maintenance – Change Photometr Lamp – Select

(vybrat modul) – Execute.

V přední části modulu vpravo (malý kryt zvednout) odpojit konektor, odháčkovat,

odšroubovat, vyměnit. Nakonec zrušit údržbu v Overview.

- Seznámení s přístrojem cobas 8000_2

    - Napište, kterým modulem pracujícím na principu fotometrie disponuje a proveďte automatické vložení reagenčního setu do přístroje.

2)   Seznamte se s funkcí vypuzení stojánku ( a tím příslušného vzorku) z analyzátoru:

Workplace – Data Review – vybrat stojánek – Unload Rack - OK

3) Změřte kapilární glukózu jednoho vzorku po naředění 1+25

- Teoretické seznámení s přístrojem SensoStar G

1) Stručně napište princip přístroje

- Seznámení s preanalytickým systémem cobas 8100

1) Napište alespoň dva důvody, proč se zkumavka dostane do výstupu pro chybové vzorky: