## Slide 1: Analyzátory ABR a krevních plynů
Petr Breinek

## Slide 2
ABL 800Flex a 80Flex
P.Astrup
Použití kazet
Detekce hladiny reagencií
Automatická kalibrace
Podavač vzorků
Notes: 2
2

## Slide 3: ABR (acidobazická rovnováha) ABS (acidobazický stav)
Rovnováha (stav) mezi kyselými a zásaditými látkami v organismu, rovnováha mezi jejich tvorbou a vylučováním
K určení stavu ABR (ABS) je potřeba:
Zhodnotit klinický stav pacienta
V laboratoři stanovit:
Základní parametry ABR v krvi (pH, pCO2 a pO2) včetně vypočítaných parametrů, Elektrolyty (Na+, K+, Cl-), hemoglobin a jeho saturaci kyslíkem, případně albumin, osmolalitu, laktát, aj.

## Slide 4: Základní charakteristiky vnitřního prostředí
pH, pCO2, pO2
ionty Na+, K+, Cl-
Osmolalita, Hemoglobin
Bílkoviny, Albumin

## Slide 5
U kterých pacientů se monitoruje stav ABR?
Kriticky nemocní na jednotkách intenzivní péče
Při anestezii
Notes: 5

## Slide 6
ABR - historie
1908 | L.J. Henderson popsal vztah mezi kyselinami a zásadami v krvi rovnicí [H+] = K . [H2CO3]/[HCO3-]
1909 | S. Sorensen navrhl vyjadřovat kyselost pomocí pH - záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů
1916 | K.A. Hasselbach upravil Hendersonovu rovnici pomocí pH pH = pKa + log[HCO3-]/ [H2CO3]

## Slide 7
Manometrický přístroj podle Van Slyka, poprvé použit pro stanovení aktuálních bikarbonátů v anaerobně odebrané krvi, jejichž hodnota umožňovala rozlišovat acidózu a alkalózu, později popsán postup i pro stanovení CO2, O2).
1917
D.D.Van Slyke 1883-1971
1916

## Slide 8
Krevní plyny - historie
1936 | První komerční pH-metry (firmy: Radiometer, Beckman
1952 | R.S. Stow popsal elektrodu pro přímé měření pCO2
1952 | P.B.Astrup klinická aplikace stanovení pH v krvi; poznání respiračních acidobazických poruch

## Slide 9
Krevní plyny - historie
1954 | L.C.Clark(1918) – vývoj elektrody pro měření pO2 (1954)
1956 | P.Astrup – popis metody na nepřímé stanovení pCO2 (ekvilibrační technika) Kritériem posuzování respiračních poruch byl pCO2 Kritériem posuzování metabolických poruch byl BE
1959 | W.Severinghaus – modifikace pCO2 elektrody

## Slide 10
Krevní plyny - historie
1971 | O.Sigggaard-Andersen – fyziologie ABR, termín BE, interpretační graf (1971)
1976 | Firma Radiometer vyvinula přístroj s automatickou kalibrací
1980 | Firma Radiometer – model ABL4 umožňuje stanovit koncentraci K+ (ISE)
1999 | Firma AVL vyvinula přístroj s automatickou kontrolou kvality
2001 | Firma Bayer vyvinula přístroj s planárními senzory

## Slide 11
Krevní plyny – historie – Česká republika
 | MUDr. B. Nejedlý (1918) – vývoj
 | Prof. MUDr. A. Kazda Dr.Sc. (*1934)
Prof. MUDr. M. Engliš Dr.Sc. (*1932)
Prof. MUDr. A. Jabor, C.Sc. (1953*)

## Slide 12: pH v krvi
Udržováno v úzkém rozmezí
pH 7.36 až 7.44
pH = Alkalémie
pH = Acidémie
Nedostatek kyselin /přebytek bazí = Alkalóza
Přebytek kyselin /nedostatek bazí = Acidóza
Hodnoty neslučitelné se životem pH <6,80 a >7,70
pH (krev, ve skutečnosti stanovení v plazmě)

## Slide 13: Význam stálého pH
Na pH závisí
  vlastnosti bílkovin
    aktivita enzymů
    struktura součástí buňky
  propustnost membrán
    distribuce elektrolytů

## Slide 14
pCO2 (parciální tlak CO2)
Mezi pCO2 v alveolárním vzduchu a koncentrací rozpuštěného CO2 při 37oC je lineární závislost, kterou lze vyjádřit koeficientem rozpustnosti S=0,23
Referenční meze v arteriální krvi (a v alveolárním vzduchu):
4,8 – 5,9 kPa
Kritické hodnoty: >7,0 kPa
Extrémní hodnoty:1,3 – 13,0 kPa.
Notes: 14
14

## Slide 15
pO2 (parciální tlak O2)
pO2 v alveolárním vzduchu je v rovnováze s pO2 v arteriální krvi
Referenční meze v arteriální krvi (a v alveolárním vzduchu):
10 – 13 kPa
Notes: 15
15

## Slide 16
Odběr nesrážlivé krve
Kapilární krev
Arteriální krev
Smíšená žilní krev
Odběr musí být:
  anaerobní
  bez bublin
  s dokonalým promícháním krve s protisrážlivým činidlem
Odebírá lékař
Odběr z katetru
Notes: 16

## Slide 17
Transport vzorku
Ihned, nejlépe 15 min od odběru
eventuelně transport „v ledu“ , analýza do 1h
Notes: 17
17

## Slide 18
Analyzátory ABR (ABS)
Jsou určeny ke stanovení/měření:
pH, pCO2, pO2
iontů (Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+)
metabolitů (glukóza, laktát, močovina, kreatinin)
hemoglobinu a jeho frakcí (oxy-, karboxy-, met- a sulfhemoglobin)
Notes: 18
18

## Slide 19
Analyzátory ABR (ABS)
Měřící principy:
Potenciometrie (pH, pCO2, ISE – Na+,K+,Ca2+, Cl-; enzymové elektrody – glukóza, močovina, kreatinin, laktát,…)
Ampérometrie (pO2)
Konduktometrie (hematokrit)
Fotometrie (hemoglobin + deriváty)
Notes: 19
19

## Slide 20
20
Měření pH, skleněná elektroda
Vznik potenciálu na skleněné elektrodě je výsledkem výměnných dějů mezi ionty v krystalické mřížce skla a ionty v roztoku.
Notes: 20

## Slide 21
Měření pCO2 , Severinghausova elektroda)
Princip:
modifikovaná pH elektroda
vnitřní elektrolyt (NaHCO3/ NaCl)
silikonová membrána propouští pouze nenabité molekuly CO2, O2, N2
CO2 difunduje do vnitřního elektrolytu
CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3-
množství CO2 je přímo úměrné
změně pH elektrolytu
Notes: 21
21

## Slide 22
Měření pO2 , Clarkova ampérometrická elektroda)
O2 + 2H2O + 4e- = 4OH-
Ag+ + Cl- = AgCl + e-
KCl + OH- = KOH + Cl-
-630 mV
Kyslík se vzorku prošlý přes membránu je na katodě redukován.
Vzniká tak mezi anodou a katodou proud, který je úměrný parciálnímu tlaku kyslíku ve vzorku.
Notes: 22

## Slide 23
pO2 – čipová elektroda
Moderní čipové elektrody jsou konstruovány na keramické podložce vícevrstevně (o tloušťce 10-70 µm), počet vrstev může být až 28. Na jedné destičce může být až 16 elektrodových senzorů pro různé analyty. Čipová pO2 elektroda má zlatou elektrodu.
Notes: 23

## Slide 24
24
Stanovení hemoglobinu, jeho derivátů a sO2
Princip: spektrofotometrie
Měří se koncentrace oxyhemoglobinu, deoxyhemoglobinu, celkového hemoglobinu, methemoglobinu, karboxyhemoglobinu, sulfhemoglobinu a % saturace hemoglobinu kyslíkem.
Základní optický systém sestává ze světelného zdroje, kyvety, hemolyzátoru, optického vlákna a detektoru (detektorem diodového pole).
Notes: 24

## Slide 25: ABR – vypočítané parametry
Hydrogenuhličitany (bikarbonáty, HCO3-)
22 – 26 mmol/l
HCO3- aktuální jsou funkcí pH a pCO2 a počítají se z Hendersonovy-Hasselbachovy rovnice; jsou nutné pro výpočet efektivního SID = [HCO3-] + [Albx-] + [Py-]
HCO3- standardní představují teoretickou koncentraci hydrogenuhličitanů při normálním pCO2, pH=7,4 a t=+37oC
Base excess (BE) – přebytek nebo nedostatek bazí
-2,5 až + 2,5 mmol/l
Buffer base (BB) - pufrové báze v krvi
46 – 52 mmol/l
Anion gap (anionové okno)

## Slide 26
ABL 800Flex a 80Flex
P.Astrup
Použití kazet
Detekce hladiny reagencií
Automatická kalibrace
Podavač vzorků
Notes: 26
26

## Slide 27
cobas® b221 (OMNI S)
Compact 3
pH | pCO2 | pO2 | Na+
K+ | Ca2+ | Cl- | Glukóza
Laktát | Močovina | tHb | SO2
HCt | Bilirubin |  | 
Měřené parametry
Vypočítané parametry: HCO3-, BE, p50,…
Měřené parametry
pH | pCO2 | pO2
3 způsoby aplikace vzorku (kapiláry, ampule, stříkačka)
Detekce hladiny reagencií
Automatická kalibrace (jedno a dvoubodová),
Kontrola kvality
Automatické čištění a údržba přístroje
Možnost dálkové údržby a monitorování přístroje
Notes: 27

## Slide 28
Děkuji za pozornost
GEM/Premier 3000,4000
automatická QC – iQMTM
GEMwebTM – systém vzdálené kontroly – analyzátor se chová jako jeden z počítačů Intranetu
provoz bez údržby
Notes: 28
28

## Slide 29
Rapidpoint 400 – kazetový systém
Stanovované analyty:
Krevní plyny, elektrolyty, glukóza, hematokrit, CO-oximetrie a novorozenský bilirubin
bezúdržbový kazetový systém
detekce sraženin
automatické čištění
automatická kalibrace
možnost automatické správy dat (RapidComm)
Notes: 29

## Slide 30
Rapidlab 1200
Vložení reagenční kazety
Notes: 30

## Slide 31
STAT PROFILE pHOx
Notes: 31

## Slide 32
i-STAT
Použití reagenčních a promývacích kazet
Automatická kalibrace (jedno a dvoubodová) a kontrola kvality
Možnost automatické správy dat (RAPIDComm™)
Notes: 32