Katedra laboratorních metod 				Bakalářské studium – zdravotní laborant

LF MU							Klinická biochemie – cvičení

# Praktické cvičení č.4

# datum:............................         jméno:..........................................................

Téma:  Carryover (zavlečená chyba měření) - příklad stanovení

Přístroje a pomůcky:

Automatický analyzátor cobas 6000 (Roche)

Diagnostická souprava GLUC2 (stanovení s hexokinázou, Roche)

Standardní roztok glukózy

Stojánky, zkumavky, mikropipety, dávkovače, špičky, odměrné baňky,

Úkoly:

- Vypočítejte navážku glukózy na přípravu 500 ml standardního roztoku glukózy s koncentrací glukózy 200 mmol/l.

Mr (glukóza.H2O) = 198,18

| Navážka glukózy je: | ......................... g |
| --- | --- |

| 5,00 mmol/l roztok N |  | 22,00 mmmol/l roztok V |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objem standardního roztoku | ................. ml | Objem standardního roztoku | ................. ml |
| Objem destilované vody | ................. ml | Objem destilované vody | ................. ml |

- Vypočítejte kolik ml standardního roztoku glukózy s koncentrací glukózy 200 mmol/l a kolik ml destilované vody je potřeba na přípravu dvou roztoků  s koncentraci glukózy 5,00 mmol/l a 22,00 mmol/l (označené N a V), aby výsledný objem byl 100 ml.

.

- Pokud by měření probíhalop, 43 vzorků glukózy by se v pořadí dle následující tabulky změřilo v nepřetržité řadě na analyzátoru.

| Vzorek č. | Vzorek glukózy | Vzorek č. | Vzorek glukózy | Vzorek č. | Vzorek glukózy | Vzorek č. | Vzorek glukózy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V | 13 | V | 25 | V | 37 | V |
| 2 | V | 14 | V | 26 | V | 38 | V |
| 3 | V | 15 | V | 27 | V | 39 | V |
| 4 | N | 16 | N | 28 | N | 40 | N |
| 5 | N | 17 | N | 29 | N | 41 | N |
| 6 | N | 18 | N | 30 | N | 42 | N |
| 7 | V | 19 | V | 31 | V | 43 | V |
| 8 | V | 20 | V | 32 | V |  |  |
| 9 | V | 21 | V | 33 | V |  |  |
| 10 | N | 22 | N | 34 | N |  |  |
| 11 | N | 23 | N | 35 | N |  |  |
| 12 | N | 24 | N | 36 | N |  |  |

- Uvažujme, že výsledky byly následující:

| Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,8 | 13 | 22,0 | 25 | 21,8 | 37 | 21,9 |
| 2 | 21,9 | 14 | 21,9 | 26 | 21,9 | 38 | 22,0 |
| 3 | 21,8 | 15 | 21,9 | 27 | 21,9 | 39 | 21,8 |
| 4 | 5,0 | 16 | 5,0 | 28 | 5,0 | 40 | 4,8 |
| 5 | 4,9 | 17 | 4,8 | 29 | 4,9 | 41 | 4,9 |
| 6 | 5,0 | 18 | 4,9 | 30 | 4,9 | 42 | 4,9 |
| 7 | 21,8 | 19 | 21,8 | 31 | 22,0 | 43 | 22,0 |
| 8 | 21,9 | 20 | 21,9 | 32 | 21,9 |  |  |
| 9 | 21,9 | 21 | 21,9 | 33 | 22,0 |  |  |
| 10 | 4,9 | 22 | 4,9 | 34 | 5,0 |  |  |
| 11 | 4,9 | 23 | 4,9 | 35 | 4,9 |  |  |
| 12 | 5,0 | 24 | 4,9 | 36 | 5,0 |  |  |

5)  Výsledky nyní uspořádejte do čtyř skupin  označených A - B - C - D

| A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) | Vzorek č. | Glukóza (mmol/l) |
| 3 |  | 7 |  | 6 |  | 4 |  |
| 9 |  | 13 |  | 12 |  | 10 |  |
| 15 |  | 19 |  | 18 |  | 16 |  |
| 21 |  | 25 |  | 24 |  | 22 |  |
| 27 |  | 31 |  | 30 |  | 28 |  |
| 33 |  | 37 |  | 36 |  | 34 |  |
| 39 |  | 43 |  | 42 |  | 40 |  |

6) Data uspořádejte pomocí počítačového programu Excel a statisticky vyhodnoťte a rozhodněte, zda se hodnoty ve sloupcích A a B liší. Stejným způsobem vyhodnoťte hodnoty ve sloupcích C a D.

Postup:

- Otevřete Excel

- Nástroje - Analýza dat ( v případě, že tato položka není v nástrojích vidět vybrat Doplňky, zatrhnout Analytické nástroje, OK – pak se již Analýza dat v nástrojích objeví)

- Vybereme: Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů - OK

- Vstup 1.soubor: označíme hodnoty v prvním souboru (např. soubor A) - OK

- Vstup 2.soubor: označíme hodnoty v druhém souboru (např. soubor B) - OK

- Možnosti výstupu: Nový list nebo Výstupní oblast

- Hodnoty vytisknout, vyhodnotit data

| Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Soubor 1 | Soubor 2 |
| Střední hodnota (průměr) |  |  |
| Rozptyl (s2) |  |  |
| Pozorování |  |  |
| t stat |  |  |
| t krit(2) |  |  |
| Je vypočítaná hodnota (t stat) větší než hodnota tabelovaná (t krit(2))? |  |  |
|  | ANO | NE |

| Pokud ANO: můžeme zamítnout nulovou hypotézu, máme 95% jistotu, že mezi souborem 1 a souborem 2 je významný rozdíl |  |
| --- | --- |
| Rozdíl mezi soubory A a B: | ...................... mmol/l |
| Rozdíl mezi soubory C a D: | ...................... mmol/l |

Závěr:

Téma: Ověření některých vlastností analytické metody

Úkol:

- sledování průběhu reakce metody pro stanovení celkového bilirubinu

- určení vhodných měřících bodů

- vymezení horní hranice pracovního rozsahu metody

- analýza vzorků s koncentrací analytu nad pracovní rozsah metody – rerun funkce analyzátoru

Přístroje a pomůcky:

Automatický analyzátor Cobas 6000 (Roche),

zásobní standard bilirubinu o koncentraci 1566 umol/l, reagencie pro stanovení celkového bilirubinu T Bili (Roche Diagnostic), zkumavky, pipety, destilovaná voda

Provedení:

- sledování průběhu reakce metody použité pro stanovení bilirubinu

- na analyzátoru prohlédněte průběh reakce stanovení bilirubinu o koncentraci cca 200 umol/l

- z průběhu reakční závislosti určete o jaký typ reakce se jedná

Závěr:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- určení vhodných měřících bodů

- na základě znalosti průběhu reakce určete body (čas) vhodné pro měření absorbance vzorku

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________

- vymezení horní hranice pracovního rozsahu metody

- ze zásobního standardu bilirubinu koncentrace 1380 umol/l připravte ředěním destilovanou vodou řadu vzorků o koncentracích uvedených v tabulce 1 tak, aby výsledný objem naředěných vzorků byl kolem 200 ul.

- vzorky dobře promíchejte a analyzujte za podmínek určených v bodě 2

- naměřené hodnoty koncentrací a jejich průměr zapište do tabulky 1

- sestrojte v Excelu graf závislosti koncentrací bilirubinu nalezených ve vzorcích neředěných i ředěných na teoretických koncentracích z tabulky 1

- ze znázorněné závislosti odhadněte horní hranici pracovního rozsahu analytické metody

Tabulka 1

| Číslo vzorku | Koncentrace bilirubinu (umol/l) (teoretická) | Objem zásobního standardu (ul) | Objem destilované vody (ul) | Konc. bilirubinu naměřené (umol/l) | Konc. bilirubinu naměřené (umol/l) - Rerun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |
| 2 |  | 10 | 190 |  |  |
| 3 |  | 20 | 180 |  |  |
| 4 |  | 50 | 150 |  |  |
| 5 |  | 80 | 120 |  |  |
| 6 |  | 100 | 100 |  |  |
| 7 |  | 150 | 50 |  |  |
| 8 | 1380 | 200 | 0 |  |  |

Závěr:__________________________________________________________________________________________________________________________________

Téma praktika: Interference (hemolýza, chylozita, bilirubin )

Přístroje a pomůcky:

Automatický biochemický analyzátor

Sérové vzorky (hemolytické, chylózní, ikterické)

Úkoly:

- Na větším počtu vzorků se seznamte s vizuální klasifikací hemolytických, chylózních a

ikterických vzorků –

např. slabá hemolýza

hemolýza

silná hemolýza

2) Seznámení s jinými typy interference:

Léky – např. diuretika a kortikosteroidy zvyšují kreatinin, marihuana a vankomycin kreatinin naopak

snižují

estrogeny – zvyšují Cu v séru

Gamapatie  - ve vzácných případech při této diagnóze může být KM snížena, bilirubin zvýšen.

Monoklonální iImunoglobuliny jsou u turbidimetrických metod pravidelně zvýšeny – nelze

je správně stanovit jinak než elektroforeticky.

Interference vzniklá nedodržením preanalytických podmínek – zvýšené parametry po podávání Fe, T4, infuzi, intenzivní fyzické aktivitě (CK).

- V biochemickém analyzátoru vypište sérové indexy a zapište je (po krátkém seznámení s významem sérových indexů):

L:                H:                I:

- Interference mohou být jak pozitivní, tak negativní. Uveďte, zda budou výsledky zvýšené nebo snížené u následujících.parametrů: K, LD, Bil přímý, AST.

Závěr:

- Seznamte se s komentováním interference u vzorků pacientů v LIS, vložení komentáře si prakticky vyzkoušejte

- Teoreticky se seznamte s možností vyčeření lipemického séra (mléčně zkaleného) s využitím zkumavky Lipoclear:

Pracovní postup:

- Zkumavku Lipoclear po vyjmutí z lednice necháme stát 5 min. při pokojové teplotě

- Do zkumavky napipetujeme 1,5 ml séra, dobře promícháme

- Necháme stát dalších 5 min. při pokojové teplotě

- Zcentrifugujeme na centrifuze 2 min.  při 10 000 ot.

- Opatrně odstraníme tukovou vrstvu, která se vytvořila na povrchu

- Všechny výsledky vynásobíme faktorem 1,2 ( jako kompenzace ředění originálního vzorku )

Vyčeřování se používá, obsahuje-li mléčně zkalené sérum některou z následujících metod:

Mg, Ca, IgG, CB, Krea

Vyčeřování se nepoužívá, ,je-li požadováno vyšetření Chol, TG, HDL-Chol, LDL-Chol, APO A1, APO

B, IgM, CRP, amoniak, alkohol, ionty a osmolalita.

V případě, kdy se jedná o kombinaci vyšetření z obou skupin, stanovuje se část vzorku z vyčeřeného

a část z nevyčeřeného séra.

Závěr: