## Slide 1: Automatizace močové analýzy
Miroslava Beňovská

## Slide 2: Historie
1500 př.n.l. – Egypťané zjistili, že někteří pacienti mají zvýšený objem moče, která přitahuje mravence
V 6.stol. – Indové zjistili, že sladká moč je spojena s nemocí
V r.1674 – anglický lékař Thomas Willis zařadil ochutnávání moče do rutinní praxe a zavedl pojem Diabetes mellitus

## Slide 3: Analýza moče
Chemická analýza moče
Morfologická analýza moče

## Slide 4: Chemická analýza moče
Automatizace od 80. let minulého století
Přístroje využívají stanovení parametrů pomocí diagnostických proužků (suchá chemie)
Semikvantitativní stanovení bilirubinu, urobilinogenu, bílkoviny, ketonů, hemoglobinu, leukocytů, dusitanů, pH, glukosy a specifické hmotnosti
Standardizace měřící procedury
Pipetování na jednotlivé reakční zóny
Analýza na principu reflexní fotometrie

## Slide 5
Diagnostické proužky
Matrice pro suchá činidla - Impregnovaná vlákna
Analyzovaný vzorek (moč) je aplikován na povrch pevné fáze
Difunduje do její matrice a rozpouští suché činidlo, které je v matrici dispergováno
Rozpuštěné činidlo reaguje s analyzovanou látkou za vzniku barevného produktu
Výsledné zbarvení na povrchu pevné fáze je sledováno vizuálně nebo instrumentálně

## Slide 6
Celulózová impregnovaná vlákna
Celulózová matrice (firma Bayer – Siemens) porézní či polopropustná
Reagencie v suché formě distribuovány
- do matrice
- na povrchu matrice
Postupná impregnace a zasoušení jednotlivých činidel
Činidla oddělena separační vrstvou polymeru (ta při hydrataci praskne)

## Slide 7
Reflexní fotometrie
Impregnovaná vlákna mají vysokou opacitu (neprůhlednost)
Ke stanovení jejich zbarvení nutno využít reflexní fotometrii
- měření ze stejné strany jako nanesen vzorek, ale na jiném místě (Roche, vhodné i pro plnou krev – přístroj Reflotron)
- měření z opačné strany než aplikován vzorek (vícevrstvé filmy)

## Slide 8: Chemická analýza moče
Reflexní fotometrie:
zdroj světla - světlo emitující diody
emitují světlo o různých přesně definovaných vlnových délkách – světlo pak dopadá v různých úhlech na reagenční zóny diagnostického proužku
světlo je odráženo na fotodiodu , která slouží jako detektor
intenzita odraženého světla závisí na vybarvení reakční zóny (od bílé zóny se odráží prakticky 100%, čím tmavší zóna, tím víc světla je absorbováno)

## Slide 9: Chemická analýza moče
Příklady analyzátorů:
pro malé laboratoře - často poloautomaty
Urisys 1800 (Roche Diagnostic)
Aution Mini, PocketChem UA (Arkray)
vysokokapacitní –
Urisys 2400 (Roche Diagnostic)
Aution Max (Arkray)

## Slide 10: Urisys 2400 (Roche)
plně automatický močový analyzátor pro střední a velké laboratoře
kazety s 400 vyšetřovacími proužky
snadné vkládání vzorků ve stojanech, posuv po pásovém dopravníku
identifikace vzorků integrovanou čtečkou čárového kódu
pozice pro statimové vzorky
minimální objem vzorku 1.5ml

## Slide 11: Urisys 2400 (Roche Diagnostic)

## Slide 12: Automatická morfologická analýza moče
Tři principy na trhu:
Fluorescenční flow cytometrie, nativní moč
Automatická mikroskopie (průtoková cela, mikroskop, digitální kamera – nativní moč)
Automatická analýza močového sedimentu v malé kyvetce, digitální kamera – 10x zakoncentrovaná moč
Kompletní systém močové analýzy – diagnostické proužky + morfologie

## Slide 13: a) Fluorescenční flow cytometrie
UF 100 (Sysmex)
vzorek moče je automaticky naředěn a obarven a obklopen kapalinou neobsahující žádné buňky
prochází měřící celou, kde je ozářen argonovým laserem
fluorescence a rozptyl světla vznikající po ozáření se detekuje a je specifická pro jednotlivé buňky
výsledky jsou vydány jako počet buněk /ul (erytrocyty, leukocyty atd.)
nevýhoda - jednotlivé částice nemůže obsluha prohlížet
rozšířil se od r.1999

## Slide 14: UX-2000, Sysmex
Automatická analýza diagnostických proužků + fluorescenční flow cytometrie
Až 150 vzorků/hod.

## Slide 15: AU-4050, Arkray
Automatická analýza diagnostických proužků + fluorescenční flow cytometrie

## Slide 16: b) Automatická mikroskopie - IQ 200 (IRIS)
plně automatizovaná mikroskopická analýza
60 vzorků/hod
možnost prohlížení částic na obrazovce
možnost přeřazení do jiné kategorie
přístroj rozlišuje 12 základních kategorií (např. erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce) a umožňuje tvorbu podkategorií
archivace zobrazení

## Slide 17: IQ 200 (IRIS)
Princip přístroje:
Tenká vrstvička vzorku sendvičovitě uzavřená mezi vrstvy suspendované tekutiny prochází průtokovou celou
Kamera spojená s mikroskopem s využitím stroboskopu zachytí 500 obrázků z jednoho vzorku - výsledný obraz je digitalizován
Jednotlivé snímky částic jsou izolovány do rámečků – každá částice zvlášť

## Slide 18: Erytrocyty – zobrazení z IQ 200

## Slide 20: Kompletní systém močové analýzy
IQ 200 (Iris) v kombinaci s Aution Max AX-4280 (Arkray)
Zjednodušení provozu
Vložíme vzorek a získáme kompletní výsledek
Rozšířil se v r. 2004

## Slide 21: IQ 200 Elite + Velocity, Beckman
Automatická mikroskopie + chemická analýza moče

## Slide 22: FUS-2000, DIRUI
Přístroj je hybridní močový analyzátor
Provádí chemickou analýzu i automatizované mikroskopické vyšetření moče
Princip je stejný jako u systému
iQ 200 – Aution Max, ale zařízení
je umístěno v jednom přístroji
Pro obě metodiky je využit jeden pipetor
Čínský výrobce

## Slide 23: c) Automatická analýza močového sedimentu v kombinaci a chem. anal. - LabUMat and UriSed 2, Elektronika 77 – dodává DOT diagnostics a Biovendor

## Slide 24: UriSed
Hlavní výhody přístroje:
každý vzorek je prohlížen v jednorázové kyvetě
pro provoz stačí pouze destilovaná voda k promývání pipety
porovnání výsledků s chemickou analýzou
výsledkem jsou jasné, ostré obrázky jednotlivých částic močového sedimentu
lze si prohlížet obrázek jednotlivé částice nebo celého zorného pole
všechny obrázky jsou pak uloženy v databázi, odtud mohou být kdykoli vyvolány

## Slide 26: Urised 3
Automatický analyzátor močového sedimentu – nově s fázovým kontrastem
Speciální kombinace
jasného obrazu a fázového
kontrastu
Výkon 120 vzorků/hod.
Mnohonásobné zvětšení pro prozkoumání trojnásobného množství vzorku v porovnání s UriSed 2
Kompatibilita s LabUMat 2

## Slide 27: Automatická analýza močového sedimentu sediMax, Menarini
V licenci od firmy Elektronika 77
Kyvetka

## Slide 28: cobas 6500, Roche sediment + chem. analýza

## Slide 29: cobas 6500 - automatická močová linka
Složena z analyzátoru cobas u 601 a analyzátoru cobas u 701
cobas u 601 - automatizované vyšetření moči pomocí testovacích proužků
cobas u 701
- automatizované mikroskopické vyšetření
močového sedimentu s výhodou reálných snímků
- posouvá zlatý standard v oblasti mikroskopického
vyšetření moči standardizací a automatizací všech
manuálních kroků

## Slide 30: E-learning: Mikroskopická analýza moče
  http://elportal.cz/publikace/vysetreni-moce
  - Mikroskopické nálezy barveného sedimentu
- Mikroskopické nálezy nativního sedimentu
- Nálezy z automatického analyzátoru FUS-2000 a iQ 200