## Slide 1: Současné možnosti automatizace močové analýzy
Miroslava Beňovská

## Slide 2: Automatizovaná analýza moče
Chemická analýza moče
+
Automatická morfologická analýza moče

## Slide 3: Chemická analýza moče
automatizace od 80. let minulého století
přístroje využívají stanovení parametrů pomocí diagnostických proužků (suchá chemie)
semikvantitativní stanovení bilirubinu, urobilinogenu, bílkoviny, ketonů, hemoglobinu, leukocytů, dusitanů, pH, glukosy a specifické hmotnosti
standardizace měřící procedury
namáčení proužků x pipetování na jednotlivé reakční zóny
analýza na principu reflexní fotometrie (případně digitální fotografie diagnostického proužku s vyvinutým zbarvením - Atellica)

## Slide 4: Chemická analýza moče
Reflexní fotometrie:
zdroj světla - světlo emitující diody
emitují světlo o různých přesně definovaných vlnových délkách – světlo pak dopadá v různých úhlech na reagenční zóny diagnostického proužku
světlo je odráženo na fotodiodu, která slouží jako detektor
intenzita odraženého světla závisí na vybarvení reakční zóny (od bílé zóny se odráží prakticky 100%, čím tmavší zóna, tím víc světla je absorbováno)

## Slide 5: Chemická analýza moče
Příklady analyzátorů
menší - často poloautomaty:
Urisys 1800 (Roche Diagnostic)
Aution JET (Arkray)
Clinitek STATUS (Siemens)
vysokokapacitní :
Urisys 2400 (Roche Diagnostic)
Aution Max AX -4030 (Arkray)

## Slide 6: Automatická morfologická analýza moče
Techniky:
Flow cytometrie
Digitální zobrazení (mikroskopie) močových částic
využívá se CCD kamera, mikroskopický objektiv
- Průtoková cela, průběžné snímání,
nekoncentrovaná moč
- Automatická analýza močového sedimentu
S centrifugací
S využitím sedimentace
Kompletní systém močové analýzy – diagnostické proužky + morfologie

## Slide 7
Flow (průtoková) cytometrie

## Slide 8: Průtoková cytometrie
UF 100 (Sysmex)
první přístroj na automatickou morfologii moče
vzorek moče je automaticky naředěn a obarven a obklopen kapalinou neobsahující žádné buňky
prochází měřící celou, kde je ozářen argonovým laserem
fluorescence a rozptyl světla vznikající po ozáření se detekuje a je specifická pro jednotlivé buňky
výsledky jsou vydány jako počet buněk /ul (erytrocyty, leukocyty atd.)
nevýhoda - jednotlivé částice nemůže obsluha prohlížet

## Slide 9: Grafický výstup z přístroje UF 100 (Sysmex)

## Slide 10: UN-Series, Sysmex
Nově na trhu:
UN3000-111
UC-3500 + UF-5000/4000 + UD-10
(Chemická analýza + Flow cytometrie + digitální zobrazení elementů)
Modulární koncept

## Slide 11: UF-5000/4000, Sysmex
Flow cytometr – 28 parametrů
2 ml moče
105/80 vzorků moče/hod.
Flow cytometrie
Po nasátí proces značení fluorescenční značkou
Ozáření vzorku výkonným modrý laserem
Dva měřící kanály (buňky se značeným jádrem nebo povrchem)
Laserová technologie detekce částic umožňuje každý element odlišit podle specifických signálů charakterizujících velikost, tvar, vnitřní strukturu, polarizační vlastnosti
QC pro 5 parametrů – ery, leu, epitelie, válce, bakterie

## Slide 12: UF-5000/4000, Sysmex
Speciální funkce:
Stanovení počtu bakterií (pro výběr vzorků ke kultivaci) včetně rozlišení dle Grahamova barvení
Kvantifikace epitelií včetně přechodných a renálních
Rozlišení erytrocytů a krystalů – polarizační filtr
Klasifikuje zvlášť lyzované erytrocyty
Analýza jiných tělních tekutin – likvory, punktáty

## Slide 13: UF-5000/4000 - scattergram

## Slide 14: UN 3000, Sysmex
UN3000-111WS Kompletní močová analýza
Složeno z:
UC-3500
UF-5000/4000
UD-10
Dráhy pro vstup
a výstup vzorků
Podstavce s
úložným prostorem

## Slide 15: Digitální mikroskopie nekoncentrované moče

## Slide 16: IQ 200 (IRIS) – mikroskopická analýza
2003 - plně automatizovaná mikroskopická analýza
60 vzorků/hod
možnost prohlížení částic na obrazovce
možnost přeřazení do jiné kategorie
přístroj rozlišuje 12 základních kategorií (např. erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce) a umožňuje tvorbu podkategorií
archivace zobrazení

## Slide 17: IQ 200 (IRIS)
Princip přístroje:
tenká vrstvička vzorku sendvičovitě uzavřená mezi vrstvy suspendované tekutiny se dostává do mikroskopu, který je spojen s digitální kamerou
kamera s využitím stroboskopu zachytí 500 obrázků z jednoho vzorku - výsledný obraz je digitalizován
jednotlivé obrazy částic jsou izolovány do rámečků – každá částice zvlášť

## Slide 18: Erytrocyty – zobrazení z IQ 200

## Slide 19: iRICELL 3000plus IQ 200 SPRINT + ichemVelocity, Beckman
Automatická mikroskopie + chemická analýza moče
100 testů/hod.

## Slide 20: iRICELL 3000plus =IQ 200 SPRINT + ichemVelocity, Beckman
IQ 200 SPRINT
100 testů/hod.
12 základních a 27 předem
definovaných podkategorií
ichemVelocity:
Minim. Objem 2 ml moče
240 vzorků / hodinu
13 metod včetně hustoty, barvy a zákalu (askorbová)

## Slide 22: FUS-2000, DIRUI
Přístroj je hybridní močový analyzátor
Provádí chemickou analýzu i digitální zobrazovací vyšetření moče
Princip je stejný jako u systému
iQ 200 (provádí 650 snímků/vzorek),
ale zařízení je umístěno v jedné skříni
Pro obě metodiky je využit
jeden pipetor

## Slide 23: FUS-2000
Výkon: 120 tests/hour
Minimální objem – 3 mL
Doba analýzy - 100s
Při nedostatku materiálu se provede pouze mikroskopie
Možnost zvětšení částic
Speciální mytí po hustých
vzorcích
Tichý chod přístroje
Big picture – odpovídá
mikroskopickému poli
Chem.anal.-reflexní fotometrie
Fyzik. anal. – refraktometrie (na spec. hustotu) + měření barvy a turbidity

## Slide 24: Uric acid

## Slide 25: DIRUI FUS-3000Plus
Technická vylepšení:
Sledování teploty a vlhkosti proužků v zásobníku, stabilita 3 dny
Integrovaný promývací roztok, vylepšené promývání
Funkce síta vzorků - gating
Měření kontrol v jednom stojanu
Vylepšená správa reagencií
Snížení aspirovaného množství vzorku pro chemické vyšetření na 0.4ml
Vylepšení měřených parametrů:
Zvětšení elementů odpovídá HPF – 400x
4 násobné navýšení počtu snímků zorných polí oproti předchozímu modelu
Rozdělení erytrocytů do 5 kategorií
Rozdělení bakterií do 2 kategorií
Měření konduktivity vzorku

## Slide 26: DIRUI FUS-1000
Technická vylepšení:
Sledování teploty a vlhkosti proužků v zásobníku, stabilita 3 dny
Funkce síta vzorků - „gating“
Měření kontrol v jednom stojanu
Vylepšená správa reagencií
Vylepšení měřených parametrů:
Nejmenší hybridní močový analyzátor na světe
Zvětšení elementů odpovídá HPF – 400x, stejně jako FUS-3000Plus
Rychlost 60 vz./hod.
Oproti FUS-3000 postrádá
(x) Rozdělení ery do 5 skupin
(x) Rozdělení bakterií do 2 skupin
(x) Měření konduktivity vzorku
(x) Vysoká rychlost
(x) Kapacitní podavač stojánků

## Slide 27: Simulace zorného pole (funkci mají všechny analyzátory Dirui)

## Slide 28: ERY - akantocyty

## Slide 29: Spermie

## Slide 30: Tripelfosfáty

## Slide 31: Automatická analýza močového sedimentu – s centrifugací

## Slide 32: LabUMat2 and UriSed3 , 77 Elektronika (dodává Biovendor)
Kompletní systém na analýzu moče

## Slide 33: LabUMat2, 77 Elektronika dodává Biovendor
Chemická analýza moče pomocí diagnostických proužků
240 tests/hour
Možno vložit až 100 vzorků
Stačí 2 ml moče
Automatizované QC

## Slide 34: Urised 3, 77 Elektronika
15 obrazů/vzorek
Výkon 120 vzorků/hod.
Zakoncentrování 20× (Evropské doporučení pro močovou analýzu)
Manuální mikroskopický mód: Možnost prohlédnout kterékoliv pole v kyvetě tak, že jsou vidět i pohybující se mikroorganizmy
Funkce zoom
Automatizované QC
Bez carry over
Vyhodnocovací modul rozeznává zvlášť koky a tyčkové bakterie

## Slide 35: Urised 3
Vybaven fázovým kontrastem
Speciální kombinace
světelné mikroskopie
a fázového kontrastu
Sledováno trojnásobné množství vzorku v porovnání s UriSed 2
Kompatibilita s LabUMat 2, porovnání výsledků s chemickou analýzou

## Slide 36: Urised 3
Fázový kontrast
Světelný mikroskop
Složený obraz

## Slide 39: cobas 6500, Roche močový sediment + chem. analýza

## Slide 40: cobas 6500 - automatický systém na močovou analýzu
Spojením modulů cobas u 601 a cobas u 701
vzniká platforma s automatickým
transportem vzorků celým systémem
Analýza diagnostickým proužkem první
Možnost vyšetření sedimentu jen u pozitivních výsledků
Uživatel může nastavit pravidla křížové kontroly
a validace

## Slide 41: Modul cobas u 601-analýza moči pomocí testovacích proužků
Kapacita až 240 vzorků/ hod.
400 proužků v kazetě se značením RFID
Obrazový senzor (kamerový čip)
provádí fotometrická měření
Odlišení intaktních a lyzovaných erytrocytů
(do 50 Ery/μL)
12 parametrů: pH, leukocyty, dusitany, bílkovina,
glukóza, ketolátky, urobilinogen, bilirubin,
erytrocyty, hustota, barva a zákal
Proužky s rezistencí vůči kyselině askorbové

## Slide 42: Modul cobas u 701 – automatizované mikroskopické vyšetření močového sedimentu.
Kapacita až 116 vzorků/hod.
Koncepce bez reagencií
Jednorázové kyvety (400 kyvet v kazetě se
značením RFID)
Postup:
Resuspendace vzorku
Pipetování vzorku do kyvet
Centrifugace
Zachycení, uchování a zobrazení až 15 snímků z centrifugovaného vzorku
Funkce reklasifikace umožňuje přehodnotit určení každé částice

## Slide 43: cobas 6500 – image z modulu cobas u701

## Slide 44: Atellica 1500, Siemens
Uvedení na trh 10/2017
Bez fázového kontrastu
Rozlišuje přímo 10 druhů krystalů
bakterie - koky x tyčky

## Slide 45: Atellica 1500, Siemens

## Slide 46
Cassette Loading
RFID tagged cassette
14 days onboard stability
Reagenční karty v kazetě místo diagnostických proužků
Reagent cards
Prevent strip jamming and improves downtime
Not available for sale in the U.S. Product availability varies by country
Princip chem. analýzy: Digitální fotografie diagnostického proužku s vyvinutým zbarvením
Vychází z chemického analyzátoru Clinitek Novus
Výkon – chem.vyšetření: 200 vzorků/hod.
Notes: The CLINITEK Novus automated urine chemistry analyzer utilizes a reagent cassette, which is composed of 450 test sets inside. As a daily procedure, loading the reagent is also very easy – take less than a minute.
The cassette is RFID integrated, so the urine chemistry analyzer reads the cassette information (expiration date, lot #, etc.) from the RFID and incorporates into the system automatically, which saves the operator a lot of effort and prevents manual errors
There are no individual strips inside the cassette – instead we use reagent cards. This design greatly improves the sample dispense accuracy and reduces strip jams, which means higher reliability and less downtime for the end user.

## Slide 47: Atellica 1500, Siemens Automatická mikroskopie po centrifugaci – vychází z 77 Elektronika (100 vzorků/hod.)
Clear “In-focus” Images from Atellica 1500 UA System
“Off-focus” Images
Not available for sale in the U.S. Product availability varies by country

## Slide 48: Atellica 1500, Siemens

## Slide 49: Automatická analýza močového sedimentu – s využitím sedimentace

## Slide 50: UD-10, Sysmex (viz výše)
Využívá přirozenou sedimentaci účinkem gravitace
Přístroj k digitálnímu zobrazení močových elementů
Metoda skenování polí pomocí CCD kamery
Používá se vždy v kombinaci s UF-5000/4000 pro kompletní analýzu elementů v moči a také s chem. anal. moče UC-3500
Uživatelsky nastavitelná pravidla
výběru vzorku k analýze na UD-10 (potvrzení
typu válce, krystalu, renální epitelie)
Funkce zoom
Rutinní mód 50 vzorků/hod.
40 polí/vzorek
1,6 ml moče (statim 0,6 ml)

## Slide 51: UN 3000

## Slide 52: LAURA XL, Erba Lachema
Hybridní koncept : analýza diagnostickými proužky a vyšetření močového sedimentu v jedné skříni
Zakoncentrování moče a tvorba sedimentu bez centrifugace
Určování částic v sedimentu s využitím softwaru s umělou inteligencí
Automatické turbidimetrické měření fyzikálních parametrů (barva a zákal moče)

## Slide 53
Měřící módy:
      Hybrid (100 vzorků/hod.)
      Chemie (240 vzorků/hod.)
      Sediment (180 vzorků/hod.)
Identifikace spotřebního materiálu - RFID
Analýza sedimentu – sedimentace s využitím gravitace (5 min.)
14 kyvet vedle sebe současně
Minimální objem – 2,0 ml
Aspirovaný objem – 0,8 ml
Spotřební materiál chemie: destilovaná voda, diagnostické proužky
Spotřební materiál sediment: destilovaná voda, roztok Opti-sol XL
LAURA XL

## Slide 54
Měřící princip: digitální microskopie – automatizovaná světelná mikroskopie
(15 obrázků/vzorek, celé pole)
Sofistikovaný software
Zobrazení elementů podobné jako pod světelným mikroskopem
Automatické vyhodnocení + možnost manuálního přeřazení uživatelem
16 automatických/16 manuálních kategorií
Zakoncentrování moče bez centrifugace
(centrifugace může vést k degradaci elementů)
LAURA XL – analýza sedimentu
Notes: 54

## Slide 55
Močový sediment:
Automatické rozlišení následujících kategorií:
    Leukocyty
    Shluky leukocytů
    Erytrocyty
    Dlaždicové epitelie
    Jiné epitelie
    Hyalinní válce
    Patologické válce
    Oxalát vápenatý
    Tripel fosfát
    Kyselina močová
    Bakterie - tyčky
    Bakterie – koky
    Kvasinky
    Hlen
    Spermie
    Neklasifikované buňky
    Do dalších připravených kategorií možno přeřadit částice manuálně
LAURA XL

## Slide 56
LAURA XL – jednotlivé částice (ZOOM)

## Slide 57
LAURA XL
Gran CAST
MUC
BACR
YST

## Slide 58: Výhody a nevýhody
Přístroje využívající sedimentaci a centrifugaci – potíže s hustými vzorky (některé je třeba dělat pod mikroskopem, některé částice se musí označit)
Velké zvětšení – pěkně vidět (Laura, Atellica, cobas)
Rychlost prvního vzorku – výhodné pro jednotlivé statimy (FUS)
Rozdíly v kvalitě a pružnosti software