## Slide 1: Současné možnosti automatizace močové analýzy
Miroslava Beňovská

## Slide 2: Historie
1500 př.n.l. – Egypťané zjistili, že někteří pacienti mají zvýšený objem moče, která přitahuje mravence
V 6.stol. – Indové zjistili, že sladká moč je spojena s nemocí
V r.1674 – anglický lékař Thomas Willis zařadil ochutnávání moče do rutinní praxe a zavedl pojem Diabetes mellitus

## Slide 3: Automatizovaná analýza moče
Chemická analýza moče
+
Automatická morfologická analýza moče

## Slide 4: Chemická analýza moče
automatizace od 80. let minulého století
přístroje využívají stanovení parametrů pomocí diagnostických proužků (suchá chemie)
semikvantitativní stanovení bilirubinu, urobilinogenu, bílkoviny, ketonů, hemoglobinu, leukocytů, dusitanů, pH, glukosy a specifické hmotnosti
standardizace měřící procedury
namáčení proužků x pipetování na jednotlivé reakční zóny
analýza na principu reflexní fotometrie (případně digitální fotografie diagnostického proužku s vyvinutým zbarvením - Atellica)

## Slide 5
Diagnostické proužky
Matrice pro suchá činidla - Impregnovaná vlákna
Analyzovaný vzorek (moč) je aplikován na povrch pevné fáze
Difunduje do její matrice a rozpouští suché činidlo, které je v matrici dispergováno
Rozpuštěné činidlo reaguje s analyzovanou látkou za vzniku barevného produktu
Výsledné zbarvení na povrchu pevné fáze je sledováno vizuálně nebo instrumentálně

## Slide 6
Celulózová impregnovaná vlákna
Celulózová matrice (firma Bayer – Siemens) porézní či polopropustná
Reagencie v suché formě distribuovány
- do matrice
- na povrchu matrice
Postupná impregnace a zasoušení jednotlivých činidel
Činidla oddělena separační vrstvou polymeru (ta při hydrataci praskne)

## Slide 7
Reflexní fotometrie
Impregnovaná vlákna mají vysokou opacitu (neprůhlednost)
Ke stanovení jejich zbarvení nutno využít reflexní fotometrii
- měření ze stejné strany jako nanesen vzorek, ale na jiném místě (Roche, vhodné i pro plnou krev – přístroj Reflotron)
- měření z opačné strany než aplikován vzorek (vícevrstvé filmy)

## Slide 8: Chemická analýza moče
Reflexní fotometrie:
zdroj světla - světlo emitující diody
emitují světlo o různých přesně definovaných vlnových délkách – světlo pak dopadá v různých úhlech na reagenční zóny diagnostického proužku
světlo je odráženo na fotodiodu, která slouží jako detektor
intenzita odraženého světla závisí na vybarvení reakční zóny (od bílé zóny se odráží prakticky 100%, čím tmavší zóna, tím víc světla je absorbováno)

## Slide 9: Principy jednotlivých stanovení
Specifická hustota – často ne na diag. proužku - refraktometricky
pH: měřeno pomocí kombinace acidobazických indikátorů
Nitrity: vznik dusitanů redukcí dusičnanů vlivem patogenních mikrobů - dusitanový anion s aromatickým aminem v kyselém prostředí tvoří diazo-sloučeninu, ta kopuluje s vhodnou látkou na červené azobarvivo
Bílkovina: změna barvy acidobazického indikátoru - test je citlivý především na albumin, podstatně nižší citlivost vykazuje vůči globulinům a Bence-Jonesově bílkovině
Glukosa: je v přítomnosti glukosooxidázy oxidována na glukonolakton a peroxid vodíku - v přítomnosti peroxidázy peroxid vodíku oxiduje indikátor za vzniku zelené barvy
Ketony: ketolátky reagují s nitroprusidem sodným v silně alkalickém prostředí za vzniku fialového zbarvení

## Slide 10
Bilirubin: test je založen na kopulaci bilirubinu s
diazoniovou solí
Urobilinogen: reaguje se stabilní diazoniovou solí v
kyselém prostředí za vzniku červeného azobarviva
Leukocyty: test na základě přítomnosti esteráz
granulocytů, které štěpí ester indoxylu na indoxyl – ten
dává s diazoniovou solí barevný fialový produkt
Erytrocyty: erytrocyty jsou hemolyzovány na
hemoglobin - ten katalyzuje oxidaci indikátoru
(organický hydroperoxid) – v přítomnosti
pseudoperoxidasy (ze žluté na zelenomodrou)
Další zóny – kompenzace, turbidita

## Slide 11
Hodnocení chemické analýzy moče
č.met. | analyt | arbitrární jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 |  | +- |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 
144 | leukocyty (elem/ul) | neg |  |  |  | 25 |  | 75 |  | 250 |  | 500 | 
118 | nitrity (dusitany) | neg |  |  |  | +1 |  | +2 |  |  |  |  | 
122 | bílkovina (g/l) | neg |  | 0,15 |  | 0,3 |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 10,0 | 
123 | glukóza (mmol/l) | norm |  | 3 |  | 6 |  | 12 |  | 30 |  | 60 | 
124 | ketony (mmol/l) | neg |  |  |  | 1,5 |  | 4 |  | 8 |  | 15 | 
125 | urobilinogen (µmol/l) | norm |  |  |  | 35 |  | 68 |  | 150 |  | >150 | 
126 | bilirubin (umol/l) | neg |  |  |  | 8,5 |  | 35 |  | 100 |  | >100 | 
127 | krev-ery (mg/l) | neg |  |  |  | 0,6 |  | 2 |  | 10 |  |  | 
 |  | absolutní hodnoty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
147 | hustota (g/ml) | 1,000 | 1,005 |  | 1,010 |  | 1,015 |  | 1,020 |  | 1,025 |  | 1,030
121 | pH | 5,0 | 6,0 |  | 7,0 |  | 8,0 |  | 9,0 |  |  |  | 

## Slide 12: Chemická analýza moče
Příklady analyzátorů
menší - často poloautomaty:
Urisys 1800 (Roche Diagnostic)
Aution JET (Arkray)
Clinitek STATUS (Siemens)
vysokokapacitní :
Urisys 2400 (Roche Diagnostic)
Aution Max AX -4030 (Arkray)

## Slide 13: Urisys 2400 (Roche Diagnostic)

## Slide 14: Močový sediment, mikroskopické vyšetření (manuálně)
Specifikace vzorku :
první nebo častěji druhá ranní moče
v noci zakoncentrování - patologické hodnoty výraznější
druhá ranní moč - elementy neleží dlouho v močovém měchýři, nedochází k jejich rozpadu
Příprava pacienta :
běžný příjem tekutin
omytí genitálií vodou – ne desinfekcí
středního proud moče (mimo období menstruace)
Příprava sedimentu – manuální provedení:
sediment ze 4 ml nativní moči
odstředěním při 2000 rpm, 5 minut, pokojová teplota, supernatant odlít

## Slide 15
Mikroskopické vyšetření:
10x zakoncentrovaná moč
400 násobném zvětšení.
1. preparát na mikroskopickém sklíčku - počet částic na zorné pole
2. v komůrce Fast Read - počet částic na 1 µl nativní moče
Erytrocyty, leukocyty, válce a epitelie – počet/µl
Bakterie, kvasinky, hlen a krystaly - přítomny, četné, záplava..
Provedení do jedné hodiny
Supravitální barvení dle Sternheimera:
dvojsložková barva - modř a červeň 1:1
lepší rozeznatelnost epitelií a válců
potíže při počítání většího počtu erytrocytů (růžová) a leukocytů (modrá)
V dnešní době většinou jen jako rozhodčí analýza nebo při poruše automatu

## Slide 16: Hodnocení močového sedimentu:
Leukocyty (shluky) a erytrocyty – viz chemické hodnocení moče
Epitelie :
Dlaždicové (skvamózní) – pochází z uretry a vagíny
nepravidelný tvar, velké, dobře viditelné jádro
minimální klinický význam – kontaminace
častý nález
Buňky přechodného epitelu – jedná se o buňky epit. výstelky
urinálního traktu – močový měchýř, proximální část
uretry u mužů
z hlubších vrstev - hustší a kulatější
kontakt s močí, absorbce vody
menší než dlaždicové epitelie
možnost dvou jáder
menší počet může být normální
velké množství - infekce, léky

## Slide 17
Epitelie :
Renální tubulární – významný nález, velmi zřídka
při renální tubulární nekróze nebo virové infekci
malé, asi dvakrát větší než neutrofily
polyedrické, mají často excentrické ohraničené jádro
Oválná tuková tělíska :
renální tubulární epitelie nebo makrofágy naplněné tukem
při velké permeabilitě glomerulu - snížený albumin,
zvýšená syntéza proteinů a lipoproteinů

## Slide 18: Válce:
precipitací proteinu v tubulech ledvin
základ tvoří Tamm – Horsfallův glykoprotein, který
je sekretován z renálních tubulárních buňěk
tvorbu válců podporuje - kyselejší pH, přítomnost větší koncentrace plasmových bílkovin, dehydrataci organismu, náročná fyzické aktivitě
definovaná vnější linie, paralelní strany, zakulacené konce, tvar tubulu
úlomky válců
bez barvení pod mikroskopem špatně viditelné
fázová kontrastní mikroskopie
hyalinní, buněčné, granulované, tukové, voskové a směsné

## Slide 20
Hyalinní válce - barví se světle růžově nebo světle modře
nález, který není patologický
objevují se v koncentrované kyselé moči
ve velkém počtu - záněty
úzké v důsledku otoku tubulů
Buněčné válce – erytrocytární, leukocytární (granulocytární), z renálních tubulárních epitelií, bakteriální
patologický nález
Erytrocytární –při glomerulární nefritidě, nejkřehčí,
nalezeny vyjímečně

## Slide 21
Leukocytární – nejčastěji z neutrofilů při zánětech a infekcích
Z renálních tubulárních epitelií –
po otravě Hg nebo etylenglykolem, hepatitidě, kdy dochází
k poškození tubulů
Nelze-li určit částice - válec buněčný
Přeměna válců:
po vytvoření nezůstávají ve stejném stavu
postupně se vyvíjí.
čím déle v ledvině (tlak), tím pozdější stádium válců
buňky v buněčných válcích postupně degenerují
zborcení, ztrátě buněčné membrány
tvorba granulí
granule podléhají další degeneraci, ztrátě struktury, válcová hmota zhoustne, zkřehne a zvoskovatí

## Slide 22
Granulované válce:
granule vznikají po rozbití buněčné membrány ve válci či tubulech
malý počet po intenzivní fyzické aktivitě (velký počet u otužilců)
větší počet je silně patologický.
obsahují agregované plasmatické proteiny, fibrinogen, globuliny
nelze určit původ buňek
několik granulí - válce hyalinní

## Slide 23
Voskové válce - nejzávažnější
při chronickém onemocnění ledvin - válce renálního selhání
homogenní struktura, mohou přecházet ve válec jiného
typu – např. granulovaný
nejširší, nepravidelné zlomené konce
vypovídají o poškození tubulů, obsahují částečky ledvin
Tukové válce – při silné renální dysfunkci, nefrotickém syndromu
v moči s pěnou, silně zvýšenou CB a Alb, u diabetiků, po intoxikaci Hg
obsahují oválná tuková tělíska
speciálním barvením lze rozlišit převahu Chol či TG
Pseudoválce – např. vlákna hlenu, shluk buněk

## Slide 24
Krystaly a amorfní drť:
nepříliš významný nález
oxaláty, kyselina močová, fosfáty a tripelfosfáty
vyjímečně lékové, bilirubinové, cystinové a myoglobulinové

## Slide 25: Automatická morfologická analýza moče
Techniky:
Flow cytometrie
Digitální zobrazení (mikroskopie) močových částic
využívá se CCD kamera, mikroskopický objektiv
- Průtoková cela, průběžné snímání,
nekoncentrovaná moč
- Automatická analýza močového sedimentu –
zakoncentrovaná moč
S centrifugací
S využitím sedimentace
Kompletní systém močové analýzy – diagnostické proužky + morfologie (výsledky mají být v souladu, diskrepantní nálezy po obarvení prohlížet pod mikroskopem)

## Slide 26
Flow (průtoková) cytometrie

## Slide 27: Průtoková cytometrie
UF 100 (Sysmex)
první přístroj na automatickou morfologii moče
vzorek moče je automaticky naředěn a obarven a obklopen kapalinou neobsahující žádné buňky
prochází měřící celou, kde je ozářen argonovým laserem
fluorescence a rozptyl světla vznikající po ozáření se detekuje a je specifická pro jednotlivé buňky
výsledky jsou vydány jako počet buněk /ul (erytrocyty, leukocyty atd.)
nevýhoda - jednotlivé částice nemůže obsluha prohlížet

## Slide 28: Grafický výstup z přístroje UF 100 (Sysmex)

## Slide 29: UN-Series, Sysmex
Nově na trhu:
UN3000-111
UC-3500 + UF-5000/4000 + UD-10
(Chemická analýza + Flow cytometrie + digitální zobrazení elementů)
Modulární koncept

## Slide 30: UF-5000/4000, Sysmex
Flow cytometr – 28 parametrů
2 ml moče
105/80 vzorků moče/hod.
Flow cytometrie
Po nasátí proces značení fluorescenční značkou
Ozáření vzorku výkonným modrý laserem
Dva měřící kanály (buňky se značeným jádrem nebo povrchem)
Laserová technologie detekce částic umožňuje každý element odlišit podle specifických signálů charakterizujících velikost, tvar, vnitřní strukturu, polarizační vlastnosti
QC pro 5 parametrů – ery, leu, epitelie, válce, bakterie

## Slide 31: UF-5000/4000, Sysmex
Speciální funkce:
Stanovení počtu bakterií (pro výběr vzorků ke kultivaci) včetně rozlišení dle Grahamova barvení
Kvantifikace epitelií včetně přechodných a renálních
Rozlišení erytrocytů a krystalů – polarizační filtr
Klasifikuje zvlášť lyzované erytrocyty
Analýza jiných tělních tekutin – likvory, punktáty

## Slide 32: Digitální mikroskopie nekoncentrované moče

## Slide 33: IQ 200 (IRIS) – mikroskopická analýza
2003 - plně automatizovaná mikroskopická analýza
60 vzorků/hod
možnost prohlížení částic na obrazovce
možnost přeřazení do jiné kategorie
přístroj rozlišuje 12 základních kategorií (např. erytrocyty, leukocyty, epitelie, válce) a umožňuje tvorbu podkategorií
archivace zobrazení

## Slide 34: IQ 200 (IRIS)
Princip přístroje:
tenká vrstvička vzorku sendvičovitě uzavřená mezi vrstvy suspendované tekutiny se dostává do mikroskopu, který je spojen s digitální kamerou
kamera s využitím stroboskopu zachytí 500 obrázků z jednoho vzorku - výsledný obraz je digitalizován
jednotlivé obrazy částic jsou izolovány do rámečků – každá částice zvlášť

## Slide 35: Erytrocyty – zobrazení z IQ 200

## Slide 36: iRICELL 3000plus IQ 200 SPRINT + ichemVelocity, Beckman
Automatická mikroskopie + chemická analýza moče
100 testů/hod.

## Slide 37: iRICELL 3000plus =IQ 200 SPRINT + ichemVelocity, Beckman
IQ 200 SPRINT
100 testů/hod.
12 základních a 27 předem
definovaných podkategorií
ichemVelocity:
Minim. Objem 2 ml moče
240 vzorků / hodinu
13 metod včetně hustoty, barvy a zákalu (askorbová)

## Slide 39: FUS-2000, DIRUI
Přístroj je hybridní močový analyzátor
Provádí chemickou analýzu i digitální zobrazovací vyšetření moče
Princip je stejný jako u systému
iQ 200 (provádí 650 snímků/vzorek),
ale zařízení je umístěno v jedné skříni
Pro obě metodiky je využit
jeden pipetor

## Slide 40: FUS-2000
Výkon: 120 tests/hour
Minimální objem – 3 mL
Doba analýzy - 100s
Při nedostatku materiálu se provede pouze mikroskopie
Možnost zvětšení částic
Speciální mytí po hustých
vzorcích
Tichý chod přístroje
Big picture – odpovídá
mikroskopickému poli
Chem.anal.-reflexní fotometrie
Fyzik. anal. – refraktometrie (na spec. hustotu) + měření barvy a turbidity

## Slide 41: Uric acid

## Slide 42: DIRUI FUS-3000Plus
Technická vylepšení:
Sledování teploty a vlhkosti proužků v zásobníku, stabilita 3 dny
Integrovaný promývací roztok, vylepšené promývání
Funkce síta vzorků - gating
Měření kontrol v jednom stojanu
Vylepšená správa reagencií
Snížení aspirovaného množství vzorku pro chemické vyšetření na 0.4ml
Vylepšení měřených parametrů:
Zvětšení elementů odpovídá HPF – 400x
4 násobné navýšení počtu snímků zorných polí oproti předchozímu modelu
Rozdělení erytrocytů do 5 kategorií
Rozdělení bakterií do 2 kategorií
Měření konduktivity vzorku

## Slide 43: Simulace zorného pole (funkci mají všechny analyzátory Dirui)

## Slide 44: ERY - akantocyty

## Slide 45: Tripelfosfáty

## Slide 46: Automatická analýza močového sedimentu – s centrifugací

## Slide 47: LabUMat2 and UriSed3 , 77 Elektronika (dodává Biovendor)
Kompletní systém na analýzu moče

## Slide 48: LabUMat2, 77 Elektronika dodává Biovendor
Chemická analýza moče pomocí diagnostických proužků
240 tests/hour
Možno vložit až 100 vzorků
Stačí 2 ml moče
Automatizované QC

## Slide 49: Urised 3, 77 Elektronika
15 obrazů/vzorek
Výkon 120 vzorků/hod.
Zakoncentrování 20× (Evropské doporučení pro močovou analýzu)
Manuální mikroskopický mód: Možnost prohlédnout kterékoliv pole v kyvetě tak, že jsou vidět i pohybující se mikroorganizmy
Funkce zoom
Automatizované QC
Bez carry over
Vyhodnocovací modul rozeznává zvlášť koky a tyčkové bakterie

## Slide 50: Urised 3
Vybaven fázovým kontrastem
Speciální kombinace
světelné mikroskopie
a fázového kontrastu
Sledováno trojnásobné množství vzorku v porovnání s UriSed 2
Kompatibilita s LabUMat 2, porovnání výsledků s chemickou analýzou

## Slide 51: Urised 3
Fázový kontrast
Světelný mikroskop
Složený obraz

## Slide 54: Atellica 1500, Siemens
Uvedení na trh 10/2017
Bez fázového kontrastu
Rozlišuje přímo 10 druhů krystalů
bakterie - koky x tyčky

## Slide 55: Atellica 1500, Siemens

## Slide 56
Cassette Loading
RFID tagged cassette
14 days onboard stability
Reagenční karty v kazetě místo diagnostických proužků
Reagent cards
Prevent strip jamming and improves downtime
Not available for sale in the U.S. Product availability varies by country
Princip chem. analýzy: Digitální fotografie diagnostického proužku s vyvinutým zbarvením
Vychází z chemického analyzátoru Clinitek Novus
Výkon – chem.vyšetření: 200 vzorků/hod.
Notes: The CLINITEK Novus automated urine chemistry analyzer utilizes a reagent cassette, which is composed of 450 test sets inside. As a daily procedure, loading the reagent is also very easy – take less than a minute.
The cassette is RFID integrated, so the urine chemistry analyzer reads the cassette information (expiration date, lot #, etc.) from the RFID and incorporates into the system automatically, which saves the operator a lot of effort and prevents manual errors
There are no individual strips inside the cassette – instead we use reagent cards. This design greatly improves the sample dispense accuracy and reduces strip jams, which means higher reliability and less downtime for the end user.

## Slide 57: Atellica 1500, Siemens Automatická mikroskopie po centrifugaci – vychází z 77 Elektronika (100 vzorků/hod.)
Clear “In-focus” Images from Atellica 1500 UA System
“Off-focus” Images
Not available for sale in the U.S. Product availability varies by country

## Slide 58: Atellica 1500, Siemens

## Slide 59: Automatická analýza močového sedimentu – s využitím sedimentace

## Slide 60: UD-10, Sysmex (viz výše)
Využívá přirozenou sedimentaci účinkem gravitace
Přístroj k digitálnímu zobrazení močových elementů
Metoda skenování polí pomocí CCD kamery
Používá se vždy v kombinaci s UF-5000/4000 pro kompletní analýzu elementů v moči a také s chem. anal. moče UC-3500
Uživatelsky nastavitelná pravidla
výběru vzorku k analýze na UD-10 (potvrzení
typu válce, krystalu, renální epitelie)
Funkce zoom
Rutinní mód 50 vzorků/hod.
40 polí/vzorek
1,6 ml moče (statim 0,6 ml)

## Slide 61: UN 3000

## Slide 62: LAURA XL, Erba Lachema
Hybridní koncept : analýza diagnostickými proužky a vyšetření močového sedimentu v jedné skříni
Zakoncentrování moče a tvorba sedimentu bez centrifugace
Určování částic v sedimentu s využitím softwaru s umělou inteligencí
Automatické turbidimetrické měření fyzikálních parametrů (barva a zákal moče)

## Slide 63
LAURA XL – jednotlivé částice (ZOOM)

## Slide 64: Výhody a nevýhody
Přístroje využívající sedimentaci a centrifugaci – potíže s hustými vzorky (některé je třeba dělat pod mikroskopem, některé částice se musí označit)
Velké zvětšení – pěkně vidět (Laura, Atellica, cobas)
Rychlost prvního vzorku – výhodné pro jednotlivé statimy (FUS)
Rozdíly v kvalitě a pružnosti software

## Slide 65: Močový atlas - identifikace elementů
  http://www.sekk.cz/

## Slide 66: E-learning: Mikroskopická analýza moče
  http://elportal.cz/publikace/vysetreni-moce
  - Mikroskopické nálezy barveného sedimentu
- Mikroskopické nálezy nativního sedimentu
- Nálezy z automatického analyzátoru FUS-2000 a iQ 200

## Slide 67: Močové konkrementy
Nejčastější typy:
Kyselá moč - oxalát vápenatý
monohydrát - whewellit , dihydrát - wheddellit
kyselina močová a její soli (uricit)
Alkalická moč – fosfáty:
fosforečnan hořečnatoamonný (struvit); směs fosforečnanu a uhličitanu vápenatého (karbonát apatit),
fosforečnan vápenatý (apatit, brushit či monelit)
Na základě metabolické choroby – cystinové, xantinové kameny
Lékové
Konkrementy často tvoří směsi jednotlivých minerálů
Rozměry – písek až několik centimetrů

## Slide 68
WHEWELLIT

## Slide 69: Metody používané při analýze močových konkrementů
INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE
zkoumá absorpci IČ záření molekulami vzorku
informace o přítomných funkčních skupinách a o molekulové struktuře látky
absorpční spektrum je pro látku charakteristické
při absorpci záření v IČ změna vibračních a rotačních stavů molekuly
konkrementy - střední oblast spektra- dominují vibrační změny

## Slide 70: Infračervené spektrum
Znázorňuje závislost absorbance A nebo transmitance T na vlnočtu nebo vlnové délce
V infračerveném spektru se rozlišují dvě oblasti:
- skupinových vibrací mezi 4 000 až 1 400 cm-1
-"otisku palce" pod 1 400 cm-1 – vibrace charakteristické pro molekulu určité chemické sloučeniny
Metodika přípravy vzorků - KBr technika
lisování směsi jemně rozetřené analyzované látky s KBr pod tlakem - vznik průhledné tablety

## Slide 71
Příklady IČ spekter:
2) Weddellit
1) Kyselina močová

## Slide 72: 2) POLARIZAČNÍ MIKROSKOPIE
Využití v geologii, mineralogii a metalurgii
Vybaven polarizačním zařízením
Umožňuje studovat vlastnosti minerálů, které nejsou patrné v nepolarizovaném světle
Hodnocení komplikované