## Slide 1: Iontově selektivní elektrody -ISE
M. Beňovská

## Slide 2
Typ elektrody | Měřený iont
Skleněná elektroda | H+ , Na+
PVC membránová elektroda | K+ , Na+ , Cl- , Li+ , Ca2+ , Mg2+
PCO2 | H+ (změna pH vlivem CO2)
Využití

## Slide 3: Iontově selektivní elektrody (stanovení Na+, K+, Cl-)
Nepřímá potenciometrie
Jednotlivé ISE elektrody
Elektrody integrované - integrovaná chipová technologie
Používají se v kombinaci s referenční elektrodou

## Slide 6: Iontově selektivní elektrody
Stanovení Na + :
skleněná sodíková elektroda
nebo crown éterový případně crown malonátový ionofor integrovaný do iontověselektivní plastové membrány (PVC, teflon)

## Slide 7: Iontově selektivní elektrody
Stanovení K+ :
PVC membrána, v ní zabudován valinomycin (na principu iontové výměny)
Stanovení Cl- :
Polymerní membrána – v ní kvarterní amoniové soli
Např. trioktylpropylamonium chlorid dekanol
Membrána zajišťuje iontovou výměnu solí z membrány s chloridovými ionty

## Slide 8: ISE Attelica, Siemens
Progresivní
Reagencie vzhůru nohama – po výměně není třeba ISE prime
Výměna integrovaného chipu 1x za 14 dní
Výhoda – diluent s obsahem hovězího albuminu – proteinová
chyba konstantní

## Slide 9: Potenciometrie – nepřímá metoda
Výsledky odpovídají měření plamenovou emisní spektrofotometrií
Chyba způsobená přítomností proteinů a lipidů v plazmě (7%)
Naměřené hodnoty se počítají na celkový objem plazmy
Např. koncentrace 145 mmol Na+/l bude ve vodné fázi (počítáme-li 93% vodné fáze) ve skutečnosti 156 mmol Na+/l
Negativní chyba známa po řadu let
S miniaturizací elektrod - přímá metoda - neprosadila se