## Slide 1: Kontrola kvality v analytické fázi laboratorního procesu
Andrea Wagnerová

## Slide 2: Kontrola kvality
Postup pro monitorování pracovního procesu detekující problémy a zajišťující nápravu ještě před dodáním produktu nebo služby (westgard.com).
Slouží ke sledování procesu měření a odhalení chyb při měření.
Na zajištění kvality ve zdravotnických zařízeních je kladen stále vyšší důraz především v souvislosti s bezpečím pacientů při diagnostickém anebo léčebném procesu.
preanalytická fáze
analytická fáze
postanalytická fáze

## Slide 3: Kontrola kvality v analytické fázi
Interní kontrola kvality (IKK): zabezpečení analytické spolehlivosti výsledků
cílem je detekovat a minimalizovat analytické chyby,
v souladu s legislativou (ČSN EN ISO 15189:2013)
v souladu s doporučením odborné společnosti např. ČSKB.
Externí kontrola kvality (EHK): součástí zajištění kvality výsledků
cílem je detekovat a minimalizovat analytické chyby,
mezilaboratorní porovnání,
účast laboratoře dle doporučení odborné společnosti např. ČSKB,
SEKK, CAP, EQAS.

## Slide 4: Interní kontrola kvality
zajišťuje spolehlivost procesu měření tím, že odhaluje systematické i náhodné chyby měření,
firemní (deklarované hodnoty) x bez deklarovaných hodnot x vlastní,
s každou sérií vzorků (některé častěji, více hladin).
Proces vydání výsledku lékaři je kombinací pravidel:
  zpracování kontrolních vzorků,
  sledování výsledků pacientských vzorků (delta check),
  sledování hlášení analytického systému.

## Slide 5: Hodnocení IKK
Levey-Jenningsův diagram:
velmi často používaný typ regulačního grafu,
kvalita IKK sledována statistickými nástroji,
umožňuje sledovat IKK v čase:
  centrální linie (aritmetický průměr nebo od výrobce),
  regulační linie (násobky směrodatné odchylky, tj. 2SD, 3SD).
  Statistické nástroje pro hodnocení IKK:
  software analyzátoru,
  LIS,
  software určený pro vyhodnocení IKK = Unity Real Time.

## Slide 6: Levey-Jenningsův diagram
Statistický program vypočítává aktuální aritmetický průměr, směrodatnou odchylku (SD), variační koeficient (CV).
Obrázek: Levey-Jenningsův diagram, software Unity Real Time

## Slide 7: Ukazatele variability
  Směrodatná odchylka (σ)
  mírou variability, stejné jednotky jako původní hodnoty
  druhá odmocnina z rozptylu (σ2) Pozn.: Rozptyl je průměrem druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot od aritmetického průměru z hodnot statistického souboru.
  Aritmetický průměr (x)
  součet hodnot děleno počtem měření
  Variační koeficient
  relativní rozptýlení dat CV = s * 100
  podíl směrodatné odchylky k průměru v procentech x
Pozn.: x … aritmetický průměr měření

## Slide 8: Westgardova pravidla
Westgardovo schéma má 6 základních pravidel:
1-3s, 2-2s, R-4s, 1-2s, 4-1s, 10×.
1-3s
kolikrát situace nastala násobek SD (velikost odchylky)
varovná pravidla – prověření systému, nemusí být důvodem k zamítnutí analytické série
regulační – prověření systému, je důvodem k zamítnutí analytické série
odhalení systematické (např. 2-2s) i náhodné chyby (např. 1-3s)

## Slide 9: Hodnocení EHK
analýza vzorku EHK s neznámou koncentrací analytu,
porovnání zjištěných hodnot laboratoře s referenční hodnotou,
hodnocení nezávislou organizací,
certifikát, osvědčení o účasti, výsledkový list, statistické hodnocení, komentáře supervizora.

## Slide 10: Výsledkový list EHK
Obrázek: Výsledkový list, SEKK

## Slide 11: Metrologie (VIM3)
Věda o měření a jeho aplikaci.
UNMZ = Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (www.unmz.cz)
oblast veličin a jednotek, postupů a principů měření, měřidel

## Slide 12: Měření
Proces experimentálního získávání hodnoty veličiny, která může být důvodně přiřazena veličině.
Výsledek měření – hodnota veličiny získaná měřením, výsledek měření by měl být vydávaný ve standardizované podobě:
P_Glu = 4,0 mmol/l

## Slide 13: Výsledek měření
P_Glu = 4,0 mmol/l
měřená veličina
látkové množství
hmotnostní koncentrace
číselná hodnota
4,5
15
350
Jednotka
mol/l
g/l
ukat/l
vyšetřovaný analyt
glukóza
urea
vápník
vyšetřovaný systém
plazma
moč
mozkomíšní mok

## Slide 14: Chyba měření (VIM3)
Naměřená hodnota veličiny mínus referenční hodnota veličiny.
rozdíl hodnoty zjištěné a skutečné,
čím je chyba menší, tím je výsledek přesnější.

## Slide 15: Chyba systematická
Složka chyby měření, která v opakovaných měřeních zůstává konstantní nebo se mění předvídatelným způsobem.
soustavná,
systematickou chybu charakterizuje aritmetický průměr,
vyjádření jako BIAS (hodnota odhadu systematické chyby měření, pravdivost).
výsledek se odchyluje vždy jedním směrem.
  Referenční hodnotou veličiny je pravá hodnota veličiny (standardu)
  se zanedbatelnou nejistotou měření.
Vznikají nedokonalostí metody, měřícího přístroje, návyky personálu.

## Slide 16: Chyby systematické
  konstantní složka – výsledek je odchýlen vždy o stejnou hodnotu,
  proporcionální složka – výsledek je vychýlen o stejný násobek,
  kombinace obou předchozích.
Chart: Měření
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
skutečná hodnota | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
zjištěná hodnota | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
zjištěná hodnota2 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
Obrázek: Chyby systematické

## Slide 17: Chyba náhodná
Složka chyby měření, která se v opakovaných měřeních mění NEpředvídatelným způsobem.
nahodilá, původ není znám, nelze ji matematicky korigovat,
je charakterizována směrodatnou odchylkou (preciznost),
nabývá kladných i záporných hodnot.
Referenční hodnotou veličiny náhodné chyby měření je aritmetický průměr (opakované měření téže veličiny).
Zdrojem náhodné chyby může být nesprávná příprava reagencie, měřící přístroj, personál.

## Slide 18: Základní metrologické pojmy
Mezinárodní metrologický slovník, nyní VIM3
Anglický termín | Český ekvivalent (dříve)
Measurement trueness | pravdivost měření
Measurement accuracy | správnost měření
Measurement precision | přesnost měření
Český ekvivalent (terminologie VIM3)
pravdivost měření
přesnost měření
preciznost měření
Tabulka: Změny v metrologickém slovníku

## Slide 19: Pravdivost měření
Je těsnost shody mezi aritmetickým průměrem nekonečného počtu opakovaných naměřených hodnot veličiny a referenční hodnotou veličiny.
rozdíl aritmetického průměru naměřených hodnot od referenční hodnoty,
mírou pravdivosti je BIAS (vychýlení).
BIAS je hodnota odhadu systematické chyby měření.
babs = x – x0
brel = x – x0 × 100 pro vyjádření v %
x0
Pozn.: x … aritmetický průměr měření, x0 … referenční hodnota

## Slide 20: Přesnost měření
Je těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou měřené veličiny.
přesnější měření = měření s menší chybou.
Termín přesnost měření se vztahuje k preciznosti i pravdivosti měření, tj. vlivu náhodných i systematických chyb.

## Slide 21: Vztah mezi precizností a přesností měření
precizní a přesné precizní a nepřesné neprecizní a přesné neprecizní a nepřesné

## Slide 22: Preciznost měření
Je těsnost shody mezi indikacemi nebo naměřenými hodnotami veličiny získanými opakovanými měřeními na stejném objektu nebo na podobných objektech za specifikovaných podmínek.
vyjádřena číselně mírami nepreciznosti, tj. např. směrodatnou odchylkou, CV za specifikovaných podmínek,
nemá vztah ke skutečné hodnotě,
závisí pouze na náhodných chybách měření.
Specifikované podmínky: podmínky opakovatelnosti měření, mezilehlé preciznosti měření, reprodukovatelnosti měření.

## Slide 23: Preciznost měření
opakovatelnosti měření
mezilehlé preciznosti měření
za podmínek
reprodukovatelnosti měření

## Slide 24: Opakovatelnost měření
Je souborem podmínek měření, který zahrnuje stejný postup měření, stejný obslužný personál, stejný měřící systém, stejné pracovní podmínky, stejné místo a opakování měření na stejném objektu v krátkém časovém intervalu.
Příkladem je opakování měření je měření jednoho analytu jednoho vzorku 10× těsně za sebou.

## Slide 25: Mezilehlá preciznost měření
Je souborem podmínek měření, který zahrnuje stejný postup měření, stejné místo a opakování měření na stejném objektu nebo podobných objektech v rozšířeném časovém úseku, ale smí obsahovat další podmínky zahrnující změny.
změny mohou zahrnovat nové kalibrace, kalibrátory, obslužný personál, meřící systémy
Příkladem je dlouhodobé měření referenčních materiálů, tj. měření referenčního materiálu (tzv. kontrolního – každý den) jako součást IKK.

## Slide 26: Reprodukovatelnost měření
Je souborem podmínek měření, který zahrnuje různá místa, obslužný personál, měřící systémy a opakování měření na stejném nebo podobném objektu.
Příkladem je porovnání výsledků měření při analýze téhož kontrolního materiálu v různých laboratořích, tj. porovnání výsledků v rámci EHK.

## Slide 27: Nejistota měření
Nezáporný parametr charakterizující rozptýlení hodnot veličiny přiřazených k měřené veličině na základě použité informace.
každý výsledek měření je získán s určitou nejistotou, tzn. že naměřená hodnota se od té původní může lišit a tento rozdíl je dán právě nejistotou měření
charakterizuje míru rozptýlení hodnot a lze předpokládat, že naměřená hodnota se bude nacházet v určitém intervalu hodnot
parametrem může být směrodatná odchylka nazvaná jako standardní nejistota měření
Příkladem je naměřená hodnota (výsledek glukózy) 4,2 mmol/l s uvedenou nejistotou U = xxx mmol/l, tzn. že žadatel musí přihlédnout k tomu, že naměřená hodnota mohla být také 402 – xxx nebo 4,2 + xxx.

## Slide 28: Výpočet nejistoty měření
v rámci verifikace metody (provádí se v laboratoři)
nové doporučení pro výpočet od roku 2021
https://www.sekk.cz/eqa/2021_nejistoty_doporuceni.pdf

## Slide 29: Literatura, užitečné odkazy
Terminologie v oblasti metrologie_DEF.pdf (unmz.cz)
https://www.sekk.cz/eqa/2021_nejistoty_doporuceni.pdf

## Slide 30: Děkuji za pozornost.
Autor: RNDr. Andrea Wagnerová
Kontakt: 532 236 860 (OKMI, FN Brno), wagnerova.andrea@fnbrno.cz