# Praktické cvičení č.                            datum________________  jméno__________________

Téma praktika:

Instalace metody na analyzátoru; kalibrace; správnost, přesnost, nejistota

Okruhy k nastudování a dotazy:

- Přečtěte si protokol a přiložený příbalový leták

- Zopakujte si, co je to lineární a nelineární kalibrace

- Co jsou to interní kontroly kvality

- Jak se vypočítá bias a variační koeficient?

Přístroje a pomůcky:

Automatický biochemický analyzátor cobas 8000

Kazeta CRP4 – Roche

Kalibrátor (Calibrator for automated systems - Roche)

Kontrolní materiál (PC CC1, PC CC2 – Roche)

Úkoly:

- Prohlídka příbalového letáku k soupravě CRP4 – princip metody, referenční rozmezí, měřící rozsah a další analytické parametry.

- Seznámení se s parametry metod „Application“ biochemického analyzátoru cobas 8000 (význam jednotlivých programovatelných položek, případně s celým analyzátorem. Objasnění rozdílů mezi metodou s lineární kalibrací (end point i kinetickou) a metodou s kalibrací nelineární.

- Instalace metody a instalace nové šarže kalibrátoru (včetně nalepení čárového kódu na zkumavku a zápisu o použití nové šarže kalibrátoru) – celý standardní laboratorní proces.

- Připravit si z mrazicího boxu předem připravené alikvoty kalibrační a kontrolní materiály. Lyofilizované materiály je nutno předem rozpustit dle informací v příbalových letácích (dodává výrobce), rozpipetovat do označených zkumavek typu eppendorf a zamrazit na -20 ºC. Zamražený materiál v alikvotech rozpustit při laboratorní teplotě, důkladně obsah zkumavky promíchat a přepipetovat do označeného vzorkového kepu.

- Provést kalibraci metody „ CRP“ a zkontrolovat ji materiálem PC CC1 a PC CC2. Výsledky vyhodnotit v analyzátoru i manuálně (chyba by měla být v rozmezí ±  16%, tzn. 2/3 nejistoty metody CRP uvedené v systému externího hodnocení kvality).

- Provést n = 10 měření CRP s materiály PC CC1 s návazností na mezinárodní standard CRM-470 za podmínek opakovatelnosti a vyhodnotit správnost (bias), přesnost (CV) a nejistotu měření pomocí tabulky připravené v programu Excel. Předem si připravte vzorec k výpočtu variačního koeficientu a bias.

Výsledky:

| analyt | CRP |
| --- | --- |
| materiál |  |
| jednotky | [mg/l] |
| Target Value |  |
| nejist.TV (%) |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| průměr |  |
| sm.odch.opakovatelnosti |  |
| CV opak (%) |  |
| nejist.průměru |  |
| Bias |  |
| Bias (%) |  |
| CV repro (%) |  |
| U (komb,rel) (%) |  |

- Za domácí úkol z parametrů uložených v analyzátoru vypočítat základní ředění (Normal) prováděné v cobas 8000 pro tyto metody:

Parametry                                Ředění

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALT

CRP

KM

Bil

Prealb

Ferritin

Závěr: