# Měření pH

Měření pH, tj. stanovení aktivity (koncentrace) protonů, v roztocích (pomocí skleněné elektrody) nebo v materiálech (pomocí dotykové elektrody) patří mezi základní dovednosti chemika i konzervátora-restaurátora. Měřením pH můžeme zjistit mnohé důležité informace nejen o vlastnostech materiálů, ale i o podmínkách za jakých byl materiál uložen. Stejně tak lze zjistit povahu kontaminujících látek nebo příměsí, které lze vhodnými metodami extrahovat do roztoku a následně měřit pH takových výluhů.

Kromě použití klasické skleněné elektrody pro měření pH v roztocích, lze pro měření pH ve vodě nerozpustných materiálů (papír, textil, kůže apod.) použít dotykovou pH elektrodu, která měří pH při styku s měřeným materiálem. Zde je však nutné měřené místo mírně ovlhčit demineralizovanou vodou, aby došlo k vytvoření „roztoku“ uvnitř daného materiálu. Nutno si také uvědomit, že na rozdíl od měření v roztoku, kde je výslednou hodnotou „průměrná“ hodnota pH z celého objemu roztoku, při měření dotykovou elektrodou měříme pH pouze v daném (zvlhčeném) místě, kde je přiložena dotyková elektroda.

## Měření pH dotykovou elektrodou SenTix Sur

Na předloženém vzorku textilního materiálu proveďte měření pH pomocí dotykové elektrody. Zjistěte, zda-li je pH stejné v celé ploše materiálu nebo jestli některá místa vykazují odchylky. Při měření volte měřená místa tak, aby jste plochu textilního vzorku pokryli sítí měřených míst, které budou mít dostatečnou vypovídající hodnotu o „průměrné“ hodnotě pH v dané ploše. Při měření neopomeňte místa, kde je patrná přítomnost jiného materiálu nebo více vrstev či materiálů, případně znaky po předchozím znečištění apod.

- Připravte si k měření elektrodu a přístroj a další potřebné pomůcky (držák elektrody, skleněná podložka). Elektrodu ponořte na 5-10 minut do neutrálního pufru. Následně proveďte kalibraci přístroje a elektrody podle přiloženého návodu (dvoubodová kalibrace pomocí dvou pufrů, dbejte na zadání správné teploty, při které bude měření probíhat).

- Položte textilní vzorek na čistou a umytou skleněnou tabuli, kde budete měření provádět.

- Proveďte vizuální průzkum vzorku a rozvrhněte si systém měřících bodů.

- Na měřené místo naneste pomocí střičky několik kapek demineralizované vody tak, aby se měřené místo zvlhčilo, ale aby se voda příliš nerozpíjela do okolí.

- Na zvlhčené místo důkladně přitiskněte dotykovou elektrodu a přidržujte ji na daném místě, dokud se hodnota pH na displeji přístroje neustálí. Při delším ustalování rovnováhy se na uchycení elektrody doporučuje použít držák.

- Po ustálení hodnoty pH danou hodnotu zapište a elektrodu oddalte.

- Před měřením dalšího bodu elektrodu opláchněte demineralizovanou vodou 
a osušte neutrální textilií nebo filtračním papírem.

- Opakujte měření na dalším měřícím místě stejným způsobem (body 4-7).

- Po ukončení měření vypněte přístroj a elektrodu umístěte do ochranné krytky naplněné 3 M KCl (při dlouhodobém skladování) a vložte ve vertikální poloze do držáku. Při krátkodobém přechovávání elektrodu ponořte do roztoku s 3 M KCl.

pozn. 	Dotyková elektroda SenTix Sur nesmí být přechovávána v destilované vodě!!!

Stejným způsobem se provádí i měření pH papíru (papírového artefaktu). Zde je možné papírový list podložit neabsorbujícím inertním materiálem (pryž, teflon, polyetylénová fólie), aby došlo k lepšímu kontaktu elektrody se vzorkem. Podle normy je výsledná hodnota pH aritmetickým průměrem nejméně pěti měření pro každou stranu vzorku. U každého testovaného listu je vhodné změřit alespoň tři místa, a to levý dolní roh, střed a pravý horní roh a naměřené údaje by neměly vykazovat významné odchylky. Naměřené údaje zaznamenáme do tabulky s přesnou specifikací měřené stránky a místa. Tato tabulka musí být součástí restaurátorské zprávy.

### Měření pH skleněnou elektrodou SenTix 41

(stanovení pH vodného výluhu podle ISO 6588)

Stanovení pH vodného výluhu papírového artefaktu je důležitým úkonem, který nám dává přesnou informaci o vlastnostech zkoumaného papírového artefaktu. Podle návodu k Úloze č. 4 - Stanovení alkalické rezervy, měření pH a odkyselení provedeme vlastní přípravu výluhů – studeného a horkého.

- Připravte si k měření elektrodu a přístroj a další potřebné pomůcky (držák elektrody). Elektrodu ponořte na 5-10 minut do neutrálního pufru nebo do destilované vody. Následně proveďte kalibraci přístroje a elektrody podle přiloženého návodu (dvoubodová kalibrace pomocí dvou pufrů, dbejte na zadání správné teploty, při které bude měření probíhat).

- Ponořte elektrodu do měřeného roztoku a vyčekejte až se hodnota na displeji přístroje ustálí.

- Zapište naměřenou hodnotu pH a elektrodu vyjměte z roztoku.

- Před měřením dalšího roztoku elektrodu opláchněte demineralizovanou vodou 
a osušte ji neutrální textilií nebo filtračním papírem.

- Opakujte měření s dalším vzorkem stejným způsobem (body 2-4). Celkem provedeme měření dvou vzorků z každého výluhu – studeného i horkého. Výsledky měření obou vzorků z jednoho výluhu se nesmí lišit o více jak 0,2 pH, jinak je nutné stanovení kyselosti opakovat se dvěma dalšími vzorky. Celkový výsledek měření každého výluhu určíme aritmetickým průměrem z obou naměřených hodnot.

- Po ukončení měření vypněte přístroj a elektrodu umístěte do ochranné krytky naplněné 3 M KCl (při dlouhodobém skladování) a vložte ve vertikální poloze do držáku. Při krátkodobém přechovávání elektrodu ponořte do roztoku s 3 M KCl.

pozn. 	Elektroda SenTix 41 nesmí být přechovávána v destilované vodě!!!