# OBSLUHA ZÁKLADNÍCH LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ

Bez asistence personálu laboratoře mohou studenti používat pouze tyto přístroje: - předvážky - elektromagnetické míchačky - vařiče - vibrační míchačky Vortex - spektrofotometry Helios Epsilon - termobloky

PŘEDVÁŽKY

Udržujte předvážky v čistotě - rozsypaný materiál ihned odstraňte, předvážky očistěte mírně navlhčenou buničinou. Nepřetěžujte předvážky.

# VIBRAČNÍ MÍCHAČKA VORTEX

- zapojte přístroj do sítě

- hlavní spínač přepněte:

-- do polohy I pro jednorázové míchání přítlakem

-- do polohy II pro stálé míchání nezávislé na přítlaku

- pomocí např. zkumavky obsahující vodu vyzkoušejte funkci přístroje a otáčením knoflíku vpravo zvolte vhodnou frekvenci vibrací - pozor na vylití (vystříknutí) vzorku

- zamíchejte vzorek (vzorky)

- hlavní spínač přepněte do polohy 0

- po skončení cvičení přístroj odpojte ze sítě a očistěte mírně vlhkou buničinou

# FOTOMETR HELIOS EPSILON

(měření absorbancí při jedné vlnové délce ve viditelné oblasti spektra)

- zapojte přístroj do sítě

- hlavní spínač na zadní stěne přístoje (vlevo) zapněte do polohy I

- nechejte proběhnout vnitřní kalibraci přístroje - trvá cca 3 minuty

- jakmile se na displeji objeví hlášení „xxx nm    y.yyy A“, lze zahájit vlastní měření:

- pomocí vodorovných šipek nastavte požadovanou vlnovou délku (přidržení tlačítka = rychlé přibližné nastavení vlnové délky, krátké stisknutí tlačítka = přesné nastavení vlnové délky posunem o 1 nm)

- do kyvetového prostoru vložte kyvetu se slepým vzorkem (pozor na orientaci asymetrických kyvet - paprsek prochází kyvetovým prostorem v předozadním směru), kyvetový prostor pečlivě uzavřete

- stisknutím tlačítka ZERO nastavte nulovou absorbanci slepého vzorku

- kyvetu se slepým vzorkem vyjměte, do kyvetového prostoru vložte kyvetu naplněnou měřeným vzorkem, kyvetový prostor pečlivě uzavřete

- na displeji odečtěte hodnotu absorbance vzorku (upozornění: Lambertův-Beerův zákon platí jen v omezeném rozsahu absorbancí - pro hodnoty nižší než 0,6 - 0,8 /v závislosti na vlnové délce/; při naměření vyšší hodnoty absorbance je nutno vzorek zředit)

- pokračujte měřením absorbance dalšího vzorku (neměníte-li hodnotu vlnové délky, není potřeba mezi měřením absorbancí různých vzorků seřizovat nulovou hodnotu absorbance slepého vzorku)

- po skončení měření vypněte přístroj přepnutím hlavního spínače na zadní stěně přístroje do polohy 0 (pokud však budete během cvičení provádět další měření, přístroj nevypínejte)

- po skončení cvičení vypněte přístroj ze sítě

Do přístroje vkládejte pouze dokonale očištěné a suché kyvety (použijte čtverečky buničiny) - neznečisťujte kyvetový prostor. Pokud dojde k vylití kapalin do kyvetového prostoru, upozorněte ihned personál laboratoře - je nutné přístroj okamžitě vyčistit.