Chlamydia antigen test

Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu chlamydií v cervikálním stěru žen, ve stěru z uretry a vzorku moče u mužů

Charakteristika: Chlamydia trachomatis je nejběžnějším sexuálně přenosným mikroorganismem na světě způsobující infekční pohlavní choroby. Vývojový cyklus chlamydií má tři stádia: elementární tělíska-infekční forma, iniciální – vegetativní a neinfekční forma a intermediární – tvoří přechodné stádium.  Infekce CH.t. může vykazovat jak vysokou prevalenci, tak bezpříznakový průběh s častými vážnými komplikacemi u žen i následně u novorozenců. Komplikace chlamydiových infekcní u žen zahrnují cervicitis, uretritis, endometritis, zánětlivá onemocnění pánve, zvýšenou incidenci ektopických těhotenství a neplodnost. Vertikální přenos infekce z matky na novorozence během porodu má za následek propuknutí konjunktivitidy nebo zápalu plic. U mužů se komplikace infekce chlamydií projevují uretritidou a epididymitidou.  Až 40% negonokokových uretritid je způsobenou chlamydiovou infekcí. Přibližně 70% endocervikálních infekcí u žen a až 50% mužů s uretrální infekcí probíhá bez příznaků. Obvykle je chlamydiové infekce diagnostikována až detekcí chlamydiových uzavřených tělísek ve vzorku buněk tkáně při cytologickém vyšetření. Stanovení kultivací je drahé a dlouhé. Nejspecifičtější, ale drahou metodou je PCR. Test Chlamydia  Ag je rychlý test pro kvalitativní detekci Ch. antigenu v uvedených biologických vzorcích. Výsledek se odečítá za 10minut. Test využívá specifickou protilátku proti Ag CH. trachomatis pro průkaz antigenu.

Princip testu: Chlamydia test card je kvalitativní test na principu chromatografické imunoassay pro detekci chlamydiového antigenu ve vzorcích cervikálních stěrů u žen a uretrálních stěrů nebo ranní moče u mužů. Specifická protilátka proti chlamydiovému antigenu je navázána v lince v testovací zóně. Během provedení testu antigen obsažený ve vzorku reaguje s protilátkou proti chlamydiím, která je navázána v partikulích. Tato směs dále migruje chromatografickým papírem a reaguje s protilátkou proti chlamydiím navázanou na membráně v oblasti označené T (test), kde vytvoří barevnou linii. Pro kontrolu postupu je na testu ještě kontrolní linie, označená C. Zbarvené této linie potvrzuje, že test byl proveden správně, nasákavost membrány je adekvátní a bylo aplikováno dostatečné množství vzorku.

Vyhodnocení: Přítomnost barevné linie u T znamená pozitivní výsledek, zatímco nepřítomnost barevné linie znamená negativní výsledek.

Odběr vzorku stěrem z cervixu: Použijte odběrový tampon, který je součástí souprav. Před odběrem vzorku odstraňte hlen z oblasti cervixu bavlněným tamponem a znehodnoťte jej. To umožní získat columnarních nebo cuboidalních epitelií, které jsou zásobárnou chlamydií. Otáčejte tamponem jedním směrem o 360°, ponechejte v klidu 15 vteřin a potom vyjměte tampon. Přitom se vyvarujte kontaminaci exocervikálními nebo vaginálními buňkami. Nenavlhčujte předem tampon fyziologickým roztokem! Tampon vložte po odběru do extrakční zkumavky. V našem případě, abychom se vyhnuli poškození, bude stačit výtěr z pochvy, samozřejmě se pak nedá zaručit správnost výsledku testu.

Odběr vzorku stěrem z uretry u mužů:  Pro odběr z uretry lze použít standardní dakronový tampon. Nemočit nejméně jednu hodinu před odběrem. Vsuňte tampon do uretry na 2 až 4 cm, otočte jím o 360° jedním směrem, ponechte 10 vteřin v klidu a tampon vyjměte. Po odběru tampon vložte do extrační nádoby. Lze použít i ranní moč, ale ta se musí upravovat a centrifugovat při 3000 táčkách 15 min.

Postup testu po odběru vzorku:

- Testovací kazetu, vzorek i reagencie vytemperujte před použitím testu na pokojovou teplotu.

- Vyjměte test z obálky, a co nejdříve jej použijte

- Lahvičku s reagentem A podržte kolmo a nakapejte 5 velkých kapek do extrakční zkumavky. Reagent A je bezbarvý roztok.

- Ihned vložte tampon na dno zkumavky a otáčejte jím 15x jedním směrem. Pak ponechte v klidu stát 2 min.

- Naberte do pipetky reagent B po značku a přidejte ho do extrakční zkumavky. Roztok se zakalí.

- Přitlačte tampon opět ke dni zkumavky a otáčejte jím 15x až se roztok vyčeří a získá slabě nazelenalý nebo namodralý odstín. Jestliže je ve stěru krev, zbarvení může být nažloutlé až nahnědlé. Ponechte stát 1 min.

- Přitlačte tampon proti stěně zkumavky a vyjměte jej. Snažte se přitom vymačkat co nejvíce roztoku do zkumavky.

- Nasaďte na extrakční zkumavku kapací uzávěr.

- Položte testovací kazetu na rovnou suchou podložku a aplikujte 3 kapky roztoku z extrakční do jamky pro vzorek, označené S, pak nastavte časoměřič. Při kapání zamezte vzniku bublin.

- Vyčkejte, až se vytvoří barevné linie v testovacím a kontrolním poli. Výsledek odečtěte po 10 min (nejdéle však do 20 min).

Extrakční zkumavka obsahuje:

- Odběrový tampon

- Reagent A

- Reagent B

- Na extrakční zkum. nasadit kapací uzávěr

- Nakapat z extrakční zkum. 3 kapky do vzorkové linie

Odběr z pochvy:

- Bavlněným tamponem otřít vsup do pochvy

- Odběrovým tamponem setřít vzorek- spíše nechat 15vteřin zasunutý do pochvy

- Tampon vložit do extrakční zkumavky

Vyhodnocení:

Negativní nález: Jedna barevná linie v oblasti C, v oblasti T se linie nevytvořila.

Pozitivní nález:  Dvě barevné linie, jedna v oblasti T a jedna v oblasti C.

Neplatný nález: Chybí linie v oblasti C, pak je chyba v postupu nebo množství aplikovaného vzorku a výsledek je nehodnotitelný (bez ohledu na vznik barevné linie v oblasti T). Doporučuje se zopakovat test s novou kazetou.

Cervicitis – zánět děložního hrdla,

Uretritis – zánět močové trubice,

Endometritis – zánět dělohy

ektopických těhotenství – mimoděložní

epididymitida – zánět nadvarlete