## Slide 1: Lasery instrumentace
Vítězslav Otruba

## Slide 2: méně obvyklé předpony
název | značka | poměr k výchozí jednotce
atto | a | 10-18
femto | f | 10-15
piko | p | 10-12
nano | n | 10-9
giga | G | 109
tera | T | 1012
peta | P | 1015
exa | E | 1018

## Slide 3: Pevnolátkový laser
Rezonátor
Buzení
Aktivní materiál
Zrcadlo
100 %
Chlazení
Řídící jednotka
Zdroj buzení
Výstupní záření
Zrcadlo
8 - 90 %

## Slide 4: Rubínový laser (Cr3+:Al2O3)
První laser zkonstruovaný T. Maimanem v r. 1960.
Používá se v impulsním režimu, výkon ve volně běžícím režimu do 10J (1ms), Q-spínaném režimu pak do 5J (1 – 10 ns)
Pracuje jako tříhladinový systém

## Slide 5: Energetický diagram chromu v rubínovém laseru

## Slide 6: Rubínový laser
Konstrukční uspořádání rubínového laseru

## Slide 7: Rezonátory
Fabry-Perot etalon
rovinný
konfokální
Kruhový
střechový

## Slide 8: Pasivní Q-modulace
Příklad použití saturačního absorbéru pro generaci krátkých (nanosekundových) výkonových impulsů (GW) u rubínového laseru

## Slide 9: Neodymový laser
Je nerozšířenější pevnolátkový laser (cca 1% Nd v Y3Al5O12) . Pracuje na 1,064 nm, v kontinuálním režimu výkony do 1 kW, pulzní do 10 J a opakovací frekvence až několik kHz. V Q-spínaném módu pulzy 1 – 10 ns, při synchronizaci módů až 10 ps.

## Slide 10: Energetický diagram neodymu v Nd:YAG laseru
Nd3+ v ytrito-hlinitém granátu (Y3Al5O12) zastupuje ionty Y3+. Monokrystaly jsou mechanicky pevné, tepelně stálé s minimem optických vad na rozdíl od neodymových skel. Pro čerpání se používají xenonové výbojky nebo laserové či LED diody.

## Slide 11: Neodymový laser

## Slide 12: Pasivní Q-modulace V3+:YAG

## Slide 13: Zelené laserové ukazovátko

## Slide 14: Zelené laserové ukazovátko

## Slide 15: Aktivní Q-modulace
V tomto případě je Q rezonátoru modulováno optickými závěrkami, např. elektrooptickým modulátorem na principu Kerrova jevu nebo akustooptickým modulem.

## Slide 16: Časový průběh aktivní Q-modulace
Typické časy u Nd:YAG laseru:
Nárůst inverzní populace (T0) 150µs
Klíčovací impuls (TD) 1 ns
Generace záření 10ns

## Slide 17: Optoakustický modulátor
Šíří-li se zvuk optickým prostředím, dochází ke změně hustoty a tím indexu lomu.
Nejjednodušší je Braggova difrakce: akustická rovinná vlna působí částečný odraz záření, vyhovuje-li úhel Θ Braggově podmínce (Braggova cela)

## Slide 18: Synchronizace módů
Při pasivní nebo aktivní modulaci rezonátoru frekvencí f = c/2L získáme sled velmi krátkých impulzů, jejichž délka je určena Fourierovým obrazem spektrální čáry a opakovací frekvence dobou průletu oblaku fotonů rezonátorem tam i zpět.

## Slide 19: Nd:YAG laser
Laser s Q-modulací (1-6), dvoustupňovým zesilovačem (8), kompenzátorem dvojlomu (9) a násobiči frekvence (10), výstup 1064 nm (13), 532/355 nm (14), 266/1064 nm zbytkový (15)

## Slide 20: Ti-safír krystal Al2O3:Ti3+

## Slide 21: Titanium Doped Sapphire Al2O3:Ti3+
Ti2O3 concentration 0.06-0.5 wt%
Hardness 9 Mohs
Thermal conductivity 0.11 cal/(°C x sec x cm)
Optical Properties
Laser action 4-Level Vibronic
Fluorescence lifetime 3.2 µsec (T = 300 K)
Tuning range 660-1050 nm
Absorption range 400-600 nm
Emission peak 795 nm
Absorption peak 488 nm
Refractive index 1.76 @ 800 nm

## Slide 22: Ti:safír laser

## Slide 23: Vláknové lasery
Uspořádání s lineárním Fabry Perotovým rezonátorem
Vlnový multiplex WDM (Wavelength Division Multiplex)

## Slide 24: Vláknové lasery
FBG – Fiber Bragg Grating
- Braggovské vláknové mřížky

## Slide 25: Yterbiem dopovaný vláknový laser

## Slide 26: Optické systémy buzení

## Slide 27: Vláknové laserové zesilovače

## Slide 28: Plynový laser He-Ne
Invented in 1960 as IR laser; red line used first in 1962
Electric discharge in gas excites He to 2S levels
Nearly parallel Ne levels exist
Atomic collisions transfer excitation

## Slide 29: Plynový laser He-Ne
Cheap and easy to manufacture – first lasers under $100
Gas tube has 85% He, 15% Ne

## Slide 30: He-Ne laser

## Slide 31: Dusíkový laser
Schéma energetických hladin
molekuly dusíku

## Slide 32: CO2 laser
Průběh intenzity emisních čar CO2 laseru
Selekce vlnových délek a
vyvazování svazku

## Slide 33: Energetické schéma CO2 laseru

## Slide 34: Excimer
Excimer –nestabilní molekula vznikající na přechodnou dobu v důsledku působení excitovaného atomu (molekuly) s atomem (molekulou) v základním stavu. Po přechodu excimeru do základního stavu (vyzáření fotonu) dojde během 10-14s k disociaci
Závislost potenciální energie E
soustavy atomů (molekul) A, B,
vytvářejících excimer, na jejich
vzdálenosti RAB

## Slide 35: KrF exciplexový laser
Exciplex - excitovaný komplex
Excimer – excitovaný dimer
Realizace: 1970 Basov, Xe2* buzené elektrony

## Slide 36: Excimerový laser
odvod plynů do vakuové pumpy
napájecí zdroj a spínání elektronika (stíněný)
výstupní optika
laserový svazek
Modul řízení plynů
vstupy plynů (Kr,F,Ne)
vstup plynu
tepelný výměník
zásobník plynu
chladící voda
válcový ventilátor
Halogenový filtr
zadní zrcadlo a měřič energie

## Slide 37: Argonový iontový laser
Schéma argonovéha laseru:
1-vysokoproudová kapilára
2-vodní chlazení
3-solenoid
4-vyrovnávací kapilára
5-zrcadla
A-anoda, K-žhavená katoda,
VN- vysoké napětí
Schéma přechodů ArII a ArIII
iontů

## Slide 38: Argonový iontový laser

## Slide 39: Dye lasers
Dye lasers are an ideal four-level system, and a given dye will laser over a range of ~100 nm.
Notes: Duarte and Piper, Appl. Opt. 23, 1391 1984

## Slide 40: A dye’s energy levels
The lower laser level can be almost any level in the S0 manifold.
S0: Ground
electronic state manifold
S1: 1st excited
electronic state manifold
Laser Transitions
Dyes are so ideal that it’s often difficult to stop them from lasing in all directions!
Pump Transition

## Slide 41: Barvivové lasery
Vyznačují se velkou spektrální šířkou pásma zesílení (10 -100 nm) a z toho plyne
Možnost kontinuální změny vlnové délky laserového záření v rozsah dostatečného pásma zesílení
Možnost generace krátkých impulzů, až do 1 ps

## Slide 42: Generalizovaný Jablonského diagram energetických hladin a přechodů v barvivu

## Slide 43: Energetický systém barviva
Excitace absorpcí záření přechodem ze základního do prvního singletového stavu
Fluorescenční přechod do základního stavu (možnost inverzní populace)
Nezářivý přechod z S1 do metastabilního tripletového T1 stavu (parazitní proces)
Absorpce fluorescenčního záření přechodem T1-T2(T3) – zháší fluorescenci, snižuje zesílení aktivního prostředí

## Slide 44: Barvivový laser - princip

## Slide 45: Wood birefringent filters
Wood birefringent filter consists of two polarizers and a crystalline quartz plate cutted parallel with crystal axis. The thickness of the plate depends on wavelengths we want to separate. For already given example of Sodium doublet it gives the thickness of approximatelly 31.8 mm (depends also on operated temperature). These types of filters are very exact optical devices and it is necessary to hold very exact manufacture thickness tolerances.

## Slide 46: Lyot birefringent filters
This filter is in fact constructed from several Wood filters serially lined up. The thickness 'd' of the first plate is such that transmits requested wavelength and provides requested performance of the filter. Each next birefringent plate has a double width of the previous one. That provides two facts; firstly, the requested wavelength is transmitted and secondly, the unwanted transmitted wavelengths of a previous birefringent plate are filtered out. Such a cascade of birefringent plates sandwiched between polarizers provides high performance filter with a half-width in order of 1/100 nanometers

## Slide 47: Barvivový laser
Zrcadlo (ladění)
Mřížka
Expandér paprsku
4. Kyveta s barvivem
5. Zrcadlo rezonátoru
6. Čerpání (laserem)

## Slide 48: Pikosekundový laser
Δλ= 570 – 1000 nm
Τip ≈ 200 ps
τid ≈ 0,8 - 50 ps
f = 50 – 150 MHz

## Slide 49: Barvivový laser se synchronizací módů

## Slide 50: Typy barviv pro lasery
Rozsah emise(nm) | Strukturní typ
340 - 430 | stilbeny
360 - 480 | oxazoly
410 - 440 | antraceny
440 - 520 | akridiny
460 - 540 | kumariny
510 - 700 | xanteny
540 - 1200 | cyaniny
630 – 720 | oxaziny

## Slide 51: Experimentální laserové pracoviště

## Slide 52: Prague Asterix Laser System
Páteří Badatelského centra PALS je obří jódový laserový systém. Ve stávající konfiguraci a na základní vlnové délce 1315 nm je schopen poskytovat v hlavním laserovém svazku pulzy o energii až 1 kJ, a k tomu až 100 J ve dvou menších přídavných svazcích. Vlnová délka laserových svazků může být konvertována na vlnovou délku odpovídající druhé (658 nm, červená) nebo třetí (438 nm, modrá) harmonické základní frekvence. Vzhledem k velmi krátké délce laserového pulzu (cca 350 ps) je špičkový pulzní výkon laseru obrovský - až 3 TW, tj. 3 milióny megawattů. Laser je schopen dodat takovýto obří puls zhruba jednou za půl hodiny. Výstupní svazek laseru PALS je velmi kvalitní, tj. prostorově homogenní, a stabilní, tj. jeho energie se výstřel od výstřelu prakticky nemění.

## Slide 53: Jódový laser Asterix
Asterix IV je plynový laser, v němž se využívá atomů jódu ke generaci záření v blízké infračervené oblasti, na vlnové délce 1,315 μm. Jódový atom je přitom získáván z mateřské molekuly alkyljodidu C3F7I fotodisociací. Atom se uvolňuje z chemické vazby prostřednictvím pulzního UV záření dodávaného výbojkami. Elektronový obal jódu vystupujícího z fotodisociační reakce je excitován, čímž je automaticky zformována inverze populace vzhledem k níže ležícímu základnímu stavu. Tím jsou vytvořeny podmínky pro laserovou akci.

## Slide 54: Celkové uspořádání PALS
PALS je jednosvazkový laserový systém, sestávající z oscilátorové sekce generující počáteční slabý světelný pulz a z řetězce pěti laserových zesilovačů, jež tento pulz postupně zesilují. Takové schéma uspořádání se anglicky nazývá "master oscillator - power amplifiers" (MOPA), neboli řídicí oscilátor - výkonové zesilovače. Rozměr zesilovačů se od jednoho zesilovacího stupně k druhému zvětšuje, takže průměr zesilovaného laserového svazku postupně roste, od počátečních 8 mm až na koncových 290 mm. Tím se udržuje plošná hustota výkonu laserového svazku na hodnotě, při které ještě nemůže dojít k poškození povrchu jednotlivých optických prvků vlivem přílišné světelné zátěže.

## Slide 55: Optický zesilovač
Laserový řetězec Asterix IV/PALS zahrnuje celkem pět výkonových zesilovačů. Jejich úkolem je zesílit pulsy přicházející z oscilátorové části na energii až jeden kilojoule. Velikost jednotlivých zesilovačů postupně narůstá směrem ke konci řetězce - finální pátý zesilovač je dlouhý přes 13 m (viz obrázek) a poskytuje laserový svazek o průměru 29 cm. Zlomek sekundy před vlastním laserovým výstřelem jsou zesilovače "aktivovány" vybitím velkých baterií kondenzátorů do výbojek, které obklopují kyvety zesilovačů obsahující plynné pracovní prostředí. Intenzivní záblesk nekoherentního ultrafialového záření produkovaného výbojkami dá v kyvetách vzniknout velkému množství excitovaných atomů jódu, které jsou "připraveny" odevzdat svoji přebytečnou energii laserovému pulsu přicházejícímu z oscilátorové části.

## Slide 56: Laserové diody
Pro malé proudy má záření LED spontánní charakter a je lineární funkcí budícího proudu. Po dosažení prahového proudu, prudce narůstá výkon stimulovaného záření a ze zrcadel rezonátoru je emitováno koherentní záření opět lineárně závislé na velikosti budicího proudu. Zároveň také dochází ke kvalitativní změně tvaru vyzařovací charakteristiky laserové diody vyjádřené zmenšováním úhlu vyzařování v rovině kolmé a rovnoběžné s rovinou přechodu PN, rovněž ke zmenšení šířky pásma emitovaného záření

## Slide 57: Spektrum LED a laserových diod

## Slide 58: Heterostrukturní lasery
V těchto typech laseru s heteropřechody je vymezení vlnovodu dáno skokovou změnou indexu lomu v oblasti heteropřechodu. Současně s účinným vedením světla zabezpečuje heterostruktura i podmínky k účinnému soustředění menšinových nosičů. Působením heteropřechodu se soustřeďuje záření a injektové nosiče do zvolených oblastí.

## Slide 59: Lasery s rozprostřenou zpětnou vazbou (Distributed Feed Back)
U tohoto typu laseru je rezonátor realizován bez zrcadel pomocí prostorových periodických struktur (difrakčních mřížek). Funkce je založena na periodické změně indexu lomu ve směru šíření. Zpětná vazba vzniká trvalým navázáním šířící se vlny do opačného směru Braggovským rozptylem. Mřížka se vytváří leptáním přímo na povrchu aktivní vrstvy. Tyto lasery jsou označovány jako DFB

## Slide 60: Lasery s rozloženým Braggovým zrcadlem (Distributed Bragg Reflector).
Generace optického záření a zpětná vazba (opět pomocí optické mřížky) se uskutečňují v samostatných částech struktury. Užívají se dva typy konstrukce, s jedním nebo se dvěma Braggovými zrcadly. V běžné praxi se časteji užívá typ se dvěma Braggovými zrcadly na koncích vlnovodu

## Slide 61: Spektrum laserových diod

## Slide 62: Hranově vyzařující lasery
Tento typ (Edge Emiting Lasers - EEL) vysílá záření z hrany přechodu. Ve výrobě i aplikacích laserových diod zatím převládá

## Slide 63: Plošně vyzařující lasery
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emiting Lasers) emitují záření z plochy součástky rovnoběžné s rovinou přechodu. Záření emitované z plochy je pohlceno substrátem a ztraceno nebo, což je výhodnější, se odráží od kovového kontaktu

## Slide 64: Frekvenční konverze
První možností je využít nelineárních jevů druhého (třetího) řádu. Intenzita záření druhé harmonické je úměrná druhé mocnině koeficientu optické nelinearity a intenzity záření dopadající vlny, nepřímo úměrná čtvrté mocnině vlnové délky.

## Slide 65: Nelineární prostředí - krystaly
krystal | Δλ (μm) | MW/cm2
KDP (dihydrogenfosfát draselný) | 0,2-1,35 | 400
KDDP (deuterovaný KDP) | 0,2-1,8 | 500
ADP (dihydrogenfosfát amonný) | 0,2-1,2 | 500
RDP (dihydrogenfosfát rubidný) | 0,2-1,5 | 300
CDA (dihydrogenrsenát cesný) | 0,26-1,6 | 500
LiIO3 | 0,3-4,5 | 60
LiNbO3 | 0,4-4,5 | 120
Ba2NaNb5O15 | 0,38-5 | 100
HIO3 | 0,4-1,3 | 100
BBO (β-BaB2O4) | 0,2-1,5 | 400

## Slide 66: Frekvenční konverze
The blue arrow corresponds to ordinary (linear) susceptibility, the green arrow corresponds to second-harmonic generation, and the red arrow corresponds to optical rectification.

## Slide 67: Optical Parametric Oscillator (OPO)
Založen na koherentním rozpadu fotonu o kruhové frekvenci ω3 na dva fotony, jejichž kruhové frekvence ω1 a ω2 (signálová a jalová vlna), při čemž platí:
ω3 = ω1+ ω2
a poměr
ω1/ ω2 =f(υ)

## Slide 68: OPO Spectra Physics

## Slide 69: Homogenizace paprsku

## Slide 70: Laser s volnými elektrony (FEL, free electron laser)
Aktivním prostředím jsou relativistické elektrony procházející periodickým magnetickým polem. Elektrony při svém pohybu po zakřivených drahách vyzařují elektromag. záření o vlnové délce (γ<< λ0, γ je tzv. relativistický faktor):

## Slide 71: Spektrální briliance
Pro porovnání zdrojů vysoceintenzivního (především synchrotronového) záření se zavádí pojem spektrální briliance (spectral brilliance), udávající počet vyzařovaných fotonů za sekundu na 1 mm2 plochy zdroje záření, na divergenci 1 mrad2 a na 10% šířky (Δλ/λ=0,1) vlnového oboru. Čím užší a paralelnější je svazek záření a čím více jsou fotony koncentrovány do co nejužšího vlnového oboru, tím je vyšší spektrální briliance.
Ta je v nepřímém poměru k emitanci (emittance), což je v podstatě součin rozměru zdroje záření a divergence záření.

## Slide 72: Synchrotronové záření
Zdroje magnetického pole
bending magnety
undulatory
wigglery
free electron lasers

## Slide 73: Laser na volných elektronech
Čtvrtá generace zdrojů SZ je založena na využití lineárních urychlovačů, které umožňují snížit emitanci a zkrátit délku pulsů. Probíhá-li krátký elektronový shluk dostatečně dlouhým undulátorem, pak elektromagnetická vlna generovaná v každém místě undulátoru postupuje společně s elektronovým svazkem a interaguje s ním. Vzniká tak laser na volných elektronech, neboli free electron laser – FEL. Ten se vyznačuje vysokou briliancí, podstatně vyšší než u klasického undulátoru, koherencí a krátkostí pulsů, dosahujících desítek fs. K urychlení elektronů na hodnoty řádu GeV je zapotřebí velmi dlouhého lineárního urychlovače.

## Slide 74: Laser na volných elektronech
Shluky elektronů se pohybují po vlnkovité dráze. Nabité částice, které mění svou rychlost (postačí směr), září. Pro pochopení si představme, že se elektrony v shluku pohybují po sinusoidě podél undulátoru. Pokud se na ně díváme z konce této osy, nevidíme, že se pohybují směrem k nám, ale vidíme kmitat shluk nabitých částic. Shluky tak generují koherentní rentgenový paprsek. Za undulátorem jsou silným magnetickým polem elektrony odkloněny a vzniklý rentgenový laserový paprsek pokračuje do haly s experimenty

## Slide 75: Femtosekundy
Nadzvukový Concorde létá přibližně
rychlostí 2 machů (dvojnásobek rychlosti zvuku ve vzduchu), neboli 600 m/s (2 160 km/h). Za dobu 10 fs uletí jen 6 pikometrů (6.1012 m), to je 10krát méně, než je průměr atomu uhlíku
Průměrná vzdálenost Země a
Měsíce je kolem 380 000 km.
Světlo pohybující se rychlostí
300 000 km za sekundu urazí
tuto vzdálenost za dobu o něco
delší než 1 s. Během 100 fs však
světlo uběhne pouze 30 µm,
neboli méně, než je tloušťka vlasu

## Slide 76: Čerp (chirp)
U impulsů optického záření se čerpem rozumí postupná změna frekvence během impulsu (zvyšování nebo snižování). To znamená, že frekvence na náběžné hraně je jiná než v závěrné hraně. Šíří-li se takový impuls v disperzním prostředí, je rychlost šíření záření v náběžné hraně menší (nebo větší) než v závěrné části a tím se impuls zkracuje (nebo prodlužuje).
Díky relacím neurčitosti není možné mít krátký (~fs) světelný puls ve viditelné oblasti spektra, který by byl monochromatický

## Slide 77: Chirp femtosekundového pulzu
V disperzním prostředí femtosekundový puls, který má velký frekvenční rozsah (velký rozsah vlnových délek), je rozšířen díky různé disperzi (indexu lomu, rychlosti světla) různých vlnových délek. Je proto nutné pro zachování časového profilu impulsu provést korekci kompenzátorem disperze.

## Slide 78: Model TISSA-20: < 20 fs
Stable Kerr-lens mode-locking operation5-mirror compact cavity design.
Model TISSA-20: Seeding source of broadband femtosecond pulses for Ti:sapphire amplifiers

## Slide 79: Stretcher and compressor design
With gratings compressor
With gratings stretcher

## Slide 80: Zesílení femtosekundových pulsů s výkony do PW