## Slide 1
NUCLEAR INDUSTRY

## Slide 2
CORPORATE
PRESENTATION
Přednášející: RNDr. Aleš Jančář, Ph.D.
Detekce a měření ionizujícího záření

## Slide 3
Zahraniční dodávky od roku
1994
Úvod k detekci a měření IZ
Ionizující záření je pouhým okem neviditelné. Abychom se o jeho existenci mohli přesvědčit, je třeba jej detekovat.
Principy detekce ionizujícího záření jsou založeny na souhrnu fyzikálních vlastností a jevů.
Z principu detekce ionizujícího záření je odvozena metoda měření, jejíž přesnou realizaci popisuje postup měření.

## Slide 4
Zahraniční dodávky od roku
1994
Úvod k detekci a měření IZ
Jaké základní druhy IZ lze detekovat a měřit:
1/ Záření ALFA (jádra helia)
2/ Záření BETA (elektrony, pozitrony)
3/ Záření GAMA (fotony)
4/ NEUTRONOVÉ záření (neutrony)

## Slide 5
Zahraniční dodávky od roku
1994
Úvod k detekci a měření IZ
Koncem 19. století došlo k několika významným objevům v oblasti IZ:
1895 (Röntgen) objevil tzv. paprsky X.
1896 (Becquerell) objevil přirozenou radioaktivitu studiem uranové rudy.
1897 (Rutherford) rozlišil radioaktivní záření alfa a beta.
1898 (Sklodowská, Curie) objev radioaktivních prvků polonium a radium.

## Slide 6
Zahraniční dodávky od roku
1994
Úvod k detekci a měření IZ
Alfa záření bylo již v roce 1908 detekováno pomocí scintilačních materiálů. Jedná se o historicky nejstarší způsob detekce IZ.
1908 (Crookes, Regener) počítání záblesků na stínítku pokrytého ZnS(Ag) pomocí mikroskopu.

## Slide 7
Zahraniční dodávky od roku
1994
Úvod k detekci a měření IZ
1909 (Geiger, Marsden) provedli experiment zabývající se rozptylem alfa částic na tenké zlaté fólii.

## Slide 8
Zahraniční dodávky od roku
1994
Úvod k detekci a měření IZ
1911 (Rutherford) publikoval experiment (Geiger, Marsden) zabývající se rozptylem alfa částic na tenké fólii a formuloval planetární model atomu (jádro = slunce, elektrony = planety).

## Slide 9
Zahraniční dodávky od roku
Úvod k detekci a měření IZ
1900 (Villard) objevil při studiu uranu záření, které není ohýbáno v magnetickém poli.
1910 (Bragg) dalším zkoumáním tohoto záření zjistil, že má vlnový charakter tím, že ionizuje plyn.
1914 (Rutherford, Andrade) dokázali změřením vlnové délky, že se jedná o elektromagnetické záření. Pojmenovali jej záření gama.

## Slide 10
Zahraniční dodávky od roku
Úvod k detekci a měření IZ
1921 (Einstein) zákonitosti fotoelektrického jevu a speciální teorie relativity.
1927 (Compton) zákonitosti rozptylu fotonů na volných nebo slabě vázaných elektronech.
Einstein
Compton

## Slide 11
Zahraniční dodávky od roku
1994
Úvod k detekci a měření IZ
Fyzika IZ
1930 (Chadwick) objevil záření s vysokou pronikavostí až 10 cm do olova, když alfa částicemi ostřeloval berylliový terč.

## Slide 12
Zahraniční dodávky od roku
1994
Úvod k detekci a měření IZ
Fyzika IZ
Zjistil, že se nejedná o fotony záření gama, protože se nechovají v souladu s fotoelektrickým jevem. Když tomuto záření vystavil parafínovou desku bohatou na protony, zjistil, že jsou protony uvolňovány ve vysoké rychlosti z parafínu.

## Slide 13
Záření alfa (jádra hélia)
Při alfa rozpadu emituje jádro He (helion). Hmotnostní číslo se zmenší o 4, protonové číslo o 2 a prvek se posune o dvě místa vlevo v periodické soustavě prvků:
Energie 4 až 9 MeV
Krátký dolet (plyn několik cm, kapalina zlomky mm)
Vysoký stupeň ionizace
Ochrana před alfa zářením, postačí list papíru
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ

## Slide 14
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ
Záření beta (elektrony)
Pokud jádro emituje elektron, pak dochází v jádře k přeměně neutronu na proton, elektron a antineutrino. Hmotnostní číslo se nezmění, protonové číslo se zvětší o 1 a prvek se posune o jedno místo vpravo v periodické soustavě prvků:

## Slide 15
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ
Záření beta (pozitrony)
Pokud jádro emituje pozitron, pak dochází v jádře k přeměně protonu na neutron, pozitron a neutrino. Hmotnostní číslo se nezmění, protonové číslo se zmenší o 1 a prvek se posune o jedno místo vlevo v periodické soustavě prvků:

## Slide 16
Záření beta
Energie 2 MeV
Spojité spektrum
Dolet (vzduch 8 m, kapalina 1 cm, hliník 4 mm )
Brzdné záření, vyšší pronikavost
Anihilace, pozitron ztratí energii a spojí se s elektronem = 2 fotony gama záření 511 keV
Ochrana před beta zářením hliník, plexisklo, aj.
Zahraniční dodávky od roku
Druhy ionizujícího záření

## Slide 17
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ
Záření gama
Jedná se o elektromagnetické záření (fotony) s velmi krátkou vlnovou délkou. Vzniká při jaderných reakcích nebo při radioaktivním rozpadu přechodem jádra z vyššího energetického stavu do nižšího, kdy se jádro zbavuje své excitační energie (izomerní přechod).

## Slide 18
Záření gama (fotony)
Energie fotonů gama je dána vztahem:
kde
h – Planckova konstanta [6,626 068 96∙10-34 J∙s]
c – rychlost elektromagnetického záření ve vakuu [299 792 458 m∙s-1];
 – vlnová délka záření ;
 – frekvence elektromagnetického záření.
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ

## Slide 19
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ
Záření gama (fotony)
Záření gama má čárové spektrum, to znamená, že daný radionuklid emituje pouze fotony s určitými energiemi, které jsou pro jeho přeměnu charakteristické.

## Slide 20
Rentgenovo záření
Elektromagnetické záření s velmi krátkou 
Vzniká zabrzděním rychle letících elektronů v těžkých kovech
Zdrojem záření jsou nejčastěji RTG trubice
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ

## Slide 21
Rentgenovo záření
Rozlišujeme charakteristické a brzdné záření
Brzdné záření vzniká zpomalováním pohybu urychlených elektronů, nezávisí na materiálu anody (terčíku), ale jen na urychlovacím napětí. Důsledkem zpomalování je vyzařování elektromagnetických vln, jejichž frekvence se mění spojitě - má spojité spektrum
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ

## Slide 22
Rentgenovo záření
Charakteristické záření souvisí se změnami energie atomu. Vzniká při přechodech elektronů v atomovém obalu
Elektrony dopadající na anodu (terčík) vyráží elektrony, prázdné místo je zaplněno elektronem z vyšší hladiny a přebytek energie je vyzářen ve formě charakteristického záření
Toto záření má čárové spektrum a jeho energie závisí na materiálu anody
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ

## Slide 23
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ
Rentgenovo záření
Spojité a čárové spektrum záření X

## Slide 24
Rentgenovo záření
Vlnová délka záření X určuje jeho základní vlastnosti:
Schopnost pronikat látkami
Vyvolat ionizaci látky
Čím kratší je vlnová délka tím lépe záření proniká látkami a má větší ionizační účinky.
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ

## Slide 25
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ
Neutronové záření
Elementární částice bez elektrického náboje, mající přibližně stejnou hmotnost jako protony
Složení ze dvou kvarku d a jednoho kvarku u
Vysoká pronikavost
Spojité spektrum

## Slide 26
Zahraniční dodávky od roku
1994
Druhy ionizujícího záření
Fyzika IZ
Neutronové záření
Chladné neutrony | < 0,002 eV
Teplené neutrony | (0,002 ÷ 0,5) eV
Nadtepelné neutrony | (0,5 ÷ 1) eV
Epitermální neutrony | (1 ÷ 10) eV
Nadepitermální neutrony | (10 ÷ 50) eV
Nízké rezonanční neutrony | (50 ÷ 100) eV
Střední rezonanční neutrony | (0,1 ÷ 1) keV
Rezonanční neutrony | (1 ÷ 10) keV
Vysoké rezonanční neutrony | (10 ÷ 100) keV
Rychlé nadrezonanční neutrony | (0,1 ÷ 1) MeV
Štěpné, rychlé neutrony | (1 ÷ 3) MeV
Neutrony s vysokými energiemi | (3 ÷ 50) MeV
Neutrony s velmi vysokými energiemi | > 50 MeV

## Slide 27
Zahraniční dodávky od roku
Fotoelektrický jev
Fyzika IZ
Foton gama záření předá kvantum energie h elektronu v atomovém obalu. Pokud je tato energie větší jak výstupní práce elektronu Wv dojde k jeho uvolnění z obalu a elektron získá kinetickou energii Ek.

## Slide 28
Fotoefekt – prakticky úplná absorpce záření gama např. ve scintilátoru, jíž pak odpovídá v amplitudovém spektru pík totální absorpce tzv. fotopík
Kinetická energie fotoelektronů je přímo úměrná frekvenci záření, přičemž nezávisí na intenzitě.
Velikost fotoproudu, tj. počet uvolněných elektronů je přímo úměrný intenzitě záření.
Pravděpodobnost fotoelektrického jevu se zvyšuje s atomovým číslem materiálu.
Zahraniční dodávky od roku
Fotoelektrický jev
Fyzika IZ

## Slide 29
Zahraniční dodávky od roku
1994
Comptonův rozptyl
Fyzika IZ
Comptonův rozptyl nastává, když foton záření gama předá část své energie h volnému nebo slabě vázanému elektronu.
Energie se tedy rozdělí mezi rozptýlený foton a elektron v závislosti na úhlu.

## Slide 30
Zahraniční dodávky od roku
1994
Comptonův rozptyl
Fyzika IZ
Rozptýlený foton má nižší energii a větší vlnovou délku.
Čím větší je úhel, tím větší je rozdíl:
Energie Comptonovy hrany (Ec):
 - Comptonova vlnová délka = h/mec2

## Slide 31
Zahraniční dodávky od roku
1994
Fotoefekt a Comptonův rozptyl v praxi
Fyzika IZ
Do scintilačního detektoru NaI(Tl) dopadají monoenergetické fotony s energií 662 keV, které emituje radionuklid Cs-137. Celá energie fotonu se deponuje ve scintilátoru a jí pak odpovídá pík totální absorpce. Comptonova hrana odpovídá maximální předané energii elektronu, která nastane při rozptylu kvanta záření h pod úhlem 180 °.

## Slide 32
Základní rozdělení
Veličiny charakterizující zdroje IZ
Veličiny charakterizující pole záření
Veličiny charakterizující působení záření na látku
Veličiny popisující interakce IZ s látkou
Veličiny používané v radiační ochraně
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny a jednotky atomové a jaderné fyziky
Fyzika IZ

## Slide 33
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující zdroje IZ
Aktivita (A)
Aktivita radioaktivní látky (zářiče) je počet samovolných radioaktivních přeměn (rozpadů) v této látce za jednotku času. Jednotkou je Bq (1 Ci = 3,7E+10 Bq).
Aktivita radionuklidu s časem klesá:
Fyzika IZ

## Slide 34
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující zdroje IZ
Aktivita (A)
Aktivita se vztahuje k radionuklidu jako celku, nezávisle na jeho tvaru, rozměrech nebo hmotnosti.
Pro bližší charakterizaci je nutné vztáhnout aktivitu ke vhodné jednotce (Bq/kg, Bq/m3, Bq/cm2).
Fyzika IZ

## Slide 35
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující zdroje IZ
Emise zdroje (1/s)
Počet přeměn udávaných aktivitou nemusí být stejný jako počet emitovaných částic.
Skutečný počet emitovaných částic se zdroje za jednotku času vyjadřuje veličina emise.
U zapouzdřených zdrojů ovlivňuje počet emitovaných částic:
Absorbce v pouzdře
Samoabsorbce ve zdroji
Vznik sekundárních částic při různých interakcích
Fyzika IZ

## Slide 36
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující zdroje IZ
Energie emitovaných částic (eV)
jednoznačně charakterizuje radionuklid, který tyto částice emituje
Vlastnosti záření jako např. interakce závisí na energii
Jednotkou je 1 eV, tj. kinetická energie kterou získá elektron urychlený ve vakuu napětím jednoho voltu
1 eV= 1,602176634.10-19 J
Fyzika IZ

## Slide 37
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující pole IZ
Fluence částic (1/m2)
Fluence neboli hustota prošlých částic:
Kde dN je počet částic, které vstoupily do koule s plošným obsahem da.
Pro široký homogenní svazek záření lze zjednodušeně definovat počet částic, které prošly plochou 1 m2 postavenou kolmo ke směru šíření částic.
Fyzika IZ

## Slide 38
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující pole IZ
Příkon fluence částic (1/m2s)
Příkon fluence neboli hustota toku částic:
Udává jak rychle se v daném bodě mění fluence částic.
Fyzika IZ

## Slide 39
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující působení na látku
Dávka (Gy)
Je definována jako poměr střední energie d předané přímo ionizujícím zářením elementu látky o hmotnosti dm a hmotnosti tohoto elementu:
Fyzika IZ

## Slide 40
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující působení na látku
Dávka (Gy)
Zjednodušeně lze říci, že dávka je energie záření absorbovaná v hmotnostní jednotce ozařované látky. Jednotkou dávky je Gy s rozměrem J/kg.
Fyzika IZ

## Slide 41
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující působení na látku
Dávkový příkon
Udává jak rychle se dávka mění v čase. Veličina dávkový příkon je spjata s přímo ionizujícím zářením. Jednotkou je Sv/h.
Fyzika IZ

## Slide 42
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující působení na látku
Kerma (Gy) kinetic energy released per unit mass
Je definována jako součet počátečních kinetických energií všech nabitých částic uvolněných nenabitými částicemi v uvažovaném objemu látky o hmotnosti dm. Jednotkou je Gy.
Fyzika IZ

## Slide 43
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující působení na látku
Kermový příkon (Gy/h)
Udává jak rychle se kerma mění v čase. Veličina kermový příkon je spjata s nepřímo ionizujícím zářením. Jednotkou je Gy/h.
Fyzika IZ

## Slide 44
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny charakterizující působení na látku
Kermová gama konstanta (mGy.m2.GBq-1.h-1)
Vk, - kermová vydatnost bodového zdroje IZ
A – aktivita (Bq) zdroje IZ
Číselná hodnota gama konstanty udává kermový příkon fotonového záření v mGy/h ve vzdálenosti 1 m od zdroje IZ o aktivitě 1 GBq.
Fyzika IZ

## Slide 45
Zahraniční dodávky od roku
1994
Veličiny popisující interakce IZ s látkou
Lineární a hmotnostní absorpční koeficient
Interakce IZ s prostředím = ztráta energie absorpce
Absorpční zákon:
- fluence částic po průchodu vrstvou (m-2)
0 - fluence částic dopadající na vrstvu materiálu (m-2)
d – tloušťka vrstvy materiálu (m)
µ - lineární absorpční koeficient (m-1)
Fyzika IZ

## Slide 46
Zahraniční dodávky od roku
Veličiny používané v radiační ochraně
Dávkový ekvivalent
Q – jakostní činitel
D – dávka v uvažovaném bodě tkáně
Bodová veličina vyjádřena v (Sv)
Vyjadřuje rozdílnou biologickou účinnost různých druhů záření
Fyzika IZ

## Slide 47
Zahraniční dodávky od roku
Veličiny používané v radiační ochraně
Dávkový ekvivalent
Je funkcí lineárního přenosu energie
Fyzika IZ
L (keV/µm) | Q (L)
< 10 | 1
10 - 100 | 0,32L – 2,2
> 100 | 300L-0,5

## Slide 48
Zahraniční dodávky od roku
Veličiny používané v radiační ochraně
Příkon dávkového ekvivalentu
Rozlišujeme v základu:
Osobní dávkový ekvivalent
Prostorový dávkový ekvivalent
Fotonový dávkový ekvivalent
Směrový dávkový ekvivalent
Fyzika IZ

## Slide 49
Zahraniční dodávky od roku
Veličiny používané v radiační ochraně
Ekvivalentní dávka ve tkáni nebo orgánu
DT – střední dávka záření ve tkáni nebo orgánu
wR – radiační váhový faktor pro daný typ záření
Radiační váhový faktor vyjadřuje relativní biologickou účinnost jednotlivých typů záření vzhledem k fotonovému. Jednotkou ekvivalentní dávky je Sv.
Fyzika IZ

## Slide 50
Zahraniční dodávky od roku
Veličiny používané v radiační ochraně
Efektivní dávka
HT – ekvivalentní dávka záření ve tkáni nebo orgánu
wT – tkáňový váhový faktor
Tkáňový váhový faktor vyjadřuje relativní příspěvek daného orgánu nebo tkáně k celkové zdravotní újmě.
Jednotkou ekvivalentní dávky je Sv.
Fyzika IZ

## Slide 51
Zahraniční dodávky od roku
Přehled vybraných veličin
Veličina |  | Hlavní jednotka (Evropa) |  |  | Hlavní jednotka (USA) |  | 
Název | Značka | Název | Značka | Rozměr | Název | Značka | Převodní vztah
Aktivita | A | becquerel | Bq | s-1 | Curie | Ci | 1 Ci = 3,7.1010 Bq
Expozice | X | coulomb na kilogram | C.kg-1 | C.kg-1 | Rentgen | R | 1 R = 2,58.10-4 C.kg-1
Expoziční příkon |  | ampér na kilogram | A.kg-1 | A.kg-1 | Rentgen za sekundu | R.s-1 | 1 R.s-1 = 2,58.10-4 A.kg-1
Dávka | D | grey | Gy | J.kg-1 | Rad | rad | 1 Rad = 10-2 Gy
Dávkový příkon |  | grey za sekundu | Gy.s-1 | W.kg-1 | Rad za sekundu | rad.s-1 | 1 rad.s-1 = 10-2 Gy.s-1
Ekvivalentní dávka | H | sievert | Sv | J.kg-1 | Rem | rem | 1 Rem = 10-2 Sv
Příkon ekvivalentní dávky |  | sievert za sekundu | Sv.s-1 | W.kg-1 | Rem za sekundu | rem.s-1 | rem.s-1 = 10-2 Sv.s-1

## Slide 52
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Existují tři způsoby ochrany před zevním zářením:
Ochrana vzdáleností
Ochrana časem
Ochrana stíněním

## Slide 53
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana vzdáleností
Je založena na skutečnosti, že dávka, resp. dávkový příkon klesá s druhou mocninou vzdálenosti.
Např. dávkový příkon v 10 cm je 100x větší než v 1 m a 10 000x jak příkon v 10 m.

## Slide 54
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana vzdáleností
Princip radiační ochrany tedy vyžaduje, abychom pracovali co nejdále od zdroje v dostatečné vzdálenosti těla a rukou za použití k tomu určených přípravků a pomůcek (pinzety, stojánky, svěrky, fyzické bariéry atp.).
Příklad:
Ve vzdálenosti 10 cm od zdroje Co-60 byl změřen DP = 500 mGy/h. Jaký bude DP ve vzdálenosti 100 cm?

## Slide 55
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana časem
Radiační zátěž pracovníka roste s dobou pobytu v prostoru, kde se vyskytuje IZ. Na základě principu radiační ochrany časem se pracovník snaží o co nejkratší dobu práce se zdrojem IZ.
Při zvlášť rizikových pracích lze dosáhnout podstatného snížení úvazku dávky důsledným střídáním pracovníků.

## Slide 56
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana časem
Při činnostech, kdy např. chirurg musí mít ruce pod RTG je ochrana časem jediný způsob ochrany před IZ.
V případě povrchové kontaminace pracovníka představuje ochrana časem co nejrychlejší odložení kontaminovaného oděvu a ochranných pomůcek a především co nejrychlejší provedení dekontaminace.

## Slide 57
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana stíněním
Tato ochrana se provádí tak, že se mezi zdroj IZ a pracovníka umístí vhodný stínací materiál. Jeho tloušťka se volí podle druhu záření a podle jeho energie.

## Slide 58
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana stíněním
Alfa záření
Postačí tenká vrstva např. gumy, plexisklo, atp. vzhledem k malé pronikavosti alfa částic. Absorpce alfa záření ve vzduchu jen několik cm.

## Slide 59
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana stíněním
Beta záření
Používají se látky s nízkou hustotou, vzhledem k tomu, že u těchto látek je výrazně nižší pravděpodobnost vzniku brzdného záření (hliník, plast).

## Slide 60
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana stíněním
Gama záření
Pro gama i rentgenovo záření platí, že při jeho průchodu prostředím dochází k fotoefektu, Comptonovu jevu a tvorbě párů.

## Slide 61
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana stíněním
Gama záření
Protože pravděpodobnost fotoefektu roste s protonovým číslem materiálu, kterým záření prochází, je zřejmé, že elektromagnetické záření bude nejvíce absorbováno v těžkých materiálech jako např. olovo nebo wolfram.

## Slide 62
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana stíněním
Neutronové záření
Při stínění neutronů je třeba docílit jejich zpomalení, aby mohly být pohlceny vhodným absorbátorem.
Neutrony se zpomalují látkami bohatými na vodík (např. parafín, polyetylen). Energii ztrácejí při pružném rozptylu na jeho jádrech.

## Slide 63
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana stíněním
Neutronové záření
Pomalé neutrony (E < 0,4 eV) se absorbují nejlépe kadmiem, borem nebo indiem.
Pro účinnou absorpci tepelných neutronů (E < 0,025 eV) postačuje vrstva kadmia o tloušťce 1 mm.

## Slide 64
Zahraniční dodávky od roku
Ochrana před ionizujícím zářením
Ochrana stíněním
Neutronové záření
Protože při absorpci neutronů v jádrech kadmia vzniká gama záření, je třeba při návrhu stínění počítat rovněž s vrstvou olova.
Lze použít i kombinované materiály jako např. polyetylen s obsahem boru a doplnit ještě vrstvu olova jako ochrana před gama zářením.

## Slide 65
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detektory jaderného záření a principy detekce
Ionizující záření je schopné při průchodu látkou způsobit ionizaci, tj. vytvořit z původně elektricky neutrálních atomů kladné a záporné ionty (iontové páry).
Iont – elektricky nabitá částice atomární velikosti, kde se celkový počet elektronů liší od celkového počtu protonů.

## Slide 66
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detektory jaderného záření a principy detekce
Elektronegativita
Vlastnost atomu, vyjadřující jeho schopnost přitahovat vazebné elektrony. Elektronegativita atomu je ovlivněna jeho atomovým číslem a vzdáleností valenčních elektronů od nabitého jádra.
Elektronegativita je opakem elektropozitivity, která určuje schopnost prvku darovat valenční elektrony.

## Slide 67
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detektory jaderného záření a principy detekce
Přímo ionizující záření
je tvořeno nabitými částicemi záření alfa, beta a protonové záření, mající dostatečnou kinetickou energii k tomu, aby mohly vyvolat ionizaci.
Nepřímo ionizující záření
zahrnuje nenabité částice záření X a gama, dále též neutronové záření. Svou kinetickou energii předávají v látce nabitým částicím a teprve tyto částice přímými účinky na atomy látku ionizují.

## Slide 68
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detektory jaderného záření a principy detekce
V detektoru se mění energie dopadajícího ionizujícího záření na elektrický signál, který se dále zpracovává radiometrické aparatuře.
Radiometrická aparatura může pracovat tak, že měří střední hodnotu proudu na detektoru nebo registruje jednotlivé impulsy z detektoru.

## Slide 69
Zahraniční dodávky od roku
1994
Rozdělení detektorů IZ
Podle účelu měření lze přístroje rozdělit na:
Radiometry – slouží ke stanovení úrovně radioaktivity v daném prostoru
Spektrometry – měří energii IZ
Průmyslová radiometrická zařízení – jsou určena k nejrůznějšímu využití radionuklidů v průmyslu, obsahují vhodný zdroj IZ a měřící aparaturu

## Slide 70
Zahraniční dodávky od roku
1994
Rozdělení detektorů IZ
Rozlišujeme dva základní druhy detektorů:
Kontinuální – poskytují průběžnou informaci o hodnotě detekovaného záření. Po ukončení ozařování hodnota klesne na úroveň pozadí.
Integrální (dozimetry) – hodnota se zvyšuje po celou dobu kdy je detektor ozařován. Informace po ukončení ozařování zůstává v detektoru uchována.

## Slide 71
Zahraniční dodávky od roku
1994
První detektor ionizujícího záření
Detektory IZ
Wilsonova mlžná komora (1911)
Nobelova cena v roce 1927

## Slide 72
Zahraniční dodávky od roku
1994
Rozdělení detektorů IZ
Detektory IZ
Pro účely dozimetrie rozdělujeme detektory podle principu detekce do tří skupin:
Scintilační – působením IZ vzniká luminiscenční záření
Elektrické – působením IZ se mění elektrické vlastnosti (ionizační komory, proporcionální a Geiger-Müllerovi počítače, krystalové a polovodičové detektory)
Samostatné – působením IZ mění své vlastnosti (barva, složení, objem). Jedná se vesměs o dozimetry.

## Slide 73
Zahraniční dodávky od roku
1994
Elektrické detektory
Detektory IZ
Jedná se o různě upravené válcové nebo deskové kondenzátory. Mezi deskami kondenzátoru mohou nastat tři následující stavy:
Ionizace – ionty, které vytvoří ionizující záření, se pohybují k opačně nabitým elektrodám, v obvodu vzniká ionizační proud
Rekombinace – při setkání kladného a záporného iontu může vzniknout opět neutrální atom nebo molekula
Sekundární ionizace – primární ionty mohou být urychleny na vyšší energii, než je energie ionizačního plynu mezi deskami kondenzátoru a mohou vytvářet nárazovou ionizací další ionty.

## Slide 74
Zahraniční dodávky od roku
1994
Obory ionizace – el. detektory
Detektory IZ
Obor Ohmova zákona (I)
Obor nasyceného proudu (II)
Obor přídavné ionizace (III)

## Slide 75
Zahraniční dodávky od roku
1994
Obory ionizace – el. detektory
Detektory IZ
Obor Ohmova zákona (I) – ionty vzniklé primární ionizací spolu rekombinují, rekombinace klesá s rostoucím napětím a tím roste ionizační proud úměrně s napětím. Pro detektory IZ se tento obor nevyužívá.
Obor nasyceného proudu (II) – rekombinace ustává, všechny primární ionty se účastní vedení proudu, sekundární ionty zatím ještě nevznikají. Ionizační proud je nezávislý na napětí. V tomto oboru pracují ionizační komory.
Obor přídavné ionizace (III) – primární ionty jsou urychleny do té míry, že vytvářejí další ionty nárazy na neutrální molekuly. Každý urychlený iont vytvoří K sekundárních iontů. Číslo K se nazývá koeficient zesílení.

## Slide 76
Zahraniční dodávky od roku
1994
Obory ionizace – el. detektory
Detektory IZ
Obor přídavné ionizace (III) rozdělujeme do tří částí:
Obor úplné proporcionality (III1) – proporcionální počítače
Obor částečné proporcionality (III2) – nevyužívá se pro detektory IZ
Obor Geiger-Müllerův (III3) – Geiger-Müllerovi počítače

## Slide 77
Zahraniční dodávky od roku
1994
Scintilační detektory
Detektory IZ
Jsou založeny na látkách v nichž působením IZ vzniká luminiscenční záření (scintilace – slabé světelné záblesky).
Scintilace jsou podmíněny existencí luminiscenčních center, která vznikají vniknutím iontů cizího prvku do krystalické mřížky iontového krystalu.
Tímto způsobem vzniká aktivovaný scintilátor, např. NaI(Tl), ZnS(Ag), YAP(Ce), apod.

## Slide 78
Zahraniční dodávky od roku
1994
Scintilační detektory
Detektory IZ
Základní typy scintilačních detektorů:
  Organické scintilátory (plastické, kapalné)
  b) Anorganické krystaly (NaI:Tl, YAP:Ce, CeBr)

## Slide 79
Zahraniční dodávky od roku
1994
Scintilační detektory
Detektory IZ
Základní procesy probíhající ve scintilátorech:
absorpce energie IZ scintilátorem
scintilační proces, tj. konverze energie IZ na energii emitovaných fotonů
přenos fotonů emitovaných scintilátorem na fotocitlivý prvek (PMT, fotodioda)
Absorpce fotonů na fotokatodě PMT nebo fotodiody

## Slide 80
Zahraniční dodávky od roku
1994
Organické scintilátory
Detektory IZ
Základní rozdělení podle složení a struktury:
Krystalické scintilátory
– krystaly látek založené na bázi uhlovodíků
Scintilátor | Chemický vzorec | Hustota [g/cm3] | Vlnová délka [nm]
Antracen | C14H10 | 1,25 | 447
Stilben | C14H12 | 1,16 | 410

## Slide 81
Zahraniční dodávky od roku
1994
Organické scintilátory
Detektory IZ
Základní rozdělení podle složení a struktury:
b) Plastické scintilátory
– polymerní látky, zejména polystyren (PST) a polyvinyltoulen (PVT) se scintilačními aktivátory a posunovači spektra
Scintilátor | Hustota [g/cm3] | Vlnová délka [nm]
PST + tetrafenylnutadien | 1,0 | 450
PVT + pT + p,p difenylstilben | 1,0 | 380
PVT + pT + tetrafenylnutadien | 1,0 | 445
PVT + PBD + POPOP | 1,1 | 425
PVT + pT + POPOP | 1,05 | 425

## Slide 82
Zahraniční dodávky od roku
1994
Organické scintilátory
Detektory IZ
Základní rozdělení podle složení a struktury:
c) Kapalné scintilátory
– roztoky scintilačních aktivátorů v organických
rozpouštědlech s posunovači spektra
Scintilátor | Hustota [g/cm3] | Vlnová délka [nm]
Toulen + pT + POPOP | 0,88 | 425
Toulen + PBD | 0,88 | 365
Toulen + PPO + POPOP | 0,88 | 425
Xylen + PBD | 0,89 | 365
Xylen + PBD + POPOP | 0,90 | 425
Xylen + naftalen + POPOP | 0,87 | 425
Dioxan + PPO + POPOP | 1,04 | 425

## Slide 83
Zahraniční dodávky od roku
1994
Organické scintilátory
Detektory IZ
Scintilační proces
V organických scintilátorech je mechanismus scintilací vyvolán přechodem atomů molekul z jedné energetické hladiny na druhou.
Absorbovaná energie IZ se spotřebuje na ionizaci a excitaci elektronů v materiálu scintilátoru.

## Slide 84
Zahraniční dodávky od roku
1994
Organické scintilátory
Detektory IZ
Excitace elektronů v důsledku
absorpce kinetické energie
nabitých částic.
Deexcitace na hladinu S1
vlivem vnitřní konverze,
která nastává během
několika pikosekund.

## Slide 85
Zahraniční dodávky od roku
1994
Organické scintilátory
Promptní fluorescence,
deexcitace elektronů při
přechodu z hladiny S10 do
základního stavu S0 (  ns).
Fluorescence, přechod
z metastabilní hladiny do
základního stavu S0  vznik
tripletu T1, delší   (ms).
Zpožděná fosfor. T1  S10

## Slide 86
Zahraniční dodávky od roku
1994
Organické scintilátory
Použití organických scintilátorů
Alfa/Beta nespektrometrická detekce
– tenké scintilátory 0,25 mm
– citlivost od nízkých energií (C-14 150 keV)
Parametr | EJ-212 | ZnS(Ag)
Světelný výtěžek (% antracenu) | 65 | 300
Vlnová délka při maximální emisi [nm] | 423 | 450
Doba dosvitu [ns] | 2,4 | 200

## Slide 87
Zahraniční dodávky od roku
1994
Organické scintilátory
Ukázka sondy se scintilačním detektorem

## Slide 88
Zahraniční dodávky od roku
Organické scintilátory

## Slide 89
Zahraniční dodávky od roku
Anorganické scintilátory
Anorganické scintilátory jsou založeny na zonální teorii krystalů.
Vniknutím iontů cizích prvků do krystalové mřížky krystalu mohou vzniknout v zakázané zóně luminiscenční centra a krystal se stává aktivovaným scintilátorem.

## Slide 90
Zahraniční dodávky od roku
Anorganické scintilátory
Při vniknutí částice o energii h do aktivovaného krystalu mohou elektrony z valenčního pásu přejít do vodivostního pásu.
Při přechodu elektronů z excitovaného stavu do základního stavu dojde k vyzáření fotonu o energii h.

## Slide 91
Zahraniční dodávky od roku
1994
Anorganické scintilátory
Detektory IZ
Směr pohybu fotonů těchto scintilací je náhodný, proto se scintilátor obklopuje reflektorem s bílou difúzní barvou, která odráží vznikající fotony zpět do krystalu.
Fotony dopadající na fotokatodu fotonásobiče (PMT) z ní uvolňují elektrony, které se po urychlení elektrickým polem dostávají na první dynodu PMT. Na připojeném zatěžovacím odporu vznikne napěťový impuls.

## Slide 92
Zahraniční dodávky od roku
Anorganické scintilátory
Zonální teorie růstu krystalu
V průběhu růstu krystalu se k jeho povrchu postupně připojují stavební částice:
Centrální část krystalu je nejstarší
Povrchová vrstva je nejmladší
Částice, které se připojily v relativně krátkém čase tvoří v krystalu určitou zónu
Růst prvních několika cm trvá řádově dny

## Slide 93
Zahraniční dodávky od roku
Anorganické scintilátory
Zonální teorie růstu krystalu
Proces krystalizace neprobíhá nikdy za zcela konstantních podmínek. Mění se řada fyzikálně chemických parametrů:
Teplota, tlak, vlhkost
Chemické složení okolního prostředí
Krystaly se tedy od sebe svým chemickým složením a strukturou nepatrně liší.

## Slide 94
Zahraniční dodávky od roku
Anorganické scintilátory
Zonální teorie růstu krystalu
Zonální stavba krystalu je někdy pozorovatelná i makroskopicky (rozdílné zbarvení jednotlivých zón krystalu):
Turmalín

## Slide 95
Zahraniční dodávky od roku
Anorganické scintilátory
Základní rozdělení anorganických scintilátorů:
Čisté monokrystaly
- alkalické halogeny (NaI, CsI, YAP, …)
- scintilace při nízké teplotě (-170 °C)
- nízká účinnost, horší energetické rozlišení (FWHM)
Monokrystaly aktivované příměsí
- alkalické halogeny aktivované těžkými kovy (Tl, Eu, …)
- NaI(Tl), CsI(Eu), YAP(Ce) nevyžadují chlazení
Aktivované polykrystalické látky
- sirníky ZnS nebo CdS
- aktivace těžkými kovy Ag, Cu např. ZnS(Ag)

## Slide 96
Zahraniční dodávky od roku
Anorganické scintilátory
Základní parametry nejpoužívanějších anorg. scintilátorů
Parametr | Hustota [g/cm3] | Bod tání [K] | Tvrdost [Mho] | Hydroskopický | Vlnová délka [nm] | Index lomu | Časová konstanta [ns] | Světelná výtěžnost [fotony/keVγ] | FWHM (662 keV) [%]
NaI(Tl) | 3,67 | 924 | 2 | ano | 415 | 1,85 | 250 | 38 | 8,0
CsI(Tl) | 4,51 | 894 | 2 | ano | 550 | 1,79 | 1000 | 54 | 7,5
LaBr3(Ce) | 5,08 | 1116 | 3 | ano | 380 | 1,9 | 16 | 63 | 2,6
CaF2(Eu) | 3,18 | 1691 | 4 | ne | 435 | 1,47 | 940 | 19 | 8,4
YAP(Ce) | 5,37 | 2148 | 8,6 | ne | 370 | 1,95 | 25 | 25 | 5,5
CeBr3 | 5,10 | 995 | 2 | ano | 370 | 1,9 | 18 | 60 | 3,8
Parametr | ET 9125SB | ET 9266SB | CeBr3 | YAP(Ce)
Velikost fotokatody [mm] | 25 | 48 | x | x
Emisní maximum [nm] | 360 | 360 | 370 | 370
Rozsah vlnových délek [nm] | 280 - 630 | 290 - 630 | 320 - 475 | 325 - 425
Index lomu | 1,49 | 1,49 | 1,90 | 1,95
Kvantová účinnost [%] | 28 | 30 | x | x
Temný proud [nA] | 0,2 | 0,3 | x | x
Teplotní rozsah [°C] | -30 - +60 | -30 - +60 | x | x

## Slide 97
Zahraniční dodávky od roku
Využití scintilátorů v praxi
Příklad konstrukce spektrometrické sondy
Spektrometrická sonda = vytvořený napěťový impuls je úměrný energii ionizujícího záření.

## Slide 98
Zahraniční dodávky od roku
Využití scintilátorů v praxi
Příklad konstrukce spektrometrické sondy

## Slide 99
Zahraniční dodávky od roku
Využití scintilátorů v praxi

## Slide 100
Zahraniční dodávky od roku
1994
Plynové detektory
Detektory IZ
Plyny jsou za standardních podmínek vynikajícími izolanty. Působením přímo ionizujícího záření se původně neutrální atomy molekul přeměňují na kladné a záporné ionty.
Působením nepřímo ionizujícího záření vznikají sekundární nabité částice, které následně látku ionizují.
V důsledku vzniku elektricky nabitých částic v plynu vzrůstá jeho vodivost. Detektory, které využívají tohoto jevu souhrnně označujeme jako plynové detektory.

## Slide 101
Zahraniční dodávky od roku
1994
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Patří mezi jedny z nejstarších detektorů záření. Byly objeveny v roce 1928 a pro svoji jednoduchost a nízkou cenu se používají dodnes.
G-M detektory mají tvar trubice s pláštěm obvykle z kovu. Katoda je tvořena válcem z tenkého plechu. Anodu tvoří drátek o poloměru cca 0,05 mm, který je napnutý v ose trubice. Trubice je plněna plynem (neon, argon, helium nebo krypton) o nízkém tlaku cca 10 kPa.

## Slide 102
Zahraniční dodávky od roku
1994
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Po vniknutí nabité částice do počítače, nastane uvnitř počítače vlivem sekundární ionizace lavinové narůstání počtu iontů. Urychlené elektrony laviny kromě nárazové ionizace mohou též excitovat atomy plynové náplně.
Pravděpodobnost excitace roste s energií elektronů a s pracovním napětím. Deexcitace je provázena emisí fotonového záření, které může dopadnout na jakékoliv místo katody. Pokud je energie vyšší jak výstupní práce elektronu z kovu na který dopadnou dojde k emisi fotoelektronu.
Fotolektrony vzniklé na katodě se vlivem el. pole pohybují k anodě, v jejímž okolí způsobí vznik dalších lavin a celý proces se opakuje.

## Slide 103
Zahraniční dodávky od roku
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Vlivem ionizace dochází k vytvoření prostorového kladného náboje kladných iontů což vede ke snížení intenzity el. pole a tím i snížení excitace plynové náplně elektrony.
Vrstva kladných iontů obklopující anodu se pohybuje směrem ke katodě kde je neutralizována záchytem elektronů. Při tomto procesu se uvolňuje energie, která je rovna rozdílu ionizační energie plynu a energie potřebné k výstupní práci elektronu z kovu. Je-li tato energie vyšší jak výstupní práce může dojít k emisi elektronu z katody. Pravděpodobnost tohoto procesu je velice malá.

## Slide 104
Zahraniční dodávky od roku
1994
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Znamená to tedy, že průchod každé částice je doprovázen samovolným výbojem v celém objemu počítače, který vyvolá na zatěžovacím odporu napěťový impuls.
Amplituda signálu je nezávislá na energii částice, která ionizaci způsobila.

## Slide 105
Zahraniční dodávky od roku
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Aby mohl počítač registrovat jednotlivé nabité částice je nutné výboj co nejrychleji přerušit a předejít tak vzniku sekundárních lavin.
K přerušení výboje se používají příměsi v plynové náplni (samozhášecí G-M počítače). Nejčastěji se jedná o příměs etylalkoholu.
Částice působící primární ionizaci vytvářejí kladné ionty a elektrony převážně z primární složky náplně. Deexcitační fotony generované v lavině interagují s těžkými molekulami zhášecí příměsy. Fotoelektrony nevznikají na katodě (nesamozhášecí počítače) ale v plynové náplni a spouští zde další laviny.

## Slide 106
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Kladné ionty při pohybu k anodě naráží jednak na neutrální molekuly, ale také na molekuly zhášecího plynu. Vlivem rozdílu ionizačních energií obou plynů dochází k přenosu kladného náboje na molekuly zhášecího plynu. Primární kladné ionty jsou neutralizovány místo nich pokračují ke katodě kladné ionty zhášecí plynové příměsi.
Při jejich neutralizaci na katodě se uvolněná energie využije k disociaci (štěpení) složitých molekul mnohem pravděpodobněji než k emisi elektronu z katody. Z tohoto důvodu nedochází k dalšímu spouštění lavin a výboj je omezen na jednu primární lavinu.

## Slide 107
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Pracovní plošina
Znázorňuje závislost četnosti impulsů na napětí počítače. Oblast ležící mezi napětím U1 a U2 se nazývá pracovní plošina počítače (plató). Její délka (150 až 300 V) a sklon (2 – 3 %) jsou měřítky kvality počítače.

## Slide 108
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Mrtvá doba
Udává časový interval za který se po výboji obnoví pracovní napětí, tj. G-M počítač je schopen registrovat další částice. Značí se t nebo DT (Dead Time) a měří se v mikrosekundách.
U samozhášecích počítačů se pohybuje mrtvá doba v rozsahu cca 10 až 100 µs.

## Slide 109
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Mrtvá doba - neparalyzabilní
Je charakterizovaná tím, že během této mrtvé doby detektor neregistruje přilétající částice, přičemž tyto částice nemají na jeho činnost žádný vliv a po uplynutí mrtvé doby je detektor okamžitě připraven k detekci dalšího impulsu.

## Slide 110
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Mrtvá doba – paralyzabilní (kumulativní)
Je charakterizovaná tím, že během této mrtvé doby detektor nejen že neregistruje další částice, ale každá další částice jež během mrtvé doby vletí do detektoru, znovu prodlouží o tutéž dobu jeho necitlivost.
„Paralyzuje" činnost detektoru a mrtvá doba se "kumuluje". Jinak řečeno, každý impuls vstupující do detektoru generuje mrtvou dobu bez ohledu na to, zda je nebo není registrován.

## Slide 111
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Mrtvá doba – paralyzabilní (kumulativní)
Při zvyšování vstupní četnosti částic odezva nejprve stoupá lineárně, pak se zpomaluje až dosáhne vrcholu, poté při dalším zvyšování vstupní četnosti začne odezva detektoru klesat.

## Slide 112
Zahraniční dodávky od roku
1994
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Mrtvá doba – možnosti měření
Metoda saturační četnosti - velmi jednoduchá, ale nejméně přesná metoda. Zjistíme max. četnost na detektoru a v případě neparalyzabilního chování vypočteme mrtvou dobu jako 1/nmax.
Dvouzdrojová metoda - poměrně jednoduchá, ale málo přesná metoda
Metoda kontinuální změny vstupní četnosti impulsů - to je nejpřesnější metoda. Zvyšujeme příkon do dostatečně vysoké hodnoty a měříme odezvu v cps na detektoru. Výsledkem je křivka závislosti měřené četnosti na její teoretické hodnotě.

## Slide 113
Zahraniční dodávky od roku
1994
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Mrtvá doba – stanovení pomocí dvojice ZIZ
Změříme postupně četnost impulsů od zdroje A, pak od zdroje B a nakonec přiložíme oba zdroje A+B a změříme celkovou četnost impulsů.
Teoretická četnost se zdroji A+B by měla být rovna součtu měřených četností avšak vlivem mrtvé doby bude menší.
Pro jednotlivá měření budou vztahy mezi teoretickou N a měřenou n četností:
nA = NA/(1+NA.t),
nB = NB/(1+NB.t),
nA+B = (NA+NB)/[1+(NA+NB].t).

## Slide 114
Zahraniční dodávky od roku
1994
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Mrtvá doba – stanovení pomocí dvojice ZIZ
Kombinace vztahů vede na poměrně komplikovanou kvadratickou rovnici, jejímž řešením je následující vzorec:
t = (nA+nB-nA+B)/(2.nA.nB) + nA+B.(nA+nB-nA+B)/(4.nA.nB)

## Slide 115
Zahraniční dodávky od roku
1994
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Korekce neparalyzabilní
Max. DR = 50 Gy/h
Korekce paralyzabilní
Max. DR = 50 Gy/h
Závislost citlivosti na příkonu kermy ve vzduchu

## Slide 116
Zahraniční dodávky od roku
1994
Geiger-Müllerovy počítače
Detektory IZ
Účinnost, citlivost G-M počítače
Účinnost – udává poměr mezi registrovaným počtem částic k celkovému počtu částic uvolněných se zdroje IZ.
Citlivost – odezva přístroje v impulsech za sekundu na aktivitu nebo příkon od zdroje IZ.

## Slide 117
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Tyto detektory využívají jevu nazývaného plynové zesílení ke znásobení poctu nosičů náboje vytvořených ionizací plynu.
Pracují obvykle v impulsním režimu. Výstupní napěťové impulzy jsou úměrné energii IZ. Díky plynovému zesílení mají podstatně větší amplitudy než impulzně pracující IK.
Využívají se pro detekci a spektrometrii nízkoenergetického fotonového záření nebo velmi často pro detekci neutronů. Lze je rovněž využít pro měření toku částic v procesu charakterizace plošných zdrojů IZ.

## Slide 118
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Pracují v oboru úplné proporcionality, tj. v konstantním poměru mezi primárními a sekundárními ionty. Zapojení, konstrukční provedení a charakteristiky jsou velice podobné jako u G-M počítačů.

## Slide 119
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Plynové zesílení
Elektrony vytvořené primární ionizací jsou elektrickým polem urychlovány natolik, že způsobují ionizaci neutrálních atomů či molekul plnícího plynu.
Elektrony vzniklé tímto procesem jsou rovněž urychlovány a pokud mají dostatečnou energii mohou plynovou náplň samy ionizovat.
V důsledku toho dochází k lavinovému nárůstu iontových párů (Towsendova lavina).

## Slide 120
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Plynové zesílení
Počet elektronů vzniklých na jednotku délky dráhy původního elektronu ve směru elektrického pole se číselně rovna součiniteli nárazové ionizace a.
Počet párů závisí na délce laviny. Pokud primární ionizace produkuje na začátky laviny N(0)=N0 iontových párů, potom pro počet párů v lavině délky l dostaneme:

## Slide 121
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Vliv prostorového náboje
V lavině, která je základem činnosti proporcionálního počítače vznikají jak elektrony, tak kladné ionty.
Elektrony jsou velmi rychle sbírány z okolí anody, kde je intenzita elektrického pole dostatečná k tvorbě laviny.
Kladné ionty se pohybuji ke vzdálené katodě podstatně menší rychlostí. Jejich prostorový náboj může podstatně ovlivnit rozložení elektrického pole a způsobit zmenšení plynového zesílení m.

## Slide 122
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Vliv prostorového náboje
Důsledkem je snížení amplitudy signálu a negativní vliv na energetickou rozlišovací schopnost detektoru.
Pracovní napětí je tedy vhodné volit co nejníže s ohledem na poměr signál/šum a s tím spojené energetické rozlišení.

## Slide 123
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Fano faktor
Počet iontových páru vytvořených ionizací se vyznačuje statistickou fluktuací. V případě Poissonova rozdělení je tato fluktuace charakterizovaná standardní odchylkou rovnou druhé odmocnině ze středního počtu vytvořených párů N.
Fano faktor F Je empiricky určený koeficient, kterým je třeba vynásobit hodnotu získanou Poissonovským modelem, aby se shodovala s experimentálním výsledkem.

## Slide 124
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Penningův efekt
Fano faktor F se u proporcionálních detektorů pohybuje v rozmezí 0,05 – 0,2. Nižší hodnoty jsou pozorovány u binárních směsí.
Příkladem binární směsi je plyn P-10. Je složen z 90 % Ar a 10 % metanu. Při interakci IZ vznikají nejen ionty a volné elektrony, ale také nabuzené stavy atomů Ar.
Excitační energie Ar převyšuje ionizační energii CH4, takže jej může ionizovat.

## Slide 125
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Energetická rozlišovací schopnost (FWHM)
Statistické fluktuace při tvorbě signálu z detektoru a šumy předzesilovače zesilovače jsou příčinou toho že pík monoenergetického záření není zobrazen jako delta funkce, ale jako gaussian.
Jeho šířka v polovině maxima je používaná pro vyjádření energetické rozlišovací schopnosti detektorů. Zkratka FWHM ,,Full Width on Half Maximum, může být udána absolutně v jednotkách energie keV, nebo relativně v procentech energie. Ze statistiky je známo, že šíře křivky gaussova rozděleni v polovině jejího maxima je 2,355 násobek parametru sigma.

## Slide 126
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Energetická rozlišovací schopnost (FWHM)
Šířka křivky gaussova rozdělení v polovině jeho maxima je 2,355 násobek parametru sigma. Pro relativní rozlišovací schopnost detektoru platí:
Kde K = w(F+b) je konstantou prodaný plyn a má rozměr energie.

## Slide 127
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Tvar výstupního impulsu proporcionálního počítače
Elektrony vzniklé při primární ionizaci se pohybují k anodě a potřebují cca 1 ms aby vytvořily v dané oblasti lavinu.
Impuls je o tuto dobu zpožděn za okamžikem, ve kterém došlo k interakci IZ.
Kladné ionty od primární ionizace se pohybují ke katodě a nemají vzhledem ke svému počtu na tvorbu impulsu patrný vliv.
Elektrony vzniklé v lavině jsou díky krátké dráze a vysoké rychlosti rychle sbírány.

## Slide 128
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Tvar výstupního impulsu proporcionálního počítače
Signál je vytvořen integrací proudu jehož velikost odpovídá množství vzniklých kladných iontů.
Impuls je v blízkosti anody díky vysoké intenzitě elektrického pole velký a klesá se snižující se rychlostí při pohybu ke katodě.
Proudový impulz od sběru kladných iontů je ukončen v okamžiku, kdy ionty dosáhnou katody.

## Slide 129
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Rozlišovací doba
Má-li počítač pracovat spektrometricky při malých četnostech je vhodné volit vyšší časovou konstantu. Naopak pokud budeme používat počítač pro měření vysokých četností je třeba nastavit časovou konstantu co nejmenší.
Pokud chceme aby počítač dosahoval spektrometrických vlastností a současně měl nízkou rozslišovací dobu pak nastavíme časovou konstantu v řádu 10 až 100 ms.

## Slide 130
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Rozlišovací doba
Pokud chceme použít počítač v detekčním režimu nastavíme časovou konstantu na takovou hodnotu aby, amplituda impulsů byla dostatečná k překročení diskriminační hladiny.
Tohoto výběru se nejčastěji používá u průtokových proporcionálních počítačů určených pro měření emise.

## Slide 131
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Počítací charakteristika
Počítací charakteristika je pojem týkající se nejen proporcionálních, ale i všech ostatních detektorů pracujících ne ve spektrometrickém, ale v detekčním režimu.
Při měření používáme monoenergetický zdroj záření a měříme závislost četnosti impulsů na napětí.

## Slide 132
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Počítací charakteristika
Oblast napětí ležící mezi U2 a U3 nazýváme pracovní plošinou (plateau). Z hlediska stability je vhodný střed plošiny, naopak nejlepšího poměru signál/šum dosahujeme na jejím začátku.

## Slide 133
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Detekční účinnost
Účinností je nazývána pravděpodobnost registrace IZ procházejícího citlivým objemem počítače. Pro těžké nabité částice se účinnost blíží 100 %, pro elektrony je nižší v závislosti na druhu plynu, tlaku a rozměrech detektoru.
Účinnost pro neutrony, záření X a gama se pohybuje v řádu 0,001 až 1 %. Malá účinnost může být způsobena nízkou ionizací plynu, vysokou mrtvou dobou nebo geometrickým uspořádáním zdroj IZ – detektor.

## Slide 134
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proporcionální počítače
Detektory IZ
Využití v praxi – měření povrchové emise alfa/beta

## Slide 135
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Ionizační komora je tvořena dvěma elektrodami (anoda, katoda) různého tvaru, vesměs se jedná o válcové kondenzátory, které jsou umístěny ve vhodné plynové náplni (vzduch, nebo jiné plny za různého tlaku). Používají se v dozimetrii pro měření kermy ve vzduchu nebo dávky.

## Slide 136
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Nejčastější geometrie jsou desková (planparalelní) či válcová, zřídka i sférická.

## Slide 137
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Konstrukce ionizační komory
1
2
3
4
1 – polarizační elektroda
2 – měřící elektroda
3 – ochranný kroužek
4 – vstupní okno

## Slide 138
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Neutrální atomy plynů jsou v neustálém tepelném pohybu. Kladné ionty a volné elektrony se tohoto pohybu rovněž účastní a mají tendenci difundovat, a to ve směru jejich klesající koncentrace nábojů stejného druhu.
Při srážce kladného iontu s neutrální molekulou plynu může dojít k přenosu náboje. Elektron z neutrální molekuly najde kladný iont, který se stane neutrální molekulou, zatímco původně neutrální molekula se stane kladným iontem.

## Slide 139
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Tento přenos náboje je zvláště významný v plynových směsích, obsahujících více druhů různých molekul. Vede k tendenci přenést celý kladný náboj na plyn s nejnižší ionizační energií.
Volný elektron může být v některých plynech zachycen neutrální molekulou – vzniká záporný iont. Typickými plyny vytvářejícími záporné ionty jsou kyslík, vodní páry, a halogeny.

## Slide 140
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Plyny nevytvářející záporné ionty jsou dusík, vodík, metan a vzácné plyny.
Náraz neutrálních atomů na povrch kovu je dalším možným mechanismem tvorby záporných iontů – zvláště je-li vazebná energie elektronu v záporném iontu vyšší než výstupní práce elektronu z kovu.
Tento jev se uplatňuje hlavně při vysokých teplotách a nevhodně zvoleném materiálu (zejména) katody.

## Slide 141
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Srážky elektron vs. kladný iont a záporný iont vs. kladný iont mohou vést k jejich rekombinaci. Náboj je z detekčního hlediska ztracen a nepřispívá ke vzniku signálu.
Pro rychlost rekombinace platí:
kde A je součinitel rekombinace, n+ objemová hustota kladných iontů, n- je objemová hustota záporných iontů.

## Slide 142
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Součinitel rekombinace Ae pro elektron-iontovou rekombinaci je řádu 10-16 [m3/s-1] a Ai pro rekombinaci iontovou je řádu 10-12 [m3/s-1].
Tyto hodnoty součinitele rekombinace jsou typické pro rovnoměrně rozložené náboje a závisí na druhu plynu a energii iontů, resp. elektronů.
Rekombinace je významná v plynech vytvářejících záporné ionty a v oblastech s vysokou koncentrací iontů.
Pokud není v IK přítomen plyn tvořící záporné ionty, lze rekombinační ztráty zanedbat.

## Slide 143
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Kromě chaotického pohybu se nosiče elektrického náboje se pohybují ve směru působení elektrického pole. Tento pohyb je dominantní pro všechny režimy plynových detektorů.
Driftovou rychlost iontů, resp. elektronů lze vyjádřit:
Kde E je intenzita elektrického pole, p je tlak plynu, μi pohyblivost iontu v daném plynu.

## Slide 144
Zahraniční dodávky od roku
Ionizační komory
Detektory IZ
Pohyblivost záporných i kladných iontů je podobná. Jejich driftová rychlost se řídí velmi přesně uvedeným vztahem. To ovšem neplatí pro elektrony.
Rychlost elektronů vzhledem k jejich malým rozměrům je přibližně 1000x větší než rychlost iontů. Jejich pohyblivost záleží na poměru E/p.

## Slide 145
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Ionty vytvořené ionizujícím zářením jsou přiváděny elektrickým polem k elektrodám komory a ve vnějším obvodu se projeví buď ionizačním proudem (integrální vyhodnocení) nebo krátkým napěťovým impulsem (impulsní vyhodnocení).

## Slide 146
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Rozlišujeme tedy dva způsoby vyhodnocení odezvy ionizační komory.
Prvním z nich je vyhodnocení proudové (integrální), při němž měříme proud velikosti odpovídající ionizaci vytvořenému náboji za jednotku času.
Tento způsob se využívá v metrologických laboratořích. Neměříme jednotlivé interakce, ale integrální veličinu, resp. její časovou střední hodnotu.

## Slide 147
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Vyhodnocovací zařízení pracuje v analogovém režimu a vyžaduje měření proudů menších než 10-12 A, při vysoké časové a teplotní stabilitě.
Při vzrůstající četnosti se impulzy začínají překrývat a vyhodnocovací elektronika je již neumí odlišit – to vede ke ztrátě impulzů a k nesprávnému vyhodnocení.
Komerčně dostupné přístroje s nejvyšší citlivostí jsou schopny měřit až do 10-15 A.

## Slide 148
Zahraniční dodávky od roku
1994
Ionizační komory
Detektory IZ
Druhým možným způsobem je vyhodnocení impulzní, při němž se vyhodnocuje náboj vzniklý jako výsledek interakcí jednotlivých částic.
Počet impulzů je roven počtu interakcí. Velikost každého impulzu je úměrná náboji, který při dané interakci vznikl a tedy energii částice.
Impulzní vyhodnoceni umožňuje spektrometrické zpracovaní a využívá prostředků impulzní techniky, zejména nízko-šumových zesilovačů.

## Slide 149
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proudové ionizační komory
Detektory IZ
Proud ionizační komory pracující v integrálním režimu odpovídá celkovému počtu iontových párů vytvořených v objemu komory za jednotku času.
Je-li počet iontových párů vzniklých ionizací v jednotkovém objemu se souřadnicemi x, y, z za jednotku času označen n (x; y ; z), pak při zanedbaní rekombinace a difúze platí pro saturační proud ik komory o objemu V:
Uvedený vztah platí za předpokladu, že n (x; y ; z) není funkcí času, což znamená konstantní ozáření komory.

## Slide 150
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proudové ionizační komory
Detektory IZ
Relativní ztráty saturačního proudu vlivem rekombinace je možné určit ze vztahu:
kde A je součinitel rekombinace a n+, n- je objemová hustota kladných a záporných iontů.

## Slide 151
Zahraniční dodávky od roku
1994
Proudové ionizační komory
Detektory IZ
Pro rovnoměrně prozářenou komoru n(x;y;z) = n se vzdáleností desek l platí pro objemové hustoty nábojů ve vzdálenosti x od záporné elektrody:
n-(x) = nx/v- n+(x) = n (l – x)/v+
Takže po dosazení do vztahu pro rekombinační ztráty dostaneme:

## Slide 152
Zahraniční dodávky od roku
1994
Snížení proudu komory vlivem difúze
Přestože je produkce iontových párů v celém objemu komory konstantní, neplatí to pro objemovou hustotu nábojů. Hustota kladných nábojů je nejvyšší u katody, nulová u anody, obráceně je tomu u záporných iontů.
V důsledku existence koncentračního gradientu dochází k difúzi podél osy x. Ta způsobuje pohyb náboje proti směru, kterým se pohybují v důsledku působení el. pole – snižuje tedy proud komory, a to dle vztahu odvozeného Rossim a Staubem:
Kde q – poměr střední energie iontů s a bez elektrického pole, k – Boltzmanova konstanta, T – termodynamická teplota, UN – napájecí napětí komory, e – náboj elektronu

## Slide 153
Zahraniční dodávky od roku
1994
Snížení proudu komory vlivem difúze
Velikost difúzních ztrát saturovaného proudu závisí na velikosti q – pro ionty je o něco větší než 1 a ztráty jsou obvykle zanedbatelné.
Pro volné elektrony může je poměr q vyšší a ztráta saturovaného proudu vlivem difúze bude velká.
Hodnota q má tendenci se se zvyšujícím napětím blížit jisté saturované hodnotě.
Z toho plyne, že nejsnazší cestou ke snížení ztrát vlivem difúze je zvýšení napájecího napětí komory UN – navíc tak dosáhneme i snížení rekombinačních ztrát (zvýšením driftové rychlosti iontů a elektronů).

## Slide 154
Zahraniční dodávky od roku
1994
Svodové proudy
Dosavadní poznatky nám říkají, že z hlediska ztrát je výhodné provozovat IK při co nejvyšších napětích, a to bez ohledu na ozařovací podmínky.
Vlivem svodových proudů tomu tak ve skutečnosti není. Svodové proudy jsou dány přiloženým napětím a svodovými odpory. Svodové proudy se přičítají k ionizačnímu proudu a způsobují nadhodnocení odezvy.
Proto komerční přístroje pracují obvykle s různými volitelnými napájecími napětími, dle měřeného rozsahu saturačního proudu.

## Slide 155
Zahraniční dodávky od roku
1994
Dynamická odezva IK
Proud ionizační komory v každém okamžiku sleduje záření, kterému je vystavena – mění-li se hustota toku měřeného záření, mění se úměrně i ionizační proud.
V případě, že je rychlost změny hustoty toku srovnatelná či rychlejší než doba sběru nosiče náboje, nesleduje ionizační proud přesně změny ozáření komory.
Pokud bychom měřili proud komory ideálním měřičem proudu (nulový vstupní odpor), byla by dynamika odezvy ovlivněna pouze dobou sběru nosičů náboje.
V praxi se používají nepřímé metody, kdy se měří úbytek napětí, který vyvolá měřený proud na velkém zatěžovacím odporu. Toto napětí se měří voltmetrem se vstupním odporem ještě o dva řády vyšším (diferenciální zesilovač s FET tranzistory – ELEKTROMETR).

## Slide 156
Zahraniční dodávky od roku
1994
Zapojení IK a elektrometru
Rk – svodový odpor komory
Ck – kapacita komory
Re, Ce – vstupní odpor (kapacita) připojeného elektrometru
Proud komory nabíjí integrační obvod s efektivní časovou konstantou t = RC, kde:
C = Ck + Ce,
R = Rk x Re / (Rk + Re)
Vztah mezi ionizačním proudem a napětím na vstupu elektrometru:

## Slide 157
Zahraniční dodávky od roku
1994
Energetický rozsah, vztah kermy a expozice
Energetická závislost směrem k vyšším energiím je omezena skutečností, že vzdálenost mezi okrajem svazku a elektrodovým systémem musí být větší než dosah nejenergetičtějších sekundárních nabitých částic – ty musí být ve vzduchu zcela zabrzděny.
Nejnižší měřitelná energie je určena zeslabením svazku při průchodu okénkem komory a na dráze mezi aktivním objemem a okénkem IK.
Mezi kermovým a expozičním příkonem ve vzduchu platí vztah:
G – zesílení, e – náboj elektronu, W – střední energie

## Slide 158
Zahraniční dodávky od roku
1994
Měření expozice (kermy ve vzduchu)
Pokud bychom komoru s kapacitou sběrné elektrody C nabili napětím U1, zvoleným tak, aby leželo co nejvíce vpravo v oblasti saturovaného proudu, bude po odpojení na komoře náboj:
Q = C.U1
Ozáříme-li komoru dojde ke změně náboje:
DQ = C.(U1 – U2) = X.V.r
U1 – napětí před ozářením, U2 – napětí po ozáření, X – měřená expozice, r – hustota vzduchu
Tento vztah platí dokud U2 neklesne pod napětí odpovídající začátku oblasti nasyceného proudu.

## Slide 159
Zahraniční dodávky od roku
1994
Měření expozice (kermy ve vzduchu)
IK kondenzátorového typu využívají níže popsaného principu:
X = DQ/Dm = DQ/Vr = CDU/Vr
K měření napětí se často používají vláknové elektrometry. Ty jsou přímo součástí komory (přímo odečítací detektory) anebo ve zvláštní vyhodnocovací jednotce.
U těchto komor je třeba, aby jejich stěny nenarušovaly elektronovou rovnováhu v pracovním objemu – tj. byly vzduchově ekvivalentní
Požadavek je splněn pouze tehdy, pokud se brzdné schopnosti a lineární součinitele zeslabení ve stěně i vzduchu vzájemně rovnají.

## Slide 160
Zahraniční dodávky od roku
1994
Měření vstupní povrchové kermy
Přepočet pC/µGy:
Korekce na tlak a teplotu:
Korekce na energetickou závislost komory:
Přepočet na vzdálenost:
Korekce na zpětný rozptyl:

## Slide 161
Zahraniční dodávky od roku
1994
Polovodičové detektory
Detektory IZ
Nízký lineární součinitel zeslabení fotonového záření a malá brzdná schopnost plynů pro nabité částice jsou příčinnou malé detekční účinnosti ionizačních komor.
Proto byly hledány pevné látky, vyznačující se obecně asi tisíckrát vyšší hustotou a tedy i mnohem většími interakčními parametry.
Teprve rozsáhlé a nákladné výzkumné programy věnované studiu polovodičových monokrystalických materiálů (především Ge a Si), započaté v padesátých letech, umožnily využití získaných znalostí a osvojených technologií pro výzkum a vývoj polovodičových detektorů.

## Slide 162
Polovodičové detektory
Detektory IZ
Germanium je velmi vhodným materiálem pro detektory fotonového záření pro velké Z = 32.
Výroba polovodičových detektorů pokračovala hledáním technologií směřujících k dosažení nejvyšší čistoty Ge (HPGe – High Purity Germanium).
Na jeden atom příměsi připadá více jak 1012 atomů germania. Jedná se o nejčistší materiál jaký dnes dovede člověk připravit.

## Slide 163
Polovodičové detektory
Detektory IZ
Díky malé šířce zakázaného pásu polovodičů Eg řádu jednotek eV je střední energie W potřebná pro vznik jednoho páru elektron-díra v Ge (0,7 eV) a v Si (1,1 eV). Rozdíl energií (W - Eg) je předán krystalové mřížce ve formě fononu.

## Slide 164
Polovodičové detektory
Detektory IZ
Ve srovnání s plynovými detektory (W je asi 35 eV/pár) je proto při interakci produkováno asi 10x více nosičů náboje s mnohem menší relativní kvadratickou odchylkou související i s malou velikostí Fano faktoru (F ≈ 0,1) polovodičů.
Účinkem záření vzniklé páry elektron-díra je třeba, podobně jako v IK, od sebe oddělit a posbírat, jinak rychle rekombinují – využívá se k tomu jejich driftu v elektrickém poli.

## Slide 165
Polovodičové detektory
Detektory IZ
Zatímco v plynech je driftová rychlost elektronů asi tisíckrát větší než kladných iontů, jsou rychlosti elektronů a děr v polovodičích řádově stejné, podobně jako rychlosti kladných a záporných iontů v plynech tvořících záporné ionty.
Driftová rychlost obou druhů nosičů náboje je přibližně lineární funkcí intenzity elektrického pole a pohyblivosti nosičů.
Pohyblivosti me a md jsou funkcí druhu polovodiče a jeho teploty T – se snížením teploty se jejich hodnoty zvyšují (vlivem zmenšujících se kmitů mřížky krystalu).

## Slide 166
Saturovaná driftová rychlost
Detektory IZ
Při intenzitě elektrického pole ≥ (104 - 105) V.m-1 vzrůstají rychlosti ve, vd pomaleji a po dosažení tzv. saturované rychlosti při E ≈ (105 - 106) V.m-1 jsou na dalším zvyšování E obě rychlosti již nezávislé.
Saturovaná rychlost je téměř stejná pro elektrony i díry, jak v křemíku, tak germaniu.
Mnohé detektory pracují při intenzitách elektrického pole zajišťujících saturační driftovou rychlost. Tento režim umožňuje při tloušťce detektoru okolo 1 mm dobu sběru náboje 10-8 s a méně – polovodičové detektory díky tomu patří k detektorům s nejrychlejší odezvou.

## Slide 167
Vlastní vodivost polovodiče
Detektory IZ
Základními polovodičovými materiály jsou prvky IV. Skupiny periodické soustavy prvků. Uhlík (diamant), křemík, germanium, cín a olovo. Ve valenční sféře mají čtyři elektrony a jejich atomy jsou vázány kovalentní vazbou. Čisté polovodičové materiály mají atomy uspořádané do pravidelné krystalické mřížky tvořící monokrystal.

## Slide 168
Vlastní vodivost polovodiče
Detektory IZ
Přivedeme-li z vnějšku do látky takové množství energie, které elektronům dovolí překonat pás zakázaných energií, dojde k rozbití některých vazeb. Elektrony uvolněné z těchto vazeb se volně pohybují krystalovou mřížkou a umožňují vedení elektrického proudu. Ve vazbě ze které byl elektron uvolněn, zbývá volné místo nazývané díra.

## Slide 169
Vlastní polovodiče
Detektory IZ
K zaplnění díry ve vazbě dojde buď přitažením některého volného elektronu (rekombinací), nebo tím, že v důsledku pohybu krystalové mřížky se v určitém okamžiku přiblíží některý ze sousedních atomů natolik, že dojde k vytržení elektronu z některé jeho vazby.
Tento elektron zaplní volné místo ve vazbě prvního atomu, avšak díra se objeví ve vazbě jiného atomu, z jehož vazby byl elektron odtržen. Popsaný děj se v látce neustále opakuje.
Popsaný druh vodivosti, podmíněný vznikem volných nosičů náboje elektron – díra v důsledku rozbíjení vazeb mezi atomy čistého polovodiče, se nazývá vlastní (intrinsická) vodivost polovodiče.

## Slide 170
Nevlastní vodivost polovodiče typu N
Nahradíme-li v krystalové mřížce čtyřmocného prvku (Ge nebo Si) některé jeho atomy pětimocným prvkem, např. P, As, Sb, využijí se do čtyř dvojic elektronů, které tvoří nasycenou kovalentní vazbu atomů krystalu, pouze čtyři z pěti valenčních elektronů.
Pátý elektron, který se vazby neúčastní, je poután k jádru velmi volně. K jeho uvolnění postačuje energie řádu setin elektronvoltu, která je za běžných podmínek do látky trvale přiváděna (teplo z okolního prostředí, různé druhy záření, atp.).

## Slide 171
Detektory IZ
Uvolněné elektrony pětimocných příměsí (tzv. donorů = dárců) se pohybují prostorem krystalové mřížky. Vytvářejí vodivost zprostředkovanou pohybem záporných (negativních) nábojů, kterou nazýváme nevlastní vodivost typu N (elektronová vodivost).
Je zřejmé, že po odtržení elektronu se atom příměsi (donoru) stane jednomocným kladným iontem, který sice působí na okolní náboje svým elektrostatickým polem, avšak je sám pevně vázán v krystalové mřížce.
Nevlastní vodivost polovodiče typu N

## Slide 172
Polovodiče typu N
Detektory IZ
Svůj náboj nemůže přenášet do jiného místa v látce - vedení proudu se neúčastní. Přestože se v látce pohybuje velký počet elektronů, projevuje se látka navenek jako elektricky neutrální, neboť ke každému volnému elektronu přísluší jeden kladný iont.
Konstanta rovnováhy ve vlastním polovodiči, daná součinem nipi, musí být zachována i v polovodiči typu N:
n > ni a současně p < pi
nipi = np

## Slide 173
Nevlastní vodivost polovodiče typu P
Nahradíme-li v krystalové mřížce čtyřmocného polovodiče některé jeho atomy třímocným prvkem, např. B, Al, Ga, In bude chybět jeden elektron k tomu, aby se mohla vytvořit nasycená kovalentní vazba.
Vodivost vytvořená popsaným způsobem využívá k vedení proudu kladných (pozitivních) nábojů, které jsou v krystalické mřížce volně pohyblivé. Nazývá se vodivost typu P (děrová vodivost).

## Slide 174
Polovodiče typu P
Detektory IZ
Atom trojmocného prvku nazýváme akceptor, neboť při zaplnění nenasycené vazby přijme (akceptuje) do své valenční sféry jeden elektron.
Tím se stane jednomocným záporným iontem. Ionty akceptoru se stejně jako ionty donoru neúčastní vedení proudu v látce, neboť jsou pevně vázány v krystalové mřížce.

## Slide 175
Polovodiče typu P
Detektory IZ
Díky tepelné excitaci krystalu mají elektrony potřebnou energii pro zaplnění vakancí způsobených akceptory a obsazování hladin v zakázaném pásu.
Každý elektron po sobě zanechává ve valenčním pásu kladně nabitou díru. Pro hustotu děr platí:
p = Na+ pi ≈ Na
Rostoucí hustota děr vede ke zvětšování rekombinace s elektrony ve vodivostním pásu, přičemž stejně jako v případě polovodiče typu N musí být splněna podmínka rovnováhy:
nipi = np

## Slide 176
Zahraniční dodávky od roku
1994
Vytvoření PN přechodu
Detektory IZ
Mějme destičku z monokrystalu polovodiče, jejíž jedna část má nevlastní vodivost typu P a druhá část typu N. Místo, kde se mění vodivost P na N, se nazývá přechod PN.

## Slide 177
Zahraniční dodávky od roku
1994
Vytvoření PN přechodu
Detektory IZ
Ihned po spojení obou částí začíná působit difúze, tj. snaha volných nosičů náboje rovnoměrně se rozptýlit po celém objemu monokrystalu.
Jakmile některý elektron přejde z části N do P nebo díra z části P do N, poruší se rovnováha elektrických nábojů obou původně elektricky neutrálních částí.

## Slide 178
Zahraniční dodávky od roku
1994
PN přechod bez el. napětí
Detektory IZ
V části N, která ztrácí elektrony, začíná převládat kladný náboj pevně vázaných iontů donoru. Zároveň v části P, ve které elektrony rekombinují, začíná převládat záporný náboj pevně vázaných iontů akceptoru.

## Slide 179
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detektory IZ
Mezi částí P a N se vytváří rozdíl potenciálů, který se nazývá difúzní napětí UD.
PN přechod bez el. napětí

## Slide 180
Zahraniční dodávky od roku
1994
PN přechod s přiloženým napětí
Detektory IZ
Polarizace ve zpětném směru – přechod je pro majoritní nosiče uzavřen, potenciálová přehrada vzroste a vyprázdněná oblast se rozšíří.

## Slide 181
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detektory IZ
Polarizace v přímém směru – majoritní nosiče se přiblíží k přechodu, potenciálová přehrada se zruší a vyprázdněná oblast zanikne.
PN přechod s přiloženým napětí

## Slide 182
Zahraniční dodávky od roku
1994
Polovodičové detektory
Detektory IZ
Vnikne-li částice do polovodičového detektoru, vytvoří v něm páry elektron – díra. V detektoru dochází k lavinovému uvolňování elektronů do vodivostního pásu a tvorbě děr ve valenčním pásu. Tyto elektrony se v elektrickém poli okamžitě začnou pohybovat ke kladné elektrodě (a díry k záporné) - elektrickým obvodem projde krátký proudový impuls.

## Slide 183
Zahraniční dodávky od roku
1994
Polovodičové detektory
Detektory IZ
Přiložíme-li na polovodičový detektor napětí, pak vlivem elektrického pole se volné nosiče nábojů (elektrony a díry) dají do pohybu a v připojeném obvodu vznikne proudový impuls, jehož velikost závisí na energii dopadající částice. To umožňuje využít polovodičové detektory jak pro detekci IZ, tak pro spektrometrická měření.

## Slide 184
Zahraniční dodávky od roku
1994
Základní parametry HPGe detektorů
Tyto detektory jsou zhotoveny z monokrystalů superčistého germania HPGe (High Purity Ge). Pro svou správnou funkci potřebují být chlazeny na teplotu kapalného dusíku z důvodu snížení závěrného proudu a elektronického šumu.

## Slide 185
Zahraniční dodávky od roku
1994
Základní parametry HPGe detektorů
Účinnost detektoru
Účinnost se stanovuje pomocí bodového zdroje Co-60 v 25 cm od středu čela detektoru. Pomocí spektrometrického SW se provede alespoň 300 s měření. Po ukončení provedeme píkovou analýzu. Na energii 1332 keV odečteme hodnotu četnosti impulzů a stanovíme účinnost:

## Slide 186
Zahraniční dodávky od roku
1994
Základní parametry HPGe detektorů
Rozlišení detektoru (FWHM)
Full width at half maximum (FWHM), jedná se o šířku v polovině výšky. Měření se provádí v kontaktní geometrii se zdroji Co-57 a Co-60. Měřené spektrum se vyhodnotí a z reportu odečteme hodnoty FWHM:

## Slide 187
Zahraniční dodávky od roku
1994
Základní parametry HPGe detektorů
Poměr pík-compton
Výrobce udává poměr mezi impulsy v píku od Co-60 na energii 1332 keV a impulsy comptonem měřenými mezi energiemi 1040 až 1096 keV.

## Slide 188
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detekce neutronů
Detektory IZ
K detekci neutronů se využívají jaderné reakce, při nichž se energie předává sekundárním nabitým částicím, nebo takové částice vznikají při interakcích neutronů s materiálem, který slouží jako konvertor. To má za následek:
Komplikované reakce – silná závislost účinného průřezu na energii;
Nízká účinnost – nutnost velkých objemů;
Ztrácí jen část energie – komplikované určení energie – využití metody TOF (Time-Of-Flight).

## Slide 189
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detekce neutronů
Detektory IZ
Neutronové detektory jsou tedy složeny z konvertoru (vznik nabitých částic) a detektoru nabitých částic. Nejčastěji jsou používány organické scintilátory, plynové a polovodičové detektory. Požadavky na materiál konvertoru a detektoru:
Konvertorem u neutronových detektorů je pracovní plyn (1H, 3He, BF3) nebo příměs pokrývající stěny detektorů. Používají se izotopy 10B nebo štěpné materiály 232Th, 235U, 238U;
Organické scintilátory dopované konvertorem, kapalné (NE-213) nebo plastické (NE-210A, EJ-276);

## Slide 190
Zahraniční dodávky od roku
1994
Detekce neutronů
Detektory IZ
Velký účinný průřez využívané reakce (pravděpodobnost s jakou bude částice interagovat s použitým materiálem, např. terčík);
Vysoká uvolněná energie (pro detekci nízkoenergetických neutronů) nebo vysoká konverze kinetické energie;
Možnost rozlišení fotonů a neutronů.

## Slide 191
Zahraniční dodávky od roku
1994
Vybrané metody detekce neutronů
Detektory IZ
Metoda Time of Flight (TOF)
Metoda TOF je jednou z nejstarších používaných metod v neutronové spektrometrii. Je založena na přesném a rychlém měření času. Známe-li přesný čas a dráhu letu neutronu, jsme schopni stanovit jeho kinetickou energii.

## Slide 192
Zahraniční dodávky od roku
1994
Vybrané metody detekce neutronů
Detektory IZ
Transmutační metoda
Je založena na jaderných reakcích, vyvolaných neutrony. Pro detekci pomalých neutronů se obvykle využívají tyto jaderné reakce:
1. Detektory na základě reakcí s bórem (10B):

## Slide 193
Zahraniční dodávky od roku
1994
Vybrané metody detekce neutronů
Detektory IZ
2. Detektory založené na rekcích s lithiem (6Li):
3. Detektory založené na rekcích s héliem (3He):

## Slide 194
Zahraniční dodávky od roku
1994
Vybrané metody detekce neutronů
Detektory IZ
Detektory rychlých neutronů využívají moderace na pomalé neutrony. K tomu se vyžívají Bonnerovy moderační koule (organický moderátor).

## Slide 195
Zahraniční dodávky od roku
1994
Vybrané metody detekce neutronů
Detektory IZ
Štěpná metoda
Využívá toho, že neutrony mohou způsobit štěpení těžkých jader, které vede ke vzniku silně ionizujících fragmentů (štěpné trosky), které se vyznačují velkou kinetickou energií. Zároveň se uvolní 1 až 8 neutronů o energiích řádu MeV. Rozpad je doprovázen emisí fotonů gama, neutriny a antineutriny.

## Slide 196
Zahraniční dodávky od roku
1994
Vybrané metody detekce neutronů
Detektory IZ
Štěpná metoda
Štěpné detektory, nejčastěji v podobě ionizační komory, jsou konstruovány obvykle tak, že štěpný materiál je nanesen v tenké vrstvě na elektrodách detektoru. Pro detekci tepelných neutronů se nejčastěji používá 235U.
kde FP1 a FP2 jsou štěpné produkty, je počet vznikajících neutronů při štěpení.

## Slide 197
Děkuji za pozornost